JJF(纺织)094─2020

纺织品水平燃烧试验仪校准规范

- Calibration specification for textiles horizontal burning rate testers

（报批稿）

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发 布

JJF(纺织)094─2020

纺织品水平燃烧试验仪校准规范

- Calibration specification for textiles horizontal burning rate testers

归 口 单 位：中国纺织工业联合会

起 草 单 位：宁波纺织仪器厂

宁波市纤维检验所

广东产品质量监督检验研究院

浙江理工大学

浙江省纺织计量站

山西省纤维质量监测中心

南通三思机电科技有限公司

本规范委托全国纺织计量技术委员会负责解释

本规范起草人：

魏洪修（宁波纺织仪器厂）

杨福斌（宁波市纤维检验所）

胡勇杰（广东产品质量监督检验研究院）

丁笑君（浙江理工大学）

胡有杰（浙江省纺织计量站）

王安耀（山西省纤维质量监测中心）

陆松涛（南通三思机电科技有限公司）

目  录

- 引言……………………………………………………………………………………Ⅱ

- 1 范围…………………………………………………………………………………1

- 2 引用文献……………………………………………………………………………1

- 3 术语和计量单位……………………………………………………………………1

- 4 概述…………………… …………………………………………………………….1

- 5 计量特性……………………………………………………………………………3

- 6 校准条件……………………………………………………………………………3

- 7 校准项目和校准方法………………………………………………………………3

- 8 校准结果……………………………………………………………………………5

- 9 复校时间间隔………………………………………………………………………6

附录A 纺织品水平燃烧试验仪校准记录参考格式…………………………………7

- 附录B 纺织品水平燃烧试验仪校准证书（内页）参考格式………………………8

附录C 纺织品水平燃烧试验仪测量结果不确定度评定示例………………………9

引  言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》规定的规则编写。

本规范技术指标参考了FZ/T 01028-2016《纺织品 燃烧性能 水平方向燃烧速率的测定》中有关试验仪器的相关技术指标及试验方法。

本规范为首次发布。

纺织品水平燃烧试验仪校准规范

1  范围

本规范适用于纺织品水平燃烧试验仪（以下简称水平燃烧试验仪）的校准。其他类似燃烧试验仪的校准可参照本规范。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

下列术语和定义适用于本规范。

3.1  火焰蔓延时间 flame spread time

在规定的实验条件下，燃烧的材料上的火焰扩展一定的距离或表面面积所需要的时间，以秒表示。

[GB/T 3291.3-1997，定义2.144]

3.2  燃烧速率 burning speed rate

在规定的试验条件下，单位时间内火焰前沿扩展的距离。

[GB/T 14644-2014，定义3.2]

4  概述

水平燃烧试验仪是用于测量纺织品水平燃烧性能的专用仪器。水平燃烧试验仪由燃烧试验箱体（箱体上设置有通风槽和通气孔，见图1）、点火器、试样夹（见图2）、电气控制装置组成。用点火器产生的火焰对水平放置的试样底边中心点火，在一定的点火时间后，测量试样燃烧一定距离所需要的时间。

(1)通风孔；(2)通风槽；(3)火焰长度规；(4)试样夹；(5)点火器；(6)支脚。

图1  水平燃烧试验仪结构示意图

(7)上夹板；(8)下夹板；(9)下夹板金属丝；(10)第1标记线；(11)第2标记线；(12)第3标记线。

图2 试样夹结构示意图

5  计量特性

5.1箱体下表面距离支撑台面的距离（10±0.5）mm。

5.2通风孔直径（19±0.5）mm。

5.3通风槽高（13±0.5）mm。

5.4试样夹上夹板3条标记线到试样夹底边距离分别为（38±2）mm、（138±2）mm、（292±2）mm。

5.5试样夹内框尺寸（330±2）mm×（50±2）mm。

5.6下夹板金属丝直径（0.25±0.01）mm。

5.7下夹板金属丝间距（25±0.5）mm

5.8点火器管口内径（9.5±0.5）mm。

5.9点火器管口表面到下夹板上表面的距离（19±2）mm。

5.10火焰长度规到点火器管口表面的距离：（38±2）mm。

5.11点火时间（15±0.5）s。

5.12燃烧时间±0.5s。

6  校准条件

6.1  环境条件

（1）电源要求：(220±22)V、(50±1)Hz；

（2）周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

6.2  校准用设备或测量标准及其他设备

表1 主要标准及配套设备

| 序号 | 标准器名称 | 测量范围 | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 | （0-200）mm | ±0.03mm |
| 2 | 电子秒表 | 0.1s-1h | ±0.10s |
| 3 | 钢直尺 | （0-500）mm | ±0.15mm |
| 4 | 千分尺 | （0-25）mm | ±0.004mm |

7  校准项目和校准方法

7.1  校准前准备

7.1.1  目视水平燃烧试验仪各开关、按键、旋钮应灵活可靠，零部件应紧固无松动，表面光洁匀净，无碰伤、毛刺、裂纹、漆层或镀层脱落、锈蚀等缺陷。

7.1.2  打开水平燃烧仪前门，观察试验箱体底部通气孔，确认底部设置有10个通气孔，且如图1一样均匀分布为两行。

7.1.3  打开燃烧气体的阀门，检查仪器周围燃烧气体连接管、接口和阀门，应没有气体泄漏现象（可用肥皂水检查）。

7.1.4  点火器管口内外应干净整洁，无实验残留物；点火器点火，火焰长度可调节且能保持火焰稳定。

7.2  校准项目

校准项目见表2。

表2  校准项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 计量特性条款 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱体下表面距离支撑台面的距离 | 5.1 | 7.3.1 |
| 2 | 通风孔直径 | 5.2 | 7.3.2 |
| 3 | 通风槽高 | 5.3 | 7.3.3 |
| 4 | 试样夹上夹板3条标记线到试样夹底边距离 | 5.4 | 7.3.4 |
| 5 | 试样夹内框尺寸 | 5.5 | 7.3.5 |
| 6 | 下夹板金属丝直径 | 5.6 | 7.3.6 |
| 7 | 下夹板金属丝间距 | 5.7 | 7.3.7 |
| 8 | 点火器管口内径 | 5.8 | 7.3.8 |
| 9 | 点火器管口表面到下夹板上表面的距离 | 5.9 | 7.3.9 |
| 10 | 火焰长度规到点火器管口表面的距离 | 5.10 | 7.3.10 |
| 11 | 点火时间 | 5.11 | 7.3.11 |
| 12 | 燃烧时间 | 5.12 | 7.3.12 |
| 注：1~9为水平燃烧试验仪箱体固有尺寸，用户可根据仪器功能和需求选择校准项目。 |  |  |  |

7.3  校准方法

7.3.1  箱体下表面距离支撑台面的距离

用游标卡尺测量箱体下表面距离支撑台面的距离，测量1次。

7.3.2  通风孔直径

选取其中1个通风孔用游标卡尺测量孔的内径，测量3次求取平均值。

7.3.3  通风槽高

用游标卡尺测量通风槽上下两边的距离，测量3次求取平均值。

7.3.4  试样夹上夹板3条标记线到试样夹底边距离

将试样夹上的上夹板取下放置在平台上之后用钢直尺测量3条标记线到试样夹底边的距离，分别测量3次求取平均值。

7.3.5  试样夹内框尺寸

用钢直尺测量上夹板内框长和宽的尺寸，分别测量1次。

7.3.6  下夹板金属丝直径

用千分尺测量下夹板金属丝直径，测量3次求取平均值。

7.3.7  下夹板金属丝间距

用游标卡尺选取其中一个测量下夹板金属丝间距，测量1次。

7.3.8  点火器管口内径

用游标卡尺测量点火器管口内径，测量3次求取平均值。

7.3.9  点火器管口表面到下夹板上表面的距离

使用钢直尺测量点火器管口表面到试样夹下夹板上表面的距离，测量3次求取平均值。

7.3.10  火焰长度规到点火器管口表面的距离

使用钢直尺测量点火器口表面到火焰长度规下表面的距离，测量3次求取平均值。

7.3.11  点火时间

启动仪器，设置点火时间15s，点火后点击开始同时按下电子秒表开始计时，待达到点火时间时，火焰熄灭，同时按下电子秒表，并记录为点火时间，重复上述操作3次求取平均值。

7.3.12  燃烧时间

启动燃烧时间计时器开始工作，同时按下电子秒表，经过一定时间后按下计时器和燃烧时间计时器，记录燃烧时间，重复上述操作3次求取平均值。

8  校准结果表达

8.1  校准记录

校准记录应详尽记录测量数据和计算结果。推荐的校准记录格式见附录A。

8.2  校准证书

经校准的水平燃烧试验仪应出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映。校准证书包括的信息应符合JJF 1071—2010中5.12的要求，推荐的校准证书内页格式见附录B。

8.3  不确定度

校准证书应给出各校准项目的扩展不确定度，评定示例见附录C。

9  复校时间间隔

在定期进行期间核查的条件下，建议复校时间间隔一般不超过1年。

注：由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。