附录A

人体组织对二级烧伤的忍耐程度

- 表D.1 人体组织对二级烧伤的忍耐程度

| - 暴露时间 | - 热通量 | - 总热量 | - 热量计数值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 温度℃ | - 电压 |
| - 1 | - 50 | - 50 | - 8.9 | - 0.46 |
| - 2 | - 31 | - 61 | - 10.8 | - 0.57 |
| - 3 | - 23 | - 69 | - 12.2 | - 0.68 |
| - 4 | - 19 | - 75 | - 13.3 | - 0.69 |
| - 5 | - 16 | - 80 | - 14.1 | - 0.72 |
| - 6 | - 14 | - 85 | - 15.1 | - 0.78 |
| - 7 | - 13 | - 88 | - 15.5 | - 0.80 |
| - 8 | - 11.5 | - 92 | - 16.2 | - 0.83 |
| - 9 | - 10.6 | - 95 | - 16.8 | - 0.86 |
| - 10 | - 9.8 | - 98 | - 17.3 | - 0.89 |
| - 11 | - 9.2 | - 101 | - 17.8 | - 0.92 |
| - 12 | - 8.6 | - 103 | - 18.2 | - 0.94 |
| - 13 | - 8.1 | - 106 | - 18.7 | - 0.97 |
| - 14 | - 7.7 | - 108 | - 19.1 | - 0.99 |
| - 15 | - 7.4 | - 111 | - 19.7 | - 1.02 |
| - 16 | - 7.0 | - 113 | - 19.8 | - 1.03 |
| - 17 | - 6.7 | - 114 | - 20.2 | - 1.04 |
| - 18 | - 6.4 | - 116 | - 20.6 | - 1.06 |
| - 19 | - 6.2 | - 118 | - 20.8 | - 1.08 |
| - 20 | - 6.0 | - 120 | - 21.2 | - 1.10 |
| - 25 | - 5.1 | - 128 | - 22.6 | - 1.17 |
| - 30 | - 4.5 | - 134 | - 23.8 | - 1.23 |
| 注：本表引自GB 8965.1-2009表A.1。 |  |  |  |  |

附录B

热防护性能试验仪校准原始记录参考格式

委托方:                                 设备编号:             原始记录号:

型号规格:             产品编号:         出厂日期:             发证编号:

制造厂:                                 温度:       ℃        湿度:     %RH

校准日期:        年    月     日        校准地点：

校准依据:JJF（纺织） 088─2020 热防护性能试验仪校准规范

- 校准前准备:

- 计量特性校准:

| 序号 | 校准项目 | 技术要求 |  | 实测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热通量示值误差（kW/m2） | ±2kW/m2 |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 41.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 热源热通量稳定性 | ≤2% | 41.5 kW/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 83 kW/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 暴露时间示值误差（s） | ±0.5s |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

使用主要计量标准器具:

设备名称/型号              编号       证书号/有效期      技术特征     器具状态

校准单位:                       校准员:                 审核员:

附录C

热防护性能试验仪校准证书（内页）参考格式

校  准  结  果

证书编号：                    原始记录编号：                    第  页，共  页

| 校准项目 | 技术要求 | 校准结果 | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热通量示值误差 | ±2 kW/m2 |  |  |
| 热源热通量稳定性 | ≤2% |  |  |
| 暴露时间示值误差 | ±0.5s |  |  |

以下空白

附录D

热防护性能试验仪测量不确定度评定（示例）

- D.1 热通量测量不确定度的评定

- D.1.1概述

- 用测量范围为（0～100） kW/m2，分辨力为0.1 kW/m2，最大允许误差为±0.5%的绝对辐射计在热源下测量热防护仪热通量示值误差。校准的实验操作：选取41.5 kW/m2和83 kW/m2两个校准点，将绝对辐射计传感器放置在距离热源工作距离位置上，调整绝对辐射计传感器接受面，使热源光束垂直入射到接受面。待绝对辐射计示值稳定后开始读数，读取绝对辐射计示值。将热防护仪热通量传感器替换绝对辐射计传感器，调整热防护仪热通量传感器接受面与绝对辐射计传感器接受面处于同一平面，并使光束垂直入射到接受面，待热通量示值稳定后，读取热防护仪热通量示值，热通量示值读数与绝对辐射计示值读数之差为热防护仪热通量示值误差。每个校准点重复测量3次，计算每个校准点热通量示值误差算术平均值。

- D.1.2 测量模型

（D.1.1）

式中： — 热通量示值误差，单位：

— 热防护仪热通量示值，单位：

— 绝对辐射计示值，单位：

由于绝对辐射计与热防护仪彼此独立，互不相关，因此，热防护仪热通量示值误差标准不确定度可由式（D.1.2）计算：

（D.1.2）

灵敏系数：,

- D.1.3 输入量标准不确定度评定

- D.1.3.1输入量标准不确定度来源分析

输入量的标准不确定度来源主要是热防护仪热通量测量重复性引起的标准不确定度分项和热通量分辨力引起的标准不确定度。

- D.1.3.2输入量各分项标准不确定度评定

（1）测量重复性引起的标准不确定度分项评定

可采用连续重复多次测量直接求出标准不确定度，即采用A类方法进行评定。

热防护仪在重复性条件下在热通量41.5时连续重复测量10次，得到一测量列（单位：）：41.0，41.6，41.8，41.5，41.9，41.2，41.7，41.5，41.8，41.9。

单次测量结果的实验标准偏差为：

单次平均值                        （D.1.3）

单次标准差为：             （D.1.4）

实际测量时，在重复性条件下测量3次，以3次测量算术平均值为测量结果，则可得到：

（D.1.5）

- (2) 热通量分辨力引起的标准不确定度的评定

热通量分辨力为0.1，以等概率分布在半宽为的区间内，服从均匀分布，包含因子，热通量分辨力引入的标准不确定度为：

（D.1.6）

- D.1.3.3输入量标准不确定度计算

（D.1.7）

=0.175

- D.1.4 输入量标准不确定度评定

- D.1.4.1输入量标准不确定度来源分析

输入量的标准不确定度来源主要是绝对辐射计示值误差引起的标准不确定度和绝对辐射计分辨力引起的标准不确定度。

- D.1.4.2输入量各分项标准不确定度评定

（1）绝对辐射计示值误差引起的标准不确定度分项的评定

绝对辐射计示值误差引起的标准不确定度可根据检定证书或校准证书给出的该游标卡尺的最大允许误差来评定，属均匀分布，可采用B类方法评定。

绝对辐射计最大允许误差为±0.5%，校准点热通量41.5对应绝对辐射计最大允许误差为±0.2075，以等概率分布在半宽为，通常认为在区间内服从均匀分布，即包含因子，则绝对辐射计在校准点41.5示值误差引起的标准不确定度：

（D.1.8）

- (2) 绝对辐射计分辨力引起的标准不确定度的评定

绝对辐射计分辨力为0.1，以等概率分布在半宽为的区间内，服从均匀分布，包含因子，绝对辐射计分辨力引入的标准不确定度为：

（D.1.9）

- D.1.4.3输入量标准不确定度计算

（D.1.10）

=0.067

- D.1.5标准不确定度分量汇总

- 各分量的标准不确定度汇总如表D.1.1所示。

表D.1.1 标准不确定度分量汇总一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 类别 | 分布 | 灵敏系数 | 标准不确定度() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热防护仪热通量测量重复性 |  | A | 正态 | 1 | 0.173 |
| 2 | 热防护仪热通量分辨力 |  | B | 均匀 | 1 | 0.029 |
| 3 | 绝对辐射计示值误差 |  | B | 均匀 | -1 | 0.060 |
| 4 | 绝对辐射计分辨力 |  | B | 均匀 | -1 | 0.029 |

- D.1.6合成标准不确定度的计算

由于绝对辐射计与热防护仪彼此独立，互不相关，标准不确定度和彼此独立不相关，由式D.1.2得合成标准不确定度：

（D.1.11）

=0.187

由式（D.1.2）热防护仪热通量示值误差标准不确定度：

- D.1.7 扩展不确定度的评定

取包含因子，扩展不确定度为：

（D.1.12）

- D.1.8 测量结果不确定度的报告与表示

热防护仪热通量示值误差在校准点热通量41.5测量结果扩展不确定度为：

- D.2 热源热通量稳定性不确定度的评定

- D.2.1概述

- 用测量范围为（0～100）kW/m2，分辨力为0.1 kW/m2，最大允许误差为±0.5%的绝对辐射计，在预热调节稳定好的热源下，测量该热源热通量的稳定性。校准的实验操作：将绝对辐射计传感器放置在距离热源工作距离的位置上，调整绝对辐射计传感器接受面，使热源辐射光束垂直入射到接受面。开启热源，调整热源热通量，绝对辐射计示值为校准点41.5 kW/m2。待绝对辐射计示值稳定后开始读数，每隔5min读取绝对辐射计示值一次，连续测量30min，取这组测量数据中的最大值与最小值的差值，用公式D.2.1计算热源热通量稳定性。

（D.2.1）

式中：  — 热源热通量稳定性，单位：%

— 热源热通量在30min内绝对辐射计示值最大值，单位：

— 热源热通量在30min内绝对辐射计示值最小值，单位：

— 热源热通量在30min内绝对辐射计示值平均值，单位：

- D.2.2 测量模型

（D.2.2）

式中：  — 热源热通量极差，单位：

— 热源热通量在30min内绝对辐射计示值最大值，单位：

— 热源热通量在30min内绝对辐射计示值最小值，单位：

由于绝对辐射计与热防护仪彼此独立，互不相关，因此，热防护仪热通量极差标准不确定度可由式（D.2.2）计算：

（D.2.3）

灵敏系数：

- D.2.3输入量标准不确定度来源分析

输入量的标准不确定度来源主要是热防护仪热通量测量重复性引起的标准不确定度分项和绝对辐射计分辨力引起的标准不确定度。

- D.2.3.1 测量重复性引起的标准不确定度分项评定

测量重复性引起的标准不确定度可采用连续重复多次测量直接求出标准不确定度，即采用极差法进行评定。

调节热防护仪热源热通量稳定在校准点41.5处，在30min内连续测量，每间隔5min读取一次测量结果，得到一测量列（单位：）：41.3，41.6，41.5，41.7，41.6，41.8。

单个测得值的实验标准差为：

（D.2.4）

式中： — 热源热通量极差，单位：

— 极差系数。

在30min内连续测量6次，对应的极差系数C=2.53，则测量重复性引起的标准不确定度为：

（D.2.5）

式中： — 热源热通量极差，单位：

— 极差系数，

— 测量次数，

则可得到输入量在校准点41.5的测量重复性标准不确定度：

（D.2.6）

- D.2.3.2绝对辐射计分辨力引起的标准不确定度的评定

绝对辐射计分辨力为0.1，以等概率分布在半宽为的区间内，服从均匀分布，包含因子，绝对辐射计分辨力引入的标准不确定度为：

（D.2.7）

- D.2.4标准不确定度分量汇总

- 各分量的标准不确定度汇总如表D.2.1所示。

表D.2.1 标准不确定度分量汇总一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 类别 | 分布 | 灵敏系数 | 标准不确定度() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热防护仪热通量测量重复性 |  | A | 正态 | 1 | 0.081 |
| 2 | 绝对辐射计分辨力 |  | B | 均匀 | 1 | 0.029 |

- D.2.5合成标准不确定度的计算

由式D.2.3得合成标准不确定度：

（D.2.8）

=0.086

由式（D.2.1）得热防护仪在热源热通量校准点41.5稳定性标准不确定度：

- D.2.6 扩展不确定度的评定

取包含因子，扩展不确定度为：

（D.2.9）

- D.2.7 测量结果不确定度的报告与表示

热防护仪热源热通量稳定性在校准点热通量41.5测量结果扩展不确定度为：

- D.3 时间测量不确定度的评定

- D.3.1概述

- 用测量范围为0～10h，分辨力为0.01s，在10min测量间隔的最大允许误差为±0.07s的电子秒表测量暴露时间示值误差。校准的实验操作：先将仪器辐射热源开启至热通量稳定在7.7处，将量热计放置到试样架上，点击试验开始，防护栅和试样架从复位位置向试验位置移动，当防护栅和试样架到达试验位置时，热防护仪试验时间开始计时，同时启动电子秒表开始计时；当量热计测得的总热量达到能够导致人体组织二级烧伤的程度时，热防护仪试验时间停止计时，同时按停电子秒表，读取电子秒表示值和热防护仪试验时间示值，热防护仪试验时间示值与电子秒表示值之差为暴露时间示值误差。每个校准点重复测量2次，计算每个校准点暴露时间示值误差算术平均值。

- D.3.2 测量模型

- （D.3.1）

式中：  ―暴露时间示值误差，单位：s

― 热防护仪试验时间示值，单位：s

― 电子秒表示值，单位：s

由于电子秒表与热防护仪彼此独立，互不相关，因此，热防护仪试验时间示值误差标准不确定度可由式（D.3.2）计算：

（D.3.2）

灵敏系数： ,

- D.3.3 输入量和标准不确定度来源分析

输入量的标准不确定度来源主要是热防护仪试验时间示值分辨力引起的标准不确定度。

输入量的标准不确定度来源主要是电子秒表测量重复性引起的标准不确定度分项、电子秒表示值误差引起的标准不确定度分项、电子秒表分辨力引起的标准不确定度和电子秒表测量时人的反应误差引起的标准不确定度。

- D.3.4各输入量标准不确定度评定

- D.3.4.1输入量标准不确定度评定

热防护仪试验时间显示分辨力为0.1s，以等概率分布在半宽为的区间内，属均匀分布，包含因子，热防护仪试验时间示值分辨力引起的标准不确定度为：

（D.3.3）

- D.3.4.2输入量各分项标准不确定度评定

（1）测量重复性引起的标准不确定度分项的评定

可采用连续重复多次测量直接求出标准不确定度，即采用A类方法进行评定。

设定热防护仪试验时间为10s,在重复性条件下用电子秒表直接测量时间，连续10次测量，得到一测量列（单位：s）：14.13、14.04、14.15、14.21、14.03、14.09、14.19、14.23、13.91、14.11。

则单次测量结果的实验标准偏差为：

单次平均值                      （D.3.4）

单次标准差           （D.3.5）

实际测量情况：该时间实测值在重复性条件下连续测量2次，以2次测量算术平均值为测量结果，则可得到：

时间校准测量重复性引起的标准不确定度：

（D.3.6）

（3）电子秒表示值误差引起的标准不确定度分项的评定

电子秒表示值误差引起的标准不确定度可根据检定证书或校准证书给出的该电子秒表的最大允许误差来评定，属均匀分布，可采用B类方法评定。

电子秒表在10min测量间隔的最大允许误差为±0.07s，即 ，通常认为在区间内服从均匀分布，包含因子，则电子秒表在10min测量间隔内示值误差引起的标准不确定度：

（D.3.7）

- （4）电子秒表分辨力引起的标准不确定度的评定

电子秒表分辨力为0.01s，以等概率分布在半宽的区间内，属均匀分布，包含因子，电子秒表分辨力引起的标准不确定度为：

（D.3.8）

（5）用电子秒表测量时间时人为反应引起的不确定度

操作人员在使用电子秒表时的反应误差为0.15s～0.30s之间，不确定度的半宽度值可认为在区间内是均匀分布，属于B类评定，包含因子k=3，则用电子秒表测量时间时人为反应引起的标准不确定度：

（D.3.9）

- D.3.4.3输入量标准不确定度计算

- 合成输入量标准不确定度计算

（D.3.10）

=0.09s

- D.3.5标准不确定度分量汇总

- 各分量的标准不确定度汇总如表D.3.1所示。

表D.3.1 标准不确定度分量汇总一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 类别 | 分布 | 灵敏系数 | 标准不确定度(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热防护仪时间示值分辨力 |  | B | 均匀 | 1 | 0.029 |
| 2 | 电子秒表测量重复性 |  | A | 正态 | -1 | 0.0685 |
| 3 | 电子秒表示值误差 |  | B | 均匀 | -1 | 0.040 |
| 4 | 电子秒表分辨力 |  | B | 正态 | -1 | 0.003 |
| 5 | 测量时人为反应误差 |  | B | 均匀 | -1 | 0.043 |

- D.3.6合成标准不确定度的计算

由于电子秒表与热防护仪彼此独立，互不相关，标准不确定度和彼此独立不相关，由式D.3.2得合成标准不确定度：

（D.3.11）

=0.095s

- D.3.7扩展不确定度的评定

取包含因子，扩展不确定度为：

（D.3.12）

- D.3.8测量结果不确定度的报告与表示

热防护仪暴露时间示值误差测量扩展不确定度为：