JJF（纺织）096-2020

旋转摩擦色牢度仪校准规范

Calibration Specification of Corlour Fastness to Rotary Crocking Testers

（报批稿）

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发 布

JJF(纺织) 096─2020

旋转摩擦色牢度仪校准规范

- Calibration Specification of

Corlour Fastness to Rotary Crocking Testers

归口单位：中国纺织工业联合会

起草单位：国家纺织计量站上海分站

江苏省纺织产品质量监督检验研究院

国家羊绒产品质量监督检验中心

江西省羽绒制品质量监督检验中心

南通三思机电科技有限公司

本规范委托全国纺织计量技术委员会负责解释

本规范起草人：

熊杰（国家纺织计量站上海分站）

魏青（江苏省纺织产品质量监督检验研究院）

周炳顺（国家羊绒产品质量监督检验中心）

郑冬明（江西省羽绒制品质量监督检验中心）

陆松涛（南通三思机电科技有限公司）

目  录

- 引言……………………………………………………………………………………Ⅱ

- 1 范围…………………………………………………………………………………1

- 2 引用文献……………………………………………………………………………1

- 3 概述…………………… ……………………………………………………………1

- 4 计量特性……………………………………………………………………………2

- 5 校准条件……………………………………………………………………………2

- 6 校准项目和校准方法………………………………………………………………2

- 7 校准结果表达………………………………………………………………………5

- 8 复校时间间隔………………………………………………………………………5

- 附录A 旋转摩擦色牢度仪原始记录格式……………………………………………6

- 附录B 旋转摩擦色牢度仪校准证书内页格式……………………………………7

附录C 旋转摩擦色牢度仪加压重力测量结果不确定度评定示例………………… 8

引  言

本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行制定。

本规范技术指标参数参考了JJG（纺织） 027-2010《染色摩擦色牢度仪校准规范》，GB/T 29865-2013《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 小面积法》，AATCC116 - 2013 Colorfastness to Crocking: Rotary Vertical Crockmeter Method等标准的相关内容。

本规范为首次发布。

旋转摩擦色牢度仪校准规范

1  范围

本规范适用于手动织物旋转（垂直）摩擦色牢度仪（以下简称为旋转摩擦仪）的校准。

其他类似摩擦仪可参照本规范进行校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1071—2010  国家计量校准规范编写规则

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  概述

旋转摩擦仪主要用于检测相关纺织品的旋转摩擦色牢度，特别适用于印花、商标等面积小到难以达到普通摩擦色牢度仪要求的样品的测试。

旋转摩擦仪主要由摩擦头，旋转机构，压重砝码等组成（见图1）。测试原理：将贴衬织物固定于摩擦头上，置于试样上面。再对摩擦头施加一定垂直压力，使其作一定次数的正向和反向旋转摩擦后，对贴衬织物沾色程度进行评定。

注：1 压重砝码；2 摩擦头；3 旋转机构

图1  旋转摩擦仪结构示意图

4  计量特性

4.1  摩擦头尺寸：Φ(16.0 ± 0.1) mm，或Φ(25.0 ± 0.1) mm。

4.2  摩擦头对试样加压重力：摩擦头与压重砝码给试样施加的压力为(11.1 ± 0.5) N。

4.3  摩擦头旋转角度：摩擦头顺时针旋转角度为405°± 3°，逆时针旋转角度同样为405°± 3°。

5  校准条件

5.1  环境条件

仪器应安放在平稳的水平工作台上，安放环境应清洁，周围无明显震动和腐蚀性介质。

5.2  测量标准及其它设备

测量标准及其它设备见表1。

表1测量标准及其他设备

| 序号 | 标准器名称 | 测量范围 | 不确定度及准确度等级或最大允许误差 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 | （0～150） mm； 分度值0.02 mm | MPE：±0.03 mm | 1 |
| 2 | 测力计 | ≥5 N | 分辨力：≤0.1N， MPE：±0.5% FS | 1 |
| 3 | 电子天平 | 最大称量：≥2 kg | III 级 | 1 |
| 4 | 万能角度尺 | （0～320）°； 分度值：2′ | MPE：±2′ | 1 |
| 5 | 塞尺 | (0.02～1) mm | 1级 | 1 |

6  校准项目和校准方法

6.1 校准前准备

6.1.1外观

通过目测，旋转摩擦仪应在适当部位装有铭牌，铭牌上须标明型号、制造厂、出厂编号等信息。旋转摩擦仪的工作面应清洁，外表没有影响试验结果的机械损伤。

6.1.2摩擦头旋转机构检查

旋转手柄时，旋转机构应该转动灵活、平稳，无抖动、卡顿现象。当手柄旋转1圈时，摩擦头应完成1个循环（即顺时针完成一个旋转周期，再逆时针完成一个旋转周期的动作后回到起始位置）。

6.1.3摩擦头接触面检查

方法一：放下摩擦头端面至试验平面，用0.05mm塞尺检查摩擦头端面与试验平面之间的间隙，应按圆周均匀分布地检查4点，其间隙均应≤0.05mm。

方法二：将棉标准贴衬织物固定在摩擦头上，在试验平面上放一张复写纸，转动旋转摩擦仪手柄一周，使得摩擦头接触面在复写纸上顺时针完成一个旋转周期，再逆时针完成一个旋转周期，取下棉标准贴衬织物检查摩擦头的接触印迹，接触面积应大于90%。

6.2校准项目

具体校准项目见表2。

表2旋转摩擦仪校准项目

| 序号 | 校准项目 | 计量特性条款 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摩擦头尺寸 | 4.1 | 6.3.1 |
| 2 | 摩擦头加压重力 | 4.2 | 6.3.2 |
| 3 | 摩擦头旋转角度 | 4.3 | 6.3.3 |
| 注：根据旋转摩擦仪功能和客户要求选择校准项目。 |  |  |  |

6.3  校准方法

6.3.1  摩擦头直径校准

用游标卡尺测量一次端面直径，然后旋转90°再测量一次，计算两次测量结果的算术平均值即为摩擦头直径的实测值。

6.3.2  摩擦头加压重力校准

拆下摩擦头的压重砝码，放在电子天平上称取压重砝码质量。

放下摩擦头端面至试验平面，用测力计将摩擦头（含摩擦布夹环）吊离试验平面（2～5）mm，测量摩擦头中心位置向下的重力，重复测量3次，以其算术平均值作为摩擦头（含摩擦布夹环）重量。

按照公式（1）计算摩擦头加压重力：

F=mWg+GH…………………………（1）

式中：

F ——摩擦头加压重力，N；

mW——压重砝码质量，kg；

GH——摩擦头自身重力，N；

g ——本地重力加速度，m/s2。

6.3.3  摩擦头旋转角度校准

在旋转摩擦仪的摩擦头下垫上一张纸，先用笔沿着摩擦头端面画一个圆，旋转手柄使摩擦头向一个方向转到极限位置（即摩擦头分别向两个方向旋转间的转折点），用笔在摩擦头和圆上做上记号（转折点1）。再旋转手柄，使摩擦头顺时针旋转到另一个极限，根据摩擦头上的记号，在圆上标记转折点2（如图2所示）。

取出画图的纸，找出圆形的圆心，将圆心和两个极限点连接起来，用万能角度尺量取夹角，所得的值加上360°即为摩擦头顺时针旋转角度。用同样方法重复测量3次，以其算术平均值作为摩擦头顺时针旋转角度的实测值。

用同样的方法可以测量出旋转摩擦仪逆时针旋转角度。

图2  摩擦头旋转角度测量示意图

7  校准结果表达

7.1  校准记录

校准记录应详尽记录测量数据和计算结果。推荐的校准记录格式见附录A。

7.2  校准证书

经校准的旋转摩擦仪应出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映。校准证书包括的信息应符合JJF 1071—2010中5.12的要求，推荐的校准证书内页格式见附录B。

7.3  不确定度

校准证书应给出主要校准项目的扩展不确定度，评定示例见附录C。

8  复校时间间隔

在定期进行期间核查的条件下，建议复校时间间隔一般不超过1年。

注：由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

旋转摩擦色牢度仪校准记录参考格式

委托单位                             校准日期

型号规格                             产品编号

生产单位                             设备编号

校准地点                             校准环境          ℃         %RH

校准依据                             发证编号

| 校准用主要标准器具 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 编号 | 不确定度 / 准确度等级 / 最大允许误差 | 证书编号/有效期 |

一、校准前准备：

二、计量特性校准：

| 序号 | 校准项目 | 技术要求 | 实测结果 | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观、旋转机构 及端面检查 | 符合6.1.1～ 6.1.3要求 |  |  |
| 2 | 摩擦头尺寸 | Φ(16.0±0.1) mm |  |  |
|  |  | Φ(25.0±0.1) mm |  |  |
| 3 | 摩擦头加压重力 | (11.1± 0.5) N |  |  |
| 4 | 摩擦头旋转角度 | 顺时针方向 405°± 3° |  |  |
|  |  | 逆时针方向 405°± 3° |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

校准员                              审核员

附录B

旋转摩擦色牢度仪校准证书内页参考格式

证书编号：

校  准  结  果

| 序号 | 校准项目 | 技术要求 | 实测结果 | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观、旋转机构 及端面检查 | 符合6.1.1～ 6.1.3要求 |  |  |
| 2 | 摩擦头尺寸 | Φ(16.0±0.1) mm |  |  |
|  |  | Φ(25.0±0.1) mm |  |  |
| 3 | 摩擦头加压重力 | (11.1± 0.5) N |  |  |
| 4 | 摩擦头旋转角度 | 顺时针方向 405°± 3° |  |  |
|  |  | 逆时针方向 405°± 3° |  |  |

以下空白

附录C

旋转摩擦色牢度仪加压重力测量结果不确定度评定示例

C.1 概述

旋转摩擦仪通过摩擦头和压重砝码对试样施加一定的力，并在旋转机构的带动下以顺时针旋转摩擦405°后，再逆时针摩擦同样角度的方式对试样的摩擦色牢度进行试验。

C.2 依据方法

JJF（纺织）096-2020《旋转摩擦色牢度仪校准规范》。

C.3 测量标准器：

测量范围：（0～3000 ）g，d = 0.1 g，  III  级电子天平；

测量范围：（0～50 ）N，分辨力为0.01 N，MPE：±0.2% FS的测力计。

C.4 被测对象

旋转摩擦仪加压重力。

C.5 测量过程

先拆下摩擦头的压重砝码，放在电子天平上称取压重砝码质量。砝码质量乘以当地重力加速度即可得到压重砝码重力。然后将摩擦头放下后，用测力计将其吊离工作面（2~5）mm，测出其重力。用测力计测量3次，计算其算术平均值，即为摩擦头自身重力的实测值。最后将压重砝码重力与摩擦头自身重力相加，即为摩擦头加压重力。

C.6 测量不确定度评定

C.6.1数学模型

F=FW+FH

式中：

F ——摩擦头加压重力，N；

FW——压重砝码质量，N；

FH——摩擦头自身重力，N。

C.6.2 输入量的标准不确定度的评定

输入量FW的标准不确定度来源包括电子天平测量重复性引起的标准不确定度u(FW1)，电子天平分辨力引起的不确定度u(FW2)和电子天平示值误差引起的不确定度u(FW3)；输入量FH的标准不确定度来源包括测力计测量重复性引起的标准不确定度u(FH1)，测力计分辨力引起的不确定度u(FH2)和测力计示值误差引起的不确定度u(FH3)。

C.6.2.1 测量重复性引起的标准不确定度u(FW1)

用电子天平重复测量压重砝码10次，得到测量列如下表：

| 压重砝码 质量g | 1059.1 | 1059.2 | 1059.1 | 1059.1 | 1059.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1059.3 | 1059.2 | 1059.2 | 1059.2 | 1059.1 |

乘以当地重力加速度得到力值：

| 压重砝码 重力N | 10.369 | 10.370 | 10.369 | 10.369 | 10.370 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.371 | 10.370 | 10.370 | 10.370 | 10.369 |

单次实验标准差  s=i=1n(FW−FW)2(n−1)=0.001 N

测量重复性引起的标准不确定度：

u(FW1)=0.001 N

C.6.2.2 电子天平分辨力引起的不确定度u(FW2)

电子天平分辨力为0.1g，其量化误差以等概率分布在半宽为0.05 g的区间内，属均匀分布，及包含因子k=3，故引入的不确定度为：

u(FW2)=ak=0.053= 0.029 g = 0.0003 N

C.6.2.3 电子天平测量误差引入的不确定度u(FW3)

测量压重砝码采用测量范围：（0～3000 g），d = 0.1 g，  III  级的电子天平，其标准不确定度u(ΔFB)可根据电子天平最大允许误差，采用B类方法进行评定。该型电子天平称量500g以上，2000g以下最大允许误差±1g，半宽为1g，属均匀分布，包含因子k=3，故电子天平测量误差引入的不确定度u(FW3):

u(FW3)=13= 0.58 g = 0.58×10-3 kg = 0.006 N

C.6.2.4 称取摩擦头自身重力的测量重复性引入的不确定度u(FH1)

用测力计重复测量摩擦头10次，得到测量列如下表：

| 摩擦头 自身重力 N | 0.72 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.74 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.72 |

平均值FH= 0.71 N

单次实验标准差  sp2=i=1n(FH−FH)2(n−1)=0.025 N

实际测量时，实测值在重复性条件下连续测量3次（m = 3），以3次测量算术平均值为测量结果，可得摩擦头自身重力的测量重复性引入的不确定度：

u(FH1)=sp2m=0.0253=0.014 N

C.6.2.5 测力计分辨力引起的不确定度u(FH2)

测力计分辨力为0.01 N，其量化误差以等概率分布在半宽为0.005 N的区间内，属均匀分布，及包含因子k=3，故引入的不确定度为：

u(FH2)=ak=0.0053= 0.003 N

C.6.2.6 测力计示值误差引起的不确定度u(FH3)

测量范围：（0～50 N），MPE：0.2% FS的测力计。其最大允许误差为±0.1 N，即半宽为0.1 N，属均匀分布，包含因子k=3，则测力计示值误差引起的不确定度：

u(FH3)=0.13=0.058 N

C.6.2.7 标准不确定度分量汇总

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 类别 | 分布 | 标准不确定度（N） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平测量重复性 | u(FW1) | A | 正态 | 0.001 |
| 2 | 电子天平分辨力 | u(FW2) | B | 均匀 | 0.0003 |
| 3 | 电子天平示值误差 | u(FW3) | B | 均匀 | 0.006 |
| 4 | 测力计测量重复性 | u(FH1) | A | 正态 | 0.014 |
| 5 | 测力计分辨力 | u(FH2) | B | 均匀 | 0.003 |
| 6 | 测力计示值误差 | u(FH3) | B | 均匀 | 0.058 |

C.6.3 合成标准不确定度的计算

uF=u(FW1)2+u(FW2)2+u(FW3)2+u(FH1)2+u(FH2)2+u(FH3)2

=0.0012+0.00032+0.0062+0.0142+0.0032+0.0582

=0.06 N

C.6.4 扩展不确定度的评定

各不确定度分量相互独立，呈正态分布，取k=2，则扩展不确定度：

U=0.06×2= 0.12 N

C.7 测量结果不确定度报告与表示

旋转摩擦仪加压重力测量结果扩展不确定度为：

U=0.12 N   k=2