附件2：

行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 热分析-红外-质谱联用仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国兵器工业第二〇四研究所 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王晓红 |  |  | 联系电话 |  | 029-88291904 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 10万 |
| 参加单位 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1. 热分析-红外-质谱联用仪用于火炸药行业热分解机理研究，为新型含能材料的热稳定性、安全性及分解机理等性能研究做出了巨大的贡献，目前已经在火炸药行业内作为含能材料热分解机理的必要研究手段，但是联用仪的校准规范还没有统一的行业标准，各自实验室参照热分析、红外光谱及质谱仪的校准规范进行校准，存在各个实验室所用仪器校准方法不统一，数据可比性差等问题，亟待建立行业标准进行规范。该校准规范的建立，可以实现对含能材料热分解特性量和分解气体产物的准确定值，满足当前含能材料在研制、生产、加工和使用中对热分解特性量计量和量值传递的迫切需求；可实现热分析-红外-质谱联用仪校准方法可依可循，检测数据各个实验室可比，实现检测技术的准确计量；可以为正确评价含能材料科研水平、准确控制产品安全特性量值提供重要的计量保障。 2. 热分析-红外-质谱联用仪是近十年来分析仪器应用方面的一大创新，实现了多种分析技术的联合使用，为分析仪器的功能扩展提供了引领的作用，目前仍然为国际先进技术。应需要相应的校准规范将会为热分析-红外-质谱联用仪以及其他联用技术的发展起到了引领的作用。热分析-红外-质谱联用仪校准规范的建立，将对热分析-红外-质谱联用仪的使用、推广起到极大的推进作用，同时该规范的社会效应和应用前景均很大。 3.通过标准查新，国家，刑事技术微量物证理化检测和教育行业均有热分析、红外光谱分析和质谱分析方法通则和计量检定规程，在火炸药行业有热分析、红外光谱分析和质谱分析方法指南，国标、国军标和各个行业均未见热分析-红外-质谱联用仪校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1. 热分析-红外-质谱联用仪校准规范适用于同步热分析仪、红外光谱仪和质谱仪以并联或串联方式连接在一起使用的联用仪，也适用于新制造的、使用中的和维修后的热分析-红外-质谱联用仪的校准。 2. 热分析-红外-质谱联用仪校准规范主要计量项目的技术指标分别为： 2.1温度准确度 RT~500℃，铝坩埚≤±1.0℃； RT~1500℃，三氧化铝坩埚≤±3.0℃； 2.2热焓范围为（-25~-400）J/g，热焓准确度为≤±3.0%； 2.3热失重量准确度 ≤±3.0％； 2.4波数精确度 ≤±2.0cm-1。 3. 校准用设备 3.1 分析天平 测量范围：(0~41)g，分度值0.01mg；(0~120)g, 分度值0.1mg。 3.2 温度和热焓标准物质 In 标准金属物质，纯度99.999%； Sn标准金属物质，纯度99.99%； Bi标准金属物质，纯度99.999%； Zn标准金属物质，纯度99.999%； Al标准金属物质，纯度99.999%； Ag标准金属物质，纯度99.99+%； Au标准金属物质，纯度99.999%； Ni标准金属物质，纯度99.99%。 3.3 红外波数标准物质 聚苯乙烯红外波长标准物质，薄膜，100mm×50mm支架，扩展不确定度优于0.25cm-1。 3.4质谱分辨率标准物质 CaC2O4•H2O，分析纯。 3.5 内置天平校准用砝码 不锈钢砝码，2g+0.019mg，不确定度为0.012mg(k=2)。 4. 热分析-红外-质谱联用仪校准规范的计量项目主要是：温度、热焓、质量及红外波数。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1. 目前国内编制的相关标准规范主要有JJG1135-2017《热重分析仪检定规程》；WJ2290-95《差示扫描量热仪检定规程》；JJG936-2012《示差扫描量热计检定规程》和JJG014-1996《热分析仪检定规程》，检定规程给出了单独的热分析仪、红外光谱仪的检定规程，没有给出几种不同装置联用时的特定的校准规范。 2.热分析-红外-质谱联用仪校准规范与国内相关国标、行业标准等规范之间是相互独立的关系，也是其他标准的细化和进一步延伸。该规范针对的是热分析-红外-质谱联用仪的校准过程、校准步骤、校准用标准物质等进行规范，不涉及仪器的使用等方面内容。 3.目前没有发现有知识产权或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | 年 月 日 |  | 技术 委员会 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （签字、盖公章） 月 日 |