附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 旋转轴唇形密封圈两半轴式径向力测定仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | £检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 £基础 |
| 主要起草单位 |  | 北京橡胶工业研究设计院有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 蒋雪梅 |  |  | 联系电话 |  | 13668404985 |
| 任务年限 |  | 2024年 |  |  | 申请经费 |  | 3万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 □节能 £环保 □自主创新 £ 质量提升 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.目的和意义： 由于旋转轴唇形密封圈的内外径结构特点，密封圈装配在轴上后，内径与轴表面紧密接触而产生的径向力，从而防止液体泄露达到密封的目的，所以旋转轴唇形密封圈径向力是影响密封性能的重要参数之一。 旋转轴唇形密封圈由于其良好的密封性能被广泛应用于各个行业的各种机械设备上，而机械制造技术的日益更新对旋转轴唇形密封圈的密封性能提出了更高的要求，旋转轴唇形密封圈的径向力测定对旋转轴唇形密封圈的密封性能有着重要意义。 HG/T2069—91《旋转轴唇形密封圈两半轴式径向力测定仪技术条件》中规定了旋转轴唇形密封圈两半轴式径向力测定仪的机械结构和性能指标，其自身的准确性对试验结果有着重要的影响。为确保旋转轴唇形密封圈两半轴式径向力测定仪检测结果的准确可靠，使用单位应对其进行周期性检定或校准，但是国内尚未颁布此类仪器的校准规范或检定规程，导致其检定或校准由于缺乏依据而难以正常开展，继而影响了各使用单位检测数据的准确，所以相应的校准规范的制定也是非常必要的。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景： 该计量技术规范实施后，将对旋转轴唇形密封圈两半轴式径向力测定仪的计量特性和校准方法进行明确规定，填补国内相关计量技术规范的空白，确保旋转轴唇形密封圈两半轴式径向力测定仪的计量溯源性及量值的准确可靠。 3.查新结果： 查找文献，国内尚未颁布旋转轴唇形密封圈两半轴式径向力测定仪相关的计量检定规程和校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围； 适用于满足HG/T 2069—91的旋转轴唇形密封圈两半轴式径向力测定仪的校准。 2以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； 以XYF-D型等典型仪器设备的计量特性为依据，拟确定计量特性的技术指标如下： 序号; 项目; 技术要求. 1; 平台平行度; 不大于0.05mm. 2; 试验半轴的正圆性; ±0.03mm. 3; 轴向分切线的错位量; 不大于0.02mm. 4; 径向分切线的错位量; 不大于0.05mm. 5; 径向力; ±0.5N. 3.主要测量标准的技术指标； 序号; 校准项目; 设备名称及计量器具. 1; 平台平行度; 深度千分尺：测量范围（0～25）mm；示值最大允许误差±0.004mm。. 2; 试验半轴的正圆性; 千分尺：测量范围（0～150）mm；分辨力0.001mm。. 3; 轴向分切线的错位量; 深度千分尺：测量范围（0～25）mm；示值最大允许误差±0.004mm。. 4; 径向分切线的错位量; 深度千分尺：测量范围（0～25）mm；示值最大允许误差±0.004mm。. 5; 径向力; 测力仪：测量范围（0～50）N，0.1级. 4.简要描述主要计量项目的技术原理。 （1）平台平行度：以固定平台台面为基准面，用深度千分尺测量可移动平台台面相对基准面的高度差，重复测量5次，取最大高度差为平台的平行度。 （2）试验半轴的正圆性：用千分尺测量两试验半轴构成的正圆的直径，重复测量3次，取其算术平均值和标称轴径计算误差。 （3）轴向分切线的错位量：用深度千分尺测量轴向分切线的错位量，重复测量3次，取其最大值作为测量结果。 （4）径向分切线的错位量：用深度千分尺测量径向分切线的错位量，重复测量3次，取其最大值作为测量结果。 （5）径向力：通过测力仪对径向力测力系统施加一定径向负荷，记录径向力测力系统显示值，重复测量3次，取其算术平均值计算径向力示值误差。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系； 国内暂无旋转轴唇形密封圈两半轴式径向力测定仪相关计量技术规范。本校准规范主要技术参考为HG/T2069—91《旋转轴唇形密封圈两半轴式径向力测定仪技术条件》，该标准规定了旋转轴唇形密封圈两半轴式径向力测定仪的机械结构和性能指标等参数，但未规定计量特性和校准方法。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。