附件3：

有色金属行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 金属线材反复弯曲试验机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 西安汉唐分析检测有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 余泽利 |  |  | 联系电话 |  | 15339289765 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 10万 |
| 参加单位 |  | 西北有色金属研究院 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 金属线材反复弯曲试验机是检验金属材料的耐反复弯曲性能，并显示金属材料缺陷的，适用于直径为（0.3～10）mm的铜、铝及其合金、双金属线等圆截面导体金属线材的弯曲性能检测，广泛应用于有色金属领域。 反复弯曲试验是确定金属材料塑性变形能力的一种试验方法，目的在于了解产品的结构弱点以及功能退化情况，进而有效地评估产品的可靠性。因此它在材料检测和科学研究中都具有非常重要的意义。反复弯曲试验机各项性能参数合格与否直接影响着试验结果的准确性和可靠性。 随着有色金属行业的发展，反复弯曲试验机的应用领域也越来越广泛，对材料性能检测提出了更高的要求，为了保证金属线材塑性变形能力的准确测量，需要对反复弯曲试验机进行计量，保证各项功能参数量值准确可靠。 目前，国内仅见金属线材反复弯曲试验方法相关研究，未见金属线材反复弯曲试验机计量方面的研究，各省市计量技术研究院对金属线材反复弯曲试验机的检定/校准工作未开展，或存在不合理不统一的操作。所提出的校准望能开展对反复弯曲试验机的校准工作，确保校准结果的准确性以及试验结果的可信度，弥补有色金属行业以及计量行业领域空白，促进反复弯曲试验机在有色金属行业得到更合理更准确的应用。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.校准范围 本规程适用于直径为（0.3～10）mm金属线材反复弯曲试验机(以下简称弯曲试验机)的校准和使用中检查。 2.计量特性 2.1通用技术要求 摇把摇摆自如，钳口开闭自如。 2.2弯曲速度 弯曲试验机弯曲速度不大于60次/min，最大允许误差±1次/min； 2.3弯曲角度 弯曲试验机弯曲角度±90°，最大允许误差为±3°； 2.4弯曲次数 测量范围（0~9999）次，最大允许误差±1次； 2.5圆柱支辊半径r 弯曲试验机圆柱支辊半径1.25mm≤r≤1.75mm时，最大允许误差为±0.05mm； 弯曲试验机圆柱支辊半径1.75mm＜r≤30mm时，最大允许误差为±0.1mm； 2.6圆柱支辊平行度 两个圆柱支辊轴线应相互平行并在同一水平面内，平行度偏差不超过0.1mm； 2.7圆柱支辊表面粗糙度 圆柱支辊表面粗糙度应不超过Ra0.63μm。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █ 国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1、国内仅见金属线材反复弯曲试验方法相关研究，未见金属线材反复弯曲试验机计量方面的研究，国内及行业计量技术研究院对金属线材反复弯曲试验机的检定/校准工作未开展，或存在不合理不统一的操作。 所提出的校准望能开展对反复弯曲试验机的校准工作，确保校准结果的准确性以及试验结果的可信度，弥补有色金属行业以及计量行业领域空白，促进反复弯曲试验机在科研院所及工业产品中更合理更准确的应用。 2、未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 年 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 年 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 年 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。