附件3：

有色金属行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 塑料容量瓶校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █ 制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | £检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 西安汉唐分析检测有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 贾梦琳 |  |  | 联系电话 |  | 13991949953 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 10万元 |
| 参加单位 |  | 西安汉唐分析检测有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 £其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 近些年，随着痕量分析技术的突飞猛进，玻璃量器因为存在含有微量金属离子干扰的缺点，在该领域逐步被塑料量器取代。同时一些特殊的分析方法也会受到玻璃材质的干扰，如在测量水中硅酸根要求使用塑料容量瓶来配制硅标准溶液，再如大量用于航空材料、核材料的钛合金、锆铪合金的成分分析，均需要使用大量的塑料容量瓶，随着塑料容量瓶的使用数量和种类越来越多，其容量的准确性也开始受到计量检测人员和企事业单位的关注。 目前，塑料容量瓶的校准尚无国家校准规范，一些单位可能会参照 JJG 196-2006《常用玻璃量器检定规程》和JJG 646-2006《移液器检定规程》进行自校，即通过称量加入塑料容量瓶中纯水的质量，再根据纯水的温度查找修正系数K(t)值，将纯水的质量与系数相乘即为塑料量器在 20℃时的实际容量。但不同于玻璃量器，由于纯水在塑料容量瓶中受表面张力的影响接近为平液面，定容方式应取液面与容量瓶刻度线的上边缘相平。且塑料材质的体胀系数远大于玻璃材质，并且不同材质的塑料容量瓶其体胀系数也不同，导致其容量允差不尽相同，无法参照玻璃量器的容量允差。衡重法的关键是修正系数K(t)值的确定，而JJG 196-2006《常用玻璃量器检定规程》中的玻璃量器K(t)值表并不适用于塑料容量瓶，研究发现，聚丙烯材质的塑料容量瓶其容量误差可根据JJG 646-2006《移液器检定规程》附录K(t)值表计算，但并不适用于其它材质的塑料容量瓶。 本校准规范的制定，能够适用于常见材质塑料容量瓶的校准，可以广泛应用到行业内生产、科研、教学等部门理化实验室等的校准，保证各个塑料容量瓶量值的准确，进而保证试验结果的可信度，使得产品的安全性、可靠性得到保证，保障人民生产生活的安全，促进金属行业化工制造，冶金，制药，环保等领域的发展。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.校准范围 该校准规范适用于聚丙烯(PP)、聚甲基戊烯(PMP)、过氟烷氧基(PFA)塑料容量瓶校准。 2.计量特性 2.1密合性 当水注入至最高标线，塞子盖紧后颠倒10次。每次颠倒时，在倒置状态下至少停留10s，瓶身及瓶口不应有水渗出。 2.2 容量误差 因不同品牌，不同材质容量允差不同，容量瓶的容量允许误差应满足其瓶身标识的允许误差。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █ 国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1、塑料量器的校准尚无国家校准规范及行业校准规范。 2、未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 年 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 年 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 年 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。