附件3：

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 火焰引燃家具和组件的燃烧性能测试装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 河北雄安科筑检验认证有限公司 中国建材检验认证集团股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 孔祥荣 |  |  | 联系电话 |  | 13522131570 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 20万元 |
| 参加单位 |  | 泰思泰克(苏州)检测仪器科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | ■安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，进一步推动计量技术机构健康可持续发展，市场监管总局制定印发《指导意见》。充分发挥计量对基础零部件（元器件）、基础工艺、基础材料的技术支撑和保障作用，开展高精度计量基准、标准器具的研制和应用，提升计量基准、标准国产化率，服务质量强国和制造强国建设。 建筑防火问题日益受到社会的关注，直接关系到人们的生命财产安全，关系到社会的和谐稳定，而建筑材料及制品的燃烧性能优劣直接影响到建筑防火安全。GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中引用了GB/T 27904-2011《火焰引燃家具和组件的燃烧性能试验方法》作为判定家具和组件阻燃性能的依据。GB/T 27904-2011《火焰引燃家具和组件的燃烧性能试验方法》及标准GA111-1995《表面材料的实体房间火试验方法》试验标准的实施将为相关防火规范的制修订、阻燃家具及组件的工程应用、监督部门的监督及引导企业的产品研发提供技术依据，对降低火灾风险、减少火灾发生产生积极作用。 家具燃烧性能试验机主要适用于软垫家具或者软垫家具的实体模型等的燃烧试验。测量热释放速率和总热释放量，气体分析、烟尘透光率。其测试设备主要由标准点火源、锥形炉、气体分析、烟密度、排烟管道、烟气冷却器、风机及测量装置、电脑操作部份组成。 火焰引燃家具和组件的燃烧性能测试装置目前无相应的国家检定规程和校准规范。仪器主要依据GB/T 25207 -2010附录A中规定的点火源进行校准，校准过程中的丙烷流量进行测量并保持不变，其部件应按照JJG 968-2002《烟气分析仪》和JJG 257-2007《浮子流量计》进行检定。目前国内的大多数试验检测机构主要参考GB/T 27904-2011《火焰引燃家具和组件的燃烧性能试验方法》中6.2系统校准调试校准程序和6.3日常校准的校准程序等进行校准测试。而相对检定规程而言，校准规范更加突出了使用第一，用户至上的质量要求，更具有可操作性。 火焰引燃家具和组件的燃烧性能测试装置校准规范的制订主要解决规范量值溯源途径，统一校准程序、统一校准结果的表达方式、统一设备质量评价标准。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1．适用范围：火焰引燃家具和组件的燃烧性能测试装置安装修理后和日常使用中的校准。 2． 计量项特性： 氧气气体分析仪校准，氧气的漂移和噪声（两者均视为正值）总量不应超过（VO2/Vair）的0.01%、 二氧化碳分析仪校准，对标准气体偏差不应超过0.1%（VO2/Vair），对氮气的输出（0.00±0.02）%、 用于丙烷耗氧分析校准常数C，不应超过理论值2.8的10%； 烟气测量系统，TSP（总产烟量）的偏差量±0.1%。 称重台的校准，称量范围不小于90kg，精度不低于±150g。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 此项目无国家检定规程。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。