附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 多试样橡胶脆性温度试验机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 北京橡胶工业研究设计院有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 蒋雪梅 |  |  | 联系电话 |  | 13668404985 |
| 任务年限 |  | 2024年 |  |  | 申请经费 |  | 3万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全 □节能 £环保 □自主创新 █ 质量提升 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.目的和意义： 多试样橡胶脆性温度试验机是测定橡胶在规定条件下多个试样受冲击出现破坏时的脆性温度的仪器。脆性温度是评价橡胶材料及其制品耐寒性的重要指标之一，在很大程度上决定着橡胶材料及其制品的使用性能、使用寿命及使用价值。 多试样橡胶脆性温度试验机既可以对非硬质塑料及其他弹性材料在低温条件下的使用性能作比较性鉴定，也可以测定不同橡胶材料或不同配方的硫化橡胶的脆性温度和低温性能的优劣。因此多试样橡胶脆性温度试验机无论在科研材料及其制品的性能分析方面，还是橡胶制品生产过程的质量控制方面均有着重要意义。 GB/T12584—2008《橡胶或塑料涂覆织物 低温冲击试验》和GB/T15256—2014《硫化橡胶或热塑性橡胶低温脆性的测定（多试样法）》中规定了橡胶材料多试样脆性温度的测定方法，多试样橡胶脆性温度试验机自身的准确性对试验结果有着重要的影响。为确保多试样橡胶脆性温度试验机检测结果的准确可靠，使用单位应对其进行周期性检定或校准，但是国内尚未颁布此类仪器的检定规程或校准规范，导致其检定或校准由于缺乏依据而难以正常开展，继而影响了各使用单位检测数据的准确，所以相应的校准规范的制定是非常必要的。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景： 该计量技术规范实施后，将对多试样橡胶脆性温度试验机的计量特性和校准方法进行明确规定，填补国内相关计量技术规范的空白，确保多试样橡胶脆性温度试验机的计量溯源性及量值的准确可靠。 3.查新结果： 查找文献，国内尚未颁布多试样橡胶脆性温度试验机相关的计量检定规程和校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围； 适用于满足GB/T15256—2014或HG/T2384—2011的多试样橡胶脆性温度试验机的校准。 2以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； 以DWCX-Ⅱ型等典型仪器设备的计量特性为依据，拟确定计量特性的技术指标如下： 序号; 项目; 技术要求. 1; 温度; ±0.5℃. 2; 线速度; ±0.2m/s. 3; 冲头半径; 1.6mm±0.1mm. 4; 冲击头和夹持器间隙; 6.4mm±0.3mm. 3.主要测量标准的技术指标； 序号; 校准项目; 设备名称及计量器具. 1; 温度; 测温仪：测量范围（-120～0）℃，分辨力0.01℃. 2; 线速度; 线速度测量仪：测量范围（0.3～30）m/s，示值误差不超过±2.0%. 3; 冲头半径; 半径样板：测量范围（1～3）mm，最大允许误差±0.020mm。. 4; 冲击头和夹持器间隙; 卡尺：测量范围（0 ～70）mm，分辨力0.01mm,最大允许误差±0.02mm。. 4.简要描述主要计量项目的技术原理。 （1）温度：设定低温箱温度，降温装置降温稳定后，用测温仪测量低温箱温度，记录温度设定值和温度测量仪示值，重复测量3次，取其算术平均值计算温度示值误差。 （2）线速度：用线速度测量仪测量冲头线速度，重复测量3次，计算线速度示值误差。 （3）冲头半径：用半径样板测量冲头半径，重复测量3次，取其算术平均值计算误差。 （4）冲击头和夹持器间隙：用卡尺测量冲击头和夹持器间隙，重复测量3次，取其算术平均值计算误差。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系； 国内暂无多试样橡胶脆性温度试验机相关计量技术规范。本校准规范主要技术参考为GB/T12584—2008《橡胶或塑料涂覆织物 低温冲击试验》、GB/T15256—2014《硫化橡胶或热塑性橡胶低温脆性的测定（多试样法）》和HG/T2384—2011《橡胶脆性温度试验机技术条件》，上述标准规定了多试样橡胶脆性温度试验机的机械结构、性能指标、试验要求等参数，但未规定计量特性和校准方法。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。