附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 试验软缆（导线）保持力试验装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 威凯检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 肖武雄 |  |  | 联系电话 |  | 15813383816 |
| 任务年限 |  | 2 |  |  | 申请经费 |  | 30000 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | ■安全 □节能 ■环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.试验软缆（导线）保持力装置用于检测插头导线压紧能力，对插头导线与电器附件是否牢固进行检测的试验装置。为了保证试验软缆（导线）保持力装置在检验产品中能发挥出数据准确及有效性，必须了解其设备的参与到检测中重要参量，在目前参考规程规范不一致、校准方法不对口的情况下，须制定一项专门针对试验软缆（导线）保持力装置的计量校准规范。 2.本装置是一个电子电器可靠性检测装置，是由多个性能参数组成。现有家用和类似插头插座涉及国家标准对试验软缆（导线）保持力装置的主要技术指标有明确的要求，但是具体采用什么计量测试仪器，以及这些仪器的计量校准方法如何确认并没有涉及，间接导致检测实验室在试验过程中对产品出来数据没有一个前端有力支撑，由此也能看出本规范制定的迫切性。 本规范制定并实施后，家电及相关第三方检测实验室在对插头插座试验、能力比对、数据溯源等环节会有一个明确可参照的标准。本规范的制定对试验软缆（导线）保持力装置性能参数校准也会提出更加全面、更加严格的要求，从而促进国内实验室水平的不断提升。 3. 国家、本行业或其他行业目前没有相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1 .计量技术规范的适用范围 本规范适用于符合GB 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》标准要求。 2. 主要计量特性的技术指标 1）环境条件：实验室环境温度、相对湿度； 环境温度：20℃±5℃； 相对湿度：≤75%RH。 2）计量项目：偏心轮最小轴半径； 技术要求：30mm±0.5 mm。 3）计量项目：偏心轮最大轴半径； 技术要求：95mm±0.8 mm。 4）计量项目：试样中心到试样固定夹具转轴中心的距离； 技术要求：200mm±1.2 mm。 5）计量项目：试样中心到试样固定夹具滑轮中心的距离； 技术要求：160mm±1.2 mm。 6）计量项目：试验力； 技术要求：50N±3N，60N±3.6N，80N±4.8N，100N±6N。 7）计量项目：试验力施加时间； 技术要求：(1±0.1)s 8）计量项目：试验次数； 技术要求：100次 3. 主要测量标准的技术指标 1）标准名称：带表卡尺； 测量范围：(0～300) mm； 不确定度/最大允差/准确度等级：U=0.02mm（k=2）。 2）标准名称：钢直尺； 测量范围：（0～300）mm； 不确定度/最大允差/准确度等级：U=0.1mm（k=2）。 3）标准名称：电子天平； 测量范围：（0～15）kg； 不确定度/最大允差/准确度等级：±50g（k=2）。 4）标准名称：万能角度尺； 测量范围：（0～320）°； 不确定度/最大允差/准确度等级：10′（k=2）。 5）标准名称：转速表； 测量范围：（0～1000）r/min； 不确定度/最大允差/准确度等级：1级（k=2）。 4. 简要描述主要计量项目的技术原理 1）用带表卡尺测量偏心轮固定轴的轴径L1，偏心轮固定轴外径至偏心轮最小外径的距离L2，偏心轮外径凹槽的槽深L3各三次（见附图1），计算平均值，然后通过公式计算出偏心轮最小轴半径LM。 2）用带表卡尺测量偏心轮固定轴的外径至偏心轮最大外径的距离L4（见附图1），三次测量计算平均值，则偏心轮最大轴半径Ld。 （附图1） 3）用带表卡尺测量测量固定试样的孔径Φ1，试样夹具转轴的轴直径Φ2，取三次测量平均值，再用钢直尺或带表卡尺测量试样固定孔边到试样夹具转轴的臂长L5，试样夹具转轴的轴到转轴臂端的距离L6（见附图2），取三次测量平均值，计算试样中心到试样固定夹具转轴中心的距离Lf. 4）用钢直尺或带表卡尺测量试样固定孔边到试样夹具滑轮的臂长L7，取三次测量平均值,用带表卡尺测量试样夹具滑轮轴的直径Φ3，取三次测量平均值，再用钢直尺或带表卡尺测量试样夹具滑轮的轴径到夹具臂端的距离L8（见附图2），取三次测量平均值 （附图2） 5）用电子天平测量试验装置的砝码质量（含夹紧线夹具），每个砝码重复测量三次，取其平均值作为实际测量值。 6）用转速表测量偏心轮转速T1，重复测量三次，取其平均值作为实际测量值。偏心轮转动时，（见附图3）对偏心轮在软缆施力时的位置做标记A和软缆不施力时的位置做标记B，以偏心轮为轴心O，用角度尺测量角AOB的角度，测量三次，计算平均值A1，则试验力施加施加为T。 （附图3） 7）在计数器设定相应校准值，运转设备，查看计数器到达设定值是否自停，若可自停，则符合要求；否则不符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.本计量技术规范参考国家标准GB 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》章节23，软缆及其连接中的相关条款进行编制。 2. 经查，国内及本行业内没有类似的计量技术规范；且本计量技术规范未发现涉及知识产权或专利的问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。