附件3

通信行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 网络分析仪失配负载校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | -- |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国信息通信研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 牟丹 |  |  | 联系电话 |  | 15001387698 |
| 任务年限 |  | 2022年至2024年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  | 北京芯宸科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性。 随着《JJF 1495-2014 矢量网络分析仪校准规范》规范发布，网络分析仪有了国家校准规范，但是该规范中使用的标准器中失配负载还没有相应的国家规范和行业规范。溯源链上的不完整也越来越严重，由此产生的问题也越来越引起重视。 目前市场上失配负载也有很多家，Maury，罗森伯格等厂家早就推出了不同标称值的失配负载，用来校准网络分析仪的性能。其量值准确与否直接关系到网络分析仪是否准确和可靠，然而目前并没有相应的校准规范，因此制定网络分析仪失配负载校准规范十分必要。 - 先进性和亮点，社会效益和推广应用场景 法规项目完成后，可继续开展对网络分析仪失配负载的校准工作，对网络分析仪的生产质量提供技术保障，同时也能够促使我国网络分析仪和失配负载等的推广进程。如果全国实施该项规程，将来市场上投入使用的数量众多的网络分析仪将会送到分布在各省市的计量机构进行校准，在产品销售及计量方面均会带来可观的经济收益，同时在仪器质量把关和促使检定工作有法可依等方面也能够产生良好的社会效益。 - 查新结果 目前没有相应的校准规范，因此制定网络分析仪失配负载校准规范十分必要。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 一、 计量技术规范的适用范围： 网络分析仪失配负载。 二、 以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差： 典型仪器：Maury 7933A 1.1,1.5,2.0 计量特性的技术指标为： 1. 电压驻波比（回波损耗） 1.1频率范围：(DC~67)GHz 1.2范围：1~2 三、主要测量标准的技术指标； 1. 网络分析仪 频率范围：9kHz~67GHz 具有四通道接收机 TRL/LRL 校准件特性阻抗50Ω，T和L 回波损耗优于45dB。 校准后方向性、端口匹配优于40dB。 四、主要计量项目的技术原理 1. 电压驻波比（回波损耗） 仪器连接如图1所示，使用网络分析仪进行校准。 图1电压驻波比校准 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 与国内相关技术规范之间的关系，是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 随着网络分析仪的发展和商用，将会有更多厂家推出失配负载，其校准需求也会越来越高，然而目前还没有相应的校准规范。该校准规范作为各级计量机构进行失配负载校准的重要依据，不涉及国内外专利等知识产权。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 2022年1月18日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 2022年1月18日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 2022年1月18日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。