附件3

轻工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 卷烟纸阴燃速率测定仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | □制定 ■修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | JJG(轻工)114- 2000阴燃性能测定仪 |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 中轻纸品检验认证有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 张越 |  |  | 联系电话 |  | 010-64778131 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  | 北京澳普乐科技开发有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 卷烟纸阴燃速率测定仪用于测定一定宽度透气度均匀分布的卷烟纸阴燃150mm长度所需要的时间,以判别卷烟纸的阴燃性能，是造纸行业专用仪器设备，在造纸行业中广泛使用。阴燃速率是卷烟纸的重要技术指标，阴燃速率的测试方法按照GB/T12655—2017《卷烟纸基本性能要求》进行。卷烟纸定量、透气度、助燃剂含量对卷烟纸阴燃速率均有影响，定量对卷烟纸阴燃速率的影响最大，其次是助燃剂含量的影响，透气度对阴燃速率的影响最小。 生产企业为了提高卷烟纸阴燃速率指标，不仅要降低定量指标还要保证卷烟纸均匀性，并添加适量助燃剂。因此阴燃速率测定仪的准确性，直接影响卷烟纸产品的质量，直接关系到生产企业生产工艺的制定以及原材料的使用，对于造纸行业的安全环保也会产生一定的影响。 JJG（轻工）114-2000《卷烟纸阴燃性能测定仪》检定规程是2000年批准，2001年实施，距今已经有二十年的时间了，卷烟纸阴燃速率测定仪也由最开始的手动测试发展到现在的全自动测试，阴燃速率测定仪的测试原理和结构方面也发生了变化，以前的仪器为机械式，手动夹样计时，误差大。现在的仪器采用光电传感器触发计时，误差小，自动夹样，运行稳定。因此目前规程无法满足校准需求，建议修订。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.本规范适用于卷烟纸阴燃速率测定仪的校准。 2.计量技术规范主要计量特性的技术指标： （1）阴燃距离（150±1）mm； （2）阴燃时间误差±0.5s； （3）点火装置：不应出现明火且保持阴燃线整齐。 3、主要测量标准的技术指标： （1）游标卡尺 测量范围0~200mm，分度值为0.02mm； （2）秒表 分度值为0.1s。 4、主要计量项目的技术原理 （1）阴燃距离 在正常测试状态下，用游标卡尺测量计时起点至计时终点距离。 （2）阴燃时间误差 在正常测试状态下，在仪器开始计时的同时按秒表计时，测试结束时停止秒表,仪器示值与秒表读数之差即为燃烧时间误差。 （3）点火装置 在正常测试状态下，观察有无出现明火，阴燃线是否整齐。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | ■国际先进 □国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 经查，卷烟纸阴燃速率测定仪由我国自主研发，主要用于卷烟纸产品阴燃速率的测定，国内外均没有阴燃速率的校准规范，且不涉及知识产权及专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 年 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 年 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 年 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。