附件3

轻工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 纸张实验室大气环境校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 中轻纸品检验认证有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 张越 |  |  | 联系电话 |  | 010-64778131 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  | 待定 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 实验室大气环境要求备受关注，对于各类产品检测结果都有不同影响。例如：纸张的物理性能受其含有的水分影响，水分含量又受大气环境中湿度的影响。水分对纤维的润湿作用也会影响纸制品对水/水溶液的吸收速度，空气中水分的含量与空气温度有关。为确保纸张测试在确定的物理条件下进行，应将其放置于标准的温湿度大气环境中进行平衡达到温度和水分一致，并在该环境中进行测试。 目前国内外在湿度传感器研发领域取得了长足进步。湿敏传感器正从简单的湿敏元件向集成化、智能化、多参数检测的方向迅速发展，为开发新一代湿度测控系统创造了有利条件，也将湿度测量技术提高到新的水平。随着自动式温湿度变送器及记录仪的技术成熟和在国内应用的普及，大多数检测实验室均有配备，但准确性如何，实验室大气环境是否符合要求，均没有相关校准规范指导检测，实验室大气环境校准规范的制定可解决目前空缺问题。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.本规范适用于纸张实验室大气环境的校准，其他各类实验室大气环境的校准也可参照本规范进行。 2.计量技术规范主要计量特性的技术指标： （1）实验室温度和相对湿度的精确度 温度：（23.0±1.0）℃ 相对湿度：（50.0±2.0）% （2）实验室温度和相对湿度的稳定性（任两个30min均值之差） 温度：≤0.5℃ 相对湿度：≤1.0% （3）实验室温度和相对湿度的均匀性 温度：≤0.5℃ 相对湿度：≤2.0% （4）实验室工作区域风速：≤0.3m/s （5）实验室室内风循环速率：（15~30）次/小时 （6）实验室新风：≥0.5 立方米/人/分钟 （7）实验室内声压级噪音（全部空调设备开启时）：≤55dB 3、主要测量标准的技术指标： （1）温湿度传感器及记录仪 温度测量范围0~50℃，最大允许误差±0.1℃，分辨力不大于0.1℃； 相对湿度测量范围10% ~90%，最大允许误差±2.0%，分辨力不大于0.1%。 （2）风速测量仪 分辨力不大于0.1m/s。 （3）声级计 分辨力为0.1dB。 （4）钢卷尺 分度值不大于1mm。 4、主要计量项目的技术原理 （1）实验室温度和相对湿度的精确度、稳定性和均匀性 在正常测试状态下，以每个点10min温度和相对湿度的瞬时值与标准值的最大偏差表示该实验室的精确度。以实验室中所有校准点或监控点24h内各30min均值间的极差表示该实验室24h内的稳定性。以各点同一时间10min均值极差的最大值表示室内空间温湿度的均匀性。 （2）实验室工作区域风速 在正常测试状态下，选取10个测试点，测试点应呈对称分布，测试点的高度为（1.2±0.1）m，四周测试点的位置应选择距离墙体(0.8~1.2)m，将风速测量仪放置于测试点并测试实验室工作区域风速，取10次风速测量仪读数的算术平均值。 （3）实验室室内风循环速率 在正常测试状态下，测量回风主风管风速、回风主风管管道截面积、实验室体积进行计算。 （4）实验室新风 将风速测量仪的传感器放置于新风主风管截面几何中心位置，测试主管道风速，30min内重复测试10次，取10次风速测量仪读数的算术平均值。 （5）实验室内噪音 全部空调设备开启时，选取10个测试点，测试点应呈对称均匀分布，测试点的高度为（1.2±0.1）m，四周测试点的位置应选择距离墙体（0.8~1.2）m，将声级计的传感器放置于测试点采集数据，取10个点读数的算数平均值。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 经查，国内外均没有实验室大气环境校准规范，且不涉及知识产权及专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 年 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 年 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 年 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。