附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 粉尘层最低着火温度测定仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 许丹红 |  |  | 联系电话 |  | 0571-81182364 |
| 任务年限 |  | 2024年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 目的、意义: 粉尘层最低着火温度测定仪适用于测定依赖空气中的氧维持其氧化反应的可燃性粉尘在平层的高温表面的可燃性行为。仪器主要有控温系统、电加热器、圆形金属平板、温度记录仪等组成。仪器主要有平板温度偏差、平板温度均匀度、温度示值误差等参数直接影响到试验结果，从而影响粉尘层最低着火温度的检测检验结果。 该仪器属于非定型设备，然而专业的计量部门没有特定针对该仪器的校准规范，从而导致该仪器基本处于无法校验的状态。仪器生产企业、使用机构、质检机构等单位自行编制的核查方法控制项目不统一、误差要求不一致，导致最终影响检验结果的判定。因此，迫切需要制定出合适的粉尘层最低着火温度测定仪校准规范，对使用该仪器的化学品（粉尘）危险性鉴定检测检验等各行业都是很有必要的。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景： 该校准规范的建立，将使粉尘层最低着火温度测定仪的测试技术条件和校准方法有据可依，填补国内相关计量技术规范空白，为过程检测数据准确可靠提供计量保障，产生良好的社会效益。从行业需求来看，随着安全相关工作的不断重视，可以有效的规范行业开展试验，消除企业间的技术壁垒，便于企业、厂家等的贸易和交流，并着实促进行业技术水平的提高。粉尘层最低着火温度测定仪将得到广泛应用，校准规范的实施具有良好的推广应用前景。 - 查新结果： 经查询，已发布的GB/T 16430-2018 粉尘层最低着火温度测定方法所用仪器设备与本规范一致，但该标准属于试验方法相关的标准。粉尘层最低着火温度测定仪适用于测定依赖空气中的氧维持其氧化反应的可燃性粉尘在平层的高温表面的可燃性行为。仪器主要有控温系统、电加热器、圆形金属平板、温度记录仪等组成。仪器主要有温度偏差、温度均匀度等参数直接影响到试验结果。 GB/T 16429-1996 粉尘云最低着火温度测定方法所用仪器设备与本规范不同，且试验方法、判定方法与本规范参考的标准也不同，属于粉尘云最低着火温度测定的试验方法。 其他国家、本行业或其他行业均未见粉尘层最低着火温度试验仪相关计量检定规程或校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 适用范围： 本校准规范适用于粉尘层最低着火温度测定仪的校准。 - 计量特性的技术指标： 以HCR-H061粉尘阴燃温度测定仪为依据，参考《JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范》，拟确定计量特性的技术指标如下： 序号; 项目; 技术要求. 1; 平板温度偏差/℃; 100; MPE:±5. 200. 300. 400. 2; 平板温度均匀度/℃; 200; MPE:±5. 350. 3; 粉尘层热电偶 温度示值误差/℃; 100; MPE:±3. 200. 300. 400. - 主要测量标准的技术指标： 序号; 校准项目; 设备名称及计量器具. 1; 平板温度偏差/℃; 多点数字测温仪：测量范围（0～500）℃，分辨力0.1℃。. 2; 平板温度均匀度/℃. 3; 粉尘层热电偶 温度示值误差/℃. - 技术原理： 开启仪器，置于有抽风罩处，将仪器分别升高至（100℃、200℃、300℃、400℃）温度，将校准用多点数字测温仪的测温探头放置在热表面中心并紧贴热表面，稳定后读数，从而达到校准粉尘层最低着火温度试验仪的平板温度偏差的目的； 在平板温度达到恒定值后，整个平板温度分布应均匀，在平板温度设定为200℃和350℃时，在正交直径上各设置温度测量点，各测量点相距20mm，从而达到校准粉尘层最低着火温度试验仪的平板温度均匀度的目的； 将仪器分别升高至（100℃、200℃、300℃、400℃）温度，将校准用多点数字测温仪的测温探头并紧贴热表面记录热电偶探头，稳定后读数，从而达到校准粉尘层最低着火温度试验仪粉尘层热电偶的温度示值误差的目的。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系： 经查阅，参考的GB/T 16430-2018粉尘层最低着火温度测定方法主要描述的是仪器在检测过程中应具备的条件和要求、以及相关试验和判定的方法，仅附录中对热表面上温度分布的测量作出规定，未涉及仪器的计量检定或校准等相关内容。 本规范适用于粉尘层最低着火温度属于填补空白。 - 指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况： 经查阅，粉尘层最低着火温度测定仪不涉及国内外专利与知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。