附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 漆膜弯曲试验仪（锥形轴）校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 上海市质量监督检验技术研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李萌 |  |  | 联系电话 |  | 18616793585 |
| 任务年限 |  | 2024年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 □自主创新 █其他 行业需求 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 目的和意义 评价漆膜涂料性能的测试有多种，比如色度、光泽度、附着力、耐弯曲性能等，漆膜弯曲试验是一项重要的用来评价色漆、清漆等相关涂层抗开裂性或抗从底材上剥离的性能测试，试验方法分为沿圆柱轴和沿锥形轴两种方式。漆膜弯曲试验仪（锥形轴）由一种截头圆锥体、底座、操作杆、夹紧试板装置四部分组成。 《GB/T 11185-2009色漆和清漆 弯曲试验（锥形轴）》（等同采用ISO 6860:2006）提出了一种以锥形轴进行弯曲试验的试验方法用以评价色漆和清漆的抗开裂和抗剥离性能，美国材料与试验协会（American Society for Testing and Materials，ASTM）发布的标准《ASTM D522/D522M-17(2021) Standard Test Methods for Mandrel Bend Test of Attached Organic Coatings》中也提到了用锥形轴弯曲试验仪对金属板或橡胶类材料基材上附着的有机涂层进行抗开裂性测定的试验方法，但目前国内尚无针对沿锥形轴进行弯曲试验的漆膜弯曲试验仪的检定规程或校准规范。因此，为了保证漆膜弯曲试验结果的准确性，规范漆膜弯曲试验仪（锥形轴）的生产与使用，提升色漆、清漆的质量和使用效果，迫切需要建立漆膜弯曲试验仪（锥形轴）的计量技术规范。 2. 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 本校准规范参考国家标准《GB/T 11185-2009 色漆和清漆 弯曲试验（锥形轴）》（等同采用ISO 6860:2006）中的技术参数，建立一套科学合理的漆膜弯曲试验仪（锥形轴）的计量方法，可填补目前漆膜弯曲试验仪（锥形轴）计量技术规范的空白，确保其量值准确性和溯源性。目前已有上海市质量监督检验技术研究院、上海市涂料研究所有限公司等多家企事业单位有漆膜弯曲试验仪（锥形轴）的计量需求，具有广阔的市场前景。本规范的制定，能够有效解决仪器的量值溯源问题，为仪器性能评价提供依据，给各计量机构校准工作提供参考，保证校准结果的量值统一。 3. 查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范） 通过查询“国家计量技术规范全文公开系统”、“工业通信业标准化服务信息系统”等网站，《GB/T 11185-2009 色漆和清漆 弯曲试验（锥形轴）》中所采用的漆膜弯曲试验仪并无相应的国家、本行业或其他行业有关的计量技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1. 计量技术规范的适用范围 本校准规范适用于《GB/T 11185-2009 色漆和清漆 弯曲试验（锥形轴）》中所采用的漆膜弯曲试验仪的计量校准。 2. 以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差 以型号为QTZ的漆膜弯曲试验仪为依据，拟确定计量特性的技术指标如下： 序号; 计量项目; 技术要求. 1; 细端直径误差; ±0.1mm. 2; 粗端直径误差; ±0.1mm. 3; 椎体长度误差; ±3mm. - 主要测量标准的技术指标 序号; 计量项目; 设备名称及计量特性. 1; 细端直径误差; 游标卡尺：（0~300）mm，分度值不大于0.02mm. 2; 粗端直径误差. 3; 椎体长度误差. 4. 简要描述主要计量项目的技术原理 细端、粗端直径误差由游标卡尺测量3个方向的直径取平均值后，计算和标称值的差值得到。椎体长度误差由游标卡尺测量3个点的高度取平均值后，计算和标称值的差值得到。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系 《GB/T 11185-2009 色漆和清漆 弯曲试验（锥形轴）》（等同采用ISO 6860:2006）给出了色漆、清漆沿锥形轴进行弯曲试验的试验方法，但未涉及仪器的检定或校准等内容。《JJF(石化) 035-2020 漆膜弯曲试验仪（圆柱轴）校准规范》提出了圆柱轴弯曲试验仪的校准方法和相关技术指标，但校准内容仅覆盖沿圆柱轴进行弯曲试验的测量仪器。地方行业规范《JJG(粤）022-2014引线弯折试验机》和《JJF (黑) 09-2019弯折试验机校准规范》介绍了电线电缆、插头等类似产品电源线进行T弯曲试验的弯折试验机的计量方法，但其测量目的、适用领域、功能结构均与此标准中的测量设备不同。本校准规范适用于漆膜弯曲试验仪（锥形轴）的计量校准，属于填补空白。 - 指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 本次申报的计量技术规范未发现有知识产权问题及涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。