附件2

行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 硝化棉发火点测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | ∕ |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国兵器工业第二〇四研究所 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 岳璞 |  |  | 联系电话 |  | 029-88291772 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 10万 |
| 参加单位 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 硝化棉又称硝化纤维素，学名纤维素硝酸酯，在军工和民用两方面均有广泛的应用，根据应用领域的不同,硝化棉被分为军用硝化棉和民用硝化棉。在军用方面，硝化棉常被应用于无烟火药、爆破胶、炸药、单基与双基枪以及火箭助推剂；在民用方面，硝化棉主要在涂料、油墨、油漆的制造过程中作粘接剂或成膜剂。在被广泛应用的同时，其危险性也受到了广泛的关注。硝化棉的分解温度较低，在温度超过40℃时即有可能发生加速分解，此外，硝化棉的点燃温度仅略大于170℃，很容易被点燃。 目前，国内安全形势严峻，安全事故频发，国家对危险化学品的监管力度不断加大。硝化棉属于I类易燃固体，遇到明火、高温、摩擦等情况极易发生燃烧，甚至爆炸，危险等级高，在其生产、储存、运输和使用过程中都存在一定的安全隐患。硝化棉一旦发生燃烧爆炸事故，势必给国家和个人造成不可弥补的巨大损失。随着经济的高速发展，市场对硝化棉的需求越来越大，生产厂家也越来越多，据统计，目前我国共有各类硝化棉产能10万余吨，主要分布在四川、湖北、江西、浙江、广东等地。硝化棉引发的安全问题也随之而来，近年来，硝化棉引发的爆炸事故层出不穷、造成重大的人员伤害和财产损失，国内已经发生多起由硝化棉引起的火灾事故，这些事故多是由硝化棉的使用或储存不当造成的。邢台市新河县河北三木纤维有限公司“1.24”火灾事故案例分析、河北衡水新东方化工有限公司“7.26”火灾事故、广东省惠州市龙溪镇美百灵涂料厂“10.3”火灾事故以及近年来最为严重的天津港瑞海国际物流有限公司“8.12”特别重大火灾爆炸事故，经国家事故调查组调查起因就是由于硝化棉在高温情况下，湿润剂散失导致其自然，从而引燃其他危险物质引起的重大事故。 这些事故引起了党和国家的高度重视，这就需要我们重视硝化棉在生产、运输、储存等方面存在的问题，需严格检验硝化棉安全性能，发火点温度是评价硝化棉安全性和安定性的重要特性参数，发火点测试仪是用于硝化棉爆发点测量的专用仪器 。 发火点测试仪没有专用的检定规程或校准规范，硝化棉发火点测试仪校准规范的建立，可以实现对硝化棉发火点安全特性量的准确定值，满足当前硝化棉在研制、生产、加工和使用中对发火点安全特性量计量和量值传递的迫切需求。可以为正确评价硝化棉科研水平、准确控制产品安全特性量值提供重要的计量保障。 经查证，国内目前无硝化棉发火点测试仪的检定∕校准相关行业计量技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.本校准规范适用于新制造、使用中或维修后的硝化棉发火点测试仪的校准。 2. 主要计量特性 2.1 控温仪表 温度范围 80℃～200℃；控温精度±1℃； 2.2 测温仪表 温度计和测温仪表：80℃～200℃， 精度±1℃； 2.3 加热浴升温速率 升温速率： （ 3℃～5℃）/min， 升温线性： ≤3% 2.4 计时仪 量程大于40min, 分辨率为1s； 2.5 发火点示值误差 不大于5℃。 3. 校准用设备 - 测温仪表 测量范围不低于200℃，分度值0.1℃ 3.2 天平 测量范围不低于1g ，分度值0.001g 3.3秒表 量程大于60min, 分辨率为0. 1s； 3.4发火点标准物质 2/1樟发射药发火点为（170～184）℃ ，测量不确定度不大于3.2℃（k=2）。 4. 校准项目包括： 控温仪表、测温仪表、加热浴升温速率、计时仪和发火点示值误差。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.无相关校准方法和规范； 2.未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | 2021年10月15日 |  | 技术 委员会 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （签字、盖公章） 月 日 |