附件3

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 压碎值试验仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | 无 |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 徐洪民 |  |  | 联系电话 |  | 13717763231 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全 □节能 □环保 □自主创新 ■其他 产业急需 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.压碎值试验仪是测定石料、砂料抵抗压碎及抗压碎能力的专用仪器，广泛应用于建筑领域和建材检测实验室。编制其校准规范能够保证其测量性能的准确性，使其量值的到有效溯源。 2.压碎值试验仪是建材检测专用设备，保证其计量特性有益于提高建材检测的准确性，促进建筑质量提升。 3.目前无国家、本行业或其他行业相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.本技术规范适用于新购置和使用中水泥混凝土粗集料、沥青路面用粗集料压碎值试验仪的校准。 2.压碎值试验仪的校准参数 （1）试筒内径、压柱压头直径和底板厚度、边缘厚度 （2）压柱底面及底板上表面与石料接触的金属表面硬度。 - 主要测量标准的技术指标 （1）游标卡尺或数显卡尺：量程不小于300mm，分度值0.02mm （2）维氏硬度计：1HV~2967HV 最大允差3% |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.技术指标来源于JTG E42公路工程集料试验规程 T0316-2005 粗集料压碎值试验。 2.不存在知识产权的问题，不涉及专利风险。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。