附件3

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 砂浆密度测定仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 崔焱 |  |  | 联系电话 |  | 18710007495 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 □自主创新 █其他 产业急需 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 砂浆密度测定仪主要是在建筑施工前测定所用砂浆的密度，用于控制施工过程中的砂浆密度，或确定配合比例，从而达到密度控制及配合比例控制的目的。随着我国对工程建设质量要求的不断提高，其配备砂浆密度测定仪的数量也随之增加。为保证工程建设的质量，从源头上确保试验的准确性，就要保证砂浆密度测定仪的各项技术参数符合相关技术要求，需要对砂浆密度测定仪进行定期校准以达到量值溯源的目的。目前国家、行业尚无针对砂浆密度测定仪的检定规程或校准规范。为此急需在行业内制订一个标准统一、针对性强的校准规范，确保砂浆密度测定仪量值的准确、统一。 本规范的制定，参考JGJ/T70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》,将为砂浆密度测定仪的校准提供统一和专业的方法。本规范将对砂浆密度测定仪各项技术参数的计量特性进行规定，以满足计量技术机构和设备使用者计量校准的需要。本规范将使测量结果的量值具有溯源性，并保证量值的准确和统一，进而确保建筑砂浆生产和检测单位得到准确的实验示值，为保证产品质量提供计量保障。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围 本规范适用于砂浆密度测定仪的校准，其他类似设备也可参照本规范进行校准。 2.计量技术规范主要计量特性的技术指标 2.1容量筒壁厚偏差：≤±0.1mm； 2.2容量筒内径偏差：≤±0.8mm； 2.3容量筒高度偏差：≤±0.6mm。 3.计量技术规范的计量项目 长度。 4.计量技术规范的计量标准技术指标 长度计量标准： 卡尺，测量范围（0~300）mm，最大允许误差±0.04mm； 钢直尺，测量范围（0~1000）mm，最大允许误差±0.20mm。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 本校准规范所涉及的技术要求中，关键参数要求与行业标准JGJ/T70-2009中的参数要求一致，同时对于行业标准中未明确要求的计量特性的技术指标进行了研究并最终确认其计量特性指标。目前国内外没有专门针对砂浆密度测定仪的检定规程和校准规范。本规范的内容不涉及知识产权或专利。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。