附件

纺织行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 口罩阻燃性能测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | R制定 £修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | 无 |
| 计量技术规范性质 |  | £ 检定规程 R校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | R重点 £基础 |
| 主要起草单位 |  | 国家纺织计量站 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王世龙 |  |  | 联系电话 |  | 13671178234 |
| 任务年限 |  | 2022 - 2024年 |  |  | 申请经费 |  |  |
| 参加单位 |  | 福建中纺标检测有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | 安全 □节能 环保 自主创新 R其他：公共卫生安全、疫情防控 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 口罩阻燃测试仪主要用于测定口罩的阻燃性能，适用于口罩和防护材料等阻燃性能测试，在防护材料及口罩生产家、纺织计量、医疗卫生等领域有广泛的应用。 制定必要性：GB 19083—2010《医用防护口罩技术要求》和GB 2626—2019《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》对医用防护口罩、自吸过滤式呼吸器等多种类型口罩的阻燃性能进行了强制性和推荐性规定，以确保口罩佩戴的安全性。随着疫情的漫延，口罩阻燃性能测试仪的应用范围越来越广，纳入各类实验室CNAS评审范围。目前，用于测试口罩阻燃性能的配套仪器无相应的校准规范，影响了阻燃性检测数据的溯源以及实验室考评，亟需制定。 现有工作基础：牵头单位为国家级法定计量检定机构，长期从事计量检定校准技术研究担负着纺织测试仪器的计量检定、校准等技术服务工作，获得GB2626、GB/T32610、YY0469、YY/T0969、GB19083等各类口罩认可的检测资质。牵头单位和参加单位通过相互合作，发挥各自专业优势，预计在2年内可顺利完成口罩呼吸阻力测试仪校准规范的审定报批。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1. 校准规范的适用范围 适用于口罩阻燃性能测试仪。 2. 计量特性及其技术指标要求 2.1金属头模面罩最下端与燃烧器顶端之间垂直距离：（20±2）mm； 2.2火焰高度：（40±4）mm； 2.3火焰温度：（800±50）℃； 2.4金属头模运动速度：（60±5）mm/s。 3. 主要测量标准的技术指标 3.1游标卡尺，测量范围：（0~300）mm，最大允许误差±0.02mm。 3.2高温温度计，测量范围：（0~1000）℃，最大允许误差±2℃。 3.3秒表，测量范围：（0~15）min，最大允许误差±0.1s。 3.4钢直尺，测量范围：（0~1000）mm，最大允许误差±0.2mm。 3.5角度尺，测量范围：（0~320）°，最大允许误差±2′。 4.主要计量项目的技术原理 4.1金属头模最下端与燃烧器顶端的垂直距离校准方法采用直接测量，将金属头模调整好后，用游标卡尺直接测量两者之间距离。 4.2火焰高度校准方法采用间接测量，点燃点火器后，用游标卡尺测量点火器与焰高指示器最上端的距离或者测量其火焰高度测量规的高度。 4.3火焰温度校准方法采用直接测量，点燃点火器，使用高温温度计测量火焰温度。 4.4 速度校准方法采用计算法，根据头模运动方式不同大致分为两种情况： 4.4.1 直线运动：使用钢直尺测量头模完成一次试验后运动的距离，用秒表测量头模运动时间，利用公式计算出头模移动速度。 4.4.2 圆周运动：头模以转动轴心与最低点间距离为半径做圆周运动，使用钢直尺测量半径，使用角度尺测量头模完成一次试验后转动的角度，用秒表测量头模运动时间，利用公式计算出头模移动速度。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 R国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1、经查询，未发现有相同或类似仪器的校准规范。 2、未发现有知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “R”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。