附件3

通信行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 通信用高频同轴电缆测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | -- |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国信息通信研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 许伟 |  |  | 联系电话 |  | 010-62302660 |
| 任务年限 |  | 2022年至2024年 |  |  | 申请经费 |  | 3万 |
| 参加单位 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性。 通信用高频同轴电缆包含基带同轴电缆和宽带同轴电缆，可用于模拟信号和数字信号的传输，适用于各种各样的应用，其中最重要的有电视传播、长途电话传输、计算机系统间短距离连接及局域网。其中最广泛的RG6是CCTV和CATV最常见的类型；RG11比RG6有更大的中心导体，更低的插入损耗，能传播更远的距离。通信用高频同轴电缆阻抗通常为50Ω、75Ω、93Ω。通信用高频同轴电缆在综合布线领域应用广泛，随着综合布线、系统集成产业的快速发展，该测试仪的使用量大幅增加，但对于此种场景的工程类用表，目前国内外没有专门的、合理的校准规范，导致其溯源工作存在漏洞，不能满足质量强国的需要，因此亟需制定《通信用高频同轴电缆测试仪校准规范》，其目的就是要解决通信用高频同轴电缆测试仪无法量值溯源问题，指导计量机构正确开展该测试仪的计量校准，使得通信用高频同轴电缆在综合布线和系统集成领域具有高的品质保证。 - 先进性和亮点，社会效益和推广应用场景 《通信用高频同轴电缆测试仪校准规范》制定完成后，可指导计量机构正确开展对通信用高频同轴电缆测试仪的校准工作，对控制通信用高频同轴电缆产品的综合布线和系统集成提供技术保障，同时也能够助推我国信息基础设施高质量建设，保证5G、宽带中国建设高速高效推进。该行业计量校准规范的发布实施，将在计量业务发面给各计量机构带来可观收益，同时在通信用高频同轴电缆测试仪质量管控和促使计量校准工作有法可依方面也能够产生良好的社会效益。 - 查新结果 目前国内外没有相应的校准规范，因此制定通信用高频同轴电缆测试仪校准规范就变得尤为重要。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 计量技术规范的适用范围： 本规范适用于通信用高频同轴电缆测试仪阻抗为50Ω、75Ω、93Ω的通信用高频同轴电缆测试仪的校准。 - 以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差： 典型仪器：DSX-5000配COAX模块 计量特性的技术指标为： - 插入损耗测量范围：（0～100）dB，最大允许误差：±1dB - 长度测量范围：（0~100）m，最大允许误差：±（4%读数+1m） - 传播时延测量范围：（0~555）ns，最大允许误差：±(4%读数+5ns) - 电阻测量范围：（0~100）Ω，最大允许误差：±(1%读数+1Ω) - 阻抗测量范围：50Ω±10%、75Ω±10%、93Ω±10% - 主要测量标准的技术指标： 网络分析仪技术指标：（1MHz~1GHz），最大允许误差±0.35dB 插入损耗标准器技术指标：最大允许误差：±1dB 稳定电缆技术指标：±0.1m，±0.5ns，±0.2dB 传播时延标准器技术指标：重复性优于±0.2ns 直流电阻箱技术指标：（0~100）Ω，最大允许误差：±0.05% 校准件：50Ω±10%、75Ω±10%、93Ω±10%，重复性优于0.5Ω - 主要计量项目的技术原理 1.插入损耗示值误差 按图1所示，利用插入损耗标准器或稳定电缆来校准通信用高频同轴电缆测试仪，记录测试仪显示值，进行多次测量取平均值，与标准器或稳定电缆的标准值之差为插入损耗示值误差。 图1 通信用高频同轴电缆测试仪校准示意图 2. 长度示值误差 按图2所示，利用稳定电缆来校准通信用高频同轴电缆测试仪，记录测试仪显示值，进行多次测量取平均值，与稳定电缆的标准值之差为长度示值误差 图2 通信用高频同轴电缆测试仪校准示意图 3. 传播时延示值误差 按图3所示，利用传播时延标准器或稳定电缆来校准通信用高频同轴电缆测试仪，记录测试仪显示值，进行多次测量取平均值，与标准器或稳定电缆的标准值之差为传播时延示值误差 图3 通信用高频同轴电缆测试仪校准示意图 4. 电阻示值误差 按图4所示，利用直流电阻箱来校准通信用高频同轴电缆测试仪，记录测试仪显示值，进行多次测量取平均值，与电阻箱的标准值之差为电阻示值误差 图4 通信用高频同轴电缆测试仪校准示意图 - 阻抗示值误差 按图5所示，利用校准件来校准通信用高频同轴电缆测试仪，记录测试仪显示值，进行多次测量取平均值，与校准件的标准值之差为阻抗示值误差 图5 通信用高频同轴电缆测试仪校准示意图 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 与国内相关技术规范之间的关系，是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 目前国内外均没有通信用同轴电缆测试仪的校准规范，造成国内无规范可依的局面。 国内有三个规范与该测试仪名称上相关，分别是JJF（电子）0066-2021 2MHz以下通信电缆测试仪校准规范、JJF1457-2014线缆测试仪校准规范、JJF1494-2014网络线缆测试仪校准规范。 JJF（电子）0066-2021 2MHz以下通信电缆测试仪校准规范适用于 2MHz 以下通信电缆测试仪的校准。其通信电缆测试仪由计算机、电阻测试模块、电平测试模块、电容测试模块等组成，通过计算机的功能菜单选择测量模式，控制相应的测量模块和被测电缆的线对，进行指定的电缆电气参数的测量。实际内容与本规范不相关。 JJF1457-2014线缆测试仪校准规范适用于测试各种弱电线缆（或线束）工频交流耐电压、绝缘电阻、线缆直流电阻、线间电容的线缆测试仪的校准。不适用高频特性的线缆测试仪的校准。实际内容与本规范不相关。 JJF1494-2014网络线缆测试仪校准规范适用于双绞线的网络线缆分析仪。实际内容与本规范不相关。 本规范旨在解决高频同轴电缆,即基带同轴电缆和宽带同轴电缆，在综合布线或系统集成的验收过程中所使用的通信用高频同轴电缆测试仪的溯源校准工作。其阻抗分为50Ω、75Ω和93Ω，是单导体电缆，工作频率一般在1GHz以下，通信用高频同轴电缆测试仪主要测试的是电缆的性能参数，即插入损耗、传播时延、长度、导体电阻、阻抗等，区别于现有规范适用的情况。 通信用高频同轴电缆测试仪主要厂商为美国Fluke公司，国内相关厂家的产品功能较少，通常只有线序和长度的测量，通过校准规范的制定，以及校准业务的开展，能够规范计量校准市场，助推通信用高频同轴电缆测试仪的国产化。实验室在同轴电缆参数校准方面进行了长期研究和多年积累，并进行了大量实验，具备校准规范的制定条件，通过行业校准规范的制定，可以推广校准技术的普及，并推动通信用高频同轴电缆测试仪在信息基础设施建设领域的应用。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 2022年1月18日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 2022年1月18日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 2022年1月18日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。