附件3：

电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 长波定时接收机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | R制定 £修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中电科瑞测（西安）科技服务有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王震宇 |  |  | 联系电话 |  | 17826153819 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  | 中国电子科技集团公司第二十研究所 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 一、目的 长波定时接收机作为长波导航授时系统的终端设备，为用户提供精准可靠的时间信息，具有抗干扰能力强、信号质量稳定等优势，可在一定程度上补充卫导接收机的缺陷，将其进行组合可使授时时间和定位位置更加精确可靠。目前，已成为我国交通运输、银行、通信、电力、军事等领域重要的授时手段。 长波定时接收机一般由接收天线、天线耦合器、天线电缆、接收机主机和电源适配器等部件组成，其中接收机主机通常由长波信号接收机和处理装置、显示和控制装置和输入、输出接口装置组成。 - 意义 - 长波定时接收机的作用主要有以下几点： （1）搜索、跟踪具有数字授时功能的长波授时台链信号，输出标准时间信息； （2）接收并显示长波授时台链播发的电文信息； （3）支持附加二次相位因子（ASF）数据设定和更新功能。 - 查新结果 《JJG -01006-91 PO-20型校频定时接收机试行检定规程》该规范规定了PO-20型校频定时接收机的检定，主要校准项目为信号输出波形不对称性、幅度输出幅度不对称性、灵敏度、相位前后拉偏稳定后的差值、自校频精度，不适用于通用的长波定时接收机校准。 《GJB 8917-2017 长波授时技术要求》，该规范规定了长波授时系统发射授时信号时间准确度的技术要求，但未规定长波定时接收机的校准方法。 《GJB 12752-1991 船用罗兰C接收设备通用技术条件》本标准规定了船用罗兰C信号的技术要求以及试验方法和检验规则，但并未对接收机做出测试方法要求。 《GJB 9210-2017 长波定时接收机通用规范》，本标准规定了长波定时接收机通用要求，适用于符合数字罗兰C授时信号的地面和舰船等长波定时接收机。该规范并未对接收机做测试方法要求。 四、社会效益和推广应用前景 目前国家和行业均没有适用于长波定时接收机的检定规程和校准规范，本规范可适用于新制造、新购进、使用中和维修调整后长波定时接收机的校准。因此，为了使长波定时接收机的计量有确定的校准依据，实现长波定时信号模拟器的量值溯源，亟须编制此规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.本规范适用于长波定时接收机的首次检定、后续检定和使用中检验； 2.计量特性 （1）信号接收条件 - 电平范围：30dBµV～114dBµV； - 不同发射台信号的电平差不大于60dB； - 信号包周差（ECD）范围：-2.4µs～2.4µs； - 信噪比（SNR）不小于-14dB的大气噪声； - 天波干扰：干信比不大于12dB且相对于地波延迟不小于42.5µs的天波信号； - 连续波干扰：干信比不大于10dB的连续波信号； - 交叉干扰：干信比不大于0dB的交叉干扰信号。 - GTP定时精度： 长波定时接收机输出GTP信号与基准触发信号的偏差应不大于300ns（1drms）。 （3）1PPS定时精度：长波定时接收机输出1PPS信号与基准1PPS信号的偏差。 - 使用罗兰C自主定位位置时，不大于10µs（ASF修正后）（1drms） - 使用外部输入接受天线准确位置时，不大于1.210µs（ASF修正后）（1drms） - 主要测量标准的技术指标； - 3.1长波模拟器 - 罗兰-C信号参数 - 重复周期（GRI）可调范围：40000～99900µs，最大允许误差：±100ns； - 长波定时信号电平可调范围：0～114dBµV，最大允许误差：±2dB； - 副台延迟可调范围：0～3000µs，最大允许误差：±100ns。 - （2）随机噪声参数 - 噪声电平可调范围：0～82dBµV，调整分辨率为1dB。 - （3）天波参数 - 天波延迟可调范围：20～100µs，调整分辨率为1µs； - 天波电平可调范围：0～114dBµV，调整分辨率为0.5dB。 - 3.2卫导接收机 - 定时精度优于被校设备3倍以上。 - 3.3时间间隔计数器 - 测量范围应为1ns～1000s，测量不确定度优于2ns（k=2）简要描述主要计量项目的技术原理。 由于长波定时接收机主要用于接收长波信号，本规范使用长波信号模拟器进行校准。长波信号模拟产生长波信号，其通过有线或者无线的方式给被校长波定时接收机，用时间间隔测量设备对参考时间信号与被校输出的1PPS信号进行比较。 - 主要计量项目的技术原理 4.1 GTP定时精度 - 设置长波信号模拟器信号电平（可设为60dBµV），设置输出台站（可设为6000m）； - 将计数器两通道的触发电平设置为1V左右、上升沿触发，计数器设置为时间测量； - 待长波定时接收机正常锁定，等待5分钟后记录计数器上的读数（根据实际模拟器GTP输出脉冲位置确定是否需要减去30µs），一般精确到百纳秒量级即可，即为设备GTP定时精度。 - 4.2 1PPS定时精度 - 卫导接收机的1PPS信号作为计数器的开门信号，长波定时接收机的1PPS信号作为计数器的关门信号，用时间间隔计数器测量两个1PPS信号的时间间隔。 - 监测计算机以1s间隔从计数器的串行接口读入数据进行计算。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 国外相关技术规范情况； 国外仅有相关长波定时接收机的性能手册，缺乏相关校准规范。 - 与国内相关技术规范之间的关系； - 我国目前尚未制定和颁布长波定时接收机的检定规程和校准规范，因此亟须起草关于长波定时接收机的技术规范，以指导国内计量检测机构开展对长波定时接收机的计量工作，填补国内空白。 - 指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 不涉及知识产权和专利的问题 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。