附件：

电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 | 半电波暗室校准规范 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 | □制定 ■修订 | 被修订计量技术规范号 | JJF（电子）30805-2007 |
| 计量技术规范性质 | □检定规程 ■校准规范 | 计量技术规范类别 | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 | 工业和信息化部电子第五研究所 |  |  |
| 联系人 | 张成 | 联系电话 | 18925189760 |
| 任务年限 | 2022-2023 | 申请经费 | 8万 |
| 参加单位 |  |  |  |
| 具备的特点 | - 安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |
| 目的、意义和 必要性 | 1. 被校仪器的用途 随着时代的发展，电子产品（模块）在各个领域中被广泛应用，而电子产品（模块）之间的电磁兼容性问题日益突出，电磁兼容测试是电子产品（模块）能否进入市场的必要性测试。半电波暗室是除地面外五个内表面都装有射频吸波材料的屏蔽室，形成自由空间中无限延伸反射面上的测试环境，用于模拟开阔场。具有受外界环境干扰小、不受外界天气的影响、建造成本低等特点，是电磁兼容测试中常见的试验场地。半电波暗室是辐射骚扰度测试、辐射场强测试、电磁场辐射抗扰度测试等电磁兼容试验中重要的组成部分，在电磁兼容测试中占有非常重要的地位。 |  |  |
| 目的、意义和 必要性 | 2. 目前校准中存在的问题 下表格中列出了旧校准规范和现行校准需求的差异变化。 差异变化; 旧校准规范; 现行校准需求. 校准项目; 归一化场地衰减（9kHz~30MHz）; 无; 增加. 归一化场地衰减; 频率范围（30MHz~18GHz）; 频率范围（30MHz~1GHz）， 增加参考场地法. 场地电压驻波比（1GHz~18GHz）; 无; 增加. 场均匀性; 频率范围（80MHz~18GHz）; 频率范围（26MHz~18GHz）， 独立窗口法探头位置由4个增加到5个. 屏蔽效能; 频率范围（9kHz~18GHz）; 频率范围 （9kHz~40GHz）. 接地电阻; 无; 增加. 需修订的内容包括： - 修订和完善归一化场地衰减的校准方法； - 增加场地电压驻波比的校准方法； - 修订和完善场均匀性的校准方法； - 修订和完善对标准设备的要求； - 扩展屏蔽效能的频率范围； - 增加接地电阻的校准方法。 |

| 目的、意义和 必要性 | 3. 本规范编写的迫切性、先进性、应用前景 在缺乏国家或行业计量校准规范作为技术依据的情况下，业内通用的做法为参考国标或国际标准进行场地确认和校准。然而国标或国际标准为测试标准，半电波暗室的校准不是此类标准的主要内容，关于电波暗室的确认方法描述也非常简略，部分内容甚至只提出技术指标而没有提供技术方法，导致不同实验室对标准的理解不一致。在电波暗室验收、实验室认可、产品测试结果有效性等方面出现较大分歧，严重影响测量结果的准确性和电磁兼容测试领域的发展。 4.查新结果 通过对国家标准文献共享服务平http://www.cssn.net.cn/，国家计量技术规范全文公开系统 http://jjg.spc.org.cn/，中国标准在线服务网http://www.spc.org.cn/，军用标准化信息网http://www.gjb.com.cn/进行检索进行查新，与电波暗室相关的校准规范有：《JJF（电子）30805-2007 电波暗室校准规范》。 此规范里的校准项目和校准方法也已经无法满足现有半电波暗室场地确认的技术性需求，为了补全溯源链、规范电波暗室场地确认方法，迫切需要依据电磁兼容领域现行标准和国际通用方法对《JJF（电子）30805-2007电波暗室校准规范》进行重新修订。 5.规范名称变化说明 电波暗室分为半电波暗室和全电波暗室，它们在结构、用途和校准方法方面有差异，而《JJF（电子）30805-2007电波暗室校准规范》的校准对象主要是半电波暗室，因此，此次修订把规范名称改成半电波暗室校准规范，使校准对象更加明确。 |
| --- | --- |
| 范围和主要 计量特性 | - 计量技术规范的适用范围： 适用于9kHz~40GHz半电波暗室的校准。 2. 计量技术规范计量特性的技术指标 - 归一化场地衰减 测量范围：30MHz~1GHz， 最大允许误差：±4dB。 - 场地电压驻波比 测量范围：1GHz~18GHz， 最大允许误差：≤6dB。 - 场均匀性 测量范围：26MHz~18GHz， 最大允许误差：≤6dB。 - 屏蔽效能 测量范围：9kHz~40GHz， 最大允许误差：＞60dB（9k~1MHz）； ＞90dB（1MHz~1GHz）； ＞80dB（1GHz~40GHz）。 - 接地电阻 最大允许误差：＜4Ω。 - 9kHz~30MHz归一化场地衰减 测量范围：9kHz~30MHz， 最大允许误差：±4dB。 注：由于校准方法和指标还没有最终确定，所以此项的校准方法将放在附录中作为参考。 - 主要测量标准的技术指标 - 网络分析仪 频率范围：9kHz~18GHz， 信号源输出幅度：不低于5dBm， 电平动态范围：优于90dB。 |
| 范围和主要 计量特性 | - 前置放大器 频率范围：9kHz~40GHz， 增益：≥20dB。 - 同轴衰减器 频率范围：30MHz~1000MHz， 驻波比：≤1.1：1， 衰减量：6dB或10dB。 - 信号发生器 频率范围：9kHz~40GHz， 输出电平最大值：不小于10dBm。 - 功率放大器 频率范围：26MHz~18GHz， 谐波抑制比：优于-15dBc， 功率：≥20W。 - 功率计/功率探头 频率范围：26MHz~18GHz， 功率测量范围：优于-50dBm~20dBm。 - 电场探头 频率范围：26MHz~18GHz， 场强准确度最大允许误差：2dB， 各向同性最大允许误差：1dB。 - 频谱仪 频率范围：9kHz~40GHz， 动态范围：优于120dB。 - 接地电阻表 测量范围：0.1Ω~10Ω， 准确度：≤5%。 - 双锥天线 频率范围30MHz~200MHz， |
| 范围和主要 计量特性 | 计量要求：天线系数或天线对参考场地衰减需要在开阔试验场 地测量得到。 - 对数周期天线 频率范围200MHz~1000MHz， 计量要求：天线系数或天线对参考场地衰减需要在开阔试验场地测量得到。 - 全向天线 频率范围：1GHz~18GHz， 计量要求：E面辐射方向图主瓣方向在0°±15°和180°±15°之间且不进入到禁区中，H面辐射方向性图的值与±135°范围内的平均值的偏差不应超出下表给出的值。 角度范围; 1GHz～6GHz; 6GHz～18GHz. -60°～60°; ±2dB; ±3dB. -60°～-135°，60°~135°; ±3dB; ±4dB. -135°～-180°， 135°～180°; ＜+3dB; ＜+4dB. - 偶极子天线 频率范围：30MHz~1000MHz， 发射、接收特性：满足在测试时动态范围的要求。 - 喇叭天线 频率范围：1GHz~40GHz， 用作场地电压驻波比校准时选择与实验室测试喇叭天线为同一类型喇叭天线， 用作屏蔽效能校准时，发射、接收特性满足在测试时动态范围的要求。 - 环形天线 频率范围：9kHz~30MHz， 发射、接收特性：满足在测试时动态范围的要求。 用作屏蔽效能校准时天线直径：30cm， 用作9kHz~30MHz归一化场地衰减校准时尺寸：60cm×60cm。 |
| 范围和主要 计量特性 | - 场发射天线 频率范围：26MHz~18GHz， 3dB波瓣宽度：满足覆盖测试区域的要求。 - 主要计量项目的技术原理 - 归一化场地衰减（30MHz~1GHz） 根据电磁波在空间传输时的直射特性和在金属平面（地面）的反射特性，由空间电磁波叠加理论，计算得到接收点电磁波场强的理论值。通过在给定频率、发射天线高度固定、接收天线在规定高度扫描时取得场强最大值，该场强最大值与理论值或者天线对场地衰减值的差值即为归一化场地衰减偏差。 - 场地电压驻波比 场地电压驻波比的校准原理是基于电磁波干扰的现象，由发射天线发出的直射信号和其在暗室内壁的反射信号叠加产生的合成信号形成空间驻波，接收天线接收到的该合成信号的最大值和最小值之比即为空间驻波比。 - 场均匀性 信号源输出信号经过功率放大器放大后馈入到发射天线，使用电场探头测量电波暗室中假想平面内间隔0.5m的16个位置点的场强（该假想垂直平面长高为1.5m×1.5m、中心点距离发射天线1m或3m、垂直于地面且正对发射天线），通过计算75%位置点上场强的最大值和最小值的差（或者馈入到发射天线前向功率的最大值和最小值的差值）从而判定该垂直平面的场强是否均匀。 - 接地电阻 接地电阻的测量采用额定电流变极法，即通过测量接地极和电流极之间的额定交流电流，求取接地极和电压极之间的电位差，从而计算出接地电阻。 |

| 范围和主要 计量特性 |  | - 屏蔽效能 通过测量在没有屏蔽体时接收到的信号值与在屏蔽体内接收到的信号值的比值，即发射天线与接收天线之间存在屏蔽体后所造成的插入损耗从而得到该屏蔽体的屏蔽效能。 - 9kHz~30MHz归一化场地衰减 环形天线分别以共轴、共面垂直极化和共面水平极化方式放置在电波暗室待测位置中，测量到天线对间的场地衰减与天线对在开阔场时的场地衰减的差值即为归一化场地衰减偏差。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.JJF 30805-2007中的部分项目和现行的国际技术规范不符。 2.国内没有其他现行的半电波暗室校准规范。 3.没有发现知识产权的问题，也没有涉及专利的情况。 |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。