附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 单体和模块电池短路设备校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李文芳 |  |  | 联系电话 |  | 13193029362 |
| 任务年限 |  | 1年 |  |  | 申请经费 |  | 2万元 |
| 参加单位 |  | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | ■安全 ■节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1、目的、意义： 安全性能作为电动汽车用动力蓄电池的重中之重，我国已建立GB 38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》的标准，对蓄电池的安全性能进行评价。单体和模块电池短路设备是做蓄电池安全试验必备的设备，是最为基础、而且应用较广泛的专用测试设备，其量值的准确可靠至关重要。目前国家或行业尚没有单体和模块电池短路设备的校准规范，在溯源过程中各使用单位主要依据生产厂家的技术说明书，参考直流电压、短路电阻、温度、时间四个参数相关的计量技术规范进行校准。为了规范、统一该设备的校准，实现有效的量值溯源，急需制定该设备的校准规范，以指导国内计量机构对该设备的校准，为电动汽车的快速发展提供技术支撑。 2、先进性和亮点、社会效益和推广应用前景： 为了保证动力蓄电池的质量与安全，单体和模块电池短路设备广泛应用于电动汽车生产企业或研发机构、汽车质量监督检验机构。本规范的制定，对单体和模块电池短路设备的校准起指导作用，能够在以上机构得到推广运用，对电动汽车动力蓄电池高质量的发展有重要的促进作用。 3、查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）： 国家或行业尚未有单体和模块电池短路设备校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 计量技术规范的适用范围： 本规范适用于新制造、使用中和维修后的单体和模块电池短路设备的校准。 2、单体和模块电池短路设备计量特性的主要技术指标 名称; 测量范围; 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度; 备注. 直流电压; （0～100）V; ±0.5%FS; /. 短路电阻; /; 不超过5mΩ; 单体和模块电池短路设备配置2套短路电阻测试线路。. 80 mΩ; （80±20）mΩ. 温度; (0～1200)℃; ±0.5℃; /. 时间; (0～9999.9）s; ±0.1%FS; /. 3、主要标准装置的技术指标： 标准器名称; 测量范围; 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度. 多功能校准器; 5mV～1050V; ±0.002%. 特稳携式校准仪; (-150～1372)℃; 0.01级. 电阻计; （0～1200）MΩ; 0.05级. 电子秒表; （0～1）h; ±0.10s. 4、主要计量项目的技术原理： 直流电压校准：用直接测量法，将多功能校准器直流电压端与单体和模块电池短路设备直流电压端按相同极性并联，根据校准点设定多功能校准器直流电压的输出值，记录被校单体和模块电池短路设备直流电压的示值。 短路电阻测量：短路设备先进行外部短路保护试验，短路保护试验的开关闭合，试验结束后，把试验开关断开，直接用电阻计的两个测试夹夹住两个短路板，测量短路电阻。电阻计读数值就是短路电阻的实测值。 温度校准：将特稳携式校准仪与单体和模块电池短路设备的温度采集口直接相连。开启特稳携式校准仪，设置校准温度点，输出温度，达到每个校准点温度后稳定足够长的时间，所测量的温度数据在3s内稳定不变。分别读取特稳携式校准仪和设备的温度显示值，计算温度示值误差。 时间测量：直接用电子秒表测量设备上显示的时间，然后进行比对。 |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 国家或行业尚未有单体和模块电池短路设备校准规范。 不涉及知识产权及专利。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。