附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 针焰试验装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 威凯检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 彭劲 |  |  | 联系电话 |  | 18665086925 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 30000 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.检验电工电子产品着火危险的最好方法，是真实地再现实际存在的条件，但在多数情况下是不可能的。因此，根据现实情况，电工电子产品着火危险试验最好尽可能模拟实际发生的效应。针焰试验装置应此而生。 2.电工电子设备的零件由于电的作用可能经受过热应力，其劣化可能会降低设备的安全性能，这些零件不应过度地受到设备内部产生的热和火的影响。针焰装置是评价安全性能的模拟装置。 3.在设备内部容易使火焰蔓延的绝缘材料或其他可燃材料的零部件可能会因故障元件产生的火焰而起燃。在一定条件下，例如形成漏电的故障电流、元件或部件过载和不良接触，都可能产生火焰，这样的火焰可能影响附近的可燃零部件，导致火灾，威胁人民群众生命财产安全。因此，各种家用电器零部件都需要经过针焰试验的测试和结果评估。 4.针焰试验用于模拟因故障条件产生的小火焰的效应，利用模拟技术评定着火危险。 5.本规范制定并实施后，家电企业或第三方检测行业在着火试验标准中，着火危险的数据溯源环节会有一个明确可参照的标准。本规范的制定对针焰试验装置也会提出更加全面、更加严格的要求，从而促进材料性能检测水平的不断提升，促使群众使用到的生活产品向着更加安全、节能、环保的方向发展。 6. 国家、本行业或其他行业目前没有相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1 .计量技术规范的适用范围 本规范适用于符合GB 4706.1-2005/IEC 60335-1：2004《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》、GB/T 5169.1-2015/IEC 60695-4:2012《电工电子产品着火危险试验 第1部分：着火试验术语》、GB/T 5169.5-2020/IEC 60695-11-5：2016《电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则》等标准要求的针焰试验装置的计量校准。 2. 主要计量特性的技术指标 1）环境条件：实验室环境温度、相对湿度； 环境温度：20℃±5℃； 相对湿度：≤75%RH。 2）计量项目：燃烧器的长度； 技术要求：≥35mm。 3）计量项目：燃烧器的孔径； 技术要求：（0.5±0.1）mm。 4）计量项目：燃烧器的外径； 技术要求：≤0.9mm。 *ISO 9626规定的管形材料（外径0.8mm的标准空心管或薄的空心管）满足这些要求。 5）计量项目：燃烧器的火焰高度； 技术要求：（12±1）mm。 6）计量项目：燃烧器的倾斜角度； 技术要求：0°～45°；允许误差：±5°。 7）计量项目：燃烧器管顶部的中心与试样间距； 技术要求：垂直上方：（8±1）mm，水平侧边：（5±1）mm。 8）计量项目：热电偶顶端铜块的几何尺寸和质量； 技术要求：见GB/T 5169.5-2020/IEC 60695-11-5：2016《电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则》 附录A。（图A.1） 9）计量项目：针焰试验装置的温度表； 技术要求：（0～800）℃，允许误差：±1℃。 10）计量项目：针焰试验装置试验火焰确认温升控制时间； 技术要求：见GB/T 5169.5-2020/IEC 60695-11-5：2016《电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则》 附录A（A.1、A.2）。 *燃烧器使用的丙烷或丁烷气体的纯度不低于95%。 11）计量项目：针焰试验装置施加火焰时间； 技术要求：5s、10s、20s、30s、60s、120s；允许误差：0-1s。 12）计量项目：测量火焰高度和燃烧器与铜块之间距离的量规； 技术要求：见GB/T 5169.5-2020/IEC 60695-11-5：2016《电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则》 附录A。（图A.3） 13）外观检查项目：试验室通风柜/试验箱的容积； 技术要求：≥0.5m3。 14）外观检查项目：试验室通风柜/试验箱工作状态下照度（无火焰）； 技术要求：＜20lx。 15）辅助用品检查项目（选做）：包装绢纸； 技术要求：（每平方米）克重一般在12g/m2至30g/m2之间。 3. 主要测量标准的技术指标 1）标准名称：高精度图像尺寸测量仪； 测量范围：(0～200) mm； 不确定度：U=0.8µm（k=2）。 2）标准名称：电子天平； 测量范围：（0～50）g/0.001g； 准确度等级：Ⅲ级。 3）标准名称：数显卡尺； 测量范围：（0～150）mm； 不确定度：U=0.02mm（k=2）。 4）标准名称：数显倾角仪； 测量范围：（0～360）°/0.05°； 不确定度：U=0.10°（k=2）。 5）标准名称：过程校准仪； 测量范围：K型热偶：（0～1300）℃； 最大允差：±0.5℃。 6）标准名称：秒表； 分辨率：0.01s； 最大允差：≤0.5s。 7）标准名称：钢直尺； 测量范围：（0～150）mm或（0～1000）mm（绢纸面积）； 不确定度：U=0.10mm（k=2）。 8）标准名称：照度计； 测量范围：（0～5000）lx； 准确度等级：Ⅱ级。 4. 简要描述主要计量项目的技术原理 1）用高精度图像尺寸测量仪或数显卡尺测量燃烧器和铜块的几何尺寸，重复测量三次，取其平均值作为实际测量值。 2）用钢直尺测量位置距离尺寸，重复测量三次，取其平均值作为位置距离尺寸的实际测量值。 3）用数显倾角仪测量燃烧器倾斜角度，重复测量三次，取其平均值作为实际测量值。 4）用过程校准仪测量温度表示值，重复测量三次，取其平均值作为实际测量值。 5）用秒表测量施加火焰时间示值，重复测量三次，取其平均值作为实际测量值。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.本计量技术规范参考国家标准GB 4706.1-2005/IEC 60335-1：2004《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》、GB/T 5169.1-2015/IEC 60695-4:2012《电工电子产品着火危险试验 第1部分：着火试验术语》、GB/T 5169.5-2020/IEC 60695-11-5：2016《电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则》中的相关条款进行编制。 2. 经查，国内及本行业内没有类似的计量技术规范；且本计量技术规范未发现涉及知识产权或专利的问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。