附件3

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 电沙浴装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国电子工程设计院有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 徐海涛 |  |  | 联系电话 |  | 13911886942 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 自筹 |
| 参加单位 |  | 北京市计量检测科学研究院、北方测盟（北京）科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 █节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 沙浴锅通常由沙槽、管状加热器、托架、电器箱等组成，根据试验需要设定温度，通过电器箱内的温度控制器控制温度。主要用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂及其他物质，易溢易燃物品加热时尤为适用。也可用于沙浴恒温加热和其他温度试验。加热温度高于水浴加热，且加热介质不需经常更换，不对容器造成腐蚀，适用范围更加广泛。 鉴于沙浴锅特有的优点，对于试验室对沙浴锅的需求和使用越来越大，但是目前暂时没有系统明确的校准方法。因此，如何有效解决沙浴锅的量值溯源，已成为亟待解决、迫在眉睫的问题。通过沙浴锅校准规范的制定，将建立、完善我国沙浴锅的量值溯源体系。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.本规程适用于温度范围（0~300）℃电热恒温沙浴锅和电热恒温沙浴箱计量性能的校准。 2.以高温恒温沙浴锅（型号：GWSY-2）为例，其计量特性为：温度偏差应满足用户实际使用要求或不超过±1 ℃；温度波动度应满足用户实际使用要求或不超过±0.5 ℃；温度均匀度应满足用户实际使用要求或不超过1 ℃。 3.校准用温度传感器：准确度等级不低于A级。 温度显示/记录仪：通道数满足实际布点要求，测量范围（0～400）℃，最大允许误差土0.05 ℃，分辨力不低于0.01 ℃，稳定性0.02 ℃C/30 min，一般应具有 PC 机通讯接口和软件，导出测量数据。 4.简要技术原理： （1）温度偏差：按要求进行布点，达到热稳定状态后进行读数，间隔一定时间进行多次文文读数，在规定时段内记录每次的读数，各点最高温度及最低温度与标称温度的差便为温度偏差。 （2）温度波动度：按要求进行布点，达到热稳定状态后进行读数，各测温点测得的温度最大值与最小值的差值中的最大值的一半。 （3）温度均匀度：按要求进行布点，取各个测试点在同一次测量中测得的最高温度和最低温度之差（共n个）的平均值作为温度均匀度。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.目前国内外尚无专门的标准规范，未对电沙浴技术指标做出规定，设备溯源缺乏指导性和可操作性的依据。 2.行业内的设备校准的参数和允许限值不统一，亟需相应的标准规范对行业进行规范。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。