行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 | 指控设备专用检测仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技 术规范性质 | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术 规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 | 中国兵器工业集团第二〇七研究所 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 张晓英 |  |  | 联系电话 |  | 15835120892 |
| 任务年限 | 12个月 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 | 兵器工业计量测试管理研究中心 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 | 1.目的和意义 指控设备专用检测仪是针对通信指控系统的输出信号研制的专用测试设备，承担着通信指控系统的光、电、信息、通讯等方面的综合检测工作。2021年指控设备专用检测仪已进入批量生产阶段。 “指控设备专用检测仪校准规范”是针对指控设备专用检测仪在生产、测试、试验过程中规定的技术标准。由于指控设备专用检测仪属于专用设备，国家还没有正式颁布的针对指控设备专用检测仪综合参数的计量检定规程或校准规范，在该领域是空白，导致指控设备专用检测仪在研制和生产过程中存在测试标准不一致的问题。因此制定指控设备专用检测仪校准规范来指导指控设备专用检测仪校准工作是非常必要的。 “指控设备专用检测仪校准规范”的制定，将会为国内指控设备专用检测仪的校准提供技术法规依据，不仅可以规范指控设备专用检测仪的校准方法，解决行业内指控设备专用检测仪因没有统一的校准规范而出现的精度评定上的随意性和测试方法不统一的问题，而且确保了指控设备专用检测仪的量值传递准确可靠，为通信指控系统研制提供可靠的计量保证。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 指控设备专用检测仪校准规范的制定，可以解决“指控设备专用检测仪”因没有国家计量检定规程或校准规范、无统一检定标准、无检定或校准方法、无法检定或校准的问题。 指控设备专用检测仪校准规范的制定，围绕计量专用测试设备综合参数测评工作进行，规定更符合现阶段先进武器系统对综合参数测试技术的要求；同时明确了相关术语和技术条件、操作方法，为指控设备专用检测仪的校准提供技术法规依据。 指控设备专用检测仪校准规范的制定，使国内行业在指控设备专用检测仪设备的产品制造、测试、试验方面有据可依，为企业节约人力、财力提供了可靠的计量保障。 3.查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范） 经查新，国家、本行业和其它行业均没有针对指控设备专用检测仪综合参数测试的技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 | 1.校准规范的适用范围 本规范适用于指控设备专用检测仪的校准。 2. 指控设备专用检测仪技术要求 指控设备专用检测仪主要技术参数有：信号波形测量、电信号测量（电压、电流、电阻）、光功率测量、光源测量、网络测试和屏幕亮度测试。 指控设备专用检测仪技术参数和技术指标如下: 一、信号波形测量. 项目名称; 测量范围; 最大允许误差. 波形幅度测量; 10mV-10V; ≤±5%. 波形频率测量; 1MHz-100MHz; ≤±2%. 波形频带宽度测量; 100MHz; ≥100MHz. 二、电信号测量. 项目名称; 测量范围; 最大允许误差. 直流电压; 10mV～600V; ≤±0.5%. 交流电压; 10mV～600V（50Hz）; ≤±2%. 直流电流; 10mA～3A; ≤±0.5%. 交流电流; 10mA～3A（50Hz）; ≤±2%. 电阻; 10Ω～60MΩ; ≤±1%. 三、光功率测量 项目名称; 测量范围; 最大允许误差. 光功率（可调光源1310 nm）; -50dBm～+3dBm; ≤±0.13 dBm. 光功率（可调光源1550 nm）; -50dBm～+3dBm; ≤±0.13dBm. 四、光源测量 项目名称; 测量范围; 最大允许误差. 波长; 1310 nm; ≤±20nm. 1550 nm. 功率; 1310 nm; ≥-5dBm. 1550 nm. 五、网络测试（支持RJ45线缆通断测试 最大跟踪距离50m）. 项目名称; 测量范围; 最大允许误差. 线缆编号1; 最大跟踪距离50m; 通断测试. 六、屏幕亮度测试. 项目名称; 测量范围; 最大允许误差. 屏幕亮度; （0.01-3999）cd/m2; ±0.5%+1个字. 3．校准条件 3.1校准用主要仪器设备 校准“指控设备专用检测仪”使用的主要仪器设备有：示波器校准仪、多功能校准源、标准光源、光功率计、可变衰减器、光谱仪、网络测试仪、屏幕亮度计。 3.2所用标准技术要求 校准“指控设备专用检测仪”所用标准技术指标如下：（项目名称、测量范围和测量不确定度） 一、示波器校准仪. 项目名称; 测量范围; 测量不确定度或最大 允许误差. 波形幅度测量; ±(1mV-200V); ≤±0.025%. 波形频率测量; 0.1Hz-3.2GHz; ≤±0.0003%. 波形频带宽度测量; 3.2GHz; ≥3.2GHz. 二、多功能校准源. 项目名称; 测量范围; 测量不确定度或最大 允许误差. 直流电压; ±(10mV～1000V); ≤±6×10-6. 交流电压; 10mV~700V（40Hz~10MHz）; ≤±2×10-5. 直流电流; ±(10uA～1A); ≤±7×10-5. 交流电流; 10mA～1A （60Hz~1KHz）; ≤±2×10-4. 电阻; 10Ω～100MΩ; ≤±1×10-5. 三、标准光源、光功率计及可变衰减器 项目名称; 测量范围; 测量不确定度或最大允许误差. 光功率（光源1310 nm）; -50dBm~+12.339dBm; ≤±0.065dBm. 光功率（光源1550 nm）; -50dBm~+12.246dBm; ≤±0.065dBm. 四、光谱仪 项目名称; 测量范围; 测量不确定度或 最大允许误差. 波长; 1310 nm; ≤±5nm. 1550 nm. 功率; 1310 nm; ≥0.00dBm. 1550 nm. 五、网络测试仪（支持RJ45线缆通断测试 最大跟踪距离50m）. 项目名称; 测量范围; 最大允许误差. 网口通断; 最大跟踪距离50m; 蜂鸣声. 六、屏幕亮度计. 项目名称; 测量范围; 测量不确定度或最大 允许误差. 屏幕亮度; （0.01-3999）cd/m2; ±（0.1%+1个字）. |
| 水平 | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 | 1.国外标准查询 经查询国外相关标准，如国际IEC和ISO,美国的AS TM、AGMA、ARMY、MIC，澳大利亚的AS，英国的BS，德国DIN,法国NF和日本的JIS等标准，均没有发现有关指控设备专用检测仪标准的相关内容。 2.与国内相关技术规范之间的关系 经查询国家和行业标准及国家和行业技术相关标准方法，没有查到指控设备专用检测仪相关内容。 3.有知识产权、专利查询 指控设备专用检测仪是最近才批量生产的用于通信指控系统的检测专用设备，还没有有知识产权问题和涉及专利问题。 4.计量技术规范立项申报的查新查重情况 经查新查重，指控设备专用检测仪校准规范无重复。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草 单位 | 年 月 日 | 技术 委员会 | 年 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | 年 月 日 |

填写说明：1. 表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2. 填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。

行业计量技术规范汇总表

行业：兵工民品

| 序号 | 计量技术规范名称 | 领域 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会 | 主要起草单位 | 申请经费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、重点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 指控设备专用检测仪校准规范 | 光电信息 | 制定 |  | 12个月 | 中国兵器工业集团 | 中国兵器工业集团第207研究所 | 5万 |
| 二、基础项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位联系人：    张晓英                           电话： 15835120892