附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 快速温变实验板校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 上海市质量监督检验技术研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 陶笑昱 |  |  | 联系电话 |  | 17717810027 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  | 广州格丹纳仪器有限公司、上海浦东威立雅自来水有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 一、目的与意义 - 快速温变实验板具备有温度、温度变化速率、时间显示和控制功能，涉及多个化工领域行业，如水质分析,流量控制,显微镜学,农产品、土壤检测、轻工化学检测等领域。快速温变实验板一般被用于在规定的温度条件下的抗热震试验、灼烧、消解、熔点试验或在温变条件下对化学材料的影响等，涉及的行业领域直接影响到了人民的生命健康安全和生态环境问题。 “十四五规划”中也重点加强了生态环境、绿色农业重点领域的发展，规划强调要加快推动水生态环境保护再上新台阶，加强河湖提炼点检测，重点关注民生健康，农业振兴等问题，但快速温变实验板的质量控制未能跟上以上领域行业的发展，目前现有的快速温变实验板专用设备缺少相应的校准方法，快速温变实验板温度控制在实际使用中无法做到量值准确可靠，无法满足以上多个化工领域的质量控制需求。 二、必要性 水质分析，农产品、轻工化学检测试验过程中,需要在不同温度条件或快速温度变化下，提炼分析观察其化学材料、生物原料的稳定性、熔点、流动性、生物活性等的特性变化。快速温变实验板温度、时间控制影响整个产业的发展。当前，国内外尚未出台快速温变实验板温度、温变速率、计时相关的检定规程或校准规范。因此，急需出台快速温变实验板温度相关计量技术文件，以避免因为快速温变实验板温度、时间的缺陷而影响水质分析,生物医药，农产品、轻工化学检测等的化工行业领域的试验分析，切实保障民生健康和环境生态问题。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 一、范围 本次制定的《快速温变实验板校准规范》主要针对温度范围在（常温~600）℃并同时具备温度、温度变化速率、时间显示和控制功能的快速温变实验板。 二、主要计量特性 目前市面使用较多且功能相对齐全的HT-300快速温变实验板，以此设备为典型性仪器作为依据，该设备温度范围为（50～600）℃、升降温速率最快为>50℃/min。 根据以上典型设备，本规范主要采用表面温度计（配绝热材料）进行测量，设置的主要校准项目为温度偏差、温度波动度、温度均匀性、升降温速率、计时偏差。温度偏差校准方法即在实验板的中心点进行测量，温度均匀性和波动度的校准方法主要根据实验板的面积大小布置温度分布点，要求均匀的布置在实验板上，温度布置点不得少于3个，可根据面板的尺寸酌情增加布置点。依次完成所需温度点的校准。升降温速率则使用秒表测量到达设定温度点的所使用的时间进行计算。计时偏差则针对客户需求设定时间，使用秒表进行计时校准。 1. 主要测量标准设备的技术指标 设备名称; 测量范围; 技术要求. 表面温度计（配绝热材料）; （0~600）℃; ±（0.15+0.002¦t¦）. 秒表; （0~3600）s; MPE±0.5s/d. 2. 主要计量特性 范围; （常温~300）℃; （300~600）℃. 温度偏差; ±3.0℃; ±5.0℃. 温度波动度; ±1.0℃; ±1.5℃. 温度均匀性; 3.0; 5.0℃. 温度变化速率; （5~60）℃/min. 计时偏差; ±2.0s. |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 快速温变实验板可缓慢均匀的调整温度并设定规定时间进行恒温，也可设定程序在规定时间内快速到达指定温度点，针对不同的化学物质、原料的特性，其在不同温度、时间变化条件下的稳定性、熔点、流动性、生物活性等的特性都不尽相同。《快速温变实验板校准规范》将主要依据《JJF 1030-2010 恒温槽技术性能测试规范》、《QB/T1236-2008电磁灶轻工行业标准》以及《JJF 1409-2013 表面温度计校准规范》相关技术内容，对快速温变实验板的温度偏差、温度波动性、温度均匀性、温度变化速率、计时偏差部分进行测量，拟建立一套完整的校准方法，并按照《JJF 1059-2012测量不确定度评定与表示》给出参考不确定度评定方法。 本次申报的计量技术规范均不涉及国内外专利与知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。