附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 联氨分析仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 天津市计量监督检测科学研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王志鹏 |  |  | 联系电话 |  | 13652057541 |
| 任务年限 |  | 2024年 |  |  | 申请经费 |  | / |
| 参加单位 |  | 中国计量科学研究院；北京华科仪科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全 □节能 █环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.目的和意义 联氨是一种无色发烟的、具有腐蚀性和强还原性的无色油状液体，有刺激性气味，能很好地混溶于水、醇等极性溶剂中，长期暴露在空气中或短时间受高温作用会爆炸分解。水合联氨作为一种重要的化工原料，主要用于合成AC、D1PA、TSH等发泡剂；也用作锅炉和反应釜的脱氧、脱二氧化碳的清洗处理剂；在医药工业中用于生产抗结核、抗糖尿病的药物；在农药工业中用于生产除草剂、植物生长调和剂和杀菌、杀虫、杀鼠药等。 水中联氨检测方法的相关国家标准有：GB/T 6906-2006 《锅炉用水和冷却水分析方法 联氨的测定》，DL/T 502.17-2006 《火力发电厂水汽分析方法 第17部分：联氨的测定（直接法）》，HJ 674－2013《水质 肼和甲基肼的测定 对二氨基苯甲醛分光光度法》。这些经典测量方法步骤多、费时费力，完成一个样品的测定常需耗时数小时，无法实现自动化与实时监测，难以满足现代工业生产的需要。因此，近年来联氨分析仪得到广泛的应用。仪器的原理是：在酸性条件下，联氨与对二甲氨基苯甲醛反应生成黄色的偶氮化合物，该化合物在特定波长下的吸光度与联氨含量成正比，通过测量其吸光度获得水样中联氨含量。仪器主要由进样系统、检测系统及数据采集、处理与传输系统等组成。 目前，联氨分析仪尚无国家技术规范，其量值溯源问题亟待解决。我国联氨分析仪生产、使用企业众多，校准需求量大，已具备统一实施量值溯源的经济、社会、技术及管理基础。本校准规范的制定将为各计量检定、校准机构提供校准依据。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 该校准规范的建立，将使得用于作业场所水中联氨监测场景的联氨分析仪的量值溯源有据可依，填补国内相关计量技术规范空白，产生良好的社会效益。从化工行业需求来看，联氨分析仪的使用企业众多，仪器的校准需求与日俱增，该校准规范的实施具有良好的推广应用前景。 3.查新结果 - 经查询，联氨相关的国家标准、行业标准如下：GB/T 6906-2006 《锅炉用水和冷却水分析方法 联氨的测定》， DL/T 502.17-2006 《火力发电厂水汽分析方法 第17部分：联氨的测定（直接法）》，DL/T 502.18-2006 《火力发电厂水汽分析方法 第18部分：联氨的测定（间接法）》，HJ 674－2013 《水质 肼和甲基肼的测定 对二氨基苯甲醛分光光度法》。未查询到联氨分析仪相关校准方法的国家标准、行业标准、计量检定规程、校准规范、校准方法专利。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 1.计量技术规范的适用范围 本规范适用于测量上限不超过200μg/L的联氨分析仪的校准，其他量程的仪器可参照本规范进行校准。 - 2.主要计量特性 - 以型号为HK-228、TP308等典型仪器设备的计量特性为依据，拟确定的主要计量特性如下： 序号; 项目; 技术要求. 非在线式仪器; 在线式仪器. 1; 示值误差; 不超过±2%FS. 2; 重复性; 不大于2%. 3; 稳定性; 不超过±1%FS; 不超过±2%FS. 4; 记忆效应; /; 不超过±5%. - 3.主要测量标准的技术指标 - 序号; - 校准项目; - 设备名称及计量器具. - 1; - 示值误差、重复性、记忆效应; - GNM-SN2H4-003-2013联氨溶液标准样品：标称浓度1000μg/mL，相对扩展不确定度0.7%（k=2）；常用玻璃量器：A级。. - 2; - 稳定性; - GNM-SN2H4-003-2013联氨溶液标准样品：标称浓度1000μg/mL，相对扩展不确定度0.7%（k=2）；常用玻璃量器：A级；电子秒表：分度值0.01s。. - 4.主要计量项目的技术原理 本校准规范采用比较测量法，对联氨分析仪的全部性能进行校准。仪器经预热稳定后，按使用说明书的要求对仪器进行校正，然后依次测量不同浓度的标准溶液，读取被测仪器的示值，与标准溶液已知浓度进行比较，校准仪器的示值误差、重复性、稳定性、记忆效应等计量指标，从而使该类仪器的量值溯源至国家基准。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系 - 目前国内暂无联氨分析仪校准技术规范。 2.是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。