附件3

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 水泥水化热（溶解热）测定仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国国检测试控股集团股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 孙健 |  |  | 联系电话 |  | 13366181620 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 水化热是水泥物理性能的重要参数之一，它对混凝土的凝结和硬化速度有重要影响，混凝土在早期就会产生强度，混凝土中的水泥水化反应会产生热量，使得浇筑后混凝土内部温度显著升高，外部散热较快，形成较大的温度差，使混凝土内部产生压应力，表面产生拉应力，当拉应力超过混凝土极限抗拉强度时就会产生裂缝。为了有效控制水化热对水泥混凝土造成的危害，准确测定水泥水化热参数至关重要。 GB/T12959-2008水泥水化热测定方法（溶解热法）是中、低热硅酸盐水泥标准中引用的基准检测方法。此方法中涉及水化热测定仪结构较复杂，由多个部件构成，该仪器由恒温水槽恒温系统、内筒、量热计（广口保温瓶、量热温度计、内衬塑料桶）、搅拌装置等主要部件组成，其中恒温系统、量热计、搅拌转速及搅拌装置的位置等技术参数对水泥水化热测定结果的准确性有很大影响。所以根据仪器的自身技术特点，有必要制定一个专业的计量检定规程，通过科学的检测手段对设备的关键部件的技术参数进行规范，以达到检测设备技术性能状态完好，检测出的结果更准确更科学的目的。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 本项目主要用于解决水泥性能检测专用设备水泥水化热（溶解热）测定仪的校准。 水化热（溶解热）测定仪校准项目有： 1.恒温系统：恒温水槽内的水温应保持在（20.0±0.1）℃； 2.广口保温瓶：配有耐酸塑料桶，容积约为600mL,盛满（25.0±0.3）℃的水，盖塞后在温度（20.0±1.0）℃环境下静置30min，其冷却速率不得大于0.001℃/min； 3.贝克曼差示温度计：分度值为0.01℃，最大差示温度为5.2℃，插入硝酸部分须凃以石蜡或其他耐氢氟酸的材料，技术要求符合JJG 130的要求； 4.量热温度计：分度值为0.01℃，量程（14-20）℃，插入硝酸部分须凃以石蜡或其他耐氢氟酸的材料，技术要求符合JJG 130的要求； 5.搅拌转速：搅拌棒转速（450±20）r/min； 6.搅拌装置位置：搅拌棒固定销距顶端（10±5）mm。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 我国水泥水化热检测依据GB/T 12959-2008进行，根据方法的优越性，实验省时，数据稳定，操作简单，但标准中并未提出对水化热测定仪的校准做出规定，容易导致测量结果出现偏差。 国际上水化热的测定方法主要有美国标准ASTM C186-17和欧洲标准EN 196-8:2010，国内外对设备的校准要求都没有直接的检定规范可以依据，通过制定一个专业的校准规范，用科学的检测手段对设备的关键部件的技术参数进行规范，从而更好地实现测量数据再现性和实验量值统一性 本项目不涉及知识产权的问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。