电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 光源频闪测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █ 制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 广州广电计量检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李文兴 |  |  | 联系电话 |  | 020-38699960 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 4万 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全 □节能 □环保 █ 自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1、指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性 光源频闪测试仪可以对各类灯具的频闪效应进行测量、分析，一般由光学探头、采样及分析单元、显示单元三部分组成，在灯具的生产、出口认证、产品检验检测、产品监督、环境评价等领域均有广泛的应用，是目前测试灯具频闪效应的主要手段。目前尚无光源频闪测试仪的计量校准规范或检定规程，缺少统一的计量性能要求和计量方法，无法保证其量值统一，因而制定光源频闪测试仪校准规范非常必要。 2、先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 光源频闪测试仪广泛应用于照明、检测认证等行业，因此光源频闪测试仪对保障数量庞大的照明产品质量有着重要的作用，制定本规范能为光源频闪测试仪的校准提供统一的技术依据，有效填补校准方法的空白。 3、查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范） 目前光源频闪测试仪无国家、地方、行业检定规程或校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、计量技术规范的适用范围 本规范适用于光源频闪测试仪的校准。 2、以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差 以美国International Light Technologies的ILT710光源频闪测试仪、荷兰Admesy 的Asteria型光源频闪测试仪、杭州远方光电信息股份有限公司的LFA-3000光源频闪测试仪为典型型号仪器。 参考典型型号的技术指标，光源频闪测试仪的计量特性如下： 1) 闪烁频率 范围：1Hz~120kHz，最大允许误差：±(1%~5%)； 2) 闪烁指数 范围：0.01~0.99，最大允许误差：±(1%~5%)； 3) 闪烁百分比/调制深度 范围：(1~100)%，最大允许误差：±(1%~5%)； 4) 光照度 范围：(0.1~3000)lx，最大允许误差：±(2%~6%)。 3、主要测量标准的技术指标 - 频率计 频率范围：1Hz~100MHz，最大允许误差±(1×10-4~1×10-5)； - 光电探测器 波长范围：350nm~830nm； 频带宽度：≥100MHz； 上升时间：≤3.5ns； 线性度：≤1%；（或响应度：0.1A/W~1A/W） - 示波器 频带宽度：≥100MHz； 上升时间：≤3.5ns； - 任意波形发生器 频率范围：1Hz~1MHz，最大允许误差±(1×10-4~1×10-5)； 幅度范围：1V~10V，最大允许误差±(1%~2%)； - 光照度校准装置 ①光度测量装置 由光轨及滑车、灯架、灯丝平面调整仪、光阑等组成。光轨长度≥6m，平直性良好。光轨平直性误差应≤±1mm，测距米尺1m内的总误差≤0.2mm； ②电源与电测仪表 电源：直流稳压电源，输出电压连续可调，(0~120)V/(0~10)A，10min内输出电压变化应≤0.02%； 电测仪表：数字电压表、标准电阻，最大允许误差±0.02%； ③发光强度标准灯组 2856K的一级或二级标准灯组； - 发光二极管 发光功率：≥1W； 驱动电压：3V~6V； 调制带宽/截止频率：≥120kHz； - 聚光镜 波长范围：350nm~830nm； 焦距：10mm~1m。 室内应采取遮光措施，防止太阳、白炽光源及其他光源的干扰。 4、简要描述主要计量项目的技术原理 1）闪烁频率 采用直接比对法，使用被校光源频闪测试仪对频闪光信号进行直接测量。 2）闪烁指数 采用直接比对法，频率计读取光电探测器输出的参考值，再按图3接线，把光电探测器和频率计替换成被校光源频闪测试仪进行测量。 3）闪烁百分比 采用直接比对法，示波器读取光电探测器输出的闪烁百分比，把光电探测器和示波器替换成被校光源频闪测试仪进行测量。 4）光照度 采用标准光源法，按布置光照度校准装置，照度值与标准灯到被校仪器探头的距离平方成反比， E=I/l2 其中，E为测试面的标准照度值，lx；I为标准灯的发光强度值，cd；l为标准灯的灯丝平面到被校仪器探头测试面的距离，m。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █ 国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1、与国内相关技术规范之间的关系 目前国内无光源频闪测试仪的国家、地方、行业校准规范及检定规程。 2、指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 未发现知识产权问题或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。