JJF（石化）××××—2021

中华人民共和国工业和信息化部

石油和化工计量技术规范

自热物质试验仪校准规范

Calibration Specification for Self-heating

Substance Test Device

（报批稿）

2021-××-××发布

2021-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

JJF（石化）××××—2021

自热物质试验仪校准规范

Calibration Specification for Self-heating

Substance Test Device

归  口 单 位：中国石油和化学工业联合会

主要起草单位：浙江省化工产品质量检验站有限公司

浙江省化工研究院有限公司

参加起草单位：杭州研一智控科技有限公司

本规范委托全国石油和化工行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

任  斌（浙江省化工产品质量检验站有限公司）

宋志杨（浙江省化工产品质量检验站有限公司）

吴燕芳（浙江省化工产品质量检验站有限公司）

罗渊文（浙江省化工产品质量检验站有限公司）

许丹红（浙江省化工产品质量检验站有限公司）

方  路（浙江省化工产品质量检验站有限公司）

参加起草人：

邱建（杭州研一智控科技有限公司）

目    录

引    言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  概述	1

4  计量特性	2

5 校准条件	3

5.1 环境条件	3

5.2  测量标准及其他设备	3

6 校准项目和方法	3

6.1校准项目	3

6.2 校准方法	3

7 校准结果	6

7.1 校准记录	6

7.2 校准证书	6

7.3不确定度	6

8 复校时间间隔	7

附录A 自热物质试验仪校准记录格式	8

附录B 自热物质试验仪校准证书的内页格式	10

附录C 烘箱温度偏差校准结果不确定度的评定示例	11

附录D 烘箱温度均匀度校准结果不确定度的评定示例	14

附录E 烘箱温度波动度校准结果不确定度的评定示例	18

附录F温度示值误差测量结果不确定度的评定示例	21

附录G 计时器示值误差测量结果不确定度的评定示例	24

## 引    言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》等基础性系列规范进行编制。

本规范主要参考GB/T 21612-2008《危险品 易燃固体自热试验方法》编制而成。

本校准规范为首次发布。

自热物质试验仪校准规范

# 范围

本校准规范适用于自热物质试验仪/装置的校准。

# 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1071-2010国家计量校准规范编写规则

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 概述

自热物质试验所用设备主要由热空气循环式烘箱、立方形试样容器、铬铝热电偶和计时器组成。该仪器主要通过将被试物装在规定立方形钢丝容器内，分别在规定温度条件下，来确定该被试物是否会氧化自热。

仪器主要结构示意图如图1所示。

3

1

2

图1 自热物质试验仪示意图

- 热空气循环式烘箱；

- 试样容器（尺寸A：立方形，边长100 mm，不锈钢网制，网孔0.05 mm，上部敞开；

尺寸B：立方形，边长25 mm，不锈钢网制，网孔0.05 mm，上部敞开）；

- 铬铝热电偶：直径3 mm。

# 计量特性

具体计量特性见表1。

表1  自热物质试验仪计量特性一览表

| 序号 | 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烘箱温度偏差/℃ | 100 | MPE:±2 |
|  |  | 120 |  |
|  |  | 140 |  |
|  |  | 160 |  |
|  |  | 180 |  |
|  |  | 200 |  |
| 2 | 烘箱温度均匀度/℃ |  | ≤2 |
| 3 | 烘箱温度波动度/℃ |  | ±0.5 |
| 4 | 温度示值误差/℃ |  | MPE:±0.5 |
| 5 | 计时器示值误差/s |  | MPE:±1 |
| 注：以上指标不是用于合格性判别，仅供参考。 |  |  |  |

# 校准条件

- 5.1 环境条件

5.1.1温度条件

环境温度：（5～30）℃。

5.1.2 湿度条件

相对湿度：不大于80%。

- 5.2 测量标准及其他设备

测量标准及其他设备见表2。

表2 自热物质试验仪校准项目及校准设备

| 序号 | 校准项目 | 设备名称及计量特性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烘箱温度偏差 | 多点数字测温仪：测量范围（0～250）℃，分辨力不低于0.01℃，MPE:±（0.15℃+0.002¦T¦） |
| 2 | 烘箱温度均匀度 |  |
| 3 | 烘箱温度波动度 |  |
| 4 | 温度示值误差 |  |
| 5 | 计时器示值误差 | 电子秒表：测量范围（0～9999.9）s，分辨力0.01s， MPE:±0.1s |
| 注：¦T¦为温度的绝对值，单位为℃ |  |  |

# 校准项目和方法

- 6.1校准项目

自热物质试验仪的校准项目见表2。

- 6.2 校准方法

6.2.1 校准前检查

检查自热物质试验仪的控制器件和各连接部件应配套齐全、完好、可靠。

6.2.2 校准温度选择

烘箱温度校准的温度点为100℃、120℃、140℃、160℃、180℃、200℃。

6.2.3 校准温度测试点的位置与数量

温度测试点的位置应布放在烘箱工作室内的三个校准面上，简称上、中、下三层，中层为通过烘箱工作室几何中心的平行于底面的校准工作面，测试点与工作室内壁的距离不小于各边长的1/10， 遇风道时，此距离可加大，但不能大于500mm。如果设备带有样品架或样品车时，下层测试点可布放在样品架或样品车上方10mm处。

温度测试点用A,B,C…字母表示，选取9个，O点位于中层几何中心，如图2所示。

图2 校准温度测试点的位置示意图

6.2.4 烘箱温度的校准

按6.2.3条规定布放温度传感器，将试验设备的温度控制器设定到校准温度，开启运行。使设备正常工作。试验设备达到稳定状态后开始记录各测量点温度，记录时间间隔为2min，30min 内共记录16组数据。或根据设备运行状况和用户校准需求确定时间间隔和数据记录次数，并在原始记录和校准证书中进行说明。

温度稳定时间以说明书为依据，说明书中没有给出的，一般按以下原则执行:温度达到设定值，30min后可以开始记录数据，如箱内温度仍未稳定，可按实际情况延长30min,温度达到设定值至开始记录数据所等待的时间不超过60 min。

如果在规定的稳定时间之前能够确定箱内温度已经达到稳定，也可以提前记录。稳定时间须以环境试验设备达到稳定状态为主要判断标准，应在环境试验设备达到稳定状态后才开始进行校准。

6.2.5 烘箱温度偏差

烘箱温度偏差按公式（1）计算：

（1）

（2）

式中：

——温度上偏差，℃；

——温度下偏差，℃；

——各测量点规定时间内测量的最高温度，℃；

——各测量点规定时间内测量的最低温度，℃；

——设备设定温度。

结果保留到0.1℃。

6.2.6 烘箱温度均匀度

记录烘箱校准温度稳定状态下，在30 min内（每2 min测试一次），各校准点每次测试的实测最高温度与最低温度之差的算数平均值。

（2）

式中：

——温度均匀度，℃；

—— 测量次数；

——各校准点在第i次测得的最高温度，℃；

——各校准点在第i次测得的最低温度，℃。

结果保留到0.1℃。

6.2.7 烘箱温度波动度

烘箱在校准温度稳定状态下，工作空间各测量点30min内(每2min测试一次) 实测最高温度与最低温度之差的一半，冠以“±”号，取全部测量点中变化量的最大值作为温度波动度校准结果。

（3）

式中：

——温度波动度，℃；

——测量点j在n次测量中的最高温度，℃；

——测量点j在n次测量中的最低温度，℃。

结果保留到0.1℃。

6.2.8 温度示值误差

将校准用多点数字测温仪的测温探头放置在紧贴设备温度测量装置的热电偶的测温探头位置，同时记录校准用多点数字测温仪温度示值T1和试验中心铬铝热电偶的温度示值T2，设备温度测量装置的示值误差

ΔT=T2-T1                                                       （4）

式中：

ΔT ——设备温度测量装置的示值误差，℃；

T1 ——校准用多点数字测温仪温度示值，℃；

T2 —— 试验中心铬铝热电偶的温度示值，℃。

重复测量3次，计算出3次测量结果的平均值，结果保留到0.1℃。

6.2.9 计时器示值误差

进行60s时间计时器示值误差的测量，同时记录校准用电子计时器时间示值t1和设备计时器记录的时间示值t2，设备计时器的示值误差

Δt=t2-t1                                                    （5）

式中：

Δt ——设备计时器的示值误差，s；

t1 ——校准用电子计时器时间示值，s；

t2 ——设备计时器记录的时间示值，s。

重复测量3次，计算出3次测量结果的平均值，结果保留到0.1 s。

# 校准结果

- 7.1 校准记录

校准记录应尽可能详尽地记录测量数据和计算结果，推荐的自热物质试验仪校准记录格式见附录A。

- 7.2 校准证书

经校准的自热物质试验仪应出具校准证书。校准证书包括的信息应符合JJF1071-2010中5.12的要求，推荐的自热物质试验仪校准结果格式见附录B。

- 7.3不确定度

校准证书应给出各校准项目的扩展不确定度，评定示例见附录C～附录G。

# 复校时间间隔

自热物质试验仪的复校时间间隔建议不超过1年。然而，复校时间间隔的长短取决于仪器的使用情况（使用部位的重要性、环境条件、使用频率）、使用者、仪器本身质量等诸多因素。因此，客户可根据实际使用情况自主决定复校的时间间隔。

- 附录A

- 自热物质试验仪校准记录格式

页码1/2

| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  |  |  | 原始记录号 |  |  |  |  |  | 校准证书号 |  |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂商 |  |  |  |  |  | 环境温度 |  |  | ℃ |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  | RH% |  |
| 校准前检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 控制器件和连接部件完好、可靠 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度设定值/℃ | 次数 |  | 温度/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第i次 |  |  |
|  |  |  | A | B |  |  | C | D |  | O | E |  | F | G | H | 最大 |  | 最小 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烘箱温度偏差、烘箱温度均匀度、烘箱温度波动度计算所需要的数据从上表中获取， 直接进行计算即可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 计算值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扩展不确定度 |  |
| 烘箱温度偏差/℃ |  | ΔTmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ΔTmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续                              页码1/2

| 烘箱温度均匀度/℃ | 次数 | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Timax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Timin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 次数 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |  |
|  | Timax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Timin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΔTu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烘箱温度波动度/℃ | 测量点 | A |  | B |  | C |  |  | D |  | O |  | E |  |  | F |  | G |  |  | H |  |
|  | Tjmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tjmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΔTf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 1# |  |  |  |  | 2# |  |  |  |  | 3# |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  | 扩展不确定度 |
| 温度示值误差/℃ | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |
|  | T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |
|  | ΔT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计时器示值误差/s | t1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |
|  | t2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |
|  | Δt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 编号 |  | 证书号 |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |  |  | 有效期 |  |  |  |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  | 校准日期 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：                                      核验员:

- 附录B

# 自热物质试验仪校准证书的内页格式

| 证书编号××××××—×××× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准机构授权说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准的技术依据 JJF（石化）××××—2021《自热物质试验仪校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准环境条件及地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 | ℃ |  | 相对湿度 |  |  |  | % |  | 其他 |  |  |  |
| 校准使用的计量（基）标准装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 测量范围 |  |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  | 计量（基）标准证书编号 |  | 有效期至 |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 技术要求 |  | 测量值 |  |  |  |  | 扩展不确定度 （k=2） |  |
| 烘箱温度偏差/℃ |  |  |  | 100±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 120±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 140±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 160±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 180±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烘箱温度均匀度/℃ |  |  |  | ≤2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烘箱温度波动度/℃ |  |  |  | ±0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度示值误差/℃ |  |  |  | MPE:±0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计时器示值误差/s |  |  |  | MPE:±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录C

- 烘箱温度偏差校准结果不确定度的评定示例

C.1 校准方法

按照本规范对温度偏差的校准要求，将标准器—―多点数字测温仪及温度传感器按规范图2测试点要求布置，开启运行。试验设备达到设定值并稳定后开始记录设备的温度示值及各布点温度，记录时间间隔为2min，30min内共记录16组数据。

计算各温度测试点30min内测量的最高温度与设定温度的差值，即为温度上偏差;各测试点30min内测量的最低温度与设定温度的差值，即为温度下偏差。

C.2 测量模型

烘箱温度偏差的测量模型如式（C.1）：

（C.1）

式中：

——温度上偏差，℃；

——各测量点规定时间内测量的最高温度，℃；

——设备设定温度。

方差和灵敏系数：

由式（C.1）得方差传播公式：

（C.2）

式中：

——温度偏差的测量不确定度；

——由数字测温仪引入的不确定度；

——由设备温度测量装置引入的不确定度。

因为,,

所以式（C.2）简化为：

（C.3）

令

则式（C.3）简化为：

（C.4）

式中：

——温度偏差的测量不确定度；

——由数字测温仪引入的不确定度分量；

——由设备温度测量装置引入的不确定度分量。

C.3 测量结果不确定度的评定

C.3.1 标准不确定度的来源

烘箱温度测量的标准不确定度来源主要有：被校对象测量重复性引入的标准不确定度分量，标准器分辨力引入的标准不确定度分量，标准器修正值引入的标准不确定度分量，标准器分辨力引入的标准不确定度分量。

由于上偏差与下偏差不确定度来源和数值相同，因此本规范仅以温度上偏差为例进行不确定度评定。

C.3.2 温度测量重复性引入的标准不确定度分量

在100℃校准点重复测量10次，标准偏差s用式（C.7）计算：

（C.7）

则=s=0.03℃

C.3.3 标准器温度分辨力引入的标准不确定度分量

标准器温度分辨力为0.01℃，不确定度区间半宽0.005℃，服从均匀分布，则分辨力引入的标准不确定度分量：

（C.8）

C.3.4 标准器温度修正值引入的标准不确定度分量

标准器温度修正值的不确定度U=0.04 ℃,k =2，则标准器温度修正值引入的标准不确定度分量:

（C.9）

C.3.5 标准器温度稳定性引入的标准不确定度分量

本标准器相邻两次校准温度修正值最大变化0.10 ℃，按均匀分布，由此引入的标准不确定度分量：

（C.10）

C.3.6 标准不确定度分量见表C.2

表C.2 标准不确定度分量表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值/℃ |
| --- | --- | --- |
|  | 温度测量重复性 | 0.03 |
|  | 标准器温度分辨力 | 0.01 |
|  | 标准器温度修正值 | 0.02 |
|  | 标准器温度稳定性 | 0.06 |

C.4 合成标准不确定度

各标准不确定度分量相互独立，合成标准不确定度为：

（C.11）

C.5 扩展不确定度

扩展不确定度，取包含因子k=2，测量结果的扩展不确定度为：

（C.12）

- 附录D

- 烘箱温度均匀度校准结果不确定度的评定示例

D.1 校准方法

采用多点数字测温仪对烘箱温度均匀度进行校准。按6.2.3条规定布放温度传感器，将试验设备的温度控制器设定到100℃，使设备正常工作。稳定后开始读数，每2 min记录所有测试点的温度一次，在30 min内共测试16次，保留到0.1℃。记录烘箱在稳定状态下，在30 min内（每2 min测试一次），各校准点每次测试中实测最高温度与最低温度之差的算数平均值。

D.2 测量模型

烘箱温度均匀度的测量模型如式（D.1）：

（D.1）

式中：

——温度均匀度，℃；

——测量次数；

——各校准点在第i次测得的最高温度，℃；

——各校准点在第i次测得的最低温度，℃。

为便于测量不确定度评定，式（D.1）可变形为：

（D.2）

即温度均匀度为16次测量中,每次测得最高温度的平均值与最低温度的平均值之差。可见其计算公式形式上与温度偏差相似,故可采用如下测量模型评定不确定度。

（D.3）

式中：

——各次测量中最高温度的平均值，℃；

——各次测量中最低温度的平均值，℃。

方差和灵敏系数：

式中和互为独立，且：

,,

故                                （D.4）

D.3 测量结果不确定度的评定

D.3.1 标准不确定度的来源

烘箱温度测量的标准不确定度来源主要有：用数字测温仪对烘箱温场进行测量时，每次测量中最高及最低温度测量重复性引入的标准不确定度及；数字测温仪量传误差引入的标准不确定度及。

D.3.2最高温度测量重复性引入的标准不确定度

用数字测温仪对烘箱作16次重复测量，从温度校准装置上读取16次最高温度显示值,记为，，……，平均值记为,其测量列如表D.1所示:

表D.1 重复16次测量结果

| 次数 | Toi/℃ | 次数 | Toi/℃ | 次数 | Toi/℃ | 次数 | Toi/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100.12 | 5 | 100.01 | 9 | 100.12 | 13 | 100.05 |
| 2 | 100.05 | 6 | 100.01 | 10 | 100.10 | 14 | 100.03 |
| 3 | 100.10 | 7 | 100.00 | 11 | 100.05 | 15 | 100.11 |
| 4 | 100.20 | 8 | 100.13 | 12 | 100.01 | 16 | 100.00 |

采用贝塞尔公式计算单次测量的实验标准偏差：

（D.5）

式中：

——各校准点在第i次测得的最高温度，℃；

——各次测量中最高温度的平均值，℃；

n ——测量次数。

则以16次独立重复测量的引入的标准不确定度分量：

（D.6）

D.3.3 数字测温仪量传误差引入的标准不确定度

数字测温仪经整体校准,且利用温场测量记录仪的传感器单独修正的功能，实现了较理想的修正。上级校准测量不确定度

U=0.06℃，k=2。

D.3.4最低温度测量重复性引入的标准不确定度

用数字测温仪对烘箱作16次重复测量，从温度校准装置上读取16次最低温度显示值,记为，，……，平均值记为,其测量列如表D.2所示:

表D.2 重复16次测量结果

| 次数 | Toi/℃ | 次数 | Toi/℃ | 次数 | Toi/℃ | 次数 | Toi/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100.02 | 5 | 99.91 | 9 | 100.02 | 13 | 99.95 |
| 2 | 99.95 | 6 | 99.95 | 10 | 100.01 | 14 | 99.96 |
| 3 | 99.90 | 7 | 99.92 | 11 | 99.96 | 15 | 100.01 |
| 4 | 100.05 | 8 | 100.03 | 12 | 99.91 | 16 | 99.96 |

采用贝塞尔公式计算单次测量的实验标准偏差：

（D.7）

式中：

——各校准点在第i次测得的最高温度，℃；

——各次测量中最高温度的平均值，℃；

n ——测量次数。

则以16次独立重复测量的引入的标准不确定度分量：

（D.8）

D.3.5 数字测温仪量传误差引入的标准不确定度

数字测温仪经整体校准,且利用温场测量记录仪的传感器单独修正的功能，实现了较理想的修正。上级校准测量不确定度

U=0.06℃，k=2。

D.3.6 标准不确定度分量表

标准不确定度分量见表D.3

表D.3 标准不确定度分量表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值/℃ |
| --- | --- | --- |
|  | 最高温度测量重复性 | 0.06 |
|  | 最高温度量传误差 | 0.03 |
|  | 最低温度测量重复性 | 0.05 |
|  | 最低温度量传误差 | 0.03 |

D.4 合成标准不确定度

各标准不确定度分量相互独立，合成标准不确定度为：

（D.9）

D.5 扩展不确定度

扩展不确定度，取包含因子k=2，测量结果的扩展不确定度为：

（D.10）

- 附录E

- 烘箱温度波动度校准结果不确定度的评定示例

E.1 校准方法

采用多点数字测温仪对烘箱温度波动度进行校准。按6.2.3条规定布放温度传感器，将试验设备的温度控制器设定到100℃，使设备正常工作。稳定后开始读数，每2 min记录所有测试点的温度一次，在30 min内共测试16次，保留到0.1℃。烘箱在校准温度稳定状态下，工作空间各测量点30min内(每2min测试一次) 实测最高温度与最低温度之差的一半，冠以“±”号，取全部测量点中变化量的最大值作为温度波动度校准结果。

E.2 测量模型

烘箱温度均匀度的测量模型如式（E.1）：

（E.1）

式中：

——温度波动度，℃；

——测量点j在n次测量中的最高温度，℃；

——测量点j在n次测量中的最低温度，℃。

灵敏系数：

,         （E.2）

E.3 测量结果不确定度的评定

E.3.1 标准不确定度的来源

烘箱温度测量的标准不确定度来源主要有：用数字测温仪对烘箱温场进行测量时，每个测量点中最高及最低温度测量重复性引入的标准不确定度及；数字测温仪量传误差引入的标准不确定度及。

E.3.2最高温度测量重复性引入的标准不确定度

测量重复性可通过连续测量得到测量列，取100℃测量点作为评定点，按照规范测量得到16次测量结果。其测量列如表E.1所示:

表E.1 重复16次测量结果

| 次数 | Tjmax/℃ | 次数 | Tjmax /℃ | 次数 | Tjmax /℃ | 次数 | Tjmax /℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100.12 | 5 | 100.01 | 9 | 100.12 | 13 | 100.05 |
| 2 | 100.05 | 6 | 100.01 | 10 | 100.10 | 14 | 100.03 |
| 3 | 100.10 | 7 | 100.00 | 11 | 100.05 | 15 | 100.11 |
| 4 | 100.20 | 8 | 100.13 | 12 | 100.01 | 16 | 100.00 |

采用贝塞尔公式计算单次测量的实验标准偏差：

（E.3）

式中：

——中心点在第i次测得的温度值，℃；

——中心点15次测量温度的平均值，℃；

n ——测量次数。

则：                                 （E.4）

E.3.3 数字测温仪量传误差引入的标准不确定度

数字测温仪仪经整体校准,且利用温场测量记录仪的传感器单独修正的功能，实现了较理想的修正。上级校准测量不确定度

U=0.06℃，k=2。

E.3.4最低温度测量重复性引入的标准不确定度

与为同一测量点进行重复测量列中的测得值，因此单次试验标准偏差保持一致，为16次测量中单次测量值，因此重复性引入的标准不确定度即为单次实验标准偏差0.06℃。

E.3.5 数字测温仪量传误差引入的标准不确定度

数字测温仪经整体校准,且利用温场测量记录仪的传感器单独修正的功能，实现了较理想的修正。上级校准测量不确定度

U=0.06℃，k=2。

E.3.6 标准不确定度分量表

标准不确定度分量见表E.2

表E.2 标准不确定度分量表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值/℃ |
| --- | --- | --- |
|  | 最高温度测量重复性 | 0.06 |
|  | 最高温度量传误差 | 0.03 |
|  | 最低温度测量重复性 | 0.06 |
|  | 最低温度量传误差 | 0.03 |

E.4 合成标准不确定度

对于来自测量重复性的两个标准不确定度分量,因为彼此独立,采用方根和合成标准不确定度为：

（E.5）

对于来自量传误差的两个标准不确定度分量,因为相关系数r =+1，采用代数和合成：

+=1/2×0.03+（-1/2）×0.03=0℃      （E.6）

E.5 扩展不确定度

扩展不确定度，取包含因子k=2，测量结果的扩展不确定度为：

（E.7）

- 附录F

- 温度示值误差测量结果不确定度的评定示例

F.1 校准方法

将校准用测量测温仪的测温探头放置在紧贴设备温度测量装置的热电偶的测温探头位置，同时记录校准用数字测温仪温度示值T1和设备温度记录装置（3号热电偶）的温度示值T2，设备温度测量装置的示值误差ΔT=T2-T1。重复测量3次，计算出3次测量结果的平均值，结果保留到0.1℃。

F.2 测量模型

烘箱温度测量的数学模型如式（F.1）：

（F.1）

式中：

——数字测温仪温度示值，℃；

——设备温度测量装置温度示值，℃；

——示值误差，℃。

方差和灵敏系数：

由式（F.1）得方差传播公式：

（F.2）

式中：

——示值误差的测量不确定度；

——由数字测温仪引入的不确定度；

——由设备温度测量装置引入的不确定度。

因为,,

所以式（F.2）简化为：

（F.3）

令

则式（F.3）简化为：

（F.4）

式中：

——示值误差的测量不确定度；

——由数字测温仪引入的不确定度分量；

——由设备温度测量装置引入的不确定度分量。

F.3 测量结果不确定度的评定

F.3.1 标准不确定度的来源

烘箱温度测量的标准不确定度来源主要有：被校对象测量重复性引入的标准不确定度分量，标准器分辨力引入的标准不确定度分量，标准器修正值引入的标准不确定度分量，标准器温度稳定性引入的标准不确定度分量。

F.3.2 温度测量重复性引入的标准不确定度分量

在100℃校准点重复测量10次，标准偏差s用式（F.5）计算：

（F.5）

则=s=0.03℃

F.3.4 标准器温度修正值引入的标准不确定度分量

标准器温度修正值的不确定度U=0.04 ℃,k =2，则标准器温度修正值引入的标准不确定度分量:

F.3.5 标准器温度稳定性引入的标准不确定度分量

本标准器相邻两次校准温度修正值最大变化0.10 ℃，按均匀分布，由此引入的标准不确定度分量：

F.3.6 标准不确定度分量见表F.2

表F.2 标准不确定度分量表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值/℃ |
| --- | --- | --- |
|  | 温度测量重复性 | 0.03 |
|  | 标准器温度分辨力 | 0.00 |
|  | 标准器温度修正值 | 0.02 |
|  | 标准器温度稳定性 | 0.06 |

F.4 合成标准不确定度

各标准不确定度分量相互独立，合成标准不确定度为：

（F.6）

C.5 扩展不确定度

扩展不确定度，取包含因子k=2，测量结果的扩展不确定度为：

（F.7）

- 附录G

- 计时器示值误差测量结果不确定度的评定示例

G. 1 校准方法

在自热物质试验仪上，同时开启仪器计时器及电子秒表，记录设备计时器和电子秒表的显示值，重复测量3次，计算出3次测量结果的平均值，结果保留到0.1 s。

G.2 测量模型

计时器示值误差的测量模型如式（G.1）：

（G.1）

式中：——设备计时器示值，s；

——电子秒表示值，s；

——设备显示温度平均值，s。

方差和灵敏系数：

由式（G.1）得方差传播公式：

（G.2）

式中：

——示值误差的测量不确定度；

——由设备计时器引入的不确定度；

——由电子秒表引入的不确定度。

因为,,

所以式（G.2）简化为：

（G.3）

令

则式（G.3）简化为：

（G.4）

式中：

——示值误差的测量不确定度；

——由设备计时器引入的不确定度分量；

——由电子秒表引入的不确定度分量。

G.3 测量结果不确定度的评定

G.3.1 标准不确定度的来源

计时器示值误差测量的标准不确定度来源主要有设备计时器测量重复性引入的标准不确定度分量和电子秒表引入的不确定度分量。

G.3.2 设备计时器测量重复性引入的标准不确定度分量

记录设备计时器60s时电子秒表的显示值，测量结果如表1所示。

表G.1 测量结果

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值,s | 60.0 | 60.1 | 60.1 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.1 | 60.0 | 60.1 |
| 平均值 | 60.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准差，s | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

实际测量以3次测量的平均值作为测量结果，故标准不确定度：

（G.5）

G.3.3 电子秒表引入的标准不确定度分量

G.3.3.1 电子秒表分辨力引入的不确定度

电子秒表给出的分辨力为0.01 s，区间半宽度为0.005 s，估计为均匀分布，，故：

（G.6）

G.3.3.2 操作引入的不确定度

操作引入的误差约为0.2s，区间半宽度为0.1s，估计为均匀分布，，故：

（G.7）

（G.8）

表G.2 标准不确定度列表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值/min |
| --- | --- | --- |
|  | 设备计时器 | 0.03 |
|  | 电子秒表 | 0.06 |

G.4 合成标准不确定度

各标准不确定度分量相互独立，合成标准不确定度为：

（G.9）

G.5 扩展不确定度

扩展不确定度，取包含因子k=2，测量结果的扩展不确定度为：

（G.10）

_________________________________