中华人民共和国工业和信息化部发布

中华人民共和国工业和信息化部

机械计量技术规范

JJF（机械）1067—2021

霍尔电流传感器校准规范

（报批稿）

Calibration Specification of Hoare current sensor

20XX-XX-XX发布                                    20XX-XX-XX实施

霍尔电流传感器

Calibration Specification of

Hoare current sensor

JJF（机械）1067-2021

归 口 单 位：中华人民共和国工业和信息化部

起 草 单 位：苏州电器科学研究院股份有限公司

机械工业第二十六计量测试中心站（苏州）

本规范条文由全国机械汽车专业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

胡德霖（苏州电器科学研究院股份有限公司）

胡  醇（苏州电器科学研究院股份有限公司）

陈  立（机械工业第二十六计量测试中心站（苏州））

参加起草人：宋静波（苏州电器科学研究院股份有限公司）

胡吉华（机械工业第二十六计量测试中心站（苏州））

姚俊文（机械工业第二十六计量测试中心站（苏州））

魏映红（机械工业第二十六计量测试中心站（苏州））

引 言

本规范依据国家计量技术规范JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》，JJF1001-2011《通用计量术语及定义》，JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制而成。本规范参照采用了国家标准GB/T16927.4-2014《高电压和大电流试验技术 第4部分 试验电流和测量系统的定义和要求》和JB/T 7490-2007《霍尔电流传感器》有关霍尔电流传感器的计量性能的规定。

本规范是首次制定的行业计量校准规范。

目  录

1、范围	1

2、引用文献	1

3、术语	1

4、概述	1

5、计量特性	2

6、校准条件与校准设备	3

7、校准项目和校准方法	4

8、校准结果表达	7

9、复校时间间隔	7

附录A  霍尔电流传感器直流基本误差测量结果不确定度评定	8

附录B  校准证书内页格式	11

附录C  校准原始记录格式	13

霍尔电流传感器校准规范

# 1、范围

本校准规范主要适用于准确度等级0.05级及以下，频率100kHz及以下,电流10kA及以下的霍尔电流传感器的校准，其他电流传感器、电流变换器等的校准可参照本规范。

# 2、引用文献

GB/T16927.4-2014  《高电压和大电流试验技术 第4部分 试验电流和测量系统的定义和要求》

JB/T 7490-2007 《霍尔电流传感器》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改版)适用于本规范。

# 3、术语

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 电流比 Current ratio

霍尔电流传感器的的二次输出为电流时，被测一次输入电流I1与二次输出电流I2之比值。

3.2 比例因数proportionality factor

霍尔电流传感器的的二次输出为电压时，被测一次输入电流I1与二次输出电压U2之比值。

3.3 上限截止频率 Upper limit frequencies

电流比或比例因数由通带峰值下降到-3dB时的频率。

# 4、概述

霍尔电流传感器可广泛应用于变频调速装置、逆变装置、UPS电源、逆变焊机、电解电镀、数控机床、微机监测系统、电网监控系统和需要隔离检测电流电压的各个领域中。霍尔电流传感器是由霍尔效应制作的一种磁场传感器，对安培定律加以应用,即在载流导体周围产生一正比于该电流的磁场,而霍尔器件则用来测量这一磁场。因此,使电流的非接触测量成为可能。通过测量霍尔电势的大小间接测量载流导体电流的大小。霍尔电流传感器的工作原理图如图1所示，霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理，即闭环原理，当原边电流IP产生的磁通通过高品质磁芯集中在磁路中，霍尔元件固定在气隙中检测磁通，通过绕在磁芯上的多匝线圈输出反向的补偿电流Is，用于抵消原边IP产生的磁通，使得磁路中磁通始终保持为零。经过特殊电路的处理，传感器的输出端能够输出精确反映原边电流的电流变化。其具有测量范围广、响应速度快、测量精度高、线性度好、动态性能好、工作频带宽、可靠性高、过载能力强、测量范围大、体积小、重量轻、易于安装等诸多优点。霍尔电流传感器广泛地应用于工业自动化技术、检测技术及信息处理，霍尔电流传感器常用于汽车电器及新能源领域，随着汽车电器及新能源发展越来越好，其电流电压参数的准确度对试验结果起着重要作用，对霍尔电流传感器的准确度要求也提高了，霍尔电流传感器的计量校准的需求也越来越多。

图1  霍尔电流传感器的工作原理图

# 5、计量特性

5.1 准确度等级和基本误差限

霍尔电流传感器按准确度等级分为：0.05级、0.1级、0.2级、0.5级、1.0级、2.0级。

霍尔电流传感器的基本误差限是输入电流为额定电流的10%～100%，在参考条件下的最大允许误差。霍尔电流传感器各准确度等级的最大允许误差见表1。

表1  霍尔电流传感器各准确度等级的最大允许误差

| 准确度等级 | 0.05级 | 0.1级 | 0.2级 | 0.5级 | 1级 | 2级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差 | ±0.05% | ±0.1% | ±0.2% | ±0.5% | ±1% | ±2% |

5.2 基本误差

5.2.1霍尔电流传感器的的二次输出为电流时基本误差由电流比测量相对误差表示，见公式（1）。

δK=KN−KSKS×100%                  （1）

式中：δK——被校霍尔电流传感器电流比误差，%；

KS——被校霍尔电流传感器实测电流比；

KN——被校霍尔电流传感器标称电流比。

5.2.2对于霍尔电流传感器的二次输出为电压时基本误差由测得比例因数的相对误差表示，见公式（2）。

δku=Knu−KsuKsu×100%                  （2）

式中：δku——被校霍尔电流传感器比例因数的相对误差，%；

Ksu——被校霍尔电流传感器实测比例因数；

Knu——被校霍尔电流传感器标称比例因数。

5.3 上限截止频率特性

当电源频率变化时，电流比或比例因数由通带峰值下降到-3dB时的频率。

5.4 零点输出误差

在校准条件下，被测量为零时传感器的输出误差，即传感器一次电流为零时的传感器二次输出量与额定量之差。

# 6、校准条件与校准设备

6.1 环境条件

6.1.1大气条件：

环境温度：20℃±5℃；相对湿度：30%~75%

6.1.2电源条件：220V±22V，50Hz±0.5Hz,辅助电源电压波动度应不大于2%。

6.1.3 场地条件：周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

6.1.4 接地条件：试验回路应单点接地，接地电阻小于0.5Ω。

6.2标准测量装置及其他设备：

直流电流比例标准、高精度电流互感器、标准电阻器、高精度数字多用表及频率计数器的准确度等级至少比被校霍尔电流传感器准确度等级高两个级别。

校验用电流源应能向被校霍尔电流传感器施加校准时所需的直流电流或交流电流。准确度等级高于或等于0.2级的霍尔电流传感器的电流源，输入电流波形畸变不大于1%，对校准等级指数低于或等于0.5级的霍尔电流传感器校验装置，输入电流波形畸变不大于3%。直流电流源纹波电流系数小于3%，输入电流波动对测量结果的影响，应不大于被校霍尔电流传感器最大允许误差的1/10。

# 7、校准项目和校准方法

7.1 校准项目

霍尔电流传感器校准项目见表2。

表2  校准项目

| 7.2 校准方法 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 外观及标识检查 |
| 2 | 工频电压试验及绝缘电阻测量 |
| 3 | 基本误差校准 |
| 4 | 上限截止频率测量 |
| 5 | 零点输出误差 |

7.2.1校准前的准备

7.2.1.1预处理：如果新制造的霍尔电流传感器装置，在校准实验室环境预处理（存放）2~4h。

7.2.1.2外观及标识检查

通过目测观察，霍尔电流传感器的铭牌和器件上应有产品型号、编号、生产厂家或商标、准确度等级、额定输入电流、额定输出电压的标志，应标明电流方向。接线端子应齐备，完好。无严重影响校准工作的其他缺陷。

7.2.2工频电压试验及绝缘电阻测量

7.2.2.1工频电压试验

将被校准的霍尔电流传感器的接地端与霍尔电流传感器所有其他连接在一起接线端钮之间。高压试验台的高端与霍尔电流传感器的连接在一起的端钮连接，高压试验台的低端与霍尔电流传感器的接地端连接，逐渐升高电压，当升至表3规定的工频试验电压后，保持1min。如无击穿或放电现象，则认为电压试验合格。

表3  传感器试验电压

| 7.2.2.2绝缘电阻测量 辅助电源电压UN(V) | 试验电压（kV) |
| --- | --- |
| UN<60 | 0.5 |
| 60≤UN＜130 | 1.0 |
| 130≤UN＜250 | 1.5 |
| 250≤UN＜500 | 2.0 |

试验时先将有外壳的霍尔电流传感器的所有接线端钮连接在一起，与绝缘测量仪的高电压端连接，绝缘测量仪的低电压端与霍尔电流传感器的外壳接地端连接，并在规定的500V电压下读取绝缘电阻值，其值不得低于5MΩ。对于高压霍尔电流传感器测得的绝缘电阻值，其值不得低于20MΩ。

7.2.3 基本误差校准

7.2.3.1直流基本误差校准

当霍尔电流传感器的二次输出为电流时，霍尔电流传感器的直流基本误差校准线路如图2所示。直流稳流源给直流霍尔电流传感器通一次电流I1，一次电流I1由直流电流比例标准和标准电阻及高精度数字多用表测得，高精度数字多用表测得霍尔电流传感器二次输出电流I2，由公式 Ks = I1/ I2 计算得到被校霍尔电流传感器实测电流比。由产品技术指标得到电流比标称值KN，根据公式（1）计算得到被校霍尔电流传感器的直流基本误差。

当霍尔电流传感器二次输出为电压时，霍尔电流传感器的直流基本误差校准线路如图2所示。直流稳流源给直流霍尔电流传感器通一次电流I1，一次电流I1由直流电流比例标准和标准电阻及高精度数字多用表测得，高精度数字多用表测得霍尔电流传感器二次输出电压U2，由公式 Ksu = I1/ U2   计算得到被校霍尔电流传感器实测比例因数。由产品技术指标得到比例因数标称值Knu，根据公式（2）计算得到被校霍尔电流传感器的直流基本误差。

7.2.3.2交流基本误差校准

当霍尔电流传感器的二次输出为工频电流时，霍尔电流传感器的交流基本误差校准线路如图2所示。交流稳流源给霍尔电流传感器通一次电流I1，一次电流I1由高精度电流互感器和标准电阻及高精度数字多用表测得，高精度数字多用表测得霍尔电流传感器二次输出电流I2，由公式 Ks = I1/ I2 ，计算得到被校霍尔电流传感器实测电流比。由产品技术指标得到电流比标称值KN，根据公式（1）计算得到被校霍尔电流传感器的交流基本误差。

当霍尔电流传感器二次输出为工频电压时，霍尔电流传感器的交流基本误差校准线路如图2所示。交流稳流源给直流霍尔电流传感器通一次电流I1，一次电流I1由高精度电流互感器和标准电阻及高精度数字多用表测得，高精度数字多用表测得霍尔电流传感器二次输出电压U2，由公式 Ksu = I1/ U2   计算得到被校霍尔电流传感器实测比例因数。由产品技术指标得到比例因数标称值Knu，根据公式（2）计算得到被校霍尔电流传感器的交流基本误差。

图2  霍尔电流传感器基本误差校准原理图

7.2.3.3基本误差校准点选取：在首次校准、后续校准、使用中检查时，校准点输入电流分别为额定电流的10%、20%、50%、80%、100%下测得基本误差。

7.2.4上限截止频率测量

首先测量直流或低频段霍尔电流传感器的电流比或比例因数，在逐步增大输入电流的频率时，测量此频率下的霍尔电流传感器的电流比或比例因数，测试方法同7.2.3.2条，当霍尔电流传感器的二次输出电流或电压降到相应一次电流下的二次输出的电流或电压的0.707倍时，此时的电流源频率即是该霍尔电流传感器的上限截止频率。

7.2.5零点输出误差

霍尔电流传感器的零点输出误差，应不超出表1规定的最大允许误差的50%

# 8、校准结果表达

校准结果应在校准证书（报告）上反应，校准证书（报告）应至少包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

校准证书（报告）内页格式见附录B，校准原始记录格式见附录 C。

# 9、复校时间间隔

建议复校时间间隔为1年，送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A  霍尔电流传感器直流基本误差测量结果不确定度评定

1、概述

1.1测量依据：JJF（机械）1067-2021《霍尔电流传感器校准规范》。

1.2测量环境条件：20℃；相对湿度：45%

1.3测量标准：

10kA直流电流测量装置的校验装置由以下设备组成：ZLY-1A型大功率直流稳流源（10kA)、ZLB-1型直流比例标准(10kA)，其比例准确度等级：0.005级、ZB-1D型标准电阻器5A,0.2Ω,其准确度等级0.01级、高精度数字多用表FLUKE8845A，其准确度：DCV:1V，±（0.004%读数+0.0007%量程）。

功率分析仪NORMA 5000，准确度：±(0.025%测量值+0.025%量程)，用在霍尔电流传感器上测量二次电流.

1.4被测对象：LEM高精度霍尔电流传感器，型号：ITZ10000-100，试验一次电流10000A，二次电流2000mA。电流比为5000:1，准确度：0.1级。

1.5测量方法：为了保证被校对象能足够稳定，在稳定的电源条件下，各种电网的干扰忽略不计。按图1模拟电路图接线，按《霍尔电流传感器校准规范》7.2.3.1条测得霍尔电流传感器电流比示值误差。

图A.1  霍尔电流传感器基本误差校准原理图

2、数学模型

霍尔电流传感器的电流比相对误差定义为：δK=KN−KSKS×100%

式中：δK——被校霍尔电流传感器电流比误差，%；

KS——被校霍尔电流传感器实测电流比；

KN——被校霍尔电流传感器标称电流比。

3、标准不确定度的评定

3.1校准霍尔电流传感器标准测量不确定度u主要来源于直流电流测量装置的校验装置准确度，数字多用表FLUKE8845A准确度，功率分析仪NORMA 5000以及组成的模拟测试系统的测量重复性引起的，采用A类方法进行评定。按图1.A 霍尔电流传感器基本误差校准线路进行校准。A类评定在10000A电流这一点，在相同的温湿度，同一测试台的重复条件下，连续独立测量10次，获得一组测量列（见表A.1）。

表A.1

| 次数 | 一次电流示值 I1（A） | 二次电流示值 I2（A） | 电流比值 B= I1/ I2 | 电流比标称值 B0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9998.3 | 1.9989 | 5001.9 | 5000 | -0.04 |
| 2 | 9999.5 | 1.9984 | 5003.8 | 5000 | -0.08 |
| 3 | 9998.7 | 1.9986 | 5002.9 | 5000 | -0.06 |
| 4 | 9999.2 | 1.9996 | 5000.6 | 5000 | -0.01 |
| 5 | 9997.5 | 1.9979 | 5004.0 | 5000 | -0.08 |
| 6 | 9998.2 | 1.9993 | 5000.9 | 5000 | -0.02 |
| 7 | 9998.6 | 1.9979 | 5004.6 | 5000 | -0.09 |
| 8 | 9999.3 | 1.9994 | 5001.2 | 5000 | -0.02 |
| 9 | 9999.5 | 1.9981 | 5004.5 | 5000 | -0.09 |
| 10 | 9999.1 | 1.9994 | 5001.1 | 5000 | -0.02 |

电流比值平均值=5002.52

uArel=1.07/5002.9*100%=0.032%

3.2 B类标准不确定度的评定

B类不确定度分量ub主要来源：

a) ZLY-1A型大功率直流稳流源(10kA)相对标准不确定度ub1，校准线路采用同时测量法，直流电源的波动引起的相对标准不确定度ub1约为零。

b) ZLB-1型直流电流比例标准(10kA)引起相对标准不确定度ub2，其比例准确度：0.005级，按均匀分布，相对标准不确定度ub2为：ub2=0.005%/√3=0.0029%；

c) ZB-1D型标准电阻器引起相对标准不确定度ub3，5A，0.2Ω，其准确度0.01级，按均匀分布，相对标准不确定度ub3为ub3=0.01%/√3=0.0058%；

d) 数字多用表引起相对标准不确定度ub4，型号FLUKE8845A，其准确度：1V，±（0.004%读数+0.0007%量程），按均匀分布，相对标准不确定度ub4为：ub4=（0.004%×1000mV+0.0007%×1000mV)/（√3×1000mV）×100%=0.0027%。

e) 功率分析仪NORMA 5000在霍尔电流传感器上测量二次电流引起相对标准不确定度ub5，其准确度：3A，±（0.025%读数+0.025%量程），按均匀分布，相对标准不确定度ub5为：ub5=（0.025%×2A+0.025%×3A)/（√3×3A）×100%=0.042%。

4、不确定度分量一览表

不确定度分量见表A.2。

表A.2  霍尔电流传感器基本误差校准的不确定度分量表

| 不确定度分量 | 不确定度分量来源 | 评定方法 | 分布类型 | 相对标准不确定度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uArel | 电流比重复性引入 | A | 正态 | 0.032 |
| ub1 | 大功率直流稳流源引入 | B | 均匀 | 0.000 |
| ub2 | 直流电流比例标准的引入 | B | 均匀 | 0.0029 |
| ub3 | 标准电阻器引入 | B | 均匀 | 0.0058 |
| ub4 | 数字多用表引入 | B | 均匀 | 0.0027 |
| ub5 | 功率分析仪引入 | B | 均匀 | 0.042 |

5、合成标准不确定度的计算

根据表A.2的不确定度分量表，其合成相对标准不确定度为：

=0.05%

6、扩展相对不确定度评定

取包含因子k =2

扩展相对不确定度U=k•uCrel=2×0.05% =0.1%  (k=2)

7、不确定度的报告

霍尔电流传感器直流基本误差测量结果：电流比值平均值为 5002.52，扩展相对不确定度为Urel=0.1%  (k=2)。

# 附录B  校准证书内页格式

证书编号：XXXXXX--XXXX

Certificate No.

| 校准机构授权说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |  |
| 温度 | ℃ | 地点 |  |  |  |
| 相对湿度 | % | 其他 |  |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 | 检定/校准证书编号 | 证书有效期至 | 溯源单位 |

注：

- XXXXX仅对加盖“XXXXX校准专用章”的完整证书负责。

- 本证书的校准结果仅对所校准的对象有效。

- 未经实验室书面批准，不的部分复印证书。

第   页  共   页

Page of Total Pages

校 准 数 据 / 结 果

Data / Results of Calibration

一、外观检查：

二、绝缘电阻：

三、零点输出误差：

四、基本误差：(比例标称值KN/Knu ：          )

| 一次电流示值I1 （A） | 二次电流/电压示值 I2/U2（mA/mV） | 电流比值Kx= I1/ I2 比例因数Kxu= I1/ U2 | 相对误差 （%） | Urel（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

五、截止频率

敬告：

1.被校准仪器修理后，应立即进行校准。

2.在使用过程中，如对被校准仪器的技术指标产生怀疑，请重新申请计量。

3.根据客户要求和校准文件的规定，通常情况下12个月校准一次。

校准员                                  校核员

第   页  共   页

Page of Total Pages

# 附录C  校准原始记录格式

霍尔电流传感器原始记录    编 号：

| 被校霍尔电流传感器基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  | 地址 |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 测量范围 |  |  |  | 准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |
| 环境温度 |  | ℃ |  | 湿度 |  | %RH |  |
| 校准时使用的标准器基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器名称 |  |  | 标准器型号 |  | 标准器编号 |  |  |
| 测量范围 |  |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  | 最小示值 |  |  |
| 计量证书号 |  |  | 出证机构 |  | 有 效 期 |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、外观检查： 二、绝缘电阻： 三、零点输出误差： 四、基本误差：(比例称值KN/Knu ： ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 一次电流示值I1 （A） |  | 二次电流/电压示值 I2/U2（mA/mV） |  | 电流比值Kx= I1/ I2 比例因数Kxu= I1/ U2 |  | 相对误差（%） |  |
| 五、截止频率 |  |  |  |  |  |  |  |

校准员                                   校核员

第   页  共   页