中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF(电子) 0060─2021

半导体工艺用安时计现场校准规范

Field Calibration Specifications for Ampere-hour Meters of Semiconductor Process

（报批稿）

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

JJF(电子) 0060-2021

半导体工艺用安时计

现场校准规范

Field Calibration Specifications for

Ampere-hour Meters of Semiconductor

Process

归  口 单 位：中国电子技术标准化研究院

主要起草单位：中国电子科技集团公司第十三研究所

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

乔玉娥（中国电子科技集团公司第十三研究所）

吴爱华（中国电子科技集团公司第十三研究所）

荆晓冬（中国电子科技集团公司第十三研究所）

参加起草人：

翟玉卫（中国电子科技集团公司第十三研究所）

任宇龙（中国电子科技集团公司第十三研究所）

张立飞（中国电子科技集团公司第十三研究所）

目    录

引言	II

1	范围	2

2	术语和计量单位	2

3	概述	2

4	计量特性	3

4.1 安时	3

4.2 直流电流	3

4.3 直流电压	3

5	校准条件	3

5.1 环境条件	3

5.2 校准用设备	3

6	校准项目和校准方法	4

6.1 校准项目	4

6.2 外观及工作正常性检查	4

6.3 校准方法	5

7	校准结果表达	8

8	复校时间间隔	8

9	附录	8

附录A	9

附录B	10

附录C	11

- 引言

本规范依据JJF 1071−2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1−2012 《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。

半导体工艺用安时计现场校准规范

- 范围

本规范适用于半导体电镀工艺线用直流电流≤300A、直流电压≤1000V、安时≤2000Ah的安时计的现场校准。

本规范不适用于非安装式的安时计的校准。

- 术语和计量单位

下列术语和定义适用于本规范。

  - 安时 ampere-hour

电流（安培）与时间（小时）的乘积。

- 概述

安时计主要应用于电镀电源、整流机、直流电源、电池、蓄电池等与电化学产品有关的安时的测量，多数具有掉电数据保持能力，可连续测量安时参数，实时显示并报警，并根据安时统计数据实现自动控制加料，典型应用示意图如图1。主要由测量/显示、输出、供电电源三部分组成。测量/显示部分实现了电镀回路中安时、两端电压、回路电流的测量，其中电流参数多利用分流器实现大电流测量；输出信号可控制继电器，从而直接控制渡液泵开关；供电电源部分使用AC220V或直流（如：24V）供电。

图1 安时计现场典型应用示意图

安时参数是电流与时间的乘积，用以表征贵金属电镀、镍网生产、镭射商标制作、制版、光亮剂添加等与电化学有关的工业生产过程中电镀液的浓度，特别是在半导体电镀精细加工过程中广泛应用于基片（如Si、陶瓷）的导电层的加工，保证了镀层的均匀性、粗糙度、硬度、剪应力、可焊性等的加工指标，是衡量基片上淀积金属层是否致密、均匀、无孔洞、无缝隙、无其它缺陷的重要参数。

安时计的主要工作原理就是接受直流稳定电源信号输入，测量端口电压、回路电流、累计时间，计算得到安时参数并显示出来，与预先设定的安时量比较，一旦达到上限值立即报警并控制继电器开关工作，从而开启电镀液泵开关，达到自动加液的目的。

- 计量特性

- 4.1 安时

测量范围：0.03Ah~2000Ah；

最大允许误差：±（0.2%~1.0%）。

- 4.2 直流电流

测量范围：±（0.2~300）A；

最大允许误差：±（0.2%~1.0%）；

短期稳定性：±0.2%（10min）。

- 4.3 直流电压

测量范围：±（1~1000）V；

最大允许误差：±0.5%。

注：上述计量特性为典型特性，也可根据被校说明书确定。

- 校准条件

- 5.1 环境条件

- 环境温度：（23±5）℃；

- 相对湿度：≤75 %；

- 供电电源：220 V  22V；50 Hz  1Hz；

- 周围无影响正常工作的电磁干扰和机械振动。

- 5.2 校准用设备

校准用设备应经过计量技术机构检定或校准，满足校准使用要求，并在有效期内。校准装置对应功能的最大允许误差（或测量不确定度）应不大于被校安时计相应功能最大允许误差绝对值的1/3。

校准用设备指标如下：

5.2.1 数字多用表

- 直流电压

测量范围：±（0.01~1000）V，

最大允许误差：±（0.06%~0.3%）；

- 直流电流

测量范围：±（10μA~10A），

最大允许误差：±（0.06%~0.3%）。

5.2.2 直流大电流表

测量范围：±（10~300）A，

最大允许误差：±0.3%。

5.2.3 电子定时器

时间测量范围：0.01s~99h59min59s；

时间最大允许误差：±2.06s。

注：电子定时器可安装于电镀台上，与安时计同步启动。

- 校准项目和校准方法

- 6.1 校准项目

表1 校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直流电流 | 6.3.1 |
| 2 | 直流电流稳定性 | 6.3.2 |
| 3 | 直流电压 | 6.3.3 |
| 4 | 安时 | 6.3.4 |

- 6.2 外观及工作正常性检查

6.2.1 外观检查

a)	设备外观应完好，校准全过程应将安时计所连接的电极与电镀液彻底分离，避免对渡液和产品造成的损伤；

b)	附件配置齐全、完好，无影响正常工作的机械损伤；

c)	操作按钮、开关应灵活可调，功能显示和文字符号表示应清晰完整；

d)	校准过程应在安装安时计的电镀台等设施周围设置明显的警示牌，提醒人员远离、勿触碰校准回路，防止校准期间大电流、大电压等信号对人员造成的损伤。

6.2.2 工作正常性检查

进行校准工作前，被校仪器和校准用设备，应按规定开机预热30分钟以上（或按照仪器说明书规定）。通电后工作正常，报警功能正常，数据保持功能正常，各种设置指示均正常。若电流回路含有分流器，则需依据产品说明书检查其连接的正确性。

- 6.3 校准方法

6.3.1 直流电流

根据被校安时计电流的测量范围，选择合适的测量标准，校准步骤如下：

- 按照图2连接。

- 设定直流稳定电源输出电流值为I1。

- 选点原则为：正极性时，应覆盖满量程的10%、50%、100%三个点，负极性时，至少选择接近量程值的一个点，也可根据用户使用要求增加测量点。

- 根据电流测量范围调节标准器至合适量程。

- 启动安时计所安装的电镀台或直流稳定电源的输出开关。

- 调节电流输出旋钮至c）中测量点或调至用户需要的测量点。

- 读取标准器的电流值，并按公式（1）计算测量误差，记录在附表A.2中。

（1）

式中：

△I——被校安时计电流参数示值误差，A；

I1——被校安时计电流参数显示值，A；

I0——标准器测得安时计电流参数标准值，A。

- 调节至其他校准点，重复步骤d）~g），直至完成所有校准点。

图2 直流电流校准连线示意图

6.3.2 直流电流稳定性

直流电流稳定性与电流示值误差的校准方法相同。按照6.3.1中电流示值误差的校准方法，校准点选择接近量程上限值，记录规定10分钟间隔内电流的最大值Imax和电流的最小值Imin，按照公式（2）计算其短期稳定性，记录在附表A.3中。

（2）

式中：

Sei——被校安时计电流测量短期稳定性，%；

Imax——规定的时间间隔内直流电流最大值，A；

Imin——规定的时间间隔内直流电流最小值，A；

I——被校安时计电流测量值，A。

6.3.3 直流电压

根据被校安时计电压的测量范围，选择合适的测量标准，校准步骤如下：

- 按照图3连接仪器。

- 设置直流稳定电源的输出电压值为U1；

- 选点原则为：正极性时，应覆盖满量程的10%、50%、100%三个点，负极性时，至少选择接近量程值的一个点，也可根据用户使用要求增加测量点；

- 根据电压测量范围调节标准器（数字多用表）至合适量程；

- 启动安时计所安装的电镀台或直流稳定电源的输出开关；

- 调节电流输出旋钮至c）中测量点或调至用户需要的测量点；

- 读取标准器的电压值，并按公式（3）计算测量误差，记录在附表A.4中；

（3）

式中：

△U——被校安时计电压参数示值误差，V；

U1——被校安时计电压参数显示值，V；

U0——标准器测得安时计电压参数标准值，V。

- 调节至其他校准点，重复步骤d)~g)，直至完成所有校准点。

图3 直流电压校准连线示意图

6.3.4 安时

用数字多用表（配合笔记本电脑）每隔一分钟采集电流得到平均值，用电子定时器测量时间，两者乘积即为安时标准值，校准方法如下：

- 按照图2连接仪器；

- 选点原则为：安时应覆盖满量程的10%、50%、100%三个点，也可根据用户的需求适当增加测量点；

- 安时中电流选取原则：选择安时电流测量范围的上限作为产生安时参数量值；

- 安时中时间的选取原则：根据a）中的安时点和b）中电流的上限值计算得到；

- 依据安时计说明书将安时数据清零；

- 根据c）中的选点原则设定电流，根据d）中的选定原则设定时间；

- 启动安时计所安装的电镀台或直流稳定电源的输出开关；

- 电流I的校准方法：依据图2接线方式按照6.3.1校准电流，每隔1分钟读取一次数值Ii（i=1,2，...n），计算其平均值作为电流的标准值，记为I2；

- 时间T的校准方法：在g）步骤的同时，利用电子定时器开始计时，等待时间间隔到达时结束计时，得到时间标准值，记为T2；

- 安时计计时结束后显示的安时值，记为IT；

- 按公式（4）计算测量误差，记录在附表A.5中：

（4）

式中：

△IT——被校安时计安时参数示值误差，Ah；

IT——被校安时计安时参数显示值，Ah；

I2——标准器测得安时计电流参数在时间间隔内的平均值，A；

T2——标准器测得安时计时间参数标准值，h。

- 调节至其他校准点，重复步骤c)~k)，直至完成所有校准点。

- 校准结果表达

校准结束后应出具安时计校准证书。校准证书应准确、客观地报告校准结果，校准结果以校准数据形式给出。校准证书应包括委托方要求的、说明校准结果所必需的和所用方法要求的全部信息。校准证书应至少包含以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页和总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

- 复校时间间隔

安时计的复校时间间隔一般不超过12个月。由于复校时间间隔的长短是由安时计的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

- 附录

附录A  原始记录格式

附录B  校准证书内页格式

附录C  测量不确定度评定示例

附录A

原始记录格式

A.1 外观及工作正常性检查

表A.1 外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观检查 |  |
| 工作正常性检查 |  |

A.2 直流电流

表A.2 直流电流示值误差

| 设定值I/A | 显示值I1/A | 标准值I0/A | 示值误差I/A | 相对扩展不确定度 Urel（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.3 直流电流稳定性

表A.3直流电流稳定性（时间：10min）

| 最大值Imax/A | 最小值Imin/A | 测量值I/A | 短期稳定性Sei /% | 相对扩展不确定度 Urel（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.4 直流电压

表A.4 直流电压示值误差

| 设定值U/V | 显示值U1/V | 标准值U0/V | 示值误差U/V | 相对扩展不确定度 Urel（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.5 安时

表A.5  安时示值误差

| 显示值 IT/Ah | 电流标准值 I2/A | 时间标准值 T2/h | 标准值 (IT)0/Ah | 示值误差 IT/Ah | 相对扩展不确定度 Urel（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录B

校准证书内页格式

B.1 外观及工作正常性检查

表B.1 外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观检查 |  |
| 工作正常性检查 |  |

B.2 直流电流

表B.2 直流电流示值误差

| 设定值I/A | 显示值I1/A | 标准值I0/A | 示值误差I/A | 相对扩展不确定度 Urel（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B.3 直流电流稳定性

表B.3直流电流稳定性（时间：10min）

| 最大值Imax/A | 最小值Imin/A | 测量值I/A | 短期稳定性Sei /% | 相对扩展不确定度 Urel（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B.4 直流电压

表B.4 直流电压

| 设定值U/V | 显示值U/V | 标准值U/V | 示值误差U/V | 相对扩展不确定度 Urel（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B.5 安时

表B.5  安时

| 显示值 IT/Ah | 电流标准值 I2/A | 时间标准值 T2/h | 标准值 (IT)0/Ah | 示值误差 IT/Ah | 相对扩展不确定度 Urel（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录C

安时示值误差测量不确定度评定示例

C.1 测量原理

采用分参数间接测量法，对半导体电镀工艺线中电镀台上安装的安时计进行现场校准。利用数字多用表或大电流表、电子定时器对安时计的回路电流、电镀时间两个参数分别计量，两者乘积得到安时标准值，与被校安时计显示值比较，确定其是否满足说明书技术指标要求。

以北京汇邦科技生产的型号为HB404AH的安时计为被校对象，对20Ah典型点（出厂技术指标为±1%）开展安时参数的测量结果的不确定度评定。其它型号其它功能的安时计的测量结果的不确定度评定可参照该示例进行。

C.2  不确定度分析

C. 2.1  测量模型

测量模型如C.1。

（C.1）

式中：

ΔY——被校安时计安时参数示值误差，Ah；

X——被校安时计安时参数显示值，Ah；

- I0——回路电流标准值，A；

- T0——工作时间间隔标准值，h。

C. 2.2  不确定度来源

安时参数测量结果的不确定度主要来源于4个方面（均为相对形式）：

- 测量过程重复性引入的标准不确定度分量u1；

- 大电流表10A电流测量不准引入的标准不确定度分量u2；

- 电子定时器与标准器开关不同步引入的标准不确定度u3；

- 电子定时器时间测量不准引入的标准不确定度分量u4。

C. 2.3  标准不确定度评定（典型点20Ah）

a）测量过程重复性引入的标准不确定度（u1）

按照A类方法评定，利用整套校准装置对20Ah点连续测量10次，测量结果如表C.1所示，计算其实验标准偏差，与测量值相比得到u1。

表 C. 1重复性测量数据（20Ah点）

| 第i次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/Ah | 19.95 | 19.92 | 19.95 | 19.91 | 19.92 |
| 第i次测量 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值/Ah | 19.96 | 19.92 | 19.99 | 19.98 | 19.95 |

根据表C.1中的数据，可由贝塞尔公式计算出标准装置测量重复性的实验标准偏差：

则，对其求相对量得到u1：

b）直流大电流表10A电流测量不准引入的标准不确定度（u2）

按B类方法评定，假设其服从正态分布，置信概率为95%，置信因子k=1.96。因此，查阅直流大电流表说明书此点技术指标可得u2。

c）电子定时器与标准器开关不同步引入的标准不确定度（u3）

按B类方法评定，假设其服从均匀分布，置信因子k=1.732。测量间隔2小时测量过程中由起始点的不同步引入的误差为±0.1s，则可得u3：

d）电子定时器时间测量不准引入的标准不确定度（u4）

按B类方法评定，假设其服从均匀分布，置信因子k=1.732。查阅电子定时器说明书此点技术指标为±0.4s，可得u4：

C. 2.4  合成标准不确定度

不确定度汇总表见表C.2。

表 C. 2安时测量示值误差校准不确定度汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 类型 | 值 | 相对标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量过程重复性 | A类 | 正态 | / | 1.4×10-3 |
| u2 | 10A电流测量不准 | B类 | 正态 | 1.96 | 0.5×10-4 |
| u3 | 电子定时器开关不同步 | B类 | 均匀 | 1.732 | 0.81×10-5 |
| u4 | 电子定时器时间测量不准 | B类 | 均匀 | 1.732 | 3.2×10-5 |

各不确定度分量不相关，则合成标准不确定度按照下式计算得出：

=1.4×10-3

C.2.5  扩展不确定度

使用简易法，取包含因子k＝2，则相对扩展不确定度为：