(轻工)

中华人民共和国工业和信息化部

轻工计量技术规范

JJF（轻工）XXXX—XXXX

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

自行车检测专用模拟器校准规范

Calibration Specification for Special Simulator for Bicycle Measuring

| （报批稿） |  |
| --- | --- |

中华人民共和国工业和信息化部  发 布

JJF（轻工）XXXX-20XX

代替JJG（轻工）35-1989

自行车检测专用模拟器

校准规范

Calibration Specification for Special

Simulator for Bicycle Measuring

归 口 单 位：中国轻工业联合会

起 草 单 位：天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心

本规范委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

孙  搏（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

王华佳（中国轻工业联合会）

胡  静（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

周  伟（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

黄  伟（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

参加起草人：

王  羽（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

张  荣（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

目   录

引言………………………………………………………………………………（Ⅱ）

1  范围 …………………………………………………………………………（1）

2  概述 …………………………………………………………………………（1）

3  计量特性 ……………………………………………………………………（3）

3.1 外露突出物测试圆柱棒……………………………………………………（3）

3.2 关节式可触及探头…………………………………………………………（4）

3.3 小零件试验器………………………………………………………………（4）

3.4 形状测试模板………………………………………………………………（4）

3.5 危险夹缝测试塞规…………………………………………………………（4）

4  校准条件 ……………………………………………………………………（4）

4.1  环境条件 …………………………………………………………………（4）

4.2  校准项目及标准器… ……………………………………………………（4）

4.3  其他条件 …………………………………………………………………（5）

5  校准方法 ……………………………………………………………………（5）

5.1  端度尺寸 …………………………………………………………………（5）

5.2  其他尺寸 …………………………………………………………………（5）

6  校准结果表达 ………………………………………………………………（5）

7  复校时间间隔 ………………………………………………………………（6）

附录A  自行车检测专用模拟器几何量参数测量结果不确定评定示例（参考件）

……………………………………………………………………………………（7）

引   言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范是对JJG（轻工）35-1989《自行车外露突出物测试圆柱棒》的修订。

与JJG（轻工）35-1989相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——增加了关节式可触及探头、小零件试验器、形状测试模板、危险夹缝测试塞规等几何尺寸的校准内容。

本规范附录A“自行车检测专用模拟器几何量参数测量结果不确定评定示例（参考件）”为资料性附录。

本规范所替代规范的历次版本发布情况：

——JJG（轻工）35-1989。

自行车检测专用模拟器校准规范

- 范围

本规范适用于自行车、电动自行车以及童车检测专用模拟器的校准。其他同类型专用模拟器的校准可参照本规范执行。

- 概述

自行车检测专用模拟器（以下简称“模拟器”）是作为自行车、电动自行车以及童车检测中有关需要模拟人体部位（如肢体、手指脚趾、儿童头部等）或易对人体部位造成伤害的检具，主要包括外露突出物测试圆柱棒（如图1所示）、关节式可触及探头（如图2所示）、小零件试验器（如图3所示）、形状测试模板（如图4所示）、危险夹缝测试塞规（如图5所示）等。

刻线

=

=

L2

L1

φd

图1 外露突出物测试圆柱棒结构示意图

f

101.6±1

d

c

c

e

3

a

b

1

2

图2 关节式可触及探头结构示意图

1—轴；2—轴肩；3—延长部分

57.1+0.1  0

25.4+0.1  0

φ31.7+0.1  0

图3 小零件试验器结构示意图

35±0.5

73±2

80±2

50±0.5

73±2

73±2

73±2

65±2

φ44.5   0  －0.1

φ42.7±0.5

30±0.5

30±0.5

6.4+0.1  0

测试模板A                     补充测试模板B                 测试模板C

图4 形状测试模板结构示意图

φ12±0.5

φ5±0.5

有效尺寸刻线

10±0.5

夹缝塞规Ⅰ

φ45±0.5

φ25±0.5

30°±1°

夹缝塞规Ⅱ

φ76.2±0.5

64±0.5

测力器

夹缝塞规Ⅲ

图5 危险夹缝测试塞规结构示意图

- 计量特性

3.1 外露突出物测试圆柱棒

外露突出物测试圆柱棒主要尺寸要求见图1标注及表1。

表1 外露突出物测试圆柱棒主要尺寸                单位：mm

| 适用车型 | 主要尺寸（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | φd | L1 | L2 | 刻线宽度 |
| 成人车用 | φ83±1.0 | 75±1.0 | 250±1.5 | ≤0.5 |
| 童车用 | φ45±0.5 | 50±0.5 | 150±0.8 | ≤0.5 |

3.2 关节式可触及探头

关节式可触及探头主要尺寸要求见图2标注及表2。

表2 关节式可触及探头主要尺寸              单位：mm

| 年龄组 | 探头 | 主要尺寸 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c | d | e | f |
| 36个月及以下 | A | 5.6±0.1 | 25.9±0.1 | 14.7±0.1 | 44.0±0.1 | 25.4±1 | 464.3±1 |
| 36个月以上 | B | 8.6±0.1 | 38.4±0.1 | 19.3±0.1 | 57.9±0.1 | 38.1±1 | 451.6±1 |

3.3 小零件试验器

小零件试验器主要尺寸要求见图3标注。

3.4 形状测试模板

形状测试模板主要尺寸要求见图4标注。

3.5 危险夹缝测试塞规

危险夹缝测试塞规主要尺寸要求见图5标注。

4  校准条件

4.1  环境条件

4.1.1  被校模拟器的实验室温度为（20±10）℃。

4.1.2  被校模拟器和校准用标准器具应置于同一实验室内，平衡温度时间不少于1h。

4.2  校准项目及标准器

校准项目及标准器见表3。

表3 校准项目及标准器

| 序号 | 校准项目 | 测量仪器 | 计量性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外露突出物测试圆柱棒端度尺寸 | 卡尺 | MPE：±0.04mm |
| 2 | 外露突出物测试圆柱棒刻线宽度 | 读数显微镜 | MPEV：0.01mm |
| 3 | 关节式可触及探头端度尺寸 | 卡尺 | MPE：±0.05mm |
| 4 | 小零件试验器端度尺寸（内径） | 卡尺 | MPE：±0.03mm |
|  | 小零件试验器端度尺寸（深度） | 深度尺或带深度测量面的卡尺 | MPE：±0.03mm |
| 5 | 形状测试模板端度尺寸 | 卡尺 | MPE：±0.03mm |
| 6 | 危险夹缝测试塞规端度尺寸 | 卡尺 | MPE：±0.03mm |
| 7 | 危险夹缝测试塞规锥角 | 万能角度尺 | MPE：±2′ |

注：1.表中端度尺寸指专用模拟器的端度类尺寸，如外露突出物测试圆柱棒直径φd、两端面距离L1等;

2. L为被测长度，单位为mm。

4.3  其他条件

4.3.1 模拟器各工作面不应有锈迹、划痕，其他表面不应有锈蚀、毛刺以及影响使用性能的其他缺陷。

4.3.2 模拟器非工作面应标注制造厂名（或商标）、出厂编号等标志。模拟器允许使用金属或性能稳定的非金属材料制作。

4.3.3 带有测力装置的模拟器，其尾端应有能与测力计连接的机构，该机构应拆卸灵活、连接可靠，并能保证模拟器轴线与施力方向在同一条直线上。

4.3.4 关节式可触及探头轴端（见图2中标注1）应为球面，且球半径等于该轴直径的一半，测试模板A（见图4）中，孔的水平两端皆为圆弧面，且圆弧与孔另两侧边线相切；夹缝塞规Ⅰ（见图5）左侧端面应为球面，且球半径等于该塞规直径的一半；夹缝塞规Ⅲ（见图5）左侧端面应为球面，且球半径等于该塞规直径的一半。

5  校准方法

5.1 端度尺寸

各专用模拟器直线端度尺寸按表3采用通用计量器具直接测量，重复测量3次，取平均值作为测量结果；若被测参数为直径，则在与轴线垂直的平面上，选择相互垂直的两个方向进行测量，取两个测量值的平均值为直径测量结果。

5.2 其他尺寸

外露突出物测试圆柱棒刻线宽度用读数显微镜测量，重复测量3次，取平均值作为测量结果。

危险夹缝测试塞规锥角用万能角度尺直接测量，重复测量3次，取平均值作为测量结果。

6  校准结果表达

经校准后的专用模拟器出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少应包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f ) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i ) 本次校准所使用测量标准的溯源性及有效性说明；

j ) 校准环境的描述；

k) 校准结果及测量不确定度的说明；

l ) 对校准规范偏离的说明；

m) 校准证书或校准报告签发人、职务或等效标识；

n) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

o) 未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

7  复校时间间隔

复校时间间隔根据使用的具体情况确定，建议不超过一年。

附录A

自行车检测专用模拟器几何量参数测量结果不确定评定示例（参考件）

A.1 测量方法

自行车专用检测专用模拟器的几何量参数一般采用游标量具直接测量。现以常用的外露突出物测试圆柱棒直径尺寸为例进行测量结果的不确定度分析。

A.2 数学模型

L = e

式中：

L ——被校外露突出物测试圆柱棒直径，mm；

e ——游标卡尺示值，mm。

A.3 各输入量的标准不确定分量评定

温度变化引起的不确定度忽略不计。

A.3.1 由测量重复性引入的不确定度分量u(e1)

由10次重复测量同一点的直径，得出实验标准差s = 12 μm，实际测量时取2次平均值作为测量结果，则

u(e1) = 122 = 8.5 μm

A.3.2 对线误差估算引入的不确定度分量u(e2)

对于0.02mm的游标量具，对线误差为±0.01mm，按三角分布，则不确定度分量估算为

u(e2) = 106 = 4.1 μm

u(e1)＞u(e2)，所以u(e2)忽略不计。

A.3.3 由游标卡尺示值误差引入的不确定度分量u(e3)

已知测量范围（0~200）mm的游标卡尺示值最大允许误差为±0.03mm，按均匀分布，则

u(e3) = 0.033 = 17.3 μm

A.4  合成标准不确定度的评定

由于各输入量相互独立不相关，则合成标准不确定度为：

uc(L)=u(e1)2+u(e3)2

uc(L)=8.52+17.32= 19.3 μm

A.5  扩展不确定度的评定

取包含概率p = 95%，包含因子k = 2

U = k·u(L) = 2×19.3 = 39 μm = 0.04 mm

_________________________________

JJF(轻工)XXXX-XXXX