40kV及以下冲击全波电压试验装置

校准规范

(送审稿)

Specification of Calibration

for Impulse Voltage Tester for 40kV and below

2021－XX－XX发布

2021－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部

机械计量技术规范

JJF（机械）1072—2021

中华人民共和国工业和信息化部发布

40kV及以下冲击全波电压试验装置

Specification of Calibration

for Impulse Voltage Tester for 40kV and below

JJF (机械)1072—2021

代替JJF(机械)020-2008

归 口 单  位： 中华人民共和国工业和信息化部

负责起草单位： 上海电动工具研究所（集团）有限公司

本规范条文由全国机械汽车专业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

陈子雍 （上海电动工具研究所(集团)有限公司）

陈海龙 （上海电动工具研究所(集团)有限公司）

参加起草人：

陈  菲 （上海电动工具研究所(集团)有限公司）

目   录

引言	IV

1  范围	1

2  引用文献	1

3  术语和计量单位	1

3.1  冲击电压峰值	1

3.2  波前时间T1	2

3.3  持续时间T2	2

4   概述	3

5   计量特性	4

5.1  试验系统的主要技术参数	4

5.2  绝缘电阻	4

5.3  工频耐压	4

6   校准条件	4

6.1  环境条件	4

6.2  测量标准及其它设备	4

7   校准项目和校准方法	5

7.1  校准项目	5

7.2  校准方法	5

8  校准结果表达	7

9 复校时间间隔	8

附录A 	测量不确定度评定示例	9

附录B 	测量不确定度评定示例	12

附录C  校准原始记录格式	15

附录D  校准证书内页格式	16

引言

本规范依据国家计量技术规范JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2010《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

与JJF(机械)020-2008相比有较大的改动，很多条款在文字上做了修改，规范的结构也进一步优化，对一些校准方法也有更详细的阐述。除此之外，本规范主要变化如下：

——增加了引言部分；

——增加了被校冲击电压试验系统波前时间T1和持续时间T2项目的校准；

——增加了绝缘电阻项目的测试；

——增加了工频耐压的测试。

40kV及以下冲击全波电压试验装置校准规范

# 范围

本规范适用于峰值不大于40kV，波形为标准雷电波的冲击电压试验装置的校准。

# 2  引用文献

GB/T 17626.5-2019   电磁兼容   试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

# 3术语和计量单位

3.1 冲击电压峰值Peak impulse voltage

标准雷电冲击波前沿的最大值。若有振荡或过冲，当振荡频率不小于0.5MHz或过冲持续时间不大于1μs，则以波形振荡中心线的最高值做为峰值。单位：V。

图1

3.2 波前时间T1   front time

定义为峰值的30%和90%之间的时间间隔T的1.67倍。(见图1)

3.3持续时间T2   time of duration

定义为电压从上升到峰值的一半，到下降至峰值一半时刻之间的时间间隔。(见图1)

# 4  概述

冲击全波电压试验装置由冲击电压发生装置及测量装置组成。（如图3）

图3  冲击电压试验系统原理图

# 5  计量特性

5.1 试验仪的主要技术参数

| 技术参数 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 电压峰值 | ±5% |
| 波前时间T1 | ±30% |
| 持续时间T2 | ±20% |

5.2 绝缘电阻

冲击全波电压试验装置电源端与外壳之间的绝缘电阻应不小于20MΩ。

5.3 工频耐压

冲击全波电压试验装置电源端与外壳之间应能承受1500V，持续时间为1min 的工频耐压，无击穿闪络现象。

# 6  校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：20℃±10℃

6.1.2 相对湿度：30%RH～70%RH

6.1.3 电源： 220V±22V，50Hz±0.5Hz

6.1.4 周围应无明显影响设备正常工作的强电磁场及振动。

6.2  测量标准及其他设备

6.2.1 测量标准的要求

一般地，峰值测量及时间测量参数的总不确定度均应小于被检仪器最大允许误差的1/3。

6.2.2 测量标准的组成

6.2.2.1 高压探棒

频响不小于20MHz，最大允许误差：±1%

6.2.2.2 数字示波器

带宽不小于100MHz，幅值测量最大允许误差：±1%

时间测量最大允许误差：±0.01%

6.2.3 其他设备

额定电压为500V的绝缘电阻表，准确度等级不低于10级；工频耐压试验仪，准确度等级不低于5级

# 7  校准项目和校准方法

7.1 校准项目

见表1

表1   校准项目

| 序号 | 项目名称 | 校准项目 | 测试项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观及性能检查 |  | √ |
| 2 | 冲击电压峰值 | √ |  |
| 3 | 波前时间T1 | √ |  |
| 4 | 持续时间T2 | √ |  |
| 5 | 绝缘电阻 |  | √ |
| 6 | 介电强度 |  | √ |

7.2  校准方法

7.2.1 外观及性能检查

用目测手动方法检查仪器的完整性，各个标志应清晰，有专用接地端。显示功能应正常，各个旋钮，开关，按键应能正常调节，指示灯工作正常。

7.2.2冲击电压峰值的校准

冲击电压峰值校准接线图见图4。

图4  校准接线示意图

将高压探棒的信号线接入数字示波器，调节数字示波器为合适的测量状态，启动试验装置，同时读取冲击全波电压试验装置的读数UX及数字示波器测量的冲击电压波形的峰值U1，则冲击电压峰值U，按下式计算得到：

U=U1×K                                                                              (1)

式中K为高压探棒的的衰减比

则被校冲击全波电压试验装置冲击电压峰值的误差γ1：

γ1=UX−UU100%                           (2)

冲击电压峰值校准时，校准点的选取应在满量程的20%，50%，100%三点，或者按实际需要取点。对于有正、负极性输出的试验系统，应对正、负极性均进行测量。

7.2.3 波前时间T1及持续时间T2的校准

校准接线图见图4。

将高压探棒的信号线用同轴电缆线接入数字示波器，调节数字示波器为合适的测量状态，启动冲击全波电压试验装置，设置一个易清晰辨别的波形，用数字示波器读取图1所示的T及T2，则波前时间T1:

T1=1.67T                                            (3)

波前时间T1的误差γ2：

γ2=Tn1−T1T1100%                              (4)

持续时间T2的误差γ3：

γ3=Tn2−T2T2100%                              (5)

上式中Tn1为波前时间的标称值，Tn2为持续时间的标称值。

对于有正、负极性输出的试验系统，应对正、负极性均进行测量。

7.3 绝缘电阻

用500V绝缘电阻表测量电源输入端对机壳的绝缘电阻，结果应大于2MΩ。

7.4 介电强度

在电源输入端与机壳间施加1500V工频电压，历时1min，结果应无击穿和飞弧现象。

# 8．校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期；

h) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j) 校准环境的描述；

k) 校准结果及其测量不确定度的说明；

l) 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

m) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

n) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

校准记录格式见附录C，校准证书内页格式见附录D。

# 9．复校时间间隔

建议复校时间间隔为1年。送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。修理或调整后，应经校准才能使用。

附录A           冲击全波电压试验装置峰值测量不确定度评定示例

A1 概述：

A1.1 环境条件：温度：21℃，相对湿度：58%RH

A1.2测量标准：

| 序号 | 标准器 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压探棒 | (0~40)kV | ±1％ |
| 2 | 数字示波器 | 带宽：500MHz | 幅值：±1％ |

A1.3被测对象：

| 序号 | 试验设备 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击电压试验系统 | 峰值：(0~40)kV 时间：1.2μs/50μs | 峰值：±5％ 时间：±20％ |

A1.4测量方法：

采用如图所示接线方式，将高压探棒的信号线接入数字示波器，调节数字示波器为合适的测量状态，启动试验装置，同时读取冲击全波电压试验装置的读数UX及数字示波器测量的冲击电压波形的峰值U1，则冲击电压峰值U，按下式计算得到：

U=U1×K

式中K为高压探棒的的衰减比

校准接线示意图

A2 测量模型

Δ=U-U1×K

式中： Δ--冲击全波电压试验装置示值误差

U--冲击全波电压试验装置输出冲击电压峰值。

U1--数字示波器记录的波形峰值测量值。

K--高压探棒的衰减比

A3 标准不确定度评定

A3.1  冲击全波电压试验装置输出冲击电压峰值的测量重复性引入的标准不确定度u1(U1)

在重复性条件下，对20kV测量点进行10次连续测量，从数字示波器读出峰值数据列表如下：

表（1）十次测量数据                    单位：kV

| 次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值Ui | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 20.3 | 20.5 | 20.3 | 20.4 |

则U1＝1ni=1nUi＝20.36(kV)

单次实验标准差：si＝i=1nν2n−1＝ 0.10(kV），则u1(U1)=0.10kV

A3.2  数字示波器示值不准确引入的标准不确定度u2(U1)

依照数字示波器的技术指标，其幅值测量的最大允许误差为±1%，则半宽度a1=0.2V，在区间内可认为服从均匀分布。

取包含因子k1= 3

则标准不确定度u2(U1)：

u2 (U1)＝a1／ k1=0.2／3=0.12V

A3.3  高压探棒不准确引入的标准不确定度u３(K)

依照高压探棒的技术指标，衰减比的最大允许误差为±1.0%，衰减比为1000，则半宽度a２=10，在区间内可认为服从均匀分布。

取包含因子k2= 3

则标准不确定度u3(K)：

u３(K)＝a2／ k2=10／3=5.77

A4 合成标准不确定度uc(I1)的评定

A4.1 标准不确定度汇总表

| 不确定度来源 | 标准不确定度ui(Xi) | 灵敏系数 | 标准不确定度分量ui（V） |
| --- | --- | --- | --- |
| 被校试验仪测量的重复性 | 0.10kV | 1 | 100 |
| 数字示波器的测量误差 | 0.12V | -1000 | 120 |
| 电流传感器的转换比率误差 | 5.77 | -20V | 115 |

则合成标准不确定度uc(I1)：

uc(I1)＝u12+ u22+u32=194V

A5 扩展不确定度U

取包含因子k=2 ,则扩展不确定度U=k uc(I1)=388V

相对扩展不确定度Urel=0.388kV/20kV=1.9%

A6 测量不确定度的报告与表示

冲击全波电压试验装置在输出冲击电压为20kV时的峰值测量结果的相对扩展不确定度为：

Urel=1.9%, k=2

附录B

冲击电压波前时间测量不确定度评定示例

B1 概述：

B1.1 环境条件：温度：21℃，相对湿度：58%RH

B1.2测量标准：

| 序号 | 标准器 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压探棒 | (0~40)kV | ±1％ |
| 2 | 数字示波器 | 带宽：500MHz | 幅值：±1％ |

B1.3 被测对象：

| 序号 | 试验设备 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击电压试验系统 | 峰值：(0~40)kV 时间：1.2μs/50μs | 峰值：±5％ 时间：±20％ |

B1.4测量方法：

采用如图所示接线方式，将高压探棒的信号线接入数字示波器，调节数字示波器为合适的测量状态，启动试验装置，同时读取冲击全波电压试验装置的读数UX及数字示波器测量的冲击电压波形的峰值U1，则冲击电压峰值U，按下式计算得到：

U=U1×K

式中K为高压探棒的的衰减比

校准接线示意图

B2 测量模型

Δ=T1-1.67T

式中:Δ--被校测试仪上升时间的测量误差。

T1--冲击全波电压试验装置输出冲击电压的波前时间。

T --数字示波器测量的冲击电压波形峰值的30%至峰值的90%的时间间隔T

B3 标准不确定度评定

B3.1  冲击全波电压试验装置输出冲击电压峰值的30%至峰值的90%的时间间隔的测量重复性引入的标准不确定度u1(T)

在重复性条件下，在该测量点进行10次连续测量，从数字示波器读出时间间隔数据列表如下：

表（1）十次测量数据                    单位：μs

| 次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值Ti | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |

则T＝1ni=1nTi＝1.025(μs)

单次实验标准差：si＝i=1nν2n−1＝ 0.007(μs），则u1(T)=0.007μs

B3.2  数字示波器响应引入的标准不确定度u2(T)

依照数字示波器的技术指标，其上升时间为1ns，在区间内可认为服从均匀分布。

取包含因子k1= 3

则标准不确定度u2(T)：

u2 (T)＝a1／ k1=1／3=0.58 ns

B3.3  数字示波器时间测量误差引入的标准不确定度u2(T)

依照数字示波器的技术指标，其时基测量最大允许误差为±0.1％，则半宽度a2=1ns，在区间内可认为服从均匀分布。

取包含因子k2= 3

则标准不确定度u2(T)：

u2 (T)＝a2／ k2=1／3=0.58 ns

B3.4  高压探棒上升时间引入的标准不确定度u３(T)

依照高压探棒的技术指标，响应时间为20ns，在区间内可认为服从均匀分布。

取包含因子k3= 3

则标准不确定度u3(T)：

u３(T)＝a3／ k3=20／3=11.5ns

B4 合成标准不确定度uc(I1)的评定

B4.1 标准不确定度汇总表

| 不确定度来源 | 标准不确定度ui(Xi) | 灵敏系数 | 标准不确定度分量ui（ns） |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验仪测量结果的重复性 | 7 ns | 1.67 | 11.69 |
| 数字示波器响应引起的误差 | 0.58 ns | 1.67 | 0.97 |
| 数字示波器的时间测量误差 | 0.58 ns | 1.67 | 0.97 |
| 高压探棒的响应 | 11.5 ns | 1.67 | 19.20 |

则合成标准不确定度uc(T1)：

uc(T1)＝u12+ u22+u32+u42=22.52ns

则合成标准不确定度uc(T1)：

B5 扩展不确定度U

取包含因子k=2 ,则扩展不确定度U=k uc(T1)=45ns

相对扩展不确定度Urel=0.045/1=4.5%

B6 测量不确定度的报告与表示

冲击全波电压试验装置波前时间示值测量结果的相对扩展不确定度为：

Urel=4.5%  , k=2

注：其他时间参数的不确定度评定可参照附录B。

附录C

校准记录格式

| 委托单位： |  |  | 校准证书编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址： |  |  | 标准依据： |  |
| 仪器名称： |  | 型号规格： | 出厂编号： |  |
| 制造单位： |  |  | 仪器状况： |  |
| 校准地点： |  |  | 环境温度： ℃ | 相对湿度： % |
| 校准日期： | 校准员： |  | 核验员： |  |

校准用主要计量标准器具

| 名称 | 型号规格 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 出厂编号 | 证书编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一．外观及性能检查

二．绝缘电阻

三．介电强度

四．冲击电压峰值

| 极性 | 量程 | 被校仪器示值 | 示波器测量值 | 峰值实际值 | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五．波前时间和持续时间

| 极性 |  | 标称值 | 实际值 | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 波前时间 |  |  |  |
|  | 持续时间 |  |  |  |

附录D

校准证书内页格式

证书编号   ××××××—××××

| 校准机构授权说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点 |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ | 地 点 |  |  |
| 相对湿度 | % | 其 他 |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 | 检定/校准 证书编号 | 证书有效期至 |

注：

1. ×××××仅对加盖“×××××校准专用章”的完整证书负责。

2.本证书的校准结果仅对所校准的对象有效。

3.未经实验室书面批准，不得部分复印证书。

第×页    共×页

证书编号   ××××××—××××

校 准 结 果

一．外观及性能检查 二．绝缘电阻 三．介电强度 四．冲击电压峰值 极性; 量程; 被校仪器示值; 示波器测量值; 峰值实际值; 不确定度. 五．波前时间和持续时间 极性; 标称值; 实际值; 不确定度. 波前时间. 持续时间.

校准不确定度的评定和表述均符合JJF 的要求。

校准员：                             核验员：

第×页    共×页