中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF(电子) 0074-2021

防雷元件测试仪校准规范

Calibration Specification of Lightning Protection Element Testers

（报批稿）

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

JJF(电子) 0074-2021

防雷元件测试仪校准规范

Calibration Specification of

Lightning Protection Element Testers

归口单位：中国电子技术标准化研究院

起草单位：中国电子科技集团公司第二十研究所

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

罗政元（中国电子科技集团公司第二十研究所）

武丽仙（中国电子科技集团公司第二十研究所）

参加起草人：

陆  强（中国电子科技集团公司第二十研究所）

目录

引言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	1

3.1  直流参考电流	1

3.2  直流参考电压	1

3.3  直流1mA参考电压	1

3.4  0.75倍直流参考电压下漏电流	1

3.5  直流击穿电压 	1

4  概述	2

5  计量特性	2

5.1  直流1mA参考电流源	2

5.2  直流1mA参考电压源	2

5.3  0.75倍直流参考电压下漏电流	2

5.4  直流击穿电压	2

5.5  电压上升速率	2

5.6  绝缘电阻	2

6  校准条件	3

6.1  环境条件	3

6.2  校准用设备	3

7  校准项目和校准方法	3

7.1  校准项目	3

7.2 校准方法	4

8  校准结果表达	8

9  复校时间间隔	9

附录A 校准原始记录格式	10

附录B 校准证书内页格式	12

附录C 测量不确定度评定示例	14

# 引言

本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范为首次发布。

防雷元件测试仪校准规范

# 1  范围

本规范适用于具有压敏电阻测试和放电管测试功能，输出直流1mA参考电压不大于2kV的防雷元件测试仪的校准。压敏电阻测试仪直流功能的校准也可参考本规范进行校准。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 9043-2008 通信设备过电压保护用气体放电管通用技术条件

GB 11032-2010 交流无间隙金属氧化物避雷器

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  术语和计量单位

3.1  直流参考电流	DC reference current

用于确定压敏电阻直流参考电压的直流电流值，防雷元件测试仪的直流参考电流通常为1mA。单位mA。

3.2  直流参考电压	 DC reference voltage

在压敏电阻通过直流参考电流时，测出的压敏电阻两端的电压值。单位V。

3.3  直流1mA参考电压 DC 1mA reference voltage

在压敏电阻通过1mA直流参考电流时，测出的压敏电阻级间的电压值，用U1mA表示。单位V。

3.4  0.75倍直流参考电压下漏电流 0.75U1mA leakage current

对压敏电阻级间施加0.75倍直流1mA参考电压时，流过压敏电阻的电流。单位为μA。

3.5  直流击穿电压 DC spark-over voltage

直流电压缓慢增加（通常为100V/s）使放电管发生击穿的电压，亦称“直流点火电压”。单位V。

# 4  概述

防雷元件按工作原理分为氧化锌压敏电阻和气体放电管。防雷元件测试仪是用于测量氧化锌压敏电阻和气体放电管各项直流参数的仪器，其测试的指标可以直接反映出被测防雷元件是否符合使用要求，从而保证防雷元件的质量可靠。

防雷元件测试仪由12V电池电源、恒流源、DC\DC斩波电路、斜波电压发生器、电流表、电压表、峰值电压表组成。

在测量压敏电阻时，防雷元件测试仪将12V直流电压通过斩波电路升变为测量压敏电阻时所需要的直流高压；在测量放电管时，斜率控制电路控制斩波电路，使其输出的电压值在（0～1999）V内以100 V/s的上升率上升到放电管放电。

# 5  计量特性

5.1  直流1mA参考电流源

输出电流标称值：1mA；

最大允许误差：±2% 。

5.2  直流1mA参考电压源

测量范围：10V～2kV；

最大允许误差：±(1%×R+1个字)。

5.3  0.75倍直流参考电压下漏电流

测量范围：1μA～500μA；

最大允许误差：±(2%×R+1个字)。

5.4  直流击穿电压

测量范围：10V～2kV；

最大允许误差：±(1%×R+1个字)。

5.5  电压上升速率

上升速率标称值：100V/s

最大允许误差：±10%

5.6  绝缘电阻

防雷元件测试仪的绝缘电阻值不小于20MΩ

注：因不同被校设备的性能指标各不相同，具体的计量特性应以被校设备生产厂家的技术手册及该设备的具体选件配置为参考。以上计量特性不用于合格性判别，仅供参考。

# 6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1 环境温度：20℃±5℃；

6.1.2 相对湿度：20%~80%；

6.1.3 电源要求：(220±11)V、(50±1)Hz；

6.1.4 周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

6.2  校准用设备

校准所用标准及设备应经过计量技术机构检定（或校准），校准时由标准器、辅助设备及环境条件引起的扩展不确定度（k=2）应不大于被校防雷元件测试仪最大允许误差及年稳定性绝对值的1/3。标准器的测量范围应能覆盖被校防雷元件测试仪的测量范围。

6.2.1  数字多用表

直流电压测量范围：10V～1kV，最大允许误差：±0.3% 。

直流电流测量范围：1μA～2mA，最大允许误差：±0.6% 。

6.2.2  数字高压表

直流电压测量范围：1kV～5kV，最大允许误差：±0.3% 。

6.2.3  数字示波器

时间测量范围：0.1s～20s，最大允许误差：±0.1% 。

6.2.4  高压探头

直流电压测量范围：10V～2.5kV，最大允许误差：±3%

6.2.4  高压电阻箱

电阻值范围：10kΩ～2MΩ

（标称电流范围：1μA～2mA；标称电压范围：10V~500V）；

电阻最大允许误差：±1% 。

6.2.5  绝缘电阻表

输出电压：500V

绝缘电阻测量范围：1 MΩ～500MΩ

绝缘电阻测量最大允许误差：优于±10%

# 7  校准项目和校准方法

7.1  校准项目

校准项目见表1。

表1  校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 | 7.2.1 |
| 2 | 直流1mA参考电流源 | 7.2.2 |
| 3 | 直流1mA参考电压源 | 7.2.3 |
| 4 | 0.75倍直流参考电压下漏电流 | 7.2.4 |
| 5 | 直流击穿电压 | 7.2.5 |
| 6 | 电压上升速率 | 7.2.6 |
| 7 | 绝缘电阻 | 7.2.7 |

7.2 校准方法

7.2.1 外观及工作正常性检查

被校防雷元件测试仪应结构完整，并无影响正常工作的机械损伤,通电检查仪器能正常工作。被校仪器应有明晰的型号、生产编号，送校时应附有使用说明书及全部配套附件。

7.2.2  直流1mA参考电流源

7.2.2.1  设置被校防雷元件测试仪工作模式为“压敏电阻”。

7.2.2.2  将标准数字多用表切换为直流电流功能后，串联至被校防雷元件测试仪输出端，接线方式如图1。

图1  直流1mA参考电流源校准接线图

7.2.2.3  设置被校防雷元件测试仪输出电压标称值小于100V，启动被校防雷元件测试仪并读取其电流指示值I1，同时读取标准数字多用表所示标准值I0 。

7.2.2.4  按照公式（1）计算直流1mA参考电流源相对示值误差。

ΔI=I1−I0I0×100%                              （1）

式中：

ΔI——被校防雷元件测试仪直流1mA参考电流源相对示值误差；

I1——被校防雷元件测试仪输出电流指示值，单位mA；

I0——标准数字多用表电流测量值，单位mA。

7.2.3  直流1mA参考电压源

7.2.3.1  设置被校防雷元件测试仪工作模式为“压敏电阻”。

7.2.3.2  按照图2连线。其中，测量1000V以下电压时，使用数字多用表的直流电压功能进行测量；测量1000V以上电压时，使用数字高压表的直流电压功能测量，同时使用高压测试线连接被校测试仪及数字高压表的正极。

图2  直流1mA参考电压源校准接线图

7.2.3.3  设定好待校准的直流1mA参考电压值预置值，启动被校防雷元件测试仪输出直流电压并读取其电压指示值U1，同时读取标准数字多用表或数字高压表所示标准值U0 。

7.2.3.4  全量程范围内均匀选取不少于5个校准点，且校准点应包含被校防雷元件测试仪直流1mA参考电压源的量程上限及下限。

7.2.3.5  按照公式（2）计算直流1mA参考电压源相对示值误差。

ΔU=U1−U0U0×100%                              （2）

式中：

ΔU——被校防雷元件测试仪直流1mA参考电压源相对示值误差；

U1——被校防雷元件测试仪输出电压指示值，单位V；

U0——标准数字多用表或数字高压表电压测量值，单位V。

7.2.4  0.75倍直流参考电压下漏电流

7.2.4.1  设置被校防雷元件测试仪工作模式为“压敏电阻”。

图3  0.75倍直流参考电压下漏电流校准接线图

7.2.4.2  按照图3连线。在被校防雷元件测试仪泄漏电流测量范围全量程内均匀选取不少于5个校准点。

7.2.4.3  根据电流校准点合理选择高压电阻箱的电阻值及被校防雷元件测试仪的输出电压，启动输出，微调被校防雷元件测试仪的电压输出值，使泄漏电流指示值达到校准点要求。记录此时被校防雷元件测试仪泄漏电流指示值IL和标准数字多用表的泄漏电流测量值IL0。

7.2.4.4  按照公式（3）计算0.75倍直流参考电压下漏电流相对示值误差。

ΔIL=IL−IL0IL0×100%                              （3）

式中：

ΔIL——被校防雷元件测试仪直流0.75倍直流参考电压下漏电流相对示值误差；

IL——被校防雷元件测试仪直流0.75倍直流参考电压下漏电流指示值，单位μA；

IL0——标准数字多用表电流测量值，单位μA。

7.2.5  直流击穿电压

7.2.5.1  设置被校防雷元件测试仪为“放电管”手动模式。

7.2.5.2  按照图2连线。其中，测量1000V以下电压时，使用数字多用表的直流电压功能进行测量；测量1000V以上电压时，使用数字高压表的直流电压功能测量，同时使用高压测试线连接被校测试仪及数字高压表的正极。

7.2.5.3  在击穿电压全量程范围内均匀选取不少于5个电压点作为击穿电压校准点。

7.2.5.4  依次设置被校防雷元件测试仪预置击穿电压为相应校准点，启动输出击穿预置电压，待输出电压上升至校准电压点并稳定后，读取防雷元件测试仪电压指示值US1，同时读取标准数字多用表或数字高压表所示标准值US0 。

7.2.5.5  按照公式（4）计算直流击穿电压相对示值误差。

ΔUS=US1−US0US0×100%                              （4）

式中：

ΔUS——被校防雷元件测试仪直流击穿电压相对示值误差；

US1——被校防雷元件测试仪输出直流击穿电压指示值，单位V；

US0——标准数字多用表或数字高压表电压测量值，单位V。

7.2.6  电压上升速率

7.2.6.1  设置被校防雷元件测试仪为“放电管”自动模式。

7.2.6.2  按照图4连接仪器，设置被校防雷元件测试仪预置起始电压不小于高压探头电压测量范围下限。

图4  电压上升速率校准接线图

7.2.6.3  启动被校防雷元件测试仪升压功能，利用示波器记录电压升压过程电压变化曲线。

7.2.6.4  被校防雷元件测试仪升压10s左右，停止测试仪电压升压后切断电压输出。根据示波器存储的升压波形，分别记录升压起始电压U0、升压终止电压Ut和电压由U0到达Ut的升压时间T。

7.2.6.5  按照公式（5）计算电压上升速率。

v=Ut−U0T                              （5）

式中：

v——被校防雷元件测试仪电压上升速率，单位V/s；

Ut——被校防雷元件测试仪升压终止电压，单位V；

U0——被校防雷元件测试仪升压起始电压，单位V；

T——被校防雷元件测试仪升压时间，单位s。

7.2.6.6  按照公式（6）计算电压上升速率误差，其中100代表电压上升速率为100V/s。

Δv=v−100100×100%                              （6）

式中：

Δv——被校防雷元件测试仪电压上升速率误差；

v——被校防雷元件测试仪电压上升速率，单位V/s；

7.2.7  绝缘电阻

7.2.7.1  将被校防雷元件测试仪输出高端与绝缘电阻表L端连接，被校防雷元件测试仪外壳与绝缘电阻表E端连接，施加500V直流试验电压，测量绝缘电阻。

7.2.7.2  对于使用220V、50Hz供电的被校防雷元件测试仪，使用500V的绝缘电阻表测量防雷元件测试仪电源输入端与外壳的绝缘电阻。对于仅有电池供电的防雷元件测试仪不校准此项。

# 8  校准结果表达

校准完成后的仪表应出具校准证书。校准证书应至少包含以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页和总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 9  复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过12个月。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，故送校单位可根据实际使用情况决定复校时间间隔。

# 附录A

校准原始记录格式

第    页     共    页

| 委托单位： |  | 校准证书编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址： |  | 校准依据： |  |
| 仪器名称： | 型号规格： | 出厂编号： |  |
| 制造单位： |  | 仪器状况： |  |
| 校准地点： |  | 环境温度： ℃ | 相对湿度： % |

外观及工作正常性检查：    □正常       □不正常：

A.1 直流1mA参考电流源

| 标称值 I/mA | 仪器指示值 I1/mA | 标准测量值 I0/mA | 相对示值误差 ΔI | 测量不确定度 （k= ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.2直流1mA参考电压源

| 设定值 U/V | 仪器指示值 U1/V | 标准测量值 U0/V | 相对示值误差 ΔU | 测量不确定度 （k= ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.3 0.75倍直流参考电压下漏电流

| 泄漏电流指示值 IL/μA | 标准测量值 IL0/μA | 相对示值误差 ΔIL | 测量不确定度 （k= ） |
| --- | --- | --- | --- |

A.4 直流击穿电压

| 设定值 US/V | 仪器指示值 US1/V | 标准测量值 US0/V | 相对示值误差 ΔUs | 测量不确定度 （k= ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.5 电压上升速率

| 起始电压 U0/V | 终止电压 UT/V | 升压时间 T/s | 电压上升速率 v (V/s） | 电压上升速率误差 Δv | 测量不确定度 （k= ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A.6 绝缘电阻

| 测试端 | 绝缘电阻值/MΩ | 测量不确定度 （k= ） |
| --- | --- | --- |
| 电源端——外壳 |  |  |
| 输出端——外壳 |  |  |

校准人员：            核验人员：            校准日期：       年     月     日

# 附录B

校准证书内页格式

证书编号  XXXXXX-XXXX

| 校准机构授权说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  | 地 点 |  |  |
| 相对湿度 | % |  | 其 他 |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 |  | 检定/校准 证书编号 | 证书有效期至 |

注：

1. XXXXX仅对加盖“XXXXX校准专用章”的完整证书负责。

2. 本证书的校准结果进队所校准的对象有效。

3. 未经实验室书面批准，不得部分复印证书。

第X页   共X页

证书编号  XXXXXX-XXXX

校准结果

外观及工作正常性检查： 直流1mA参考电流源 标称值 I/mA; 仪器指示值 I1/mA; 标准测量值 I0/mA; 相对示值误差 ΔI; 测量不确定度 （k= ）. 直流1mA参考电压源 设定值 U/V; 仪器指示值 U1/V; 标准测量值 U0/V; 相对示值误差 ΔU; 测量不确定度 （k= ）. 0.75倍直流参考电压下漏电流 泄漏电流指示值 IL/μA; 标准测量值 IL0/μA; 相对示值误差 ΔIL; 测量不确定度 （k= ）. 直流击穿电压 设定值 US/V; 仪器指示值 US1/V; 标准测量值 US0/V; 相对示值误差 ΔUs; 测量不确定度 （k= ）. 电压上升速率 电压上升速率 v (V/s）; 电压上升速率误差 Δv; 测量不确定度 （k= ）. 绝缘电阻 测试端; 绝缘电阻值/MΩ; 测量不确定度（k= ）. 电源端——外壳. 输出端——外壳.

校准结果不确定度的评估和表述均符合JJF 1059.1的要求

敬告： - 被校准仪器修理后，应立即进行校准。 - 在使用过程中，如对被校准仪器的技术指标产生怀疑，请重新校准。 - 根据客户要求和校准文件的规定，通常情况下 个月校准一次。

校准员：                             核验员：

第X页   共X页

# 附录C

测量不确定度评定示例

C.1  直流1mA参考电流源测量不确定度评定

C.1.1  测量方法及测量模型

使用数字多用表的直流电流功能直接测量被校防雷元件测试仪的直流1mA参考电流输出，采用直接测量法。

测量模型为：

I1=I0

式中：

I1——被校防雷元件测试仪输出电流指示值，单位mA；

I0——标准数字多用表电流测量值，单位mA。

C.1.2  主要不确定度来源

C.1.2.1  测量重复性引入的标准不确定度分量

C.1.2.2  数字多用表的分辨力引入的标准不确定度分量

C.1.2.3  数字多用表允许误差极限引入的标准不确定度分量

C.1.3  标准不确定度分量评定

C.1.3.1  由测量重复性引入的标准不确定度分量uA

按测量不确定度的A类方法评定。相同条件下，用数字多用表对被校防雷元件测试仪输出的直流1mA参考电流进行重复测量10次,结果如下: (单位：mA)

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 0.9968 | 0.9965 | 0.9966 | 0.9966 | 0.9969 | 0.9969 | 0.9970 | 0.9968 | 0.9967 | 0.9968 |

测量结果的平均值：I=i=110Ii10=0.9968mA

单次测量值的实验标准偏差：

Sn(I)=i=1n(Ii−I)2n−1=0.00015mA

则相对不确定度：uA=0.015%

C.1.3.2  由数字多用表的分辨力引入的标准不确定度分量uB1

数字多用表测量1mA直流电流时的分辨力0.0001mA，按均匀分布，取k =3，由此引入的相对不确定度分量为：

uB1＝δx2k=0.0001mA1mA×23×100%＝0.003%

C.1.3.3  由数字多用表允许误差极限引入的标准不确定度分量uB2

数字多用表测量1mA直流电流时最大允许误差为±0.055%，即α=0.055%，按均匀分布，取k =3，由此引入的不确定度分量：

uB2=αk=0.055%3＝0.032%

C.1.3.4  合成标准不确定度

测量不确定度分量汇总如表C.1所示。

表C.1  不确定度分量汇总表

| 序号 | 不确定度来源 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性uA | 正态 | 1 | 0.015% |
| 2 | 数字多用表的分辨力uB1 | 均匀 | 1 | 0.003% |
| 3 | 数字多用表最大允许误差uB2 | 均匀 | 1 | 0.032% |

上述分量中，因测量重复性uA和数字多用表分辨力引入的不确定分量uB1为相关分量，舍去二者中较小的分量uB1，则合成标准不确定度为

uC=uA2+uB22=0.035%

C.1.3.5  扩展不确定度

Urel =k·uc ,取k =2,由此得到直流1mA参考电流源校准结果的扩展不确定度为:

Urel =2uc=2×0.035%=0.07%，k =2。

C.2  直流1mA参考电压源测量不确定度评定

C.2.1  测量方法及测量模型

以测量直流1mA参考电压源100V点为例，使用数字多用表的直流电压功能直接测量被校防雷元件测试仪的直流1mA参考电压源100V输出，采用直接测量法。

测量模型为：

U1=U0

式中：

U1——被校防雷元件测试仪输出电压指示值，单位V；

U0——标准数字多用表或数字高压表电压测量值，单位V。

C.2.2  主要不确定度来源

C.2.2.1  测量重复性引入的标准不确定度分量

C.2.2.3  数字多用表允许误差极限引入的标准不确定度分量

C.2.3  标准不确定度分量评定

C.2.3.1  由测量重复性引入的标准不确定度分量uA

按测量不确定度的A类方法评定。相同条件下，用数字多用表对被校防雷元件测试仪输出的直流1mA参考电压源100V输出点进行重复测量10次,结果如下: (单位：V)

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 99.65 | 99.60 | 99.61 | 99.65 | 99.64 | 99.63 | 99.63 | 99.64 | 99.67 | 99.64 |

测量结果的平均值：U=i=110Ui10=99.636V

单次测量值的实验标准偏差：

Sn(U)=i=1n(Ui−U)2n−1=0.019V

则相对不确定度：uA=0.019%

C.2.3.2  由数字多用表允许误差极限引入的标准不确定度分量uB2

数字多用表测量1mA直流电流时最大允许误差为±0.0044%，即α=0.0044%，按均匀分布，取k =3，由此引入的不确定度分量：

uB=αk=0.0044%3＝0.003%

C.2.3.3  合成标准不确定度

测量不确定度分量汇总如表C.2所示。

表C.2  不确定度分量汇总表

| 序号 | 不确定度来源 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性uA | 正态 | 1 | 0.019% |
| 2 | 数字多用表最大允许误差uB | 均匀 | 1 | 0.003% |

则合成标准不确定度为

uC=uA2+uB2=0.02%

C.2.3.4  扩展不确定度

Urel =k·uc ,取k =2,由此得到直流1mA参考电压源校准结果的扩展不确定度为:

Urel =2uc=2×0.02%=0.04%，k =2。

C.3  电压上升速率测量不确定度评定

C.3.1  测量方法及测量模型

使用数字示波器测量被校防雷元件测试仪的放电管模式下的电压上升速率，该上升速率标称值为100V/s，采用间接测量法。

测量模型为：

v=Ut−U0T

式中：

v——被校防雷元件测试仪电压上升速率，单位为V/s；

Ut——被校防雷元件测试仪升压终止电压，单位为V；

U0——被校防雷元件测试仪升压起始电压，单位为V；

T——被校防雷元件测试仪升压时间，单位为s；

C.3.2  主要不确定度来源

C.3.2.1  测量重复性引入的标准不确定度分量

C.3.2.3  数字示波器垂直幅度允许误差极限引入的标准不确定度分量

C.3.2.4  数字示波器时间测量允许误差极限引入的标准不确定度分量

C.3.3  标准不确定度分量评定

C.3.3.1  由测量重复性引入的标准不确定度分量uA

按测量不确定度的A类方法评定。相同条件下，用数字多用表对被校防雷元件测试仪输出的电压上升速率进行重复测量10次,结果如下: (单位：V/s)

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 103.8 | 102.8 | 104.1 | 103.5 | 104.2 | 103 | 103.5 | 103.6 | 103.5 | 103.5 |

测量结果的平均值：U=i=110Ui10=103.6V/s

单次测量值的实验标准偏差：

Sn(U)=i=1n(Ui−U)2n−1=0.41V/s

则相对不确定度：uA=0.4%

C.3.3.2  由数字示波器垂直幅度允许误差极限引入的标准不确定度分量uB1

数字示波器配合高压探头测量垂直幅度时最大允许误差为±2.5%，即α=2.5%，按均匀分布，取k =3，由此引入的不确定度分量：

uB1=αk=2.5%3＝1.5%

C.3.3.3  由数字示波器时间测量允许误差极限引入的标准不确定度分量uB2

数字示波器配合高压探头测量时间最大允许误差为±1%，即α=1%，按均匀分布，取k =3，由此引入的不确定度分量：

uB2=αk=1%3＝0.58%

C.3.3.4  合成标准不确定度

测量不确定度分量汇总如表C.3所示。

表C.3 不确定度分量汇总表

| 序号 | 不确定度来源 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性uA | 正态 | 1 | 0.4% |
| 2 | 垂直幅度测量最大允许误差uB1 | 均匀 | 1 | 1.5% |
| 3 | 时间测量最大允许误差uB2 | 均匀 | 1 | 0.58% |

则合成标准不确定度为

uC=uA2+uB12+uB22=1.66%

C.3.3.5  扩展不确定度

Urel =k·uc ,取k =2,由此得到电压上升速率校准结果的扩展不确定度为:

Urel =2uc=2×1.66%=3.3%，k =2。