中华人民共和国工业和信息化部

机械计量技术规范

JJF（机械）1075-2021

单颗粒抗压强度测定仪校准规范

Calibration Specification for Abrasive

Compressiue Strength Testers

（报批稿）

20**－**－**发布

20**－**－**实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

JJF(机械)1075-2021 代 替JJF (机械)113—2014

单颗粒抗压强度测定仪校准规范Calibration Specification for Abrasive

Compressiue Strength Testers

归 口 单  位：全国机械汽车专业计量技术委员会

主要起草单位：郑州磨料磨具磨削研究所有限公司

参加起草单位：国机精工股份有限公司

本规范委托全国机械汽车专业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

史纪民（郑州磨料磨具磨削研究所有限公司）

邢  波（郑州磨料磨具磨削研究所有限公司）

张耘硕（国机精工股份有限公司郑州分公司）

刘玉红（国机精工股份有限公司郑州分公司）

参加起草人：

陈学彬 （郑州磨料磨具磨削研究所有限公司）

苏伟波 （国机精工股份有限公司郑州分公司）

任冠青 （国机精工股份有限公司郑州分公司）

目   录

引   言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	2

4.1 示值相对误差	2

4.2 示值重复性相对误差	2

5 校准条件	2

5.1 环境条件	2

5.2 测量标准	2

6 校准项目和校准方法	2

6.1 外观检查	2

6.2 示值校准	3

7 校准结果表达	4

8 复校时间间隔	4

附录A 单颗粒抗压强度测定仪校准记录	5

附录B1 校准证书	6

附录B2  校准证书内页	7

附录C  单颗粒抗压强度测定仪示值相对误差测量不确定度的评定示例	8

- 引   言

本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写原则》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》编制。

与JJF （机械）113—2014相比，除编辑性修改外，合理和规范修改技术内容。主要技术变化如下：

——增加了电动方式施加压力的单颗粒抗压强度仪及其校准方法；

——计量特性修改为示值相对误差和示值重复性相对误差；

——测量标准修改为百分表式或应变式等标准测力仪，也可以是满足级别的应变式力传感器；

——修改了校准点的选择；

——修改了示值相对误差和示值重复性相对误差计算公式。

——重新进行了不确定度的评定。

本规范所代替规范的历次版本发布情况为：

——JJG（机械）7—1990

——JJF（机械）113—2014

1 范围

单颗粒抗压强度仪校准规范

校准规范

本规范适用于新制造、使用中和维修后的单颗粒抗压强度仪的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件：

JB/T10985-2020  超硬磨料 抗压强度测定方法

JB/T13944-2020  普通磨料 抗破碎力测定方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 概述

单颗粒抗压强度仪（以下简称抗压强度仪）是用于测量超硬磨料抗压强度和普通磨料抗破碎力的专用仪器。将单颗磨粒放于抗压强度仪压头与垫片间，抗压强度仪通过机械方式或电动方式持续施加压力，磨粒在静压下破碎时的负荷值，即为超硬磨料抗压强度和普通磨料抗破碎力。

单颗粒抗压强度仪示意图如下：

图1机械方式施压示意图

图2电动方式施压示意图

4 计量特性

- 4.1 示值相对误差

最大允许误差MPE：±1.0%。

- 4.2 示值重复性相对误差

最大允许误差MPE：1.0%。

- 5 校准条件

- 5.1 环境条件

环境温度:（25±10）℃，校准过程中温度波动不大于2℃。

环境湿度：≤80%RH

- 5.2 测量标准

一组准确度等级不大于0.3级、测量范围（10~2000）N的标准测力仪。标准测力仪可以是百分表式或应变式等标准测力仪、应变式力传感器。

- 6 校准项目和校准方法

- 6.1 外观检查

6.1.1 目测检查抗压强度仪的外观应无明显锈蚀、破损等缺陷，机械方式施压的杠杆刻度及数字应清晰，电动方式施压的负荷数字显示应显示正常。

6.1.2 抗压强度仪应使用满足JB/T10985-2020标准中4.1.1或JB/T13944-2020标准中4.1要求的压头、垫片。

6.1.3 机械方式施压的抗压强度仪杠杆平衡时，杠杆指针应指在标尺零线位置，扰动标尺几次，杠杆恢复平衡时指针偏离标尺零线不得超过±1个刻度。否则应调整杠杆的平衡至符合要求。

- 6.2 示值校准

6.2.1 取下抗压强度仪上压头，将标准测力仪置于抗压强度仪上压螺帽下方，使螺帽正对标准测力仪受力的中心，根据标准测力仪量程，将抗压强度仪加到满量程负荷或标准测力仪满量程负荷，对标准测力仪预压三次，卸载后零负荷时标准测力仪调零。

6.2.2 选择校准点

6.2.2.1 对于机械方式施压的抗压强度仪

（1）游砣示值校准：选择杠杆上有数字标记的负荷值进行校准；

（2）重砣示值校准：对单个重砣负荷值进行校准；

（3）组合示值校准，选择近似满量程的20%、40%、60%、80%、100%负荷值进行校准，优先使用游砣与重砣组合的负荷值进行校准。

6.2.2.2 对于电动方式施压的抗压强度仪，选择近似满量程的20%、40%、60%、80%、100%负荷值进行校准。低于满量程20%可根据使用者需求，选择近似满量程的10%、5%、2%、1%的负荷值进行校准。

6.2.3 用标准测力仪对各校准点示值Fi依次进行加载校准，重复三次，计算三次标准测力仪测量结果Fij的算术平均值。

6.2.4 各校准点的示值相对误差按下式计算：

式中：—第i校准点示值相对误差（%）；

—第i校准点的示值，N；

—第i校准点的标准测力仪测量结果的算术平均值，N。

6.2.5 各校准点示值重复性相对误差按下式计算：

式中：—第i校准点示值重复性相对误差（%）；

—第i校准点标准测力仪测量结果中的最大值，N；

—第i校准点标准测力仪测量结果中的最小值，N。

6.2.6 当使用百分表式测力仪时，各校准点测量结果Fij直接以百分表读数（单位：mm）、并计算示值和示值重复性相对误差。

- 7 校准结果表达

校准记录格式见附录A；经校准的抗压强度仪发给校准证书，校准证书包含的内容和信息见附录B。

- 8 复校时间间隔

抗压强度仪的复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等因素决定，送校单位可根据使用情况自主决定复校时间间隔，但原则上复校时间间隔不超过一年。

- 附录A              单颗粒抗压强度测定仪校准记录

| 证书编号 |  |  |  |  |  | 送校单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  | 仪器名称 |  |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |  |
| 温度 | ℃ |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  | % |  |
| 测量标准 | 名称 |  | 编号 | 测量范围/型号规格 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  | 溯源单位/ 证书编号 | 有效 期至 |
| 校准依据 的技术文件 |  |  |  |  |  | 测量标准使用状态 |  |  | □正常 □异常见备注 |  |
|  |  |  |  |  |  | 现场校准条件确认 |  |  | □符合£不符合见备注 |  |
| 校准项目及校准数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 外观： - 示值的校准： N（或mm） 校准点Fi; 测量结果Fi1; 测量结果Fi2; 测量结果Fi3; 平均值; 示值相对误差; 示值重复性相对误差. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值相对误差扩展不确定度 |  |  |  |  |  |  | Urel= ， k=2 |  |  |  |
| 接收日期 |  | 年 月 日 |  |  | 校准日期 |  | 年 月 日 | 复校时间间隔建议: 年 |  |  |
| 校准员 |  |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |

- 附录B1                  校准证书

校准证书应至少包含以下信息：

1）标题：“校准证书”；

2）实验室名称和地址；

3）进行校准的地点；

4）证书编号、页码和总页码；

5）送校单位的名称和地址；

6）被校对象的名称、生产单位、型号规格和编号；

7）校准员、核验员和批准人的签字；

8）样品接收日期、校准日期、发布日期；

9）校准环境条件；

10）使用本规范作为校准依据的说明；

11）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

12）校准结果及测量不确定度的说明；

13）复校时间间隔的建议；

14）校准结果仅对被校对象有效的声明；

15）未经校准单位的书面批准，不得部分复制该校准证书或报告的声明。

- 附录B2            校准证书内页

校准结果

- 外观：

- 示值的校准：

| 校准点Fi | 示值 相对误差 | 示值重复性相对误差 | 校准点Fi | 示值 相对误差 | 示值重复性相对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值相对误差扩展不确定度：Urel= ，k=2 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

附录C  单颗粒抗压强度测定仪示值相对误差测量不确定度的评定示例

C1、数学模型

因被测量是单颗粒抗压强度测定仪的示值相对误差，则其数学模型为：

式中:—示值相对误差（%）；

F —校准点示值，N；

—校准点的标准测力仪测量结果的算术平均值，N。

C2、分析不确定度来源

测量不确定度的来源主要包括：①测量重复性引入的标准不确定度ua，采用A类评定方法；②测量标准引入的标准不确定度u1，采用B类评定方法；③测量标准读数分辩力引入的标准不确定度u2，采用B类评定方法；④其他原因引入的标准不确定度u3，诸如环境温度或试验方法不完善等，采用B类评定方法。

C3、标准不确定度的评定

C3.1 A类标准不确定度分量评定

输入量F的不确定度主要是测量重复性所引起的，采用A类方法进行评定。被校准单颗粒抗压强度测定仪测量范围为（0~500）N，以200N负荷为例，用应变式标准测力仪对单颗粒抗压强度测定仪200N进行重复性测量试验，得到一测量列（N）：199.3，199.3，199.4，199.2，199.2，199.4，199.3，199.3，199.4，199.2。其测量值的算术平均值和单次实验标准差按下式计算：

算术平均值：=199.3（N）

单次实验标准差：

在实际测量中，以3次测量的算术平均值作为测量结果。由此，输入量Fi的标准不确定度u（Fi）为：

C3.2 B类标准不确定度分量评定

C3.2.1 由标准测力仪引入的标准不确定度u1

根据证书，测力仪准确度等级为0.3级，测量范围（200~2000）N，以被校单颗粒抗压强度测定仪力值200N为例，按均匀分布计，则由此引入的不确定度为：

C3.2.2 环境温度引入的标准不确定度u2

标准测力仪工作环境温度（25±10）℃；温度变化对示值产生影响不大，可忽略不计。u2=0N。

C3.3.3人员估读引入的标准不确定度分量u3。

标准测力仪准确度等级为0.3级，分辨力为0.1N。按照规范要求估读至最小分度值，它的分辨力为0.1N，该误差分布服从均匀分布，取覆盖因子K=，故

B类合成标准不确定度

4、合成标准不确定度的评定

合成标准不确定度

N

5、扩展不确定度的评定

取k=2，则扩展不确定度为：N

6、示值相对误差扩展不确定度的评定

7、测量不确定度报告

单颗粒抗压强度测定仪示值相对误差扩展不确定度为：

Urel=0.35%，k=2。

JJFX（机械）1075-2021