中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF(电子) 0065─2021

- 固体继电器测试仪校准规范

- Calibration Specification of Solid State Relay Test System

（报批稿）

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

JJF(电子) 0065─2021

- 固体继电器测试仪

- 校准规范

- Calibration Specification of

- Solid State Relay Test System

归  口 单 位：中国电子技术标准化研究院

主要起草单位：中国电子技术标准化研究院

参加起草单位：北京市科通电子继电器总厂有限公司

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

李  洁（中国电子技术标准化研究院）

李  奇（北京市科通电子继电器总厂有限公司）

张  珊（中国电子技术标准化研究院）

刘  冲（中国电子技术标准化研究院）

参加起草人：

徐迎春（中国电子技术标准化研究院）

褚  楚（中国电子技术标准化研究院）

目录

- 引言……………………………………………………………………………………………Ⅱ

- 1 范围……………………………………………………………………………………………1

- 2 概述…………………………………………………………………………………………….1

- 3 计量特性……………………………………………………………………………….1

- 4 校准条件………………………………………………………………………………………1

- 4.1 环境条件 ……………………………………………………………………………………1

- 4.2 测量标准及其他设备………………………………………………………………………2

- 5 校准项目和校准方法……………………………………………………………………2

- 5.1 外观及工作正常性检查……………………………………………………………………2

- 5.2 直流电压采集表…………………………………………………………………2

- 5.3 直流电压源…………………………………………………………………………3

- 5.4 直流电压表…………………………………………………………………………4

- 5.5 交流电压源…………………………………………………………………………4

- 5.6 直流电流源…………………………………………………………………………5

- 5.7 直流电流表……………………………………………………………………………5

- 5.8 脉冲电流源……………………………………………………………………………5

- 5.9 脉冲电流表……………………………………………………………………………6

- 5.10 漏电流………………………………………………………………………………7

- 5.11 接通/关断时间…………………………………………………………………………7

- 6 校准结果表达…………………………………………………………………………………8

- 7 复校时间间隔……………………………………………………………………………8

- 附录A 原始记录格式……………………………………………………………………9

- 附录B 校准证书内页格式………………………………………………………………13

- 附录C 主要项目校准结果不确定度评定示例…………………………………………17

引言

本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。

固体继电器测试仪校准规范

1  范围

本规范适用于固体继电器测试仪的校准。

2  概述

固体继电器是一种由固态电子元件组成的新型无触点开关器件，固体继电器测试仪是由内部直流电压源表、直流电流源表、脉冲电流源表等模块组成的设备，可对单向、双向直流固体继电器以及单路、双路和四路直流固体继电器的直流参数和开关时间参数进行测量，广泛应用于固体继电器质量检验中。

3  计量特性

3.1  直流电压采集表

测量电压范围：±(1mV~10V)，最大允许误差：±（0.1%～0.5%）。

3.2  直流电压源

输出电压范围：±(10mV~2000V)，最大允许误差：±1%。

3.3  直流电压表

测量电压范围：±(10mV~2000V)，最大允许误差：±1%。

3.4  交流电压源

输出电压范围：（10V~1000V）（频率：50Hz），最大允许误差：±1%。

3.5  直流电流源

输出电流范围：±(1mA~2A)，最大允许误差：±1%。

3.6  直流电流表

测量电流范围：±(1mA~2A)，最大允许误差：±1%。

3.7  脉冲电流源

输出电流范围：2A~40A，最大允许误差：±1%；

脉冲宽度：300μs~5ms，最大允许误差：±5%。

3.8  脉冲电流表

测量电流范围：2A~40A，最大允许误差：±1%。

3.9  漏电流

范围：±(1nA~10mA)，最大允许误差：±1%。

3.10  接通/关断时间

范围：（100ns~100s），最大允许误差：±5%。

4  校准条件

4.1  环境条件

4.1.1  环境温度：23℃±5℃；

4.1.2  相对湿度：≤75%；

4.1.3  电源要求：(220±22)V、(50±1)Hz；

4.1.4  周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

4.2  测量标准及其他设备

4.2.1  直流标准电压源

直流电压输出范围：±(1mV～10V)，最大允许误差：±(0.02%～0.1%)。

4.2.2  数字多用表

直流电压测量范围：±(10mV～1000V)，最大允许误差：±0.1%；

交流电压测量范围：（10V～1000V）（频率：50Hz），最大允许误差：±0.1%；

直流电流测量范围：±(1mA~2A)，最大允许误差：±0.1%。

4.2.3  高压分压器

耐压：2kV，分压比：100:1，最大允许误差：±0.1%；

输入电阻：1000MΩ，

输出电阻：10MΩ。

4.2.4  取样数字多用表

脉冲电压测量范围：1V~10V，最大允许误差：±0.3%；

采样率：≥50MSa/s。

4.2.5  脉冲分流器

范围：0.1Ω～1Ω，功率：≥10W，带宽：≥10kHz，最大允许误差：±0.1%。

4.2.6  数字示波器

时间测量范围：300μs~100s，最大允许误差：±1%。

4.2.7  直流电流源

直流电流输出范围：±(1nA~10mA)，最大允许误差：±0.1%。

4.2.8  脉冲源/函数发生器

频率： 0.01Hz~10MHz，最大允许误差：±1%；

波形：方波；

幅值（峰峰值）：100mV~5V（高阻）。

5  校准项目和校准方法

5.1  外观及工作正常性检查

5.1.1  被校固体继电器测试仪外形结构完好，连接端子接触良好，不应有影响正常工作的机械碰伤，并记录于附录A的表A.1中；

5.1.2  被校固体继电器测试仪产品名称、制造厂家、仪器型号和编号等均应有明确标记，并记录于附录A的表A.1中；

5.1.3  校准人员应按照被校固体继电器测试仪使用说明书的要求接线、供电、预热，检查被校固体继电器测试仪是否能正常工作，并记录于附录A的表A.1中。

5.2  直流电压采集表

5.2.1  仪器连接如图1所示。将被校固体继电器测试仪内部直流电压采集表的电压输入端和直流电压源输出端进行连接。

图 1 直流电压采集表校准示意图

5.2.2  校准点的选取一般至少应包括直流电压量程值的10%点和量程值（接近量程值）点，根据需要和客户需求选取其它校准点。

5.2.3  设直流电压源的电压设置值为U0，待数据稳定后读取被校固体继电器测试仪直流电压采集表的电压实测值U，并记录于附录A的表A.2中。

5.2.4  直流电压采集表的相对示值误差按式（1）计算，并记录于附录A的表A.2中。

δ=U−U0U0×100%…………………………………… (1)

式中：δ — 直流电压采集表的相对示值误差；

U — 被校固体继电器测试仪直流电压采集表的电压实测值，V；

U0 — 直流电压源的电压设置值，V。

5.3  直流电压源

5.3.1  当被校固体继电器测试仪直流电压源输出电压≤1000V时，仪器连接如图2所示。将被校固体继电器测试仪内部直流电压源的电压输出端和数字多用的电压输入端表进行连接。

图 2 直流电压源（表）校准示意图

5.3.2  校准点的选取一般至少应包括直流电压量程值的10%点和量程值（接近量程值）点，根据需要和客户需求选取其它校准点。

5.3.3  设被校固体继电器测试仪直流电压源的电压设置值为U，读取数字多用表的电压测量值U0，并记录于附录A的表A.3中。

5.3.4  直流电压源的相对示值误差按式（2）计算，并记录于附录A的表A.3中。

δ=U−U0U0×100%…………………………………… (2)

式中：δ — 直流电压源的相对示值误差；

U — 被校固体继电器测试仪直流电压源的电压设置值，V；

U0 — 数字多用表的电压测量值，V。

5.3.5  当被校固体继电器测试仪直流电压源输出电压范围超过1000V时，需按图3接入高压分压器。

图 3 直流高压源（表）校准示意图

5.3.6  直流电压源的相对示值误差按式（3）计算，并记录于附录A.4中。

δ=U−FU0FU0×100%…………………………………… (3)

式中：δ — 直流电压源的相对示值误差；

U — 被校固体继电器测试仪直流电压源的电压设置值，V；

U0— 数字多用表的电压测量值，V。

F —高压分压器分压比。

5.4  直流电压表

5.4.1  仪器连接如图2所示。将被校固体继电器测试仪内部直流电压源的电压输出端和数字多用表的电压输入端进行连接。

5.4.2  校准点的选取一般至少应包括直流电压量程值的10%点和量程值（接近量程值）点，根据需要和客户需求选取其它校准点。

5.4.3  设被校固体继电器测试仪直流电压源的电压设置值为U，分别记录数字多用表的电压测量值U0和被校固体继电器测试仪的电压测量值U1，并记录于附录A的表A.5中。

5.4.4  直流电压表的相对示值误差按式（4）计算，并记录于附录A的表A.5中。

δ=U1−U0U0×100%…………………………………… (4)

式中：δ — 直流电压表的相对示值误差；

U1 — 被校固体继电器测试仪直流电压表的测量值，V；

U0 — 数字多用表的电压测量值，V。

5.4.5  当被校固体继电器测试仪直流电压源输出电压范围超过1000V时，需按图3接入高压分压器。

5.4.6  直流电压表的相对示值误差按式（5）计算，并记录于附录A.6中。

δ=U1−FU0FU0×100%…………………………………… (5)

式中：δ— 直流电压表的相对示值误差；

U1— 被校固体继电器测试仪直流电压表的测量值，V；

U0— 数字多用表的电压测量值，V；

F— 高压分压器分压比。

5.5  交流电压源

5.5.1  仪器连接如图4所示。将被校固体继电器测试仪内部交流电压源的电压输出端和数字多用表的电压输入端进行连接。

图 4 交流电压源校准示意图

5.5.2  校准点的选取一般至少应包括交流电压量程值的10%点和量程值（接近量程值）点，根据需要和客户需求选取其它校准点。

5.5.3  设被校固体继电器测试仪交流电压源的电压设置值为U，读取数字多用表的电压测量值U0，并记录于附录A的表A.7中。

5.5.4  交流电压源的相对示值误差按式（6）计算，并记录于附录A的表A.7中。

δ=U−U0U0×100%…………………………………… (6)

式中：δ — 交流电压源的相对示值误差；

U — 被校固体继电器测试仪交流电压源的电压设置值，V；

U0 — 数字多用表的电压测量值，V。

5.6  直流电流源

5.6.1  仪器连接如图5所示。将被校固体继电器测试仪内部直流电流源的电流输出端和数字多用表的电流输入端进行连接。

图 5 直流电流源（表）校准示意图

5.6.2  校准点的选取一般至少应包括直流电流量程值的10%点和量程值（接近量程值）点，根据需要和客户需求选取其它校准点。

5.6.3  设被校固体继电器测试仪直流电流源的电流设置值为I，读取数字多用表的电流测量值I0，并记录于附录A的表A.8中。

5.6.4  直流电流源的相对示值误差按式（7）计算，并记录于附录A的表A.8中。

δ=I−I0I0×100%…………………………………… (7)

式中：δ — 直流电流源的相对示值误差；

I — 被校固体继电器测试仪直流电流源的电流设置值，A；

I0 — 数字多用表的电流测量值，A。

5.7  直流电流表

5.7.1  仪器连接如图5所示。将被校固体继电器测试仪内部直流电流源的电流输出端和数字多用表的电流输入端进行连接。

5.7.2  校准点的选取一般至少应包括直流电流量程值的10%点和量程值（接近量程值）点，根据需要和客户需求选取其它校准点。

5.7.3  设被校固体继电器测试仪直流电流源的电流设置值为I，分别记录数字多用表的电流测量值I0和被校固体继电器测试仪直流电流表的测量值I1，并记录于附录A的表A.9中。

5.7.4  直流电流表的相对示值误差按式（8）计算，并记录于附录A的表A.9中。

δ=I−I0I0×100%…………………………………… (8)

式中：δ — 直流电流表的相对示值误差；

I1 — 被校固体继电器测试仪直流电流表的电流测量值，A；

I0 — 数字多用表的电流测量值，A。

5.8  脉冲电流源

5.8.1  脉冲电流源的电流幅值校准。仪器连接如图6所示。将被校固体继电器测试仪内部脉冲电流源的电流输出端通过脉冲分流器和取样数字多用表进行连接。

图 6 脉冲电流源（表）幅值校准示意图

5.8.2  校准点的选取一般至少应包括脉冲电流量程值的10%点和量程值（接近量程值）点，根据需要和客户需求选取其它校准点。

5.8.3  设被校固体继电器测试仪脉冲电流源的电流设置值为I，读取取样数字多用表的测量值U和脉冲分流器的阻值R。并记录于附录A的表A.10中。

5.8.4  脉冲电流源的相对示值误差按式（9）计算，并记录于附录A的表A.10中。

δ=I−URUR×100%…………………………………… (9)

式中：δ — 脉冲电流源的相对示值误差；

I — 被校固体继电器测试仪脉冲电流源的电流设置值，A；

U — 取样数字多用表的电压测量值，V；

R— 脉冲分流器的阻值，Ω。

5.8.5  脉冲电流源的电流脉宽校准。仪器连接如图7所示。将被校固体继电器测试仪内部脉冲电流源的电流输出端通过脉冲分流器和数字示波器进行连接。

图 7 脉冲电流源脉宽校准示意图

5.8.6  设被校固体继电器测试仪脉冲电流源的脉宽设置值为T，读取数字示波器的测量值T0。并记录于附录A的表A.11中。

5.8.7  脉冲电流源脉宽的相对示值误差按式（10）计算，并记录于附录A的表A.11中。

δ=T−T0T0×100%…………………………………… (10)

式中：δ — 脉冲电流源脉宽的相对示值误差；

T — 被校固体继电器测试仪脉冲电流源的脉宽设置值，s；

T0 — 数字示波器的脉宽测量值，s。

5.9  脉冲电流表

5.9.1  脉冲电流表的电流幅值校准。仪器连接如图6所示。将被校固体继电器测试仪内部脉冲电流源的电流输出端通过脉冲分流器和取样数字多用表进行连接。

5.9.2  校准点的选取一般至少应包括脉冲电流量程值的10%点和量程值（接近量程值）点，根据需要和客户需求选取其它校准点。

5.9.3  设被校固体继电器测试仪脉冲电流源的电流设置值为I，分别读取被校固体继电器测试仪脉冲电流表的测量值I1、取样数字多用表的测量值V和脉冲分流器的阻值R。并记录于附录A的表A.12中。

5.9.4  脉冲电流表的相对示值误差按式（11）计算，并记录于附录A的表A.12中。

δ=I1−URUR×100%…………………………………… (11)

式中：δ — 脉冲电流表的相对示值误差；

I1 — 被校固体继电器测试仪脉冲电流表的测量值，A；

U — 取样数字多用表的测量值，V；

R— 脉冲分流器的阻值，Ω。

5.10  漏电流

5.10.1  仪器连接如图8所示。将被校固体继电器测试仪内部漏电流的输入端和直流电流源输出端进行连接。

图 8 漏电流校准示意图

5.10.2  校准点的选取一般至少应包括漏电流量程值的10%点和量程值（接近量程值）点，根据需要和客户需求选取其它校准点。

5.10.3  设直流电流源的电流设置值为I0，读取被校固体继电器测试仪的漏电流测量值I，并记录于附录A的表A.13中。

5.10.4  漏电流的相对示值误差按式（12）计算，并记录于附录A的表A.13中。

δ=I−I0I0×100%…………………………………… (12)

式中：δ — 漏电流的相对示值误差；

I — 被校固体继电器测试仪的漏电流测量值，A；

I0 — 直流电流源的电流设置值，A。

5.11  接通/关断时间

5.11.1  仪器连接如图9所示。将被校固体继电器测试仪内部时间测量单元和函数发生器的信号输出端进行连接。

图 9 接通/关断时间校准示意图

5.11.2  校准点的选取一般至少应包括漏电流量程值的10%点和量程值（接近量程值）点，根据需要和客户需求选取其它校准点。

5.11.3  设置函数发生器的波形为方波，按被测设置对应时间参数，读取函数发生器设置值T0，被校固体继电器测试仪的时间测量单元测量值T，并记录于附录A的表A.14中。

5.11.4  接通/关断时间的相对示值误差按式（13）计算，并记录于附录A的表A.14中。

δ=T−T0T0×100%…………………………………… (13)

式中：δ — 接通/关断时间的相对示值误差；

T — 被校固体继电器测试仪的时间测量单元测量值，s；

T0 — 函数发生器的设置值，s。

6  校准结果表达

校准后，出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的说明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

7  复校时间间隔

复校时间间隔由用户根据使用情况自行确定，一般推荐为1年。

附录A

原始记录格式

一、外观及工作正常性检查

表A.1  外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观检查 |  |
| 工作正常性检查 |  |

二、直流电压采集表

表A.2　直流电压采集表校准记录表

| 电压设置值 U0/V | 电压实测值 U/V | 相对示值误差 δ | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

三、直流电压源

表A.3　直流电压源校准记录表

| 电压设置值 U/V | 电压测量值 U0/V | 相对示值误差 δ | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

表A.4　直流高压源校准记录表

| 电压设置值 U/V | 分压比 F | 电压测量值 U0/V | 相对示值误差 δ | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

四、直流电压表

表A.5　直流电压表校准记录表

| 固体继电器测试仪 电压测量值 U1/V | 数字多用表 电压测量值 U0/V | 相对示值误差 δ | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

表A.6　直流高压表校准记录表

| 固体继电器测试仪 电压测量值 U1/V | 分压比 F | 数字多用表 电压测量值 U0/V | 相对示值误差 δ | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

五、交流电压源

表A.7　交流电压源校准记录表

| 电压设置值 U/V | 电压测量值 U0/V | 相对示值误差 δ | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

六、直流电流源

表A.8　直流电流源校准记录表

| 电流设置值 I/A | 电流测量值 I0/A | 相对示值误差 δ | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

七、直流电流表

表A.9　直流电流表校准记录表

| 固体继电器测试仪 电流测量值 I1/A | 数字多用表 电流测量值 I0/A | 相对示值误差 δ | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

八、脉冲电流源

表A.10　脉冲电流源幅值校准记录表

| 电流设置值 I/A | 阻值 R/Ω | 电压测量值 U/V | 相对示值误差 δ | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表A.11　脉冲电流源脉宽校准记录表

| 脉宽设置值 T/s | 脉宽测量值 T0/s | 相对示值误差 δ | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

九、脉冲电流表

表A.12　脉冲电流表幅值校准记录表

| 固体继电器测试仪 电流测量值 I1/A | 阻值 R/Ω | 电压测量值 U/V | 相对示值误差 δ | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

十、漏电流

表A.13　漏电流校准记录表

| 电流设置值 I/A | 漏电流测量值 I0/A | 相对示值误差 δ | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

十一、接通/关断时间

表A.14　接通/关断时间校准记录表

| 设置值 T0/s | 测量值 T/s | 相对示值误差 δ | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

____________________________

附录B

校准证书内页格式

一、外观及工作正常性检查

表B.1  外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观检查 |  |
| 工作正常性检查 |  |

二、直流电压采集表

表B.2　直流电压采集表校准记录表

| 电压设置值 U0/V | 电压实测值 U/V | 相对示值误差 δ | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

三、直流电压源

表B.3　直流电压源校准记录表

| 电压设置值 U/V | 电压测量值 U0/V | 相对示值误差 δ | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

表B.4　直流高压源校准记录表

| 电压设置值 U/V | 分压比 F | 电压测量值 U0/V | 相对示值误差 δ | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

四、直流电压表

表B.5　直流电压表校准记录表

| 固体继电器测试仪 电压测量值 U1/V | 数字多用表 电压测量值 U0/V | 相对示值误差 δ | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

表B.6　直流高压表校准记录表

| 固体继电器测试仪 电压测量值 U1/V | 分压比 F | 数字多用表 电压测量值 U0/V | 相对示值误差 δ | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

五、交流电压源

表B.7　交流电压源校准记录表

| 电压设置值 U/V | 电压测量值 U0/V | 相对示值误差 δ | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

六、直流电流源

表B.8　直流电流源校准记录表

| 电流设置值 I/A | 电流测量值 I0/A | 相对示值误差 δ | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

七、直流电流表

表B.9　直流电流表校准记录表

| 固体继电器测试仪 电流测量值 I1/A | 数字多用表 电流测量值 I0/A | 相对示值误差 δ | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

八、脉冲电流源

表B.10　脉冲电流源幅值校准记录表

| 电流设置值 I/A | 阻值 R/Ω | 电压测量值 U/V | 相对示值误差 δ | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表B.11　脉冲电流源脉宽校准记录表

| 脉宽设置值 T/s | 脉宽测量值 T0/s | 相对示值误差 δ | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

九、脉冲电流表

表B.12　脉冲电流表幅值校准记录表

| 固体继电器测试仪 电流测量值 I1/A | 阻值 R/Ω | 电压测量值 U/V | 相对示值误差 δ | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

十、漏电流

表B.13　漏电流校准记录表

| 电流设置值 I/A | 漏电流测量值 I0/A | 相对示值误差 δ | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

十一、接通/关断时间

表B.14　接通/关断时间校准记录表

| 设置值 T0/s | 测量值 T/s | 相对示值误差 δ | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

____________________________

附录C

测量不确定度评定示例

C.1  直流电压的测量不确定度的评定

以直流电压10V点为例。

C.1.1测量方法

仪器连接图C.1所示。将数字多用表（8508A）和被校固体继电器测试仪（BJ2990）的电压输出端相连，设置数字多用表为“DCV”测量功能。当被校固体继电器测试仪输出电压值10V时，使用数字多用表进行测量。

图 C.1 直流电压校准示意图

C.1.2测量模型

δ=U−U0…………………………………… (C.1)

式中：δ — 直流电压源的示值误差；

U — 被校固体继电器测试仪直流电压源的电压设置值；

U0 — 数字多用表的电压测量值。

C.1.3不确定度来源

- 数字多用表直流电压测量不准引入的不确定度分量uB1；

- 数字多用表测量分辨率所引入的不确定度分量uB2；

- 测量重复性变化引入的不确定度分量uA。

C.1.4标准不确定度评定

- 数字多用表直流电压测量不准引入的不确定度分量uB1；

用B类标准不确定度评定。以10V测试点进行分析。根据8508数字多用表的说明书，在20V量程10V测试点，其允许误差极限为±（2.7ppm×读数+0.2ppm×量程），所以10V的允许误差极限为±0.000031V，即a=0.000031，估计为正态分布，则k=2.58，故其不确定度分量uB1=αk =0.000012V，相对值为0.00012%。

- 数字多用表测量分辨率所引入的不确定度分量uB2；

用B类标准不确定度评定。8508数字多用表在20V量程的分辨率为0.1μV，区间半宽为0.05μV，即a=0.05μV，估计为均匀分布，则k=，故其不确定度分量uB2=αk=0.029μV，相对值为0.0000029%。该项可忽略不计。

- 测量重复性变化引入的不确定度分量uA

按A类评定，用数字多用表8508A对被校固体继电器测试仪BJ2990的直流电压（10V）进行独立重复测量10次，重复性测试数据见下表：

表C.1 直流电压10V测量数据

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/V | 10.006 | 10.006 | 10.005 | 10.006 | 10.006 | 10.005 | 10.005 | 10.006 | 10.006 | 10.006 |
| x/V | 10.0057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sn(x)/x | 5×10-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

则：uA=5×10-5

C.1.5合成标准不确定度uc

直流电压的测量不确定度汇总于表C.2中。

表C.2 直流电压测量标准不确定度分量一览表

| 不确定度 分量 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 | k值 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uA | 测量重复性变换 | A | 正态 |  | 5×10-5 |
| uB1 | 数字多用表直流电压测量不准 | B | 正态 | 2.58 | 1.2×10-6 |
| uB2 | 数字多用表测量分辨率 | B | 均匀 | 3 | 忽略不计 |

以上各标准不确定度分量独立不相关，根据下面公式，则合成标准不确定度为：

uc=(uA)2+(uB1)2+(uB2)2=5×10-5

C.1.6  扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度U=uc×k=1×10-4。

C.2 直流电流校准结果的测量不确定度评定

以直流电流10mA点为例。

C.2.1测量方法

仪器连接如图C.2所示。将数字多用表（8508A）和被校固体继电器测试仪（BJ2990）的电流输出端相连，设置数字多用表为“DCA”测量功能。当固体继电器测试仪输出电流值10mA时，使用数字多用表进行测量。

图 C.2 直流电流校准示意图

C.2.2测量模型

δ=I−I0…………………………………… (C.2)

式中：δ — 直流电流源的示值误差；

I — 被校固体继电器测试仪直流电流源的电流设置值；

I0 — 数字多用表的电流测量值。

C.2.3不确定度来源

- 数字多用表直流电流测量不准引入的不确定度分量uB1；

- 数字多用表测量分辨率所引入的不确定度分量uB2；

- 测量重复性变化引入的不确定度分量uA。

C.2.4不确定度评定

- 数字多用表直流电流测量不准引入的不确定度分量uB1；

用B类标准不确定度评定。以10mA测试点进行分析。根据8508数字多用表的说明书，在20mA量程10mA测试点，其允许误差极限为±（8.0ppm×读数+0.2ppm×量程），所以10mA的允许误差极限为±0.00012mA，即a=0.00012，估计为正态分布，则k=2.58，故其不确定度分量uB1=αk =0.00005V，相对值为0.0005%。

- 数字多用表测量分辨率所引入的不确定度分量uB2；

用B类标准不确定度评定。8508数字多用表在20mA量程的分辨率为1nA，区间半宽为0.5nA，即a=0.5nA，估计为均匀分布，则k=，故其不确定度分量uB2=αk=0.29nA，相对值为0.0000029%。该项可忽略不计。

- 测量重复性变化引入的不确定度分量uA

按A类评定，用数字多用表8508A对被校固体继电器测试仪BJ2990的直流电流（10mA）进行独立重复测量10次，重复性测试数据见下表：

表C.3 直流电流10mA测量数据

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/mA | 10.002 | 10.002 | 10.003 | 10.002 | 10.001 | 10.002 | 10.002 | 10.003 | 10.002 | 10.001 |
| x/mA | 10.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sn(x)/x | 1×10-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

则：uA=1×10-4

C.2.5合成标准不确定度uc

直流电流的测量不确定度汇总于表C.2中。

表C.4 直流电流测量标准不确定度分量一览表

| 不确定度 分量 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 | k值 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uA | 测量重复性变换 | A | 正态 |  | 1×10-4 |
| uB1 | 数字多用表直流电流测量不准 | B | 正态 | 2.58 | 5×10-6 |
| uB2 | 数字多用表测量分辨率 | B | 均匀 | 3 | 忽略不计 |

以上各标准不确定度分量独立不相关，根据下面公式，则合成标准不确定度为：

uc=(uA)2+(uB1)2+(uB2)2=1×10-4

C.2.6  扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度U=uc×k=2×10-4。

### C.3 脉冲电流校准结果的测量不确定度评定

C.3.1测量方法

仪器连接如图C.3所示。将取样数字多用表（34411A）和被校固体继电器测试仪（BJ2990）的脉冲电流输出端通过脉冲分流器（A40B）相连，设置取样数字多用表于直流电压采样功能，量程置“自动”，积分周期（NPLC）置“0.001”。

图 C.3 脉冲电流校准示意图

C.3.2测量模型

δ=I−UR…………………………………… (C.3)

式中：δ — 脉冲电流源的示值误差；

I — 被校固体继电器测试仪脉冲电流源的电流设置值；

U — 取样数字多用表的电压测量值；

R— 脉冲分流器的阻值。

C.3.3不确定度来源

- 取样数字多用表电压测量不准引入的不确定度分量uB1；

- 取样数字多用表测量分辨率所引入的不确定度分量uB2；

- 取样数字多用表输入电阻引入的不确定度分量uB3

- 脉冲分流器阻值不准引入的不确定度分量uB4

- 测量重复性变化引入的不确定度分量uA。

C.3.4不确定度评定

- 由取样数字多用表电压测量不准引入的不确定度分量uB1

按B类评定，以20A测试点进行分析，选用脉冲分流器为0.1Ω，测试电压应为2V左右：

1）根据取样数字多用表34411A技术说明书可知，在10V量程测量2V电压时的允许误差极限为±(0.0030% reading+ 0.0005%range），即为±110μV；

2) 由于采样速率设为50kS/s，根据34411A说明书，由于采样速率引入的附加噪声误差为Noise=2×Range(V)12×2Bits，因为50kS/s采样速率对应14Bits，所以在10V量程，附加噪声误差为±352μV；

3）根据34411A说明书，在50kS/s采样速率下，由于Auto Zero功能“OFF”引入的误差为±2ppm of Range，即为±20μV；

4）在50kS/s采样速率下，由于ADC Calibration功能“OFF” 引入的误差为±3ppm of Reading，即为±15μV。

综合以上误差来源，2V电压测量的允许误差限为±497μV，则允许误差的区间半宽度为a1=497μV，认为在该区间内服从均匀分布，包含因子k1=3，则uB1=a1k1=287μV，相对值为0.014%。

- 取样数字多用表测量分辨率所引入的不确定度分量uB2；

按B类评定，以2V电压为例进行分析。根据取样数字多用表34411A技术说明书可知，在采样速率设为50kS/s时，34411A相当于4位半数字表，在10V量程其分辨力为1mV，则其区间半宽度为a2=500μV，认为在该区间内服从均匀分布，包含因子k2=3，则uB2=a2k2=289μV，相对值约为0.014%。

- 取样数字多用表输入电阻引入的不确定度分量uB3

在10V量程，取样数字多用表输入阻抗为10MΩ，远远大于精密四线电阻R，所以不会产生分流作用，则由输入阻抗引入的不确定度分量uB3可忽略不计。

- 脉冲分流器阻值不准引入的不确定度分量uB4

按B类评定，所使用的脉冲分流器经校准，其最大允许误差不超过±0.1%，则其区间半宽度为a3=0.1%，认为在该区间内服从均匀分布，包含因子k3=3，则uB3=a3k3=0.058%。

- 测量重复性变化引入的不确定度分量uA。

按A类评定，用取样数字多用表34411A和脉冲分流器A40B对被校固体继电器测试仪BJ2990的脉冲电流（20A）进行独立重复测量10次，重复性测试数据见下表：

表C.5 脉冲电流20A测量数据

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/A | 19.968 | 19.965 | 19.969 | 19.968 | 19.967 | 19.966 | 19.965 | 19.968 | 19.967 | 19.969 |
| x/A | 19.9672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sn(x)/x | 1×10-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

则：uA=1×10-4

C.3.5合成标准不确定度uc

脉冲电流的测量不确定度汇总于表C.6中。

表C.6 脉冲电流测量标准不确定度分量一览表

| 不确定度 分量 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 | k值 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uA | 测量重复性变换 | A | 正态 |  | 1×10-4 |
| uB1 | 取样数字多用表电压测量不准 | B | 均匀 | 3 | 1.4×10-4 |
| uB2 | 取样数字多用表测量分辨率 | B | 均匀 | 3 | 1.4×10-4 |
| uB3 | 取样数字多用表输入电阻 | B | 均匀 | 3 | 忽略不计 |
| uB4 | 脉冲分流器阻值不准 | B | 均匀 | 3 | 5.8×10-4 |

以上各标准不确定度分量独立不相关，根据下面公式，则合成标准不确定度为：

uc=(uB1)2+(uB2)2+(uB3)2+(uB4)2+(uA)2=1×10-3

C.3.6  扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度U=uc×k=2×10-3。