中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF(电子)0066─2021

2MHz以下通信电缆测试仪校准规范

Calibration Specification of Communication Cable Tester below 2MHz

（报批稿）

2021-××-××发布               2021-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

2MHz以下通信电缆测试仪

校准规范

Calibration Specification of Communication Cable Tester below 2MHz

Voltage Probes

JJF(电子)0066─2021

归  口 单 位：中国电子技术标准化研究院

主要起草单位：南京紫金计量有限公司

参加起草单位：中国合格评定国家认可中心

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

沈建清（南京紫金计量有限公司）

高  威（中国合格评定国家认可中心）

柯  昀（南京紫金计量有限公司）

参加起草人：

宋  扬（南京紫金计量有限公司）

目录

引  言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和定义	1

4  概述	1

5  计量特性	2

5.1  直流电阻	2

5.2  工作电容	2

5.3  电容不平衡	2

5.4  电平衰减	2

6  校准条件	3

6.1  环境条件	3

6.2  测量标准及其它设备	3

7  校准项目和校准方法	3

7.1 校准项目	3

7.2 校准方法	4

7.2.1外观及工作正常性检查	4

7.2.2直流电阻	4

7.2.3 工作电容	5

7.2.4电容不平衡	5

7.2.5 输出电平	6

7.2.5 输入电平	8

8  校准结果表达	9

9  复校时间间隔	10

附录A 原始记录格式	11

附录B 校准证书内页格式	16

附录C 测量不确定度评定示例	21

# 引  言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。

- 2MHz以下通信电缆测试仪校准规范

# 1 范围

# 本规范适用于2MHz以下通信电缆测试仪的校准。

# 2 引用文件

GBT 5441-2016通信电缆试验方法。

3 术语和定义

3.1 工作电容the mutual capacitance

工作对两根传输线芯之间的总电容;单位为nF。

3.2.2 电容不平衡 capacitance unbalanced

3.2.1 线对间电容不平衡（k）capacitance unbalanced port to port

两组电缆工作对间电容的算术差值; 单位为pF。

3.2.2 线对对地电容不平衡（e）capacitance unbalanced to earth

工作对二根传输线线芯对地间电容的算术差值; 单位为pF。

# 4 概述

通信电缆测试仪由计算机、电阻测试模块、电平测试模块、电容测试模块等组成，如图1所示。操作者通过计算机的功能菜单选择测量模式，控制相应的测量模块和被测电缆的线对，进行指定的电缆电气参数的测量。计算机可以将测量数据进行必要的运算和处理，形成符合标准要求的形式显示或打印出来。

图1通信电缆测试仪原理框图

# 5 计量特性

## 5.1直流电阻

测量范围：(10～1000)Ω    最大允许误差：±0.5%

## 5.2工作电容(测量频率： 800Hz/1000Hz )

测量范围：(10～200)nF  最大允许误差：±1 %

## 5.3电容不平衡(测量频率： 800Hz/1000Hz )

测量范围：（0～10）nF   最大允许误差：±3%±2.5pF

## 5.4 电平衰减(频率范围：200Hz～2MHz )

5.4.1 输出电平范围：（ 0～-20)dB     最大允许误差：±0.3dB

(-20～-70)dB    最大允许误差：±0.7dB

5.4.2 输入电平范围： (0～-20)dB    最大允许误差：±0.3dB

(-20～-80)dB    最大允许误差：±0.7dB

(-80～-100)dB   最大允许误差：±1.5dB

# 6 校准条件

## 6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：(23±5)℃

6.1.2 环境相对湿度：45%～75%。

6.1.3 供电电源：电压220V±10%

6.1.4 其他：周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

## 6.2 测量标准及其它设备

6.2.1 电平综合测试仪

频率范围：200Hz～2MHz

输出电平：(+10～-20)dB    最大允许误差：±0.10dB

(-20～-70)dB    最大允许误差：±0.25dB

输入电平：(+20～-20)dB    最大允许误差：±0.10dB

(-20～-80)dB     最大允许误差：±0.25dB

(-80～-100)dB    最大允许误差：±0.30dB

6.2.2 标准电容箱

测量范围： （0～200）nF   最大允许误差： ±0.3 %

6.2.3 标准电阻箱(或标准电阻)

测量范围：10Ω～10000Ω     最大允许误差： ±0.05 %

6.2.4 可变衰减器

频率范围：  平衡  0Hz～2MHz

不平衡 0Hz～100MHz

测量范围： 0dB～1dB     最大允许误差：±0.02dB

1dB～10dB     最大允许误差：±0.10dB

10dB～110dB   最大允许误差：±0.20dB

# 7 校准项目和校准方法

# 7.1 校准项目

校准项目见表1。

| 序号 | 校准项目 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 | 7.2.1 |
| 2 | 直流电阻 | 7.2.2 |
| 3 | 工作电容 | 7.2.3 |
| 4 | 电容不平衡 | 7.2.4 |
| 5 | 输出电平 | 7.2.5 |
| 6 | 输入电平 | 7.2.6 |

表1校准项目一览表

## 7.2 校准方法

7.2.1外观及工作正常性检查

7.2.1.1被校设备无影响系统正常工作的机械损伤。

7.2.1.2 接通电源，通信电缆测试仪自检正常,并按规定预热。

7.2.1.3 软件运行检查,并进行接线检查。

## 7.2.2 直流电阻

7.2.2.1 将标准电阻箱(或标准电阻)与通信电缆测试仪的A架和B架相连，如图2所示。

标准电阻箱

A架

被校通信

电缆测试仪

B架

图2

7.2.2.2根据要求在测量范围内选择3～5个校准点记入表A.2。建议从50Ω、100Ω、400Ω、500Ω、600Ω中选取，也可根据使用要求选取。

7.2.2.3在A架和B架之间接入标准电阻箱(或标准电阻)，调节标准电阻箱到指定电阻值，启动通信电缆测试仪对其进行测量，并读取测量值R,误差按公式（1）计算，将结果记录入表A.2中。

δR=R−R0R0×100%                    公式（1）

式中R      电阻测量值，Ω；

R0      标准电阻实际值，Ω。

7.2.2.4对其他电阻值的校准重复7.2.2.3。

## 7.2.3 工作电容

7.2.3.1通信电缆测试仪处于“准备”状态下，A架为测试端，B架线对全部开路。将标准电容箱与A架上的任意一个线对连接，如图3所示。

标准电容箱

被校通信

A架

电缆测试仪

图3

7.2.3.2根据要求在测量范围内选择校准点3～5校准点记入表A.3中。建议从10nF、50nF、80nF、100nF、120nF中选取，也可根据使用要求选取。

7.2.3.3在A架选定的线对上接入标准电容箱，调节标准电容箱到指定电容值，启动通信电缆测试仪对其进行测量，并读取测量值C，误差按公式（2）进行计算，将结果记入表A.3中。

δC=C−C0C0×100%               公式（2）

式中 C       工作电容测量值，nF；

C0      标准电容实际值，nF。

7.2.3.4对其他电容值的校准重复重复7.2.3.3测量。

## 7.2.4电容不平衡

7.2.4.1通信电缆测试仪处于“准备”状态下，A架为测试端，B架线对全部开路。线对间电容不平衡(k)是在两个线对之间接入标准电容箱,如图4; 线对与地间电容不平衡(e) 是在线对的一个端子与地之间接入标准电容箱连接方法如图5。

标准电容箱

1线对

被校通信

A架

电缆测试仪

2线对

图4线对间电容不平衡(k)

标准电容箱

被校通信电

缆测试仪

A架

图5线对与地间电容不平衡(e)

7.2.4.2 在测量范围内选择校准点3～5校准点记入表A.4中。建议从100pF、500pF、1000pF、2000pF、5000pF中选取，也可根据使用要求选取。

7.2.4.3 调节标准电容箱到指定电容值，启动通信电缆测试仪对其进行测量,并读取测量值C,扣除引线电容，误差按公式（2）进行计算，将结果记入表A.4中。

7.2.4.4 对其他电容值的校准重复7.2.4.3测量。

## 7.2.5输出电平

7.2.5.1输出零电平

将电平综合测试仪与被校通信电缆测试仪中的电平振荡器单元连接，如图6所示

根据要求选择频率点（一般选取150kHz、1024kHz,或根据需求选取），阻抗匹配。设置输出电平为0dB，在电平综合测试仪上读取电平值L，即L=Lo，零电平误差按公式（3）计算，并记入表A.5.1中。

图6

将通信电缆测试仪输出电平调到0 dB,电平综合测试仪阻抗与之匹配,并用专用平衡线连接好,选择相应的频率，在电平综合测试仪读取实测值。按下式计算误差

电平综合

测试仪

被校通信

电缆测试仪

δL=−L0                       公式（3）

式中  L0       电平综合测试仪实测值

7.2.5.2输出电平衰减

a) 方法一

1) 将电平综合测试仪与被校通信电缆测试仪中的电平振荡器单元之间接入可变衰减器（平衡或不平衡），如图7所示。根据要求选择频率点（一般选取150kHz、1024kHz），保持阻抗匹配。

可变

衰减器

被校通信

电缆测试仪

电平综合

测试仪

图7

2) 可变衰减器置0dB，调节被校通信电缆测试仪输出电平使电平综合测试仪输入电平指示为0dB; 设置被校通信电缆测试仪输出电平衰减至被检值，在电平综合测试仪上读取电平值L1; 将被校通信电缆测试仪输出电平衰减回置到0dB，再调节可变衰减器使电平综合测试仪上读取电平值为L1，则可变衰减器示值即为被检值的实际值 L0，并记入表A.5.2中，电平衰减示值误差按公式（4）计算。

δL=L−L0          公式（4）

式中   L       被校通信电缆测试仪输出电平标称值

L0      可变衰减器衰减实际值

b) 方法二

1) 如果电平综合测试仪与被校通信电缆测试仪中电平振荡器准确度关系满足3：1，则可直接测量。连接如图6所示。

2）电平衰减示值误差按公式（4）计算，并记入表A.5.2中。

式中L      被校通信电缆测试仪输出电平标称值

L0      电平综合测试仪电平衰减测量值

## 7.2.6输入电平

7.2.6.1输入零电平测量

将电平综合测试仪与被校通信电缆测试仪中的选频电平表单元连接，如图8所示; 根据要求选择频率点（一般为150kHz、1024kHz），阻抗匹配，电平综合测试仪输出电平为0dB，在被校通信电缆测试仪上读取电平值L，按公式（5）计算并记入表A.6.1中。

被校通信

电缆测试仪

电平综合

测试仪

图8

δL=L                 公式（5）

式中 L       被校通信电缆测试仪测量值

7.2.6.2输入电平衰减测量

将电平综合测试仪与被校通信电缆测试仪中的选频电平表单元之间接入可变衰减器（平衡或不平衡）,如图9所示。根据要求选择频率点（一般选取150kHz、1024kHz），阻抗保持匹配。

电平综合

测试仪

可变

衰减器

被校通信

电缆测试仪

图9

7.2.6.3设置被校通信电缆测试仪中的选频电平表单元频率与电平综合测试仪一致，阻抗保持匹配,并用专用线连接好。

7.2.6.4被校通信电缆测试仪和电平综合测试仪及可变衰减器均设置为0dB，调节电平综合测试仪输出电平使被校通信电缆测试仪显示为0dB。改变可变衰减器衰减值（例如设置为10dB时），在被校通信电缆测试仪读取相应的电平衰减测量值，按公式（6）计算误差并记入表A.6.2中。

δL=L−L0          公式（6）

式中   L       被校通信电缆测试仪输入电平测量值

L0      可变衰减器衰减值

# 8 校准结果表达

- 校准后，出具校准证书。校准证书应至少包含以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校准对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的说明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 9 复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

# 原始记录格式

A.1 外观及工作正常性检查

表A.1 外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观检查 |  |
| 软件运行及接线检查 |  |

A.2 直流电阻

表A.2 直流电阻

| 标称值（Ω） | R测量值（Ω） | 相对误差(%) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

A.3 工作电容

表A.3 工作电容

| 标称值（nF） | 测量值（nF） | 相对误差(%) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

A.4 电容不平衡

A.4.1．线对与线对间电容不平衡 k

表A.4.1线对与线对间电容不平衡 k

| 标称值（pF） | 测量值（pF） | 相对误差(%) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

A.4.2．线对与地间电容不平衡 e

表A.4.2线对与地间电容不平衡 e

| 标称值（pF） | 测量值（pF） | 相对误差(%) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

A.5输出电平

A.5.1．输出零电平

表A.5.1输出零电平

| 频率（kHz） | 实测值（dB） | 误差（dB） | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 |  |  |  |
| 1024 |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |

A.5.2．输出电平衰减

表A.5.2输出电平衰减

| 标称值（dB） | 150kHz实测值（dB） | 误差（dB） | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| -10 |  |  |  |
| -20 |  |  |  |
| -30 |  |  |  |
| -40 |  |  |  |
| -50 |  |  |  |
| -60 |  |  |  |

| 标称值（dB） | 1024kHz实测值（dB） | 误差（dB） | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| -10 |  |  |  |
| -20 |  |  |  |
| -30 |  |  |  |
| -40 |  |  |  |
| -50 |  |  |  |
| -60 |  |  |  |

| 标称值（dB） | 2000kHz实测值（dB） | 误差（dB） | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| -10 |  |  |  |
| -20 |  |  |  |
| -30 |  |  |  |
| -40 |  |  |  |
| -50 |  |  |  |
| -60 |  |  |  |

A.6输入电平

A.6.1．输入零电平

表A.6.1输入零电平

| 频率（kHz） | 实测值（dB） | 误差（dB） | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 |  |  |  |
| 1024 |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |

A.6.2．输入电平衰减

表A.6.2输入电平衰减

| 标称值（dB） | 150kHz实测值（dB） | 误差（dB） | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| -10 |  |  |  |
| -20 |  |  |  |
| -30 |  |  |  |
| -40 |  |  |  |
| -50 |  |  |  |
| -60 |  |  |  |
| -70 |  |  |  |
| -80 |  |  |  |
| -90 |  |  |  |
| -100 |  |  |  |

| 标称值（dB） | 1024kHz实测值（dB） | 误差（dB） | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| -10 |  |  |  |
| -20 |  |  |  |
| -30 |  |  |  |
| -40 |  |  |  |
| -50 |  |  |  |
| -60 |  |  |  |
| -70 |  |  |  |
| -80 |  |  |  |
| -90 |  |  |  |
| -100 |  |  |  |

| 标称值（dB） | 2000kHz实测值（dB） | 误差（dB） | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| -10 |  |  |  |
| -20 |  |  |  |
| -30 |  |  |  |
| -40 |  |  |  |
| -50 |  |  |  |
| -60 |  |  |  |
| -70 |  |  |  |
| -80 |  |  |  |
| -90 |  |  |  |
| -100 |  |  |  |

附录B

# 校准证书内页格式

B.1 外观及工作正常性检查

表B.1 外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观检查 |  |
| 软件运行及接线检查 |  |

B.2 直流电阻

表B.2 直流电阻

| 标称值（Ω） | R测量值（Ω） | 相对误差(%) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

B.3 工作电容

表B.3 工作电容

| 标称值（nF） | 测量值（nF） | 相对误差(%) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

B.4 电容不平衡

B.4.1．线对与线对间电容不平衡 k

表B.4.1线对与线对间电容不平衡 k

| 标称值（pF） | 测量值（pF） | 相对误差(%) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

B.4.2．线对与地间电容不平衡 e

表B.4.2线对与地间电容不平衡 e

| 标称值（pF） | 测量值（pF） | 相对误差(%) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

B.5输出电平

B.5.1．输出零电平

表B.5.1输出零电平

| 频率（kHz） | 实测值（dB） | 误差（dB） | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 |  |  |  |
| 1024 |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |

B.5.2．输出电平衰减

表A.6.2输出电平衰减

| 标称值（dB） | 150kHz实测值（dB） | 误差（dB） | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| -10 |  |  |  |
| -20 |  |  |  |
| -30 |  |  |  |
| -40 |  |  |  |
| -50 |  |  |  |
| -60 |  |  |  |

| 标称值（dB） | 1024kHz实测值（dB） | 误差（dB） | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| -10 |  |  |  |
| -20 |  |  |  |
| -30 |  |  |  |
| -40 |  |  |  |
| -50 |  |  |  |
| -60 |  |  |  |

| 标称值（dB） | 2000kHz实测值（dB） | 误差（dB） | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| -10 |  |  |  |
| -20 |  |  |  |
| -30 |  |  |  |
| -40 |  |  |  |
| -50 |  |  |  |
| -60 |  |  |  |

B.6输入电平

B.6.1．输入零电平

表B.6.1输入零电平

| 频率（kHz） | 实测值（dB） | 误差（dB） | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 |  |  |  |
| 1024 |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |

B.6.2．输入电平衰减

表B.6.2输入电平衰减

| 标称值（dB） | 150kHz实测值（dB） | 误差（dB） | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| -10 |  |  |  |
| -20 |  |  |  |
| -30 |  |  |  |
| -40 |  |  |  |
| -50 |  |  |  |
| -60 |  |  |  |
| -70 |  |  |  |
| -80 |  |  |  |
| -90 |  |  |  |
| -100 |  |  |  |

| 标称值（dB） | 1024kHz实测值（dB） | 误差（dB） | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| -10 |  |  |  |
| -20 |  |  |  |
| -30 |  |  |  |
| -40 |  |  |  |
| -50 |  |  |  |
| -60 |  |  |  |
| -70 |  |  |  |
| -80 |  |  |  |
| -90 |  |  |  |
| -100 |  |  |  |

| 标称值（dB） | 2000kHz实测值（dB） | 误差（dB） | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| -10 |  |  |  |
| -20 |  |  |  |
| -30 |  |  |  |
| -40 |  |  |  |
| -50 |  |  |  |
| -60 |  |  |  |
| -70 |  |  |  |
| -80 |  |  |  |
| -90 |  |  |  |
| -100 |  |  |  |

# 附录C

# 测量不确定度评定示例

C.1 直流电阻测量结果不确定度评定

C.1.1 测量模型

将标准电阻箱(或标准电阻)与通信电缆测试仪的A架和B架相连；改变标准电阻箱(或标准电阻)值，用通信电缆测试仪对其进行测量，并读取R值。

R = RO

R       电阻测量值，Ω；

R0       标准电阻实际值，Ω。

C.1.2 不确定度来源

不确定度来源主要有：标准电阻箱（或标准电阻）允差、通信电缆测试仪电阻测量分辨力误差、测量重复性引入的不确定度分量。

C.1.3 标准不确定度评定

C.1.3.1标准电阻箱（或标准电阻）允差引入的不确定度分量uB1

电阻箱允许误差为±0.05%，当电阻值为100Ω时，示值误差为

100×0.05%=±0.05(Ω)

服从均匀分布，由此引入的不确定度为：

uB1= 0.05/3=0.029(Ω)

C.1.3.2通信电缆测试仪电阻测量分辨力引入的不确定度分量uB2

通信电缆测试仪对电阻测量时，分辨力为0.01Ω，由此引入的不确定度服从均匀分布，则：

uB2=0.01/23=0.0029(Ω)

C.1.3.3 测量重复性引入的标准不确定度uA

用通信电缆测试仪对标准电阻100Ω重复测量10次，其结果如下表。

单位（Ω）：

| 测量序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 | 100.16 | 100.16 | 100.19 | 100.18 | 100.18 |
| 测量序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量结果 | 100.18 | 100.19 | 100.16 | 100.19 | 100.16 |
| 平均值x | 100.175 |  | 标准差 | 0.014 |  |

测量重复性引入的标准不确定度分量uA=i=1n(xi−x)2n−1= 0.014(Ω)

上述分量中，由于测量重复性引入的不确定度分量uA和由分辨力引入的不确定度分量uB2相关，取大者。

C.1.4 合成标准不确定度

C.1.4.1 主要不确定度汇总表

| 不确定度来源(ui) | ai(Ω) | ki | ui(Ω) |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准电阻箱 （或标准电阻）uB1 | 0.05 | 3 | 0.029 |
| 测量分辨力uB2 | 0.005 | 3 | 0.0029 |
| 测量重复性uA | 100.175 | 1 | 0.014 |

C.1.4.2 合成标准不确定度

以上各项不确定度分量相互独立不相关，合成标准不确定度为

uC=i=1nuAi2+j=1muBj2=0.032(Ω)

C.1.4.3 扩展标准不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U=kuC=2×0.032=0.064(Ω)        (k=2)

Urel=0.064/100=0.064%              (k=2)

C.2 工作电容测量结果不确定度评定

C.2.1 测量模型

通信电缆测试仪处于“准备”状态下，A架为测试端，B架线对全部开路。在A架上选任意择一个线对，接入标准电容箱，用通信电缆测试仪对其进行测量，并读取测量值。

C=Co

其中：C       工作电容测量值，nF；

C0      标准电容实际值，nF。

C.2.2 不确定度来源

不确定度来源主要有：标准电容箱允差、通信电缆测试仪电容测量分辨力误差、测量重复性引入的不确定度分量。

C.2.3 标准不确定度评定

C.2.3.1 标准电容箱允差引入的不确定度分量uB1

电容箱允许误差为±0.3%，当电容值为10nF时，示值误差为

0.3%×10=0.03(nF)

服从均匀分布，由此引入的不确定度为：

uB1= 0.03/3=0.017(nF)

C.2.3.2通信电缆测试仪电容箱测量分辨力引入的不确定度分量uB2

通信电缆测试仪对工作电容测量时，分辨力为0.01nF，由此引入的不确定度服从均匀分布，则：

uB2=0.01/23=0.0029(nF)

C.2.3.3 测量重复性引入的标准不确定度uA

用通信电缆测试仪对标准电容箱10nF重复测量10次，其结果如下表。

单位（nF）：

| 测量序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 | 10.06 | 10.06 | 10.07 | 10.08 | 10.08 |
| 测量序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量结果 | 10.08 | 10.08 | 10.06 | 10.07 | 10.06 |
| 平均值x | 10.07 |  | 标准差 | 0.0094 |  |

测量重复性引入的标准不确定度分量uA=i=1n(xi−x)2n−1= 0.0094(nF)

上述分量中，由于测量重复性引入的不确定度分量uA和由分辨力引入的不确定度分量uB2相关，取大者。

C.2.4 合成标准不确定度

C.2.4.1 主要不确定度汇总表

| 不确定度来源(ui) | ai(nF) | ki | ui(nF) |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准电容箱ualignlB1 | 0.03 | 3 | 0.017 |
| 测量分辨力uB2 | 0.005 | 3 | 0.0029 |
| 测量重复性uA | 10.07 | 1 | 0.0094 |

C.2.4.2 合成标准不确定度

以上各项不确定度分量相互独立不相关，合成标准不确定度为

uC=i=1nuAi2+j=1muBj2=0.02(nF)

C.2.4.3 扩展标准不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U=kuC=2×0.02=0.04(nF)      (k=2)

Urel=0.04/10=0.4%              (k=2)

C.3 电平测量结果不确定度评定

C.3.1 测量模型

将电平综合测试仪输出经可变衰减器与被校通信电缆测试仪中的选频电平表单元连接。电平综合测试仪输出频率与通信电缆测试仪一致,保持阻抗匹配,并用专用线连接好;调节电平综合测试仪输出电平，使被校通信电缆测试仪显示为0dB，改变可变衰减器衰减值，在通信电缆测试仪上读取测量值。

Y = X

Y ─  实际测量值

X ─  通信电缆测试仪显示值

C.3.2 不确定度来源

不确定度来源主要有：可变衰减器（或电平综合测试仪输出衰减器）引入的不确定度、通信电缆测试仪电平测量分辨力误差、测量重复性引入的不确定度分量。

C.3.3 标准不确定度评定

C.3.3.1可变衰减器（或电平综合测试仪输出衰减器）引入的不确定度uB1，电平衰减为10dB时，扩展不确定度为0.04dB (k=2)

uB1=0.04/2=0.02(dB)

C.3.3.2 电平综合测试仪输出频响引入的不确定度uB2

频率附加最大误差为±0.10dB，服从均匀分布，由此引入的不确定度为：

uB2 = a2kp = 0.103 = 0.058  (dB)

C.3.3.3 通信电缆测试仪电平测量分辨力引入的不确定度分量uB3

通信电缆测试仪电平测量分辨力误差，分辨力为0.01dB，由此引入的不确定度服从均匀分布，则：

ualignlB3=0.01/23=0.0029(dB)

C.3.3.4 测量重复性引入的标准不确定度uA

用通信电缆测试仪选频电平表单元在1024kHz（或其它频率点）上测量，可变衰减器（或电平综合测试仪输出衰减器）衰减值为10dB,重复测量10次，见下表。

单位（dB ）：

| 测量序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 | 10.06 | 10.06 | 10.07 | 10.08 | 10.08 |
| 测量序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量结果 | 10.08 | 10.08 | 10.06 | 10.07 | 10.06 |
| 平均值x | 10.07 |  | 标准差 | 0.0094 |  |

测量重复性引入的标准不确定度分量uA=i=1n(xi−x)2n−1= 0.0094(dB)

上述分量中，由于测量重复性引入的不确定度分量uA和由分辨力引入的不确定度分量uB2相关，取大者。

C.3.3.5 主要不确定度汇总表

| 不确定度来源(ui) | ai(dB) | ki | ui(dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 可变衰减器 （或电平综合测试仪输出电平衰减）uB1 | 0.04 | 2 | 0.02 |
| 电平综合测试仪 输出电平衰减频响uB2 | 0.10 | 3 | 0.058 |
| 测量分辨力uB3 | 0.005 | 3 | 0.0029 |
| 测量重复性uA | 10.07 | 1 | 0.0094 |

C.3.3.6 合成标准不确定度

以上各项不确定度分量相互独立不相关，合成标准不确定度为

uC=i=1nuAi2+j=1muBj2=0.06(dB)

C.3.3.7 扩展标准不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U=kuC=2×0.06=0.12(dB)      (k=2)