中华人民共和国工业和信息化部机械计量技术规范

JJF（机械）1068-2021

车辆倾翻试验台

校准规范

（报批稿）

Calibration Specification for Vehicle Rollover Test Bench

2021—**—**发布

2021—**—**实施

中国人民共和国工业和信息化部 发布

车辆倾翻试验台校准规范

Calibration Specification for Vehicle Rollover Test Bench

JJF（机械）1068—2021

归口单位：中国机械工业联合会

主要起草单位：洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司

参加起草单位：襄阳达安汽车检测中心有限公司

本规范委托中国机械工业联合会负责解释

本规范主要起草人：

刘惠（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）

参加起草人：

高璐（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）

涂远扬（襄阳达安汽车检测中心有限公司）

李艳波（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）

步雨辰（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）

目    录

引   言	Ⅱ

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	1

4  概述	1

5  计量特性	2

5.1 外观检查	2

5.2 电气安全性	2

5.3 计量性能	2

6  校准条件	2

6.1 环境条件	2

6.2 校准用仪器设备	3

7  校准项目和校准方法	3

7.1 校准项目	3

7.2 校准方法	3

8  校准结果表达	5

9  复校时间间隔	5

10  附录	5

引   言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范部分参考JJG 1020-2017《平板式制动检验台检定规程》和GB/T 14172-2009《汽车静侧翻稳定性台架试验方法》。

本规范为首次发布。

车辆倾翻试验台校准规范

1  范围

本规范适用于新制造、使用中和维修后车辆倾翻试验台及倾翻——称重复合试验台（以下简称倾翻台）的角度校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 1020-2017  平板式制动检验台检定规程

GB/T 14172-2009  汽车静侧翻稳定性台架试验方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

GB/T 14172-2009界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 车辆倾翻试验台 vehicle rollover test bench

模拟车辆在静态条件下受到侧向力时，测试其本身固有的抗侧翻能力的装置。

3.2 侧倾稳定角  stable roll angle

在倾翻试验台上，倾斜车辆，车辆一侧车轮中任一车轮的支承平面法向反力至零以前或离开支撑面以前的侧翻角。单位为度（°）。

3.3 车辆倾翻试验台水平度  levelness of Vehicle rollover test bench

相对于某一参考水平面所测试验台面上若干校准点高度值中的极值之差与极值点间距离之比。单位为毫米/米（mm/m）。

4  概述

倾翻台是用于测量车辆能够达到的最大侧倾翻临界值，即测量最大侧倾稳定角的装置。由大型翻转测量平台、顶升系统、双速液压系统、倾角传感器、恒力侧向滑移检测机构、计算机数据采集与控制系统、报警系统、安全防护装置及各种附件构成。

倾翻台的工作原理是：试验车辆静置于能够单侧翻转的平台之上，并使车轮压在拉板上；由电气控制装置控制电动机驱动液压泵站工作，向液压缸内充油，并顶起未铰链于地面的翻转承载平台侧，使之绕铰链支座平稳翻转；当车辆临近侧翻时，车轮对拉板的正压力逐渐减少，最终拉板被释放并发出信号；系统检测到这个信号立即锁存角度值同时中止顶升，将试验台悬停在最大侧倾稳定角度处。

5  计量特性

5.1 外观检查

5.1.1 倾翻台应有产品铭牌，产品铭牌上标明设备名称、型号规格、允许的最大承重及侧倾角度、制造厂名、生产日期、出厂编号等。

5.1.2 倾翻台的各操纵件操作应灵活可靠；台面的倾斜角应能在零度与最大侧倾角之间连续调节，并能在任意角度固定；显示仪表应显示清晰，没有影响计数的缺陷。

5.1.3 倾翻台上应安装防侧滑挡块来防止试验时车辆侧滑，挡块高度应不大于车辆侧倾前轮胎接地平面与轮辋下缘之间距离的2/3和60mm中的较大值，挡块长度应不小于500mm。

5.1.4 为防止试验时车辆发生侧翻事故，须有专用的防侧翻的安全设备。安全设备对车辆的约束力在车辆达侧翻临界状态前均应为零。

5.1.5  倾翻台应运转平稳，最小上升速度（匀速）应不大于3°/min，最大下降速度（匀速）应不大于27°/min。

5.2 电气安全性

5.2.1 倾翻台应有接地装置和接地标志，应可靠接地。

5.2.2 倾翻台应有良好的绝缘性能，绝缘电阻应不小于5MΩ。

5.3 计量性能

5.3.1 倾翻台水平度在任意方向上应不大于3mm/m。

5.3.2 倾翻台附着系数不小于0.70。

5.3.3 倾翻台角度示值允许误差为±0.3°。

5.3.4 倾翻台角度示值重复性≤0.3°。

5.3.5 倾翻台角度漂移为±0.1°。

注：上述计量特性仅供参考。

6  校准条件

6.1 环境条件

温度：（0～40）℃；

相对湿度：≤85%RH；

校准应在周围的污染、振动、电磁干扰对测量结果无影响的环境下进行。

6.2 校准用仪器设备

校准用仪器设备见表1。

表1  校准用仪器设备一览表

| 序号 | 仪器设备名称 | 测量范围 | 准确度等级/示值误差/测量不确定度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角度标准装置 | -60°～+60° | ±0.02°（分辨力0.01°） | 数显倾角仪 |
| 2 | 钢卷尺 | 10m | Ⅱ级 |  |
| 3 | 钢直尺 | 1m | ±0.2mm |  |
| 4 | 水准仪 | 最短视距1m | DS3级 |  |
| 5 | 绝缘电阻测量仪 | 不小于500MΩ，测量电压500V | 10级 | 兆欧表 |
| 6 | 专用平板附着系数测试装置 | (0～500)N | 不低于1级 |  |
| 7 | 温湿度计 | 温度：(5～50)℃ 相对湿度：(30～95)%RH | 温度：±2℃ 相对湿度：±5%RH(40%RH～70%RH，20℃) ±7%RH(40%RH以下或70%RH以上，20℃) |  |
| 8 | 平板 | / | 1级 | 带调平装置 |

7  校准项目和校准方法

7.1  校准项目

校准项目见表2。

表2  校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 计量特性要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角度示值误差 | ±0.3° |  |
| 2 | 示值重复性 | ≤0.3° |  |
| 3 | 角度漂移 | ±0.1° |  |
| 4 | 倾翻台水平度 | ≤3mm/m |  |
| 5 | 倾翻台附着系数 | ≥0.70 |  |

7.2  校准方法

7.2.1  外观及一般要求

按倾翻台使用说明书规定进行预热，通过目测和手动检查，应满足5.1的要求。

7.2.2  电气安全性

人工检查倾翻台及仪表的保护接地状况，在断电状态下用绝缘电阻测量仪测量倾翻台用绝缘材料隔开的两导电体之间、导体与金属外壳之间的电阻值，应满足5.2的要求。

7.2.3  倾翻台水平度

将水准仪安放在倾翻台附近地面上的适当位置作为参考水平面，在倾翻台台面上选取5个校准点（距平板边缘50cm的四个角位和台面中心），用水准仪测试每个点相对于同一参考水平面（地面）的高度值，计算5个校准点高度值中的极值之差与极值点间距离之比，即为倾翻台水平度，应满足5.3.1的要求。

7.2.4  倾翻台附着系数

将专用平板附着系数测试装置置于清洁的倾翻台上，通过对拉力的调节，当该装置由静止开始滑动时，读取串联在中间的标准测力仪的最大示值，此示值即为倾翻台的附着力，重复测量三次，取附着力的算术平均值，按式（1）计算倾翻台的附着系数，应满足5.3.2的要求。

（1）

式中：

----倾翻台的附着系数；

----显示仪表三次附着力的算术平均值，N；

----专用平板附着系数测试装置总质量，（40±2）kg；

----当地重力加速度，m/s2。

7.2.5  角度漂移

倾翻台空载，接通电气系统电源并预热，角度显示仪表清零（零位），5min后读取倾翻台的角度示值，该示值即为倾翻台的角度漂移，应满足5.3.5的要求。

7.2.6  角度示值误差

7.2.6.1 平板调平后，将角度标准装置放在平板上清零。

7.2.6.2 倾翻台空载，在每次校准前将倾翻台显示仪表清零或复位，在台面的中心（台面对角线的交叉点）安装角度标准装置，同时应保证装置基准面与倾翻台主轴垂直面平行，且装置在同一位置处旋转180°后两次示值的差值不超过±0.01°。待装置稳定后读取显示值作为零点起始位置。

7.2.6.3 选择倾翻台测量下限为校准起始点，其校准点间隔一般取测量上限的20%。倾翻

台至少校准5个点，各点应大致均匀分布，一般取校准测量上限的20%、40%、60%、80%

和100%（附近）等5个点。

7.2.6.4 每次由小到大逐级加大倾翻角度，等稳定后分别记录各校准点的角度标准装置示值和倾翻台示值，重复三次。按下列各式计算倾翻台各校准点的角度示值误差，倾翻台所有校准点的角度示值误差应满足5.3.3的要求。

倾翻台的示值                  （2）

角度标准装置的示值                    （3）

倾翻台的角度示值误差                  （4）

式中：

----倾翻台在第（）个校准点的角度示值误差，°；

----倾翻台第次测量时，倾翻台空载、清零或复位时的零点示值，°；

----第点、第次测量时，倾翻台和角度标准装置的示值，°；

----倾翻台和角度标准装置在第点的角度示值，°。

7.2.7  示值重复性

示值重复性的校准在进行第7.2.6条角度示值误差校准的同时进行，按式（5）计算各校准点的示值重复性，倾翻台所有校准点的示值重复性应满足5.3.4的要求。

（5）

式中：

----倾翻台第（）个校准点的示值重复性，°；

----倾翻台第（）个校准点三次测量的角度示值最大值，°；

----倾翻台第（）个校准点三次测量的角度示值最小值，°。

8  校准结果表达

经校准的倾翻台应发给校准证书（详见附录A），注明校准项目，校准用测量标准的溯源性及有效性说明，测量不确定度等（详见附录B、附录C）。

9  复校时间间隔

倾翻台的复校时间间隔由用户自定，一般建议不超过1年。

10  附录

附录A 校准证书或校准报告内容

附录B 校准原始记录格式

附录C 角度示值误差测量结果的不确定度评定实例

附录 A

校准证书或校准报告内容

- 标题，如“校准证书”或“校准报告”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点；

- 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 被校对象的接收日期、进行校准的日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对抽样程序进行说明；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及测量不确定度的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 如可获得，任何调整或修理前后的结果；

- 适当时，给出意见和解释；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

附录 B

校准原始记录格式

| 被校仪器信息 | 被校仪器名称 |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产厂家 |  |  |  |  | 角度量程 |  |  |  |  |  | 分辨力 |  |  |
| 标准器具信息 | 标准器具名称 |  | 型号规格 |  |  | 编号 |  |  | 准确度等级 |  |  | 溯源机构/证书编号 |  | 证书有效期 |
| 校准信息 | 校准地点 |  | 校准依据 |  |  | 校准日期 |  |  | 环境温度 |  |  | 环境湿度 |  | 其它 |
| 校准项目及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观及一般要求 |  |  |  |  |  |  | 电气安全性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 角度漂移（5min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 倾翻台水平度 |  | 第1点/mm |  | 第2点/mm | 第3点/mm |  |  | 第4点/mm |  |  | 第5点/mm |  | 极值点间距离/m | 结果 mm/m |
| 倾翻台附着系数 |  | 第1次/N |  | 第2次/N | 第3次/N |  |  | 平均值/N |  |  | 测试装置质量/kg |  |  | 结果 |
| 角度示值误差和 示值重复性 （°） |  | 校准点 |  | 第1次 | 第2次 |  |  | 第3次 |  |  | 平均值 |  | 示值误差 | 示值重复性 |

校准编号：                        本次角度示值误差的扩展不确定度（k=2）：

校准人员：                   审核人员：                  批准人：

附录C

角度示值误差测量结果的不确定度评定实例

C.1测量方法

用本规范规定的测量方法如正文7.2.6所述。

C.2 测量结果的数学模型

（C.1）

式中：

----倾翻台的角度示值误差，°；

----倾翻台的示值，°；

----角度标准装置（电子角度仪）的示值，°；

----倾翻台的平面度引入的测量误差，°；

----倾翻台的压板滞后引入的测量误差，°。

C.3 方差和灵敏系数

因为各输入量彼此独立，互不相关，依不确定度传播定律，测量结果的合成方差为：

（C.2）

灵敏系数：

（C.3）

（C.4）

（C.5）

（C.6）

C.4 标准不确定度分量

C.4.1倾翻台测量结果的重复性是引入不确定度来源之一，采用测量不确定度的A类评定。

对一台倾翻台在20°校准点进行的测试，重复测量10次，测量数据为：20.2°、20.0°、20.2°、20.1°、20.2°、20.2°、20.1°、20.2°、20.0°、20.1°，可得10次测量结果的平均值：

20.13°            （C.7）

采用贝塞尔公式计算单次实验标准差：

0.082°             （C.8）

实际在进行倾翻台的角度示值误差校准时，是以三次测量值的算术平均值为测量结果。则该结果的标准不确定度为：

0.047°                （C.9）

C.4.2 倾翻台的分辨力对测量结果的影响,采用测量不确定度的B类评定。

已知倾翻台的角度测量分辨力为0.1°，可认为半宽是为0.05°的区间内均匀分布，置信因子，则

0.029°               （C.10）

此时，可以看出由同一种效应导致的不确定度和，，因此，为避免重复计算，只计算，而舍弃，则有。

C.4.3 电子角度仪的示值误差对测量结果的影响,采用测量不确定度的B类评定。

倾翻台的示值误差是由角度标准装置----电子角度仪测量得到，而电子角度仪的允许误差为：±0.02°（-60°～+60°），可认为半宽是为0.02°的区间内均匀分布，置信因子，则

0.011°              （C.11）

C.4.4 倾翻台的平面度是测量误差主要来源之一,采用测量不确定度的B类评定。

在倾翻台的产品使用说明书中要求，台面的平面度应不大于3mm/m，可认为半宽是为1.5mm/m的区间内均匀分布，置信因子，则

因为，所以0.086°

0.050°       （C.12）

C.4.5 倾翻台的压板滞后是测量误差主要来源之一,采用测量不确定度的B类评定。

根据积累的数据表明，倾翻台的压板滞后不超过0.5s，用本规范规定的计量特性如正文5.1所述平台上升速度不大于3°/min，由此可知

0.025°             （C.13）

可认为半宽是为0.012°的区间内均匀分布，置信因子，则

0.007°        （C.14）

另外，倾翻台的附着系数、被试车辆的状态、测试人员及试验环境等因素对测量结果的影响，可以通过严格遵守试验方法，规范人员操作、控制试验环境等方式来减小其引入的不确定度分量，在此忽略不计。

C.5 合成标准不确定度

标准不确定度汇总表如表3所示。

表C.1  标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 倾翻台的测量不重复性导致 | 0.047° | 1 |
|  | 电子角度仪的示值误差导致 | 0.011° | -1 |
|  | 倾翻台的不平面度导致 | 0.050° | 1 |
|  | 倾翻台的压板滞后导致 | 0.007° | 1 |

0.070°    （C.15）

C.6 扩展不确定度评定

若取包含因子（置信概率约为95%），则

0.2°    （C.16）

结论：上述分析及计算得到角度示值误差测量结果的扩展不确定度为：

（k=2）             （C.17）