- JJF（纺织）097—2021

纤维比电阻仪校准规范

Calibration specification for fiber specific resistance meters

202X-XX-XX发布                             202X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

纤维比电阻仪校准规范

Calibration specification for fiber JJF（纺织）097—2021

specific resistance meters

归口单位：中国纺织工业联合会

起草单位：国家纺织计量站

常熟市清华电子有限公司

南宁海关技术中心

德州市纤维检验所

聊城市纤维检验所

本规范委托全国纺织计量技术委员会负责解释

本规范起草人：

王金平（国家纺织计量站）

李向月（国家纺织计量站）

李  艳（南宁海关技术中心）

孙伟平（常州市华纺纺织仪器有限公司）

龚文清（常熟市清华电子有限公司）

王合山（聊城市纤维检验所）

冉翔涛（德州市纤维检验所）

蔡镇疆（晋江中纺标检测有限公司）

目录

引言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3  概述	2

4  计量特性	2

5  校准条件	2

6  校准项目和校准方法	3

7  校准结果表达	4

8  复校时间间隔	5

附录A纤维比电阻仪校准记录表参考格式	6

附录B纤维比电阻仪校准证书（内页）参考格式	7

附录C纤维比电阻仪校准不确定度评定（示例）	8

引    言

本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》的规定进行制定。

本规范的技术指标参数参考GB/T 14342—2015《化学纤维  短纤维比电阻试验方法》的相关内容。

本规范为首次制定。

纤维比电阻仪校准规范

- 范围

本规范适用于纤维比电阻仪的校准。其他类似仪器的校准可参照本规范。

- 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1071—2010 国家计量校准规范编写规则

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14342—2015化学纤维 短纤维比电阻试验方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  概述

纤维比电阻仪是用于测定各种化学纤维比电阻值的仪器。其原理是：通过测量在一定的几何形状下具有一定密度的化学纤维的电阻值，再根据纤维的填充度换算成纤维的比电阻。

4  计量特性

4.1 电阻示值误差：电阻≤1012 Ω时，最大允许误差为±5%；电阻＞1012 Ω，最大允许差误为20%。

4.2 测试电压分别为：1V、50V和100V，最大允许误差为±3%。

4.3 测试盒内电极板尺寸：长为（60±2）mm；宽为（40±2）mm；两极板间隔为（20±2）mm。

4.4 测试时间：（60±1）s。

5  校准条件

- 5.1 环境条件

5.1.1 校准环境：温度（20±5）℃，相对湿度＜70%。

5.1.2 工作电压：AC（220±22） V 。

5.1.3 纤维比电阻仪周围应清洁，无腐蚀性介质，无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

- 5.2 测量标准及其他设备

- 测量标准及其他设备见表1。

表1  测量标准及其他设备

| 序号 | 标准器名称 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调式高阻箱 | 与被校电阻示值范围相适应，一般不应低于（102 ～1011 ）Ω | 电阻≤1012 Ω时，扩展不确定优于1.5%（k=2），电阻＞1012 Ω时，扩展不确定优于6%（k=2） | 1 |
| 2 | 数字式万用表 | DC（0～200） V | 0.5级 | 1 |
| 3 | 游标卡尺 | （0～150） mm | MPE:±0.03 mm | 1 |
| 4 | 兆欧表 | 500V,≥500MΩ | 10级 | 1 |
| 5 | 秒表 | （0.1～15）min | MPE:±0.1 s | 1 |

注：主要测量标准器可选本表所列，也可以选用其他引入的测量不确定度（k=2）不大于被校准参数最大允许误差绝对值的1/3。

6  校准项目和校准方法

6.1 校准前准备

6.1.1 外观检查

（1）纤维比电阻仪应在适当部位装有永久性铭牌。铭牌上须标明仪器名称、型号、制造厂商、仪器编号及出厂日期。

（2）仪器面板显示器显示清晰，无断字现象；各个旋钮、开关工作正常。

（3）测试盒两极板绝缘性应良好。按照GB/T 14342—2015中的8.2条款进行测试盒两极板绝缘性检查。

6.1.2 电器安全性检查

在仪器不连外接电源的情况下，打开电源开关，用兆欧表测量电源插头相线与机壳金属部分之间的绝缘电阻，应≥5MΩ，用数字式万用表电阻档测量电源插头地线与机壳金属部分之间的电阻，应≤0.5Ω。

6.2 校准项目

纤维比电阻仪校准项目对应本规范计量特性条款和校准方法条款见表2。

表2  纤维比电阻仪校准项目

| 序号 | 校准项目 | 计量特性条款 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电阻示值 | 4.1 | 6.3.1 |
| 2 | 测试电压 | 4.2 | 6.3.2 |
| 3 | 测试盒内电极板尺寸 | 4.3 | 6.3.3 |
| 4 | 测试时间 | 4.4 | 6.3.4 |

6.3 校准方法

6.3.1 电阻示值校准

将可调式高阻箱直接接入纤维比电阻仪测试槽内的两电极，根据被测电阻倍率段调节高阻箱电阻倍率值，每个倍率段将电阻箱给定电阻数值设为1、2、5分别测量（常用阻值段可增加被校点），读取纤维比电阻仪电阻显示读数，每个点测量三次，取算术平均值作为为输出电阻的实际值。

比电阻仪电阻示值误差计算公式：

ΔRd=Rd−（R0+Rs)

式中：ΔRd— 比电阻仪电阻示值误差，Ω；

Rd — 比电阻仪平均示值，Ω。

R0 — 可调式高阻箱标称值，Ω；

Rs — 可调式高阻箱标称值对应修正值，Ω；

6.3.2 测试电压校准

将纤维比电阻仪电阻倍率档调到满足测量电压要求的最低档位，然后把数字式万用表接入纤维比电阻仪测试槽内的两电极测量直流电压，测量3次取算术平均值作为纤维比电阻仪电压测试结果，并计算误差值。

6.3.3 测试盒内电极板尺寸校准

a.测试盒内电极板的长度

用游标卡尺直接测量测试盒内电极板的长度，测量3次，取算术平均数作为测试盒内电极板的长度。

b.测试盒内电极板的宽度

用游标卡尺分别测量测试盒的深度，推杆的伸出长度和压块的厚度，测试盒深度的值减去推杆伸出长度的值和压块厚度的值则为测试盒内电极板的宽度，测量3次，取算术平均数作为测试盒内电极板的宽度。

c.测试盒内电极板的间隔

用游标卡尺直接测量测试盒内电极板的间隔，测量3次，取算术平均数作为测试盒内电极板的间隔。

6.3.4 测试时间校准

启动纤维比电阻仪，当按下测试按钮时启动秒表，等仪器显示屏计时停止时同时按下秒表停止计时，测量3次，取算术平均数作为测试时间。

7  校准结果表达

7.1 校准记录

校准记录应详尽记录测量数据和计算结果。数据修约按GB/T 8170执行，末位数修约到被校纤维比电阻仪各参数最大允许误差绝对值的1/10位。推荐的校准记录格式见附录A。

7.2 校准证书

经校准的纤维比电阻仪应出具校准证书，校准结果应在校准书上反映。校准证书包括的信息应符合JJF 1071—2010中5.12的要求。推荐的校准证书内页格式见附录B。

7.3 不确定度

校准证书应给出各校准项目的扩展不确定度，评定示例见附录C。

8  复校时间间隔

在定期进行期间核查的条件下，建议复校时间间隔一般不超过1年。

注：由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A：

纤维比电阻仪校准记录表参考格式

使用单位_______________________型号规格__________ 校准日期___________

制造厂家______________________ 产品编号__________ 出厂日期___________

校准地点_______________________记录编号_________温度___℃，湿度____%

校准依据：JJF（纺织）097—2021《纤维比电阻仪校准规范》

| 序号 | 校准项目/标准值 | 技术要求 | 测量结果 |  |  | 平均值 | 误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电阻值 | ≤1012Ω，±5% ＞1012Ω，±20% |  |  |  |  |  |
| 2 | 测量电压 | （1±0.03）V |  |  |  |  |  |
|  |  | （50±1.5）V |  |  |  |  |  |
|  |  | （100±3）V |  |  |  |  |  |
| 3 | 测试盒内电极板尺寸 | 长（60±2）mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 宽（40±2）mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 两极板间隔（20±2）mm |  |  |  |  |  |
| 4 | 测试时间 | （60±1）s |  |  |  |  |  |

校准单位：               校准员：               审核员：

附录B：

纤维比电阻仪校准证书（内页）参考格式

校  准  结  果

证书编号：                   原始记录编号：             第×页，共×页

| 序号 | 校准项目 | 技术要求/标准值 | 校准结果 | 扩展不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电阻示值 | ≤1012Ω，±5% ＞1012Ω，±20% |  |  |
| 2 | 测量电压 | （1±0.03）V |  |  |
|  |  | （50±1.5）V |  |  |
|  |  | （100±3）V |  |  |
| 3 | 测试盒内电极板尺寸 | 长（60±2）mm |  |  |
|  |  | 宽（40±2）mm |  |  |
|  |  | 两极板间隔（20±2）mm |  |  |
| 4 | 测试时间 | （60±1）s |  |  |

附录C：

纤维比电阻仪校准不确定度评定（示例）

- C.1 电阻示值误差校准不确定度的评定

- C.1.1 概述

将可调式高阻箱（以下以高阻箱代替）接入纤维比电阻仪输出和输入两端，调节电阻箱输出阻值为1×108Ω的电阻，在100V直流电压下测试，加压时间为60s，测试结束后，纤维比电阻仪显示界面的数值为此次测试电阻的实测值，电阻的实测值与输出电阻的标准值之差为电阻的误差。

被测对象：纤维比电阻仪（显示3位有效数字）

标准器：可调式高阻箱（1×102～1×1012）Ω ；Urel=1.5%,k=2。

- C.1.2 测量模型

ΔRd=Rd−（R0+Rs)

式中：ΔRd— 比电阻仪电阻示值误差，Ω；

Rd — 比电阻仪测量平均示值，Ω。

R0 — 高阻箱标称值，Ω；

Rs — 高阻箱标称值对应修正值，Ω；

- C.1.3 不确定度来源分析

u（Rd）的标准不确定度来源主要是测量重复性引入的标准不确定度分量u1（Rd），纤维比电阻仪分辨力引入的标准不确定度分量u2（Rd）和高阻箱溯源引入的标准不确定度分量 u3（Rd）。

C.1.3.1 测量重复性引入的标准不确定度分量u1（Rd）的评定

可采用连续重复10次测量直接求出不确定度u1（Rd），即采用A类方法进行评定。

调整电阻箱输出为1×108Ω，在重复性条件下用纤维比电阻仪直接测量电阻阻值，连续测量10次，分别得到测量列（单位：Ω）：1.05×108、1.04×108、1.04×108、1.05×108、1.05×108、1.05×108、1.04×108、1.05×108、1.05×108、1.05×108。

则单次测量结果的实验标准偏差计算如下：

测量结果平均值：

R0=i=110R0i10=1.047×108  Ω

实验标准偏差：

SP=i=110(R0i−R0)210−1= 0.00483×108 Ω

实际测量情况：纤维比电阻仪实测值在重复性条件下连续测量3次，以3次测量的算术平均值作为测量结果，则可得到测量重复性引入的标准不确定度为：

u1（Rd）=Spm=0.00483×1083=0.0028×108 Ω

C.1.3.2 纤维比电阻仪分辨力引入的标准不确定度分量u2（Rd）的评定

纤维比电阻仪的分辨力为0.01×108Ω，服从均匀分布，包含因子k=3，则由纤维比电阻仪分辨力引入的标准不确定度为：

u2(Rd)=ak=0.01×10823=0.0029×108Ω

C.1.3.3 高阻箱溯源引入的标准不确定度分量u3（Rd）的评定

高阻箱在1×108Ω的相对扩展不确定度为Urel=1.5%，k=2，则高阻箱溯源引入的不确定度u3（Rd）为：

u3（Rd）=ak=1×108×1.5%2=0.0075×108 Ω

- C.1.3.4 各标准不确定度分量汇总

- 由于电阻箱与纤维比电阻仪彼此独立，互不相关，各标准不确定度u1（Rd）、u2（Rd）、u3（Rd）也相互独立，各分量的标准不确定度汇总如表C.1所示。

表C.1 不确定度分量汇总一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 类别 | 分布 | 标准不确定度（Ω） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | u1（Rd） | A | 正态 | 0.0028×108 |
| 2 | 分辨力 | u2（Rd） | B | 均匀 | 0.0029×108 |
| 3 | 高阻箱溯源 | u3（Rd） | B | 均匀 | 0.0075×108 |

- 因测量重复性引入的不确定度分量小于电阻测试仪分辨力量化误差引入的不确定度分量,故不考虑重复性引入的不确定度分量。

- C.1.4 合成标准不确定度u（Rd）

u（Rd）=u22（Rd）+u32（Rd）= 0.0080×108Ω

C.1.5 测量结果扩展不确定度的U

取包含因子，扩展不确定度为：

U=k×u(Rd)=2×0.0080×108=1.6×106 Ω

C.1.6测量结果相对扩展不确定度Urel

Urel=1.6×1061.05×108×100%=1.6%

即        Urel=1.6%   k=2

C.2 纤维比电阻仪输出电压校准不确定度的评定

- C.2.1 概述

用测量范围为（0～200） V，分辨力为0.01 V，0.5级的数字式万用表测量纤维比电阻仪的输出电压，测量三次，以三次测量结果的算术平均值作为此时纤维比电阻仪的输出电压。以100V输出电压为例分析。

- C.2.2 测量模型

ΔUd=U0−Ud

式中：

ΔUd— 测试电压误差，V；

U0 — 电阻测试仪电压设定值，V；

Ud — 万用表实测值，V。

纤维比电阻仪电压设定值为恒量100V，因此，测试电压阻误差标准不确定度可由下式计算：

- C.2.3 不确定度来源分析

Ud对应的标准不确定度u（Ud）来源主要是测量重复性引入的标准不确定度分量u1（Ud），万用表最大允许误差引入的标准不确定度分量 u2（Ud），万用表分辨力引入的标准不确定度分量u3（Ud）。

C.2.3.1 测量重复性引入的标准不确定度分量u1（Ud）的评定

可采用连续重复多次测量直接求出标准不确定度，即采用A类方法进行评定。

设定输出为DCV：100 V，在重复性条件下用万用表直接测量纤维比电阻仪的输出电压，连续测量10次，得到一测量列（单位：V）：99.85、99.95、99.94、99.94、99.88、99.92、99.86、99.94、99.94、99.86。

则单次测量结果的实验标准偏差计算如下：

单次平均值：

U=i=110Ui10=99.909  V

实验标准偏差：

Sp=i=110（Ui−U）210−1 =0.0390  V

实际测量情况：万用表实测值在重复性条件下连续测量3次，以3次测量算术平均值为测量结果，则可得到万用表测量重复性引入的标准不确定度为：

u1(Ud)=Spm=0.03903=0.0225V

C.2.3.2 万用表最大允许误差引入的标准不确定度分量u2（Ud）的评定

万用表最大允许误差引入的标准不确定度可根据检定证书或校准证书给出的该万用表的最大允许误差来评定，属均匀分布，可采用B类方法评定。

万用表精度为0.5级 ，即a=0.5V通常认为在区间内服从均匀分布，即包含因子，故引入的标准不确定度为：

u2（Ud）=ak=0.53=0.29V

C.2.3.3万用表分辨力引入的标准不确定度分量u3（Ud）

万用表的分辨力为0.01V，半宽0.005V，服从均匀分布，包含因子k=3，则万用表分辨力引入的标准不确定度为：

u3(Ud)=ak=0.0053=0.0029V

- C.2.3.4 标准不确定度分量汇总

- 由于万用表与纤维比电阻仪彼此独立，互不相关，标准不确定度u1（Ud）、u2（Ud）也相互独立，各分量的标准不确定度汇总如表C.2所示。

表C.2 标准不确定度分量汇总一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 类别 | 分布 | 标准不确定度（V） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | u1（Ud） | A | 正态 | 0.0225 |
| 2 | 万用表最大允许误差 | u2（Ud） | B | 均匀 | 0.29 |
| 3 | 万用表分辨力量化误差 | u3(Ud) | B | 均匀 | 0.0029 |

因测量重复性大于万用表分辨力量化误差不确定度，两者取一，取大值。

- C.2.4 万用表标准不确定度来源计算

Ud标准不确定度为：

u（Ud）=u12（Ud）+u22（Ud）0.02252+0.2920.30V

- C.2.5 测量结果的扩展不确定度

取包含因子，扩展不确定度为：

U=0.60V  k=2