JJF(建材)XXXX─XXXX

基于微型热导检测器的便携式气相色谱仪校准规范

Calibration Specification for Portable Gas Chromatography System Based on Micro Thermal Conductivity Detector

xxxx-xx-xx发布                                         xxxx-xx-xx实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

JJF 010-2019

基于微型热导检测器的便携式气相色谱仪校准规范

JJF（建材）xxx-xxx

Calibration Specification for Portable Gas Chromatography System Based on Micro Thermal Conductivity Detector

归 口  单 位：中国建筑材料联合会

主要起草单位：中国科学院空天信息创新研究院

参加起草单位：西安交通大学

如皋市建筑工程质量检测中心

北京市劳动保护科学研究所

本规范委托全国建材工业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

孙建海（中国科学院空天信息创新研究院）

参加起草人：

王海容（西安交通大学）

朱小锋（北京市劳动保护科学研究所）

管建华（如皋市建筑工程质量检测中心）

李永振（北京市劳动保护科学研究所）

沈良明（如皋市建筑工程质量检测中心）

马天军（中国科学院空天信息创新研究院）

目    录

引言	（ Ⅳ）

1  范围	1

2  引用文件	1

3  概述	1

4  计量特性	2

4. 1  线性度	2

4.2  定量检测结果示值相对偏差	2

4. 3  定量重复性	2

4. 4  检测限	2

5  校准条件	2

5. 1  环境条件	2

5. 2  载气	2

5. 3  校准用计量器具	2

6  校准项目和校准方法	3

6. 1  仪器的调整	3

6. 2  线性度	3

6. 3  检测限	3

6. 4  仪器测量浓度的相对示值误差	3

6. 5 仪器测量浓度的定量重复性	4

7  校准结果表达	4

8  复校时间间隔	5

附录A	6

附录B	7

附录C	9

引   言

本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》编制。

针对基于微型热导检测器的便携式色谱仪，本规范参考了JJG 700—2016《气相色谱仪》、GB/T 32205—2015《气相色谱用热导检测器测试方法》和GB/T 32267—2015《分析仪器性能测定术语》。

本规范为首次发布。

基于微型热导检测器的便携式气相色谱仪校准规范

1  范围

本规范适用于基于微型热导检测器的便携式气相色谱仪的校准。

2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJG 700—2016  气相色谱仪

GB/T 32205—2015  气相色谱用热导检测器测试方法

GB/T 32267—2015  分析仪器性能测定术语

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本方法；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  概述

基于微型热导检测器的便携式气相色谱仪（以下简称GC-MicroTCD）（如图1）用于现场环境气体组分定量检测的便携式微型化热导色谱仪。GC-MicroTCD主要由净化器、流量控制阀EPC、进样阀、采样泵、色谱柱、微型热导检测器和数据采集处理系统等组成。其主要工作过程：载气将待分析样品传送到色谱柱，样品中各组分在色谱柱中气相和固定相间的分配，由于分配系数不同实现分离，分离后的组分被逐一传送到微型热导检测器，并被微型热导检测器逐一感知，输出到数据采集和处理系统得到色谱图，然后根据各组分的保留时间和响应值进行定性和定量分析，确定组分的名称和浓度大小。

采样泵

流量控制阀EPC

色谱柱

色谱图

载气

样品

微型热导

检测器

进样阀

净化器

图1  基于微型热导检测器的便携式气相色谱仪系统结构

4  计量特性

4. 1  线性度：在10~5000μmol/mol浓度范围内，线性度优于0.95。

4.2  定量检测结果示值相对偏差±10%。

4. 3  定量重复性不大于1%。

4. 4  检测限10 μmol/mol。

注：以上指标不作为合格性判别，仅供参考。

5  校准条件

5. 1  环境条件

a)  环境温度：0℃～40℃；

b)  相对湿度：不大于85%RH；

c)  室内不得有易燃、易爆和强腐蚀性气体，应有良好的接地及防静电措施以及无影响校准工作的气流、杂光、机械振动和电磁等干扰。

5. 2  载气

载气可使用氦气、氩气和氢气，其纯度：≥99.999%。

5. 3  校准用计量器具

校准使用的标准物质应为国家计量行政部门批准颁布的有证标准物质，具体参数见表1。

表1 标准物质参数

| 使用标准物质名称 | 浓度（μmol/mol） | 不确定度参数 |
| --- | --- | --- |
| 氮中甲烷 | 10-100 | U=2%，k=2 |
| 氮中甲烷 | 100-5000 | U=1%，k=2 |

6  校准项目和校准方法

6. 1  仪器的调整

打开调节仪器，将其调整到正常工作状态，然后就可以进行仪器校准。

6. 2  线性度

按第5章的校准条件，分别通入10μmol/mol、100μmol/mol、1250μmol/mol、2500μmol/mol、3750μmol/mol、5000μmol/mol六种浓度的氮中甲烷气体标准物质，测量不同试样浓度下的输出信号，由工作站生成色谱图，仪器在10~5000μmol/mol浓度范围内，响应线性度不低于0.95。

6. 3  检测限

将被校准的仪器通入载气，待基线稳定后，通入摩尔分数为（5~100）μmol/mol的氮中甲烷标准气体，记录色谱峰的峰值，并与基线噪声比较。检测限按公式（1）来计算。

|  | (1) |
| --- | --- |

式中：D    检测限，mV·mol/μmol；

S    灵敏度，mV·mL/mg；

N    色谱基线噪声，mV；

A    色谱峰面积，mV·min；

Fc    校准后载气流量，mL/min；

V    标准物质的进样体积，μL。

R    气体常数，8.314L·kPa/(moL·K)；

T    室温，K；

xA    气体标准物质中组分A的摩尔分数，mol/mol；

MA    组分A的摩尔质量，g/mol。

P    室温下的大气压，kPa。

6. 4  仪器测量浓度的相对示值偏差

通入一定浓度的标准气体（80 μmol/mol的氮中甲烷），记录标准气体通入仪器后的稳定显示值，重复测量7次，按公式（2）计算相对示值偏差ΔC。

|  | (2) |
| --- | --- |

式中：

Cs   标准物质浓度值，μmol/mol；

C   仪器测量浓度的7次显示值的算术平均值，μmol/mol。

6. 5 仪器测量浓度的定量重复性

通入一定浓度的标准气体（80 μmol/mol的氮中甲烷），记录仪器显示值Ci，重复上述测量7次，定量重复性以相对标准偏差来表示，按公式（3）来计算便携式气相色谱仪的定量重复性sr。

| sr=i=1n(Ci−C)2(n−1)×1C×100% | (3) |
| --- | --- |

式中：

n     测量次数；

Ci    便携式色谱仪第i次测量浓度的显示值，μmol/mol；

C    便携式色谱仪测量浓度显示值的算术平均值，μmol/mol。

7  校准结果表达

经校准的基于热导检测器的便携式气相色谱仪，出具校准证书。校准证书应包括JJF 1071-2010中所要求的内容，证书内页推荐格式见附录B。校准证书应至少包括以下信息：

a) 标题：“校准证书”或“校准报告”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 送校单位的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

i) 校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j) 校准环境的描述；

k) 校准结果及测量不确定度的说明；

l) 对校准规范的偏离的说明；

m) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

n) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

o) 未经实验室书面批准，不得部分复制校准证书或校准报告的声明。

8  复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过一年。

复校时间间隔的长短受仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所影响，送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

基于微型热导检测器的便携式气相色谱仪校准记录（供参考）

共  页 第  页

| 送校单位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 联系人 | 联系电话 | 制造厂商 |
| 仪器型号 | 仪器编号 | 证书编号 |
| 校准环境温度 | 大气压 | 检测环境湿度 |
| 所用标准物质及参数 |  |  |
| 校准员 | 核验员 | 校准日期 年 月 日 |

线性度

基于微型热导检测器的便携式气相色谱仪，在10-5000 μmol/mol浓度范围内，响应线性度：

示值相对偏差

标准样品浓度示值1示值2示值3示值4示值5示值6示值7平均值示值相对偏差定量重复性

1234567
RSD (%)示值误差校准结果的相对扩展不确定度：_____________________

检测限

基于微型热导检测器的便携式气相色谱仪的浓度检测限为：

基于微型热导检测器的便携式气相色谱仪能有效检测样品的浓度为：

附录B

校准证书内页格式

校准证书

证书编号××××××—××××

| 校准机构授权说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |
| 温度 | ℃ | 地点 |  |  |
| 相对湿度 | % | 日期 | 年 月 日 |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要计量器具： |  |  |  |  |
| 名称 | 浓度 | 不确定度/ 准确度等级 | 校准证书编号 | 证书有效期至 |

注：

1. ×××××仅对加盖“×××××校准专用章”的完整证书负责。

2. 本证书的校准结果仅对所校准的对象有效。

3. 未经实验室书面批准，不得部分复印证书。

第×页 共×页

| 校 准 结 果 证书编号××××××—×××× |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器外观 |  |  |  |
| 相对标准偏差 | 标准气体 | 浓度显示值 | 相对示值偏差（ΔC=C−Cs) |
| 检测限 |  |  |  |
| 线性度 |  |  |  |
| 定量重复性 |  |  |  |
| 示值误差校准结果的相对扩展不确定度 |  |  |  |

校准员：                                                     核检员：

第×页 共×页

附录C

基于微型热导检测器的便携式气相色谱仪示值误差不确定度评定实例

C.1  测量方法

（1）检测仪示值误差是用基于微型热导检测器的便携式气相色谱仪直接测量而得，对检测仪示值误差的测量结果不确定度进行评定。

（2) 使用的校准用标准物质是氮中甲烷【GBW（E）060567（10-100μmol/mol U=2%，k=2；100-5000μmol/mol U=1%，k=2）】。

C.2  测量模型

C.2.1  相对示值偏差

相对示值偏差按公式（C.1)

|  | (C.1) |
| --- | --- |

式中：

ΔC    检测仪的浓度相对示值偏差；

Cs    标准样品的浓度值，μmol/mol；

C    样品浓度显示值的算术平均值，μmol/mol。

C.3  标准不确定度评定

C.3.1  由被校仪器测量重复性引入的不确定度u(C1)

以一台基于微型热导检测器的便携式气相色谱仪进行实验，用浓度为80.0 μmol/mol 的标准气体（氮中甲烷），在相同条件下进行连续测量，得到浓度的测量结果，如表C.1所示。

表C.1基于微型热导检测器的便携式气相色谱仪7次测量结果(单位：μmol/mol)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.525 | 80.431 | 80.478 | 80.289 | 80.362 | 80.297 | 80.183 | 80.360 |

通过公式（C.3）可确定被校仪器测量重复性引入的不确定度u（c1）。

| u(C1)=i=1n(Ci−C)2(n−1)×1n=0.045 μmol/mol | (C.3) |
| --- | --- |

式中：

n     测量次数；

u(C1)    待测样品浓度的标准不确定度，μmol/mol；

Ci    检测仪第i次检测的浓度显示值，μmol/mol；

C    样品浓度显示值的算术平均值，μmol/mol。

C.3.2  由标准样品引入的不确定度u(C2)

此项为B类不确定度分量，选用的标准样品为有证国家标准样品，证书给出的测量不确定度为0.020×80 μmol/mol=1.60 μmol/mol，k = 2，标准不确定度u（c2）按照公式（C.4）计算：

| u(C2)=1.602=0.80 μmol/mol | (C.4) |
| --- | --- |

C.3.3  合成不确定度

合成标准不确定度u（c）按照公式（C.5）计算：

| u(C)=u12+u22=0.8001 μmol/mol | (C.5) |
| --- | --- |

C.3.4  相对扩展不确定度

取k = 2，示值误差校准结果的相对扩展不确定度U按照公式（C.6）计算：

| U=k×u(C)C×100%=2.00% | (C.6) |
| --- | --- |

结论：基于微型热导检测器的便携式气相色谱仪的示值误差校准结果的相对扩展不确定度为2.00%。