中华人民共和国工业和信息化部

通信计量技术规范

通信计量技术规范

JJF（通信）018─2021

时间综合测试仪校准规范

Calibration Specification of Time Synthesizer Testers

（报批稿）

2021-XX-XX发布                              2022-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

时间综合测试仪校准规范

Calibration Specification of Time Synthesizer Testers

JJF (通信)018-2021

| 归 口 单 位： | 中国信息通信研究院 |
| --- | --- |
| 主要起草单位： | 中国信息通信研究院 |

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

张卫华（中国信息通信研究院）

陈龙泉（中国信息通信研究院）

许  伟（中国信息通信研究院）

参加起草人：

黄  震（中国信息通信研究院）

沈岸平（中国信息通信研究院）

毛宇博（中国信息通信研究院）

目    录

引   言	II

1	范围	1

2	引用文件	1

3	缩略语、术语和定义	1

4	概述	1

5	计量特性	2

5.1	输出频率	2

5.2	频率偏差	2

5.3	频率稳定度	2

5.4	基准时间偏差	2

5.5	时间仿真	2

5.6	时间测量	2

6	校准条件	2

6.1	环境条件	2

6.2	校准用设备	2

7	校准项目和校准方法	3

7.1	校准项目	3

7.2	校准方法	4

8	校准结果表达	6

9	复校时间间隔	7

附录A校准原始记录内页格式	8

附录B校准证书内页格式	10

附录C时间综合测试仪不确定度评定实例	12

引   言

本规范依据国家计量技术规范JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2010《通用计量名词术语》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》，对JJF(通信)018－2015进行修订。

与原规范相比，除编辑性修改外，主要技术内容变化如下：

——修改了时间测量范围；

——增加了基准时间偏差测量及标准时间源；

——删除了功能项检查相关内容；

——修改了原始记录和校准证书的格式。

本规程历次版本发布情况为：

——JJF(通信)018－2015

时间综合测试仪校准规范

# 范围

本规范适用于时间综合测试仪的校准。

# 引用文件

### JJG292-2009铷原子频率标准检定规程

### JJG181-2005石英晶体频率标准检定规程

## IEEE Std 1588™-2008用于网络测量和控制系统的IEEE精确时钟同步协议标准(IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems)

## RFC-1305网络时间协议(第三版) (RFC-1305 Network Time Protocol (Version 3))

## 美国靶场仪器组码标准200-04（IRIG STANDARD 200-04）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 缩略语、术语和定义

## 全球导航卫星系统Global Navigation Satellite System（GNSS）

目前包括美国的全球定位系统(GPS)、俄罗斯的格洛纳斯(GlONASS)、欧洲的伽利略(Galileo)、中国的北斗(BD)。

## 精确时间协议Precision Time Protocol（PTP）

#### IEEE1588-2008定义的用于网络测量和控制系统的精确时钟同步协议标准。

## 网络时间协议Network Time Protocol（NTP）

#### RFC(Request For Comments)-1305标准定义的协议，用于一组分散的时间服务器和客户端间的时间同步。

## 经幅度调制的B型码（IRIG-B AC）和未经幅度调制的B型码（IRIG-B DC）。

#### IRIG-B是串行时间码，时帧速率为1帧/s，可传递100位的信息。年信息采用二-十进制数格式，日时间采用直接二进制格式。IRIG-B AC是对标准正弦波载频进行幅度调制的B码。IRIG-B DC是未经幅度调制的B型码。

# 概述

#### 时间综合测试仪是一种能够对各种时间信号（1PPS、PTP、NTP、IRIG、1PPS +TOD等）进行精密测量的仪表。其内置参考时基及精密授时型 GNSS接收部件，通过锁定到外部高精度时间源（GNSS等）来获取高精度时间信息。将高精度时间信息生成测试所需要的各种时间信号和时间协议，与被校时间信号进行比较或与被校时间协议相互传送，计算出被校仪表或设备所保持时间的偏差。

#### 图1 时间综合测试仪结构图

# 计量特性

## 输出频率

## 10MHz

## 频率偏差

#### 5.2.1  自由运行状态：±5×10-8~±1×10-10

#### 5.2.2  锁定GNSS状态：±5×10-11~±1×10-12（日平均）

#### 5.2.3  保持状态：±5×10-10~±1×10-11（日平均）

## 频率稳定度

#### 5.3.1  自由运行状态：5×10-11~1×10-12（τ=1s~100s）

#### 5.3.2  锁定GNSS状态：5×10-10~1×10-12（τ=1s~100s）

#### 5.3.3  保持状态：5×10-11~1×10-12（τ=1s~100s）

## 基准时间偏差

### 1PPS时间偏差：±50 ns

## 时间仿真：锁定外时间参考

#### 5.5.1  PTP时间偏差：±50 ns

#### 5.5.2  NTP时间偏差：±20 µs

#### 5.5.3  IRIG-B时间偏差：±40 µs (IRIG-B AC)，±200 ns (IRIG-B DC)

## 时间测量：锁定外时间参考

#### 5.6.1  1PPS测量误差：±50 ns

#### 5.6.2  PTP测量误差：±50 ns

#### 5.6.3  NTP测量误差：±20 µs

#### 5.6.4  IRIG-B测量误差：±40 µs (IRIG-B AC)，±200 ns (IRIG-B DC)

注：以上技术指标不适用于合格性判别，仅供参考。

# 校准条件

## 环境条件

#### 6.1.1环境温度：（20~25）℃内任选一点，温度变化不应超过±2℃。

#### 6.1.2相对湿度：≤80%

#### 6.1.3电源电压：（220±11）V；频率：（50±1）Hz

#### 6.1.4实验室应无影响测量结果的机械振动和电磁干扰。

## 校准用设备

### 6.2.1标准时间源

#### 输出1PPS与UTC时间偏差：优于±20 ns

### 6.2.2参考时间综合测试仪

#### 锁定外时间参考

##### 时间仿真：

##### PTP时间偏差：±50 ns

##### NTP时间偏差：±10 μs

##### IRIG-B时间偏差：±50 ns(IRIG-B DC)，±1 µs(IRIG-B AC)

##### 时间测量：

##### PTP测量误差：±50 ns

##### NTP测量误差：±10 μs

##### IRIG-B测量误差：±50 ns(IRIG-B DC)，±1µs(IRIG-B AC)

##### 支持IEEE1588v2 PTP和NTP时间协议，能够产生和接收1PPS+TOD、IRIG-B标准时间码。

### 6.2.3铯原子频率标准

#### 输出频率：5MHz、10MHz

##### 频率偏差：±5.0×10-13

### 6.2.4高稳晶振

#### 输出频率：5MHz、10MHz

#### 稳定度：≤3.0×10-13/1s（τ=1s~100s）

### 6.2.5频标比对器

#### 测量范围：1MHz~20MHz

#### 比对不确定度(1σ)：≤3×10-13/1s（τ=1s~100s）

### 6.2.6时间间隔计数器

#### 测量范围：±(1ns~1000s)

#### 最大允许误差：±(1.0ns+时基误差×时间间隔)

# 校准项目和校准方法

## 校准项目

#### 表1  校准项目一览表

| 序号 | 项 目 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 | 7.2.1 |
| 2 | 输出频率及频率偏差 | 7.2.2 |
| 3 | 输出频率稳定度 | 7.2.3 |
| 4 | 基准时间偏差 | 7.2.4 |
| 5 | 时间仿真 | 7.2.5 |
| 6 | 时间测量 | 7.2.5 |

## 校准方法

#### 7.2.1 外观及工作正常性检查

被校仪表外观应完好，标识清晰完整；无影响其正常工作的机械损伤；各部件安装牢固，附件及使用说明书应齐全；按说明书要求进行预热，被校测试仪应能正常工作；将检查结果记录在附录A表格A.1中。

7.2.2输出频率及频率偏差

#### 校准方法参见JJG181-2005石英晶体频率标准检定规程（5.2.7.7节）（被校时钟为石英晶体）或JJG292-2009铷原子频率标准检定规程（6.2.3.2节）（被校时钟为铷原子钟）。

##### 校准结果记录在附录A表格A.2中。

### 7.2.3输出频率稳定度

##### 校准方法参见JJG181-2005石英晶体频率标准检定规程（5.2.4.6节）（被校时基为石英晶体）或JJG292-2009铷原子频率标准检定规程（6.2.2.6节）（被校时基为铷原子钟）。

#### 校准结果记录在附录A表格A.3中。

### 7.2.4基准时间偏差

##### 设置被校时间综合测试仪天线时延，驯服内部时钟，使其处于稳定工作状态，经过足够的预热时间（通常一天）后开始测量。

##### 如图2所示，选择两根等长的电缆，将标准时间源输出的1PPS信号和被校时间综合测试仪的1PPS信号输出至时间间隔测试仪，时间间隔测试仪使用铯钟作为外参考源。时间间隔测试仪测量两输入1PPS的时差，每秒记录一个测量值，即为被校时间综合测试仪的1PPS时间偏差。测试时间为一天，计算时间偏差的平均值和标准偏差，将结果记录在附录A表格A.4。

##### 图2 基准时间偏差校准连接图

### 7.2.5时间仿真和时间测量

### 7.2.5.1 1PPS时间测量误差

##### 设置被校时间综合测试仪天线时延为线缆延迟与7.2.4中测得的基准时间偏差之和，重新驯服内部时钟，使其处于稳定工作状态，经过足够的预热时间（通常一天）后开始测量。

##### 如图3所示，选择一根已知时延的电缆，将参考时间综合测试仪的1PPS输出至被校时间综合测试仪。被校时间综合测试仪测量参考时间综合测试仪的1PPS信号，每秒记录一个测量值，测量值扣除电缆时延即为被校时间综合测试仪的1PPS时间测量误差。测试时间为一天，计算时间测量误差的平均值和标准偏差，将结果记录在附录A表格A.6。

#### 图3 1PPS时间测量误差校准连接图

### 7.2.5.2 PTP时间偏差和时间测量误差

##### 如图4所示，用一根网线连接参考时间综合测试仪和被校时间综合测试仪，参照7.2.5.1a)的方法预热参考时间综合测试仪和被校时间综合测试仪。

##### 图4 PTP时间偏差和时间测量误差校准连接图

##### 在参考时间综合测试仪和被校时间综合测试仪之间配置PTP协议，被校时间综合测试仪为服务器，保持PTP协议同步，同步报文设置为1次/1s。启动参考时间综合测试仪的PTP时间测量功能，每秒记录一个测量值，即为被校时间综合测试仪的PTP协议时间偏差。测试时间为一天，计算时间偏差的平均值和标准偏差。将结果记录在附录A表格A.5。

##### 配置被校时间综合测试仪作为客户端，并保持PTP协议同步，同步报文设置为1次/1s。启动被校时间综合测试仪的PTP时间测量功能，每秒记录一个测量值，即为被校时间综合测试仪的PTP协议时间测量误差。测试时间为一天，计算时间测量误差的平均值和标准偏差，将结果记录在附录A表格A.6。

#### 7.2.5.3 NTP时间偏差和时间测量误差

##### 按7.2.5.2 a)连接并预热仪表。

##### 在参考时间综合测试仪和被校时间综合测试仪之间配置NTP协议，被校时间综合测试仪作为服务器，保持NTP协议同步，轮询时间为一秒。启动参考时间综合测试仪的NTP时间测量功能，每秒记录一个测量值，即为被校时间综合测试仪的NTP协议时间偏差。测试时间为一天，计算时间偏差的平均值和标准偏差，将结果记录在附录A表格A.5。

##### 配置被校时间综合测试仪作为客户端，保持NTP协议同步，轮询时间为一秒。启动被校时间综合测试仪的NTP时间测量功能，每秒记录一个测量值，即为被校时间综合测试仪的NTP协议时间测量误差。测试时间为一天，计算时间测量误差的平均值和标准偏差，将结果记录在附录A表格A.6。

### 7.2.5.4 IRIG-B时间偏差和时间测量精度

##### 参照7.2.5.2 a)选择选择一根已知时延的电缆连接仪表并预热。

##### 在参考时间综合测试仪和被校时间综合测试仪之间配置IRIG-B(DC)时间码，被校时间综合测试仪作为发送端。启动参考时间综合测试仪的IRIG-B(DC)时间测量功能，每秒记录一个测量值，测量值扣除电缆时延即为被校时间综合测试仪的IRIG-B协议时间偏差。测试时间为一天，计算时间偏差的平均值和标准偏差，将计算结果记录在附录A表格A.5。

##### 配置被校时间综合测试仪作为接收端。启动被校时间综合测试仪的IRIG-B(DC)时间测量功能，每秒记录一个测量值，测量值扣除电缆时延即为被校时间综合测试仪的IRIG-B(DC)协议时间测量误差。测试时间为一天，计算时间测量误差的平均值和标准偏差。将结果记录在附录A表格A.6。

#### 在被校时间综合测试仪和参考源之间配置IRIG-B(AC)时间码，重复b)和c)项测试。

# 校准结果表达

校准结束后应出具校准证书，校准证书内页格式见附录B。校准证书应准确、客观的报告校准结果。校准结果用校准数据的形式给出，并给出测量不确定评定，不确定度评定实例见附录C。校准证书至少包含以下信息：

- 标题，如“校准证书”或“校准报告”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

- 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对抽样程序进行说明；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 校准证书或校准报告测试人、审核人和签发人的签名，以及签发日期；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

# 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的。因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议不超过1年。更换重要部件、维修或对仪器性能有怀疑时，应及时校准。

- 校准原始记录内页格式

# A.1外观及工作正常性检查

# A.2输出频率及频率偏差

## A.2.1自由运行状态

| 输出频率(MHz) | 频率偏差Urel(k=2) |
| --- | --- |

## A.2.2锁定（GPS）状态

锁定（GPS）一天以上后，连续测量七天。

| 时间 | 相对频偏 |
| --- | --- |
| 第一天 |  |
| 第二天 |  |
| 第三天 |  |
| 第四天 |  |
| 第五天 |  |
| 第六天 |  |
| 第七天 |  |

锁定（GPS）状态下日平均频率偏差：优于       (k=2)。

## A.2.3保持状态

跟踪五天以上后，进入保持，测量一天。

| 时间 | 相对频偏 |
| --- | --- |
| 第一天 |  |

# A.3输出频率稳定度

| 取样时间 | 频率稳定度(σ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自由运行状态 |  | 锁定(GPS)状态 |  | 保持状态 |  |
|  | 测量结果 | 不确定度Urel(k=2) | 测量结果 | 不确定度Urel(k=2) | 测量结果 | 不确定度Urel(k=2) |
| 1 s |  |  |  |  |  |  |
| 10 s |  |  |  |  |  |  |
| 100 s |  |  |  |  |  |  |

# A.4基准时间偏差

| 测量信号 | 时间偏差平均值 （参考-被校） | 标准偏差 | 测试时长 | 不确定度U(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1PPS |  |  |  |  |

# A.5时间仿真

| 测量信号 | 时间偏差平均值 （参考-被校） | 标准偏差 | 测试时长 | 不确定度U(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PTP |  |  |  |  |
| NTP |  |  |  |  |
| IRIG-B(AC) |  |  |  |  |
| IRIG-B(DC) |  |  |  |  |

# A.6时间测量

| 测量信号 | 测量误差平均值 （被校-参考） | 标准偏差 | 测试时长 | 不确定度U(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1PPS |  |  |  |  |
| PTP |  |  |  |  |
| NTP |  |  |  |  |
| IRIG-B(AC) |  |  |  |  |
| IRIG-B(DC) |  |  |  |  |

- 校准证书内页格式

# B.1输出频率及频率偏差

## B.1.1自由运行状态

| 输出频率(MHz) | 频率不确定度Urel(k=2) |
| --- | --- |

## B.1.2锁定（GPS）状态

锁定（GPS）一天以上后，连续测量七天。

| 时间 | 相对频偏 |
| --- | --- |
| 第一天 |  |
| 第二天 |  |
| 第三天 |  |
| 第四天 |  |
| 第五天 |  |
| 第六天 |  |
| 第七天 |  |

锁定（GPS）状态下日平均频率不确定度：优于       (k=2)。

## B.1.3保持状态

跟踪五天以上后，进入保持，测量一天。

| 时间 | 相对频偏 |
| --- | --- |
| 第一天 |  |

# B.2 输出频率稳定度

| 取样时间 | 频率稳定度(σ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自由运行状态 |  | 锁定(GPS)状态 |  | 保持状态 |  |
|  | 测量结果 | 不确定度Urel(k=2) | 测量结果 | 不确定度Urel(k=2) | 测量结果 | 不确定度Urel(k=2) |
| 1 s |  |  |  |  |  |  |
| 10 s |  |  |  |  |  |  |
| 100 s |  |  |  |  |  |  |

# B.3基准时间偏差

| 测量信号 | 时间偏差平均值 （参考-被校） | 标准偏差 | 测试时长 | 不确定度U(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1PPS |  |  |  |  |

# B.4时间仿真

| 测量信号 | 时间偏差平均值 （参考-被校） | 标准偏差 | 测试时长 | 不确定度U(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PTP |  |  |  |  |
| NTP |  |  |  |  |
| IRIG-B(AC) |  |  |  |  |
| IRIG-B(DC) |  |  |  |  |

# B.5时间测量

| 测量信号 | 测量误差平均值 （被校-参考） | 标准偏差 | 测试时长 | 不确定度U(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1PPS |  |  |  |  |
| PTP |  |  |  |  |
| NTP |  |  |  |  |
| IRIG-B(AC) |  |  |  |  |
| IRIG-B(DC) |  |  |  |  |

- 时间综合测试仪不确定度评定实例

C.1被校时间综合测试仪输出1PPS时间偏差

C.1.1 数学模型：T=T1PPS +ΔT+ d

其中：T为被校时间综合测试仪的1PPS时间偏差

T1PPS为被校时间综合测试仪输出1PPS时间偏差测量结果

ΔT为标准时间源输出1PPS时间偏差

d为时间间隔计数器分辨力对测量结果的影响量

C.1.2不确定度来源

不确定度来源应包括：

- 标准时间源输出1PPS时间偏差u(ΔT)=u1

- 时间间隔计数器测量分辨力u(d)=u2

- 测量重复性u(T1PPS)=u3

C.1.3 标准不确定度评定

- 由标准时间源时间偏差引入的不确定度分量u1，按B类方法进行评定。

根据仪表说明书给出的技术指标，标准时间源的1PPS时间偏差为±10ns，则此偏差的置信区间半宽a1=10ns。假定此偏差在区间内呈均匀分布，取扩展因子k1=3，则不确定度。

- 由时间间隔计数器测量分辨力引入的不确定度分量u2，按B类方法进行评定。

根据仪表说明书给出的技术指标，时间间隔计数器测量分辨力为1ns，则此分辨力的区间半宽度a1=0.5ns。假定分辨力在此区间内呈均匀分布，取扩展因子k1=3，则不确定度。

- 测量重复性引入的不确定度分量u3，按A类方法进行评定。

当取样次数为n时，标准偏差为σ，由测量重复性引入的不确定度分量u3=σ/，详见表C.1所示

表C.1 测量重复性引入的不确定度

| 次数 | 时间偏差平均值 （参考-被校） | 标准偏差 | u3 /ns |
| --- | --- | --- | --- |
| 86400 | 5 ns | 6.9 ns | 0.023 ns |

C.1.4 合成标准不确定度

| i | ui | 不确定度来源 | 类型 | 分布 | 因子 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u1 | 标准时间源时间偏差 | B | 平均 | 3 | 5.77 ns |
| 2 | u2 | 时间间隔计数器测量分辨力 | B | 平均 | 3 | 0.29 ns |
| 3 | u3 | 测量重复性 | A | / | / | 0.023 ns |

参考以上不确定度来源和实际校准结果，数学模型中ΔT、d、T1PPS之间没有值得考虑的相关性，则

=5.78 ns

C.1.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

C.2 PTP时间偏差(被校时间综合测试仪作为服务器)

C.2.1 测量模型：TPTP=TPTPs+ΔT+d

其中：TPTP为被校时间综合测试仪的PTP时间偏差

TPTPs为参考时间综合测试仪的PTP时间偏差测量结果

ΔT为参考时间综合测试仪的PTP时间偏差对测量结果的影响量

d为参考时间综合测试仪的测量分辨力对测量结果的影响量

C.2.2 不确定度来源

- 参考时间综合测试仪的PTP时间偏差u(ΔT)=u1

- 参考时间综合测试仪的测量分辨力u(d)=u2

- 参考时间综合测试仪的测量重复性u(TPTPs)=u3

C.2.3 标准不确定度评定

- 由参考时间综合测试仪引入的不确定度分量u1

根据仪表说明书给出的技术指标，参考时间综合测试仪的PTP时间偏差为50ns，则此偏差的置信区间半宽a1=50ns。假定此偏差在区间内呈均匀分布，取扩展因子k1=3，则不确定度。

- 由参考时间综合测试仪测量分辨力引入的不确定度分量u2

根据仪表说明书给出的技术指标，参考时间综合测试仪测量分辨力为4ns，则此分辨力的区间半宽度a2=2ns。假定分辨力在此区间内呈均匀分布，取扩展因子k2=3，则不确定度。

- 参考时间综合测试仪测量重复性引入的不确定度分量u3

当取样次数为n时，得到n个测量结果，实验标准偏差为σ。采用该n次测量结果的平均值作为测量结果的最佳估计值，由测量重复性引入的不确定度分量u3=σ/，详见表C.2所示

表C.2 测量重复性引入的标准不确定度

| 次数n | 时间偏差平均值/ns （参考-被校） | 标准偏差/ns | u3 /ns |
| --- | --- | --- | --- |
| 86400 | -35 | 8.5 | 0.029 |

C.1.4 合成标准不确定度

| i | ui | 不确定度来源 | 类型 | 分布 | 包含因子 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u1 | 参考时间综合测试仪PTP时间偏差 | B | 均匀 | 3 | 28.9 ns |
| 2 | u2 | 参考时间综合测试仪测量分辨力 | B | 均匀 | 3 | 1.2 ns |
| 3 | u3 | 测量重复性 | A | / | / | 0.029 ns |

测量模型中ΔT、d、TPTPs之间没有值得考虑的相关性，重复性和分辨力取较大者，则=28.9 ns。

C.2.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

C.3 PTP时间测量误差（被校时间综合测试仪作为客户端）

C.3.1 测量模型：TPTP=TPTPs+ΔT+d

其中：TPTP为被校时间综合测试仪的PTP时间偏差

TPTPs为被校时间综合测试仪的PTP时间偏差测量结果

ΔT为参考时间综合测试仪的PTP时间偏差对测量结果的影响量

d为被校时间综合测试仪的测量分辨力对测量结果的影响量

C.3.2 不确定度来源

- 参考时间综合测试仪的PTP时间偏差u(ΔT)=u1

- 被校时间综合测试仪的测量分辨力u(d)=u2

- 被校时间综合测试仪的测量重复性u(TPTPs)=u3

C.3.3 标准不确定度评定

- 由参考时间综合测试仪引入的不确定度分量u1

根据仪表说明书给出的技术指标，参考时间综合测试仪的PTP时间偏差为50ns，则此偏差的置信区间半宽a1=50ns。假定此偏差在区间内呈均匀分布，取扩展因子k1=3，则不确定度分量。

- 由被校时间综合测试仪测量分辨力引入的不确定度分量u2

根据仪表说明书给出的技术指标，被校仪表测量分辨力为20ns，则此分辨力的置信区间半宽a1=10 ns。假定分辨力在此区间内呈均匀分布，取扩展因子k2=3，则不确定度分量。

- 被校时间综合测试仪测量重复性引入的不确定度分量u3

当取样次数为n时，得到n个测量结果，实验标准偏差为σ。采用该n次测量结果的平均值作为测量结果的最佳估计值，由测量重复性引入的不确定度分量u3=σ/，详见表C.3所示

表C.3 测量重复性引入的标准不确定度

| 次数n | 测量误差平均值/ns （被校-参考） | 标准偏差/ns | u3 /ns |
| --- | --- | --- | --- |
| 86400 | -78 | 31.0 | 0.105 |

C.3.4 合成标准不确定度

| i | ui | 不确定度来源 | 类型 | 分布 | 包含因子 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u1 | 参考时间综合测试仪PTP时间偏差 | B | 均匀 | 3 | 28.9 ns |
| 2 | u2 | 被校时间综合测试仪测量分辨力 | B | 均匀 | 3 | 5.8 ns |
| 3 | u3 | 测量重复性 | A | / | / | 0.105 ns |

测量模型中ΔT、d、TPTPs之间没有值得考虑的相关性，重复性和分辨力取较大者，则=29.5 ns。

C.3.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：