中华人民共和国工业和信息化部

机械计量技术规范

JJFX（机械）1076-2021

磨料堆积密度测定仪校准规范

Calibration Specification for Density of Abrasive Grains Testers

（报批稿）

20**－**－**发布

20**－**－**实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

JJF(机械)1076—2021 代 替JJF (机械)045—2014

磨料堆积密度测定仪校准规范

Calibration Specification for Density of Abrasive Grains Testers

归 口 单  位：全国机械汽车专业计量技术委员会

主要起草单位：郑州磨料磨具磨削研究所有限公司

参加起草单位：国机精工股份有限公司郑州分公司

本规范委托全国机械汽车专业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

史纪民（郑州磨料磨具磨削研究所有限公司）

邢  波（郑州磨料磨具磨削研究所有限公司）

刘玉红（国机精工股份有限公司郑州分公司）

张耘硕（国机精工股份有限公司郑州分公司）

参加起草人：

苏伟波 （国机精工股份有限公司郑州分公司）

张克选 （郑州磨料磨具磨削研究所有限公司）

张林州 （郑州磨料磨具磨削研究所有限公司）

目录

引   言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语	1

4 概述	1

5 计量特性	2

5.1外观	2

5.2 堆积密度仪的尺寸	2

5.3 测量筒的容积	3

6 校准条件	3

6.1 环境条件	3

6.2 测量介质	3

6.3 测量标准	4

7 校准项目和校准方法	4

7.1 外观	4

7.2 堆积密度仪的尺寸	4

7.3 测量筒容积测量	4

7.4 周期校准	5

8 校准结果表达	5

9 复校时间间隔	5

附录A  磨料堆积密度测定仪校准记录	6

附录B1 校准证书	8

附录B2 校准证书内页	9

附录C  1990国际温标纯水密度部分摘录	10

附录D  磨料堆积密度测定仪测量筒容积测量的不确定度评定示例	11

- 引   言

本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写原则》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》编制。

与JJF (机械)045—2014相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——范围中增加了其他颗粒材料测量密度用的测量筒容积测量可参照本规范；

——修改了计量特性中外观要求，增加了其他测量密度用的测量筒容积的要求；

——增加了校准条件纯水的技术要求；

——修改了测量筒容积的校准方法。

本规范所代替规范的历次版本发布情况为：

——JJF (机械)045—2009

——JJF (机械)045—2014

1 范围

磨料堆积密度测定仪校准规范

本规范适用于新制造、使用中和维修后的磨料堆积密度测定仪的校准。包括普通磨料（粗磨粒、微粉）堆积密度测定仪和超硬磨料堆积密度测定仪的校准，其他颗粒、粉体材料测量密度用的仪器校准可参照本规范。

# 2 引用文件

本规范引用下列文件：

GB/T 16458-2021 磨料磨具术语

GB/T20316.1 普通磨料  堆积密度的测定 第一部分：粗磨粒

GB/T20316.2 普通磨料  堆积密度的测定 第二部分：微粉

JB/T3584 超硬磨料  堆积密度测定方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 术语

本规范中的术语采用GB/T 16458-2021 磨料磨具术语。

堆积密度 bulk density [GB/T 16458  3.1.6]

在自然堆积的情况下，单位体积内磨粒的质量。

# 4 概述

磨料堆积密度测定仪（以下简称堆积密度仪）是将装入漏斗中的磨粒，在一定高度下自由地落入特定容积的测量筒中，自然充满，称量测量筒中磨料质量，计算其堆积密度的专用仪器。示意图如下。

1.漏斗支撑及高度调节 2.支架 3.底板 4.溢料盘 5.测量桶 6.漏斗

图1粗磨粒堆积密度测定仪示意图

- 1.漏斗支架 2.漏斗 3.振动装置 4.橡皮支脚 5.溢料盘 6.测量桶 7.防尘罩 8.振动给料槽

图2微粉堆积密度测定仪示意图

- 1、8.漏斗支架 2.底座 3.底座螺钉 4.溢料盘 5.测量桶 6.橡胶球 7.弹簧 9.漏斗

图3超硬磨料堆积密度测定仪示意图

# 5 计量特性

## 5.1外观

5.1.1普通磨料堆积密度仪的外观应符合GB/T20316.1 、GB/T20316.2规定；超硬磨料堆积密度仪的外观应符合JB/T3584规定。

5.1.2堆积密度仪应装配良好，安装稳固；使用框式水平仪调整底座水平，水平仪水泡居中；无明显影响使用的外观缺陷。

## 5.2 堆积密度仪的尺寸

堆积密度仪的尺寸见表1：

表1 堆积密度仪的尺寸                      单位：mm

| 普通磨料堆积密度测定仪 |  |  | 超硬磨料堆积密度测定仪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 粗磨粒用 | 微粉用 |  |  |
| 测量筒内径DT | 64±0.1 | 64±0.1 | 测量筒内径DT | 19.30±0.01 |
| 测量筒内高度HT | 62.2±0.15 | 62.2±0.15 | 测量筒深度HT | 34.20±0.02 |
| 漏斗总高度HL | 240±1 | 290±1 | 漏斗锥部高度HL | 41.3±1.0 |
| 漏斗上口内径DS | 160±1 | 190±1 | 漏斗顶部内径DS | 57.10±0.01 |
| 漏斗圆柱出料口内径DC | 20±0.5 | 28±1 | 漏斗颈内径DT | 6.40±0.03 |
| 漏斗圆柱出料口高度HC | 40±1 | 38±1 | 漏斗颈长度HC | 6.40±0.03 |
| 漏斗下端至测量筒底的下落高度HX | 138±1 | 140±1 | 漏斗下端与测量筒口的距离HX | 61.9±0.1 |
| 振动槽（长×宽×高LC×LK×LG） | ----- | (210±1)×(40±1) ×(30±1） | 漏斗导出的锥部角度θ | 63°±10′ |
| 漏斗下沿与振动槽底距离HZ | ------ | 8±4 | ------ | ------ |

## 5.3 测量筒的容积

5.3.1 普通磨料堆积密度测定仪测量筒容积（200±0.50）cm3；

超硬磨料堆积密度测定仪测量筒容积约(10±0.050）cm3；

5.3.2 其他测量密度用的测量筒容积依照使用说明书或相关要求。

# 6 校准条件

## 6.1 环境条件

6.1.1 温度:（20±5）℃，且室温变化不大于1℃/h；

6.1.2 湿度：≤80％RH；

6.1.3 大气压力：86kPa～106kPa；

6.1.4 周围应无影响正常工作的机械振动和电磁场干扰.

## 6.2 测量介质

测量介质为纯水（蒸馏水或去离子水），纯水温度与室温之差不得大于2℃，纯水密度见附录C表C.1。

## 6.3 测量标准

主要测量标准及其计量性能见表2。

表2 主要测量标准及计量性能

| 名称 | 计量性能 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 分度值 | 测量范围 |
| 游标卡尺 | 0.01mm | （0~300）mm |
| 深度卡尺 | 0.02mm | （0~200）mm |
| 钢直尺 | 1mm | （0~300）mm |
| 万能角度尺 | 2′ | 0~320° |
| 电子天平 | ≤0.01g | ≥800g |
| 电子天平 | ≤0.1mg | ≥100g |
| 水银温度计 | ≤0.1℃ | （0~50）℃ |

# 7 校准项目和校准方法

## 7.1 外观

按本规范第5.1条目测。

## 7.2 堆积密度仪的尺寸

7.2.1首先对磨料至测量筒底下落高度或漏斗下端与测量筒口的距离调整至符合本规范第5.2条之要求。

7.2.2 按照表1中规定，用游标卡尺、深度卡尺、钢直尺、万能角度尺等测量堆积密度测定仪各尺寸。

## 7.3 测量筒容积测量

7.3.1 将测量筒清洗干净并风干，在测量室内静置半个小时。

7.3.2 堆积密度测定仪测量筒容积测量

7.3.2.1普通磨料堆积密度测定仪测量筒测量

（1）将洗净风干的测量筒与一块平板玻璃一起放在天平上称重m0，将纯水缓慢注满测量筒，排出测量筒中的气泡，盖上平板玻璃，除去多余的纯水，称量总重mi。

（2）用水银温度计测量测量筒中纯水的温度，查表C.1该温度下的纯水密度ρi。

7.3.2.2 超硬磨料堆积密度测定仪测量筒测量

（1）将擦干干燥的测量筒与一块平板玻璃一起放在天平上称重m0，用滴定管将纯水以约每分钟5ml的速度滴入测量筒中，排出测量筒中的气泡，盖上平板玻璃，除去多余的纯水，称量总重mi。

（2）用水银温度计测量测量筒中纯水的温度，查表C.1该温度下的纯水密度ρi。

7.3.3 测量筒容积Vi按式1计算，普通磨料堆积密度测定仪测量筒容积保留小数点后两位有效数字，超硬磨料堆积密度测定仪测量筒容积保留小数点后三位有效数字。

------1

式中：m0 ---测量筒与平板玻璃称重质量（g）

mi---第i次测量时注满纯水的测量筒与平板玻璃称重质量（g）

ρi----第i次测量时纯水的密度

7.3.4 重复7.3.2~7.3.3操作，再测量两次，共测得三次测量筒容积、、。

7.3.5测量筒的实际容积V按式2计算：

-------2

新制堆积密度测定仪在首次校准时需进行7.1~7.3项目的校准测量，后续周期校准时可只需进行外观和测量筒容积项目的校准测量。

# 8 校准结果表达

校准记录见附录A，经校准的堆积密度测定仪发给校准证书，校准证书包含的内容和信息见附录B。

# 9 复校时间间隔

磨料堆积密度测定仪的复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等因素决定，送校单位可根据使用情况自主决定复校时间间隔，但原则上复校时间间隔不超过一年。

- 附录A           磨料堆积密度测定仪校准记录

| 证书编号 |  |  |  | 送校单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  | 仪器名称 |  |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |  |
| 环境条件 | 温度 ℃ 相对湿度 % |  |  | 大气压力 |  |  |  |  |
| 测量标准 | 名称 | 编号 | 型号/规格测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | 溯源单位/ 证书编号 |  | 有效 期至 |
| 校准依据 的技术文件 |  |  |  |  | 测量标准使用状态 |  | □正常 □异常见备注 |  |
|  |  |  |  |  | 现场校准条件确认 |  | □符合£不符合见备注 |  |

校准项目及校准结果

- 外观：

- 尺寸的测量（新制）                       单位：mm

| 普通磨料堆积密度测定仪 |  |  | 超硬磨料堆积密度测定仪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 粗磨粒用 | 微粉用 |  |  |
| 测量筒内径DT |  |  | 测量筒内径DT |  |
| 测量筒内高度HT |  |  | 测量筒深度HT |  |
| 漏斗总高度HL |  |  | 漏斗锥部高度HL |  |
| 漏斗上口内径DS |  |  | 漏斗顶部内径DS |  |
| 漏斗圆柱出料口内径DC |  |  | 漏斗颈内径DT |  |
| 漏斗圆柱出料口高度HC |  |  | 漏斗颈长度HC |  |
| 漏斗下端至测量筒底的下落高度HX |  |  | 漏斗下端与测量筒口的距离HX |  |
| 振动槽（长×宽×高LC×LK×LG） | ----- |  | 漏斗导出的锥部角度θ |  |
| 漏斗下沿与振动槽底距离HZ | ------ |  | ------ | ------ |

- 测量筒容积的测量

| 校准项目 |  |  |  | 测量结果1 |  |  | 测量结果2 |  |  | 测量结果3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量筒与平板玻璃称重质量m0（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注满纯水的测量筒与平板玻璃称重质量mi（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纯水的质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纯水的温度（℃ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纯水的密度ρi（g/cm3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量筒容积Vi（cm3 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量筒实际容积V（cm3 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度 |  |  |  | U= cm3 k=2 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接收日期 | 年 月 日 |  | 校准日期 |  | 年 月 日 |  |  | 复校时间间隔建议: 年 |  |  |
| 校准员 |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  |

校准证书应至少包含以下信息：

1）标题：“校准证书”；

2）实验室名称和地址；

3）进行校准的地点；

4）证书编号、页码和总页码；

5）送校单位的名称和地址；

6）被校对象的名称、生产单位、型号规格和编号；

7）校准员、核验员和批准人的签字；

8）校准日期；

9）校准环境条件；

10）使用本规范作为校准依据的说明；

11）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

12）校准结果及测量不确定度的说明；

13）复校时间间隔的建议；

14）校准结果仅对被校对象有效的声明；

15）未经校准单位的书面批准，不得部分复制该校准证书或报告的声明。

# 附录B2                校准证书内页

校准结果

- 1、外观

- 2、尺寸的测量（新制）

- 3、测量筒实际容积：          （cm3），扩展不确定度 U=       cm3   k=2

# 附录C              1990国际温标纯水密度部分摘录

表C.1 (13~28.5)℃1990温标纯水密度表            kg/m3

| t90(℃) | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 999.377 | 999.384 | 999.351 | 999.338 | 999.325 | 999.312 | 999.299 | 999.285 | 999.271 | 999.258 |
| 14 | 999.244 | 999.230 | 999.216 | 999.202 | 999.187 | 999.173 | 999.158 | 999.144 | 999.129 | 999.114 |
| 15 | 999.099 | 999.084 | 999.069 | 999.053 | 999.038 | 999.022 | 999.006 | 998.991 | 998.975 | 998.959 |
| 16 | 998.943 | 998.926 | 998.910 | 998.893 | 998.876 | 998.860 | 998.843 | 998.826 | 998.809 | 998.792 |
| 17 | 998.774 | 998.757 | 998.739 | 998.722 | 998.704 | 998.686 | 998.668 | 998.650 | 998.632 | 998.613 |
| 18 | 998.595 | 998.567 | 998.557 | 998.539 | 998.520 | 998.501 | 998.482 | 998.463 | 998.443 | 998.424 |
| 19 | 998.404 | 998.385 | 998.365 | 998.345 | 998.325 | 998.305 | 998.285 | 998.265 | 998.244 | 998.224 |
| 20 | 998.203 | 998.182 | 998.162 | 998.141 | 998.120 | 998.099 | 998.077 | 998.056 | 998.035 | 998.013 |
| 21 | 997.991 | 997.970 | 997.948 | 997.926 | 997.904 | 997.882 | 997.859 | 997.837 | 997.815 | 997.792 |
| 22 | 997.769 | 997.747 | 997.724 | 997.701 | 997.678 | 997.655 | 997.631 | 997.608 | 997.584 | 997.561 |
| 23 | 997.537 | 997.513 | 997.490 | 997.466 | 997.442 | 997.417 | 997.393 | 997.396 | 997.344 | 997.320 |
| 24 | 997.295 | 997.270 | 997.246 | 997.221 | 997.195 | 997.170 | 997.145 | 997.120 | 997.049 | 997.069 |
| 25 | 997.043 | 997.018 | 996.992 | 996.966 | 996.940 | 996.914 | 996.888 | 996.861 | 996.835 | 996.809 |
| 26 | 996.782 | 996.755 | 996.729 | 996.702 | 996.675 | 996.648 | 996.621 | 996.594 | 996.566 | 996.539 |
| 27 | 996.511 | 996.484 | 996.456 | 996.428 | 996.401 | 996.373 | 996.344 | 996.316 | 996.288 | 996.260 |
| 28 | 996.231 | 996.203 | 996.174 | 996.146 | 996.117 | 996.088 | 996.059 | 996.030 | 996.001 | 996.972 |

# 附录D     磨料堆积密度测定仪测量筒容积测量的不确定度评定示例

D1.普通磨料堆积密度测定仪测量的不确定度评定示例

D1.1 数学模型

式中：---测量筒容积（cm3）

---纯水的质量（g）；

ρ---温度时纯水密度（22.0℃，密度0.997773g/cm3）

D1.2 标准不确定度评定

普通磨料堆积密度测定仪测量筒容积测量不确定度主要由被测纯水质量误差和纯水密度的误差引起的。测量过程中，采用标准温度计测量水温，由温度-纯水密度对照表得到纯水的密度，根据标准水银温度计的检定证书可得20℃时误差是0.01℃，30℃时误差是0℃，这个数值对水密度的影响非常小，可忽略不计，对于输入量m的不确定度，主要来源于被测测量筒内纯水质量值的测量重复性引起的标准不确定度分量u(m1)、天平分辨率引起的标准不确定度分量u(m2)及电子天平最大允许误差引入的标准不确定度分量u(m3)。

D1.2.1 由测量重复性引起的标准不确定度分量u(m1)的评定

用测量范围为（0~820）g，分度值0.01g/     级的BSA822电子天平，对DMP-II型普通磨料堆积密度测定仪所用测量筒测量。在重复性条件下进行连续10次测量，得到一测量列（g）：200.08，200.07，199.98，199.97，200.06，200.98，199.99，200.06，200.08，200.05。其示值算术平均值和单次实验标准差按下式计算：

s=i=1nmi−m2n−1=0.046g单次实验标准差：

实际测量中，在重复条件下连续测量3次，以该3次测量的算术平均值作为测量结果。

u(m1)=s3=0.0266g

D1.2.2 由天平分辨力引起的标准不确定度分项u(m2)的评定

该天平实际分度值d=0.01g,设其服从均匀分布，则

D1.2.3 由电子天平最大允许误差引起的标准不确定度分项u(m3)的评定

该电子天平最大允许误差的绝对值是0.15g,设其服从均匀分布，则

u(m3)=0.153=0.0866g

D1.3 合成标准不确定度评定

u(m)=u2(m1)+u2(m2)+u2(m3)2=0.09064g

∂V∂m=1ρ

uc(V)=1ρu(m)=0.09084cm3

D1.4 扩展不确定度的评定

取k=2,则扩展不确定度为：

U=kuc(V)=0.18cm3，k=2

D1.5 测量不确定度报告

普通磨料堆积密度测定仪或使用分度值0.01g电子天平测量的测量筒容积测量结果的扩展不确定度为

U=0.18cm3，k=2

D2.超硬磨料堆积密度测定仪测量的不确定度评定示例

D2.1 数学模型

式中：  ---测量筒容积（cm3）；

---水的质量（g）；

ρ---温度时纯水的密度（22℃，密度0.997773g/cm3）。

D2.2 标准不确定度评定

超硬磨料堆积密度测定仪测量筒容积测量不确定度主要由被测纯水质量误差引起的。而对于输入量m的不确定度，主要来源于被测测量筒内纯水质量值的测量重复性引起的标准不确定度分量u(m1)、天平分辨率引起的标准不确定度分量u(m2)及电子天平最大允许误差引入的标准不确定度分量u(m3)。

D2.2.1 由测量重复性引起的标准不确定度分项u(m1)的评定

输入量m的不确定度分项u(m1)主要是天平的测量重复性所引起的，采用A类方法进行评定。用测量范围为（0~120）g、分度值0.0001g的电子天平，对JS72-1型超硬磨料堆积密度测定仪所用测量筒测量。在重复性条件下进行连续10次测量，得到一测量列（g）：10.0280、10.0065、10.0087、10.0145、10.0180、10.0084、0.0172、10.0092、10.0133、10.0107。其示值算术平均值和单次实验标准差按下式计算：

单次实验标准差：

实际测量中，在重复条件下连续测量3次，以该3次测量的算术平均值作为测量结果。由此，输入量m1的不确定度分项u(m1)为：

D2.2.2 由天平分度值（数显量化误差）引起的标准不确定度分项u(m2)的评定

该天平实际分度值为0.0001g设其服从均匀分布，则

D2.2.3 由电子天平最大允许误差引起的标准不确定度分项u(m3)的评定

该电子天平最大允许误差为±0.0015g,且服从均匀分布，则

D2.3 合成标准不确定度的评定

u(m)=u2(m1)+u2(m2)+u2(m3)2=0.0038g

uc(V)=1ρu(m)=0.00381cm3∂V∂m=1ρ

D2.4 扩展不确定度的评定

取，则扩展不确定度为：

D2.5 测量不确定度报告

超硬磨料堆积密度测定仪或使用分度值0.1mg电子天平测量测量筒容积测量结果的扩展不确定度为

，。

JJF （机械）1076-2021