中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF(电子)0078─2021

电子用稳定性试验台校准规范

Calibration Specification of Stability Test Bench for Electronics

（报批稿）

- ××-××发布                       2021-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

JJF(电子)0078─2021

电子用稳定性试验台

校准规范

Calibration Specification of Stability Test Bench for Electronics

归  口 单 位：中国电子技术标准化研究院

主要起草单位：中国电子技术标准化研究院

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

李  雷（中国电子技术标准化研究院）

张  慧（中国电子技术标准化研究院）

赵  昭（中国电子技术标准化研究院）

参加起草人：

阚劲松（中国电子技术标准化研究院）

王  酣（中国电子技术标准化研究院）

目 录

引 言	5

1 范围	6

2 引用文献	6

3 概述	6

4 计量特性	6

4.1 倾斜角度	6

4.2 转速	6

4.3 台面直径	6

5 校准条件	7

5.1 环境条件	7

5.2 校准用设备	7

6 校准项目和校准方法	7

6.1 校准前准备	7

6.2 校准方法	7

7 校准结果表达	8

8 复校时间间隔	9

附录A  校准记录格式	10

附录B  不确定度评定示例	11

### 引 言

本规范依据JJF 1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011 《通用计量术语及定义》及JJF 1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范为首次发布。

电子用稳定性试验台校准规范

# 1 范围

本规范适用于倾斜角度为（0~45）°，转速为（1~10）r/min，台面直径为（600~1000）mm的圆形电子用稳定性试验台的校准，对于台面边长为（600~1000）mm的方形稳定性试验台，可参照本规范进行校准。

# 2 引用文献

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求

GB 7000.1-2007 灯具 第1部分：一般要求与试验

IEC 60335-1:2016 Household and Similar Electrical Appliances - Safety - Part 1: General Requirements

UL 60335-1:2016 Safety of Household and Similar Appliances Part 1: General Requirements

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

# 3 概述

电子用稳定性试验台是用来检测电子用稳定性能的试验装置。电子产品的稳定性是《GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、《GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》等多个规范对家用和类似用途电器、额定电压不超过600V的信息技术设备、灯具等各种器具的一项基本要求。

根据《GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》，除固定式器具和手持式器具以外，打算用在例如地面或桌面等一个表面上的器具，应具有足够的稳定性。采用将器具以使用中的任一正常使用位置放在一个与水平面成10°的倾斜平面上或将器具放在一个水平支撑物上，并以最不利的方向将其倾斜 10°的试验来确定其是否合格。

电子用稳定性试验台根据引用规范的要求设计而来，适用于需要在一个表面上工作的电子产品进行稳定性试验，将电子产品放置在台面上，通过不同的角度倾斜考核其机械稳定性能。

# 4 计量特性

- 4.1 倾斜角度

测量范围：（0~45）°；最大允许误差：±0.5°。

- 4.2 转速

测量范围：（1~10）r/min；最大允许误差：±10%。

- 4.3 台面直径

测量范围：（600~1000）mm；最大允许误差：±1%。

# 5 校准条件

- 5.1 环境条件

a）环境温度：（23±5）℃；

b）环境相对湿度：≤80%；

c）供电电源：应有稳压及滤波措施；

d）周围无影响正常工作的电磁干扰和机械振动。

- 5.2 测量标准及其他设备

校准用测量标准及其他设备应经过计量技术机构检定或校准，满足校准使用要求，并在有效期内。

5.2.1 数显倾角仪

测量范围：0°~90°；测量分辨力：≤0.1°；最大允许误差：±0.1°。

5.2.2 电子秒表

测量范围：（0~3600）s；测量分辨力：0.01s；最大允许误差：±0.1s。

5.2.3 钢卷尺

测量范围：（0~3）m；最大允许误差：（0.03+0.03L）mm，其中L以米为单位，当L不是整米数时，取最接近的较大整数。

- 6 校准项目和校准方法

- 6.1 外观及工作正常性检查

6.1.1 外观及附件

被校准设备外观应完好，附件配置齐全、完好，无影响正常工作的机械损伤；制造厂及出厂编号等各种标志应清晰完整。

6.1.2 工作正常性

进行校准工作前，被校仪器应按规定开机预热30分钟以上。通电后仪器应能正常工作，各种设置指示均正常。

- 6.2 校准方法

6.2.1 倾斜角度

将电子用稳定性试验台调节到水平，将数显倾角仪放到试验台台面上。选择不少于3个倾斜角度校准点，电子用稳定性试验台按校准点设置倾斜角度值，每一校准点启动运行（或测量）3次，每次将数显倾角仪的倾斜角度读数记录于附录A表A.2中。

按式（1）、式（2）计算倾斜角度测量平均值和示值误差。

θ=13i=13θi………………………………………………………………………（1）                             …………………………………………………………………………（2）

式中：

——倾斜角度示值误差，（°）；

——第i次倾斜角度测量值，（°）；

——倾斜角度测量平均值，（°）；

——倾斜角度设定值，（°）。

6.2.2 转速

设定稳定性试验台的转速，并在台面上选取一个原点，启动旋转，同时用电子秒表开始计时，记录稳定性试验台旋转一周回到原点走过的时间t（min），测量次数不少于3次，记录一周时间测量值于附录A表A.3中。

按式（3）、式（4）计算转速测量值和转速测量平均值：

vi=1ti…………………………………………………………………………………（3）

v=13i=13vi…………………………………………………………………………（4）

式中：

Δv——转速示值误差，r/min；

ti——第i次一周时间测量值，min；

vi——第i次转速测量值，r/min；

v——转速测量平均值，r/min。

按式（5）计算转速示值误差：

Δv=v−v0………………………………………………………………………………（5）

式中：

Δv——转速示值误差，r/min；

v——转速测量平均值，r/min；

v0——转速设定值，r/min。

6.2.3 台面直径

将稳定性试验台调节到水平，使用钢卷尺测量稳定性试验台的台面直径，测量次数不少于3次，记录台面直径测量值于附录A表A.4中。

按式（6）、式（7）计算台面直径测量平均值和示值误差：

D=1ni=1nDi…………………………………………………………………（6）

…………………………………………………………………（7）

式中：

——台面直径示值误差，mm；

——第i次测量值，mm；

——测量平均值，mm；

——标称值，mm。

# 7 校准结果表达

校准后，出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的说明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 8 复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。仪器修理或调整后应及时校准。

### 附录A  校准记录格式

表A.1 外观及工作正常性检查

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 外观及附件 |  |
| 工作正常性 |  |

表A.2倾斜角度示值误差

| 设定值/(°) | 测量值/(°) |  |  | 测量平均值/(°) | 示值误差/(°) | 扩展不确定度 U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表A.3转速示值误差

| 转速标称值/(r/min) | 一周时间测量值/s | 转速测量值/(r/min) | 转速测量平均值/(r/min) | 示值误差/(r/min) | 扩展不确定度 U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表A.4台面直径示值误差

| 标称值/mm | 测量值 /mm |  |  | 测量平均值 /mm | 示值误差 /mm | 扩展不确定度 U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附录B  不确定度评定示例

电子用稳定性试验台校准规范，校准项目主要包括倾斜角度、转速、台面直径等3个参数，各参数均为直接测量方法。本部分阐述了倾斜角度、转速、台面直径等三个参数的的测量不确定度评定的程序。

B.1 测量模型

1）台面直径示值误差的测量模型为：

…………………………………………（B.1）

…………………………………………（B.2）

式中：——台面直径示值误差，mm；

——第i次测量值，mm；

——测量平均值，mm；

——标称值，mm。

2）转速示值误差的测量模型为：

……………………………………………（B.3）

………………………………………………（B.4）

式中：——转速示值误差，r/min；

——第i次测量值，r/min；

——测量平均值，r/min；

——标称值，r/min。

3）倾斜角度示值误差的测量模型为：

…………………………………………（B.5）

……………………………………………（B.6）

式中：——倾斜角度示值误差，（°）；

——第i次测量值，（°）；

——测量平均值，（°）；

——标称值，（°）。

B.2 测量不确定度来源

1）测量重复性引入的不确定度u1；

2）标准器引入的不确定度u2；

B.3 测量不确定度评定

1）测量重复性引入的不确定度u1

对于倾斜角度参数，采用A类方法进行评定，在重复性条件下，使用角度尺对设定的倾斜角度（以15°为例）进行连续3次测量，所得数据如下：

| 标称值 | 测量值测量平均值 |  |  | 极差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15o | 15o4' | 15o2' | 15o1' | 15o2'20'' | 3′ |

估计服从正态分布，则单次测量结果的实验标准差分别为：

s=RC=3'/1.69=1'47''…………………………………（B.7）

实际测量中测量3次，因此：

u1=s3=1'1''…………………………………………（B.8）

对转速参数，在重复性条件下，使用电子秒表对转速进行连续3次测量，得到实测值为：1.00r/min，1.02r/min，1.03r/min，极差R=0.3r/min，估计服从正态分布，则单次测量结果的实验标准差s：

s=RC=0.3/1.69=0.178 r/min…………………………（B.9）

实际测量中测量3次，因此：

u1=s3=0.102 r/min…………………………………（B.10）

对台面直径参数，采用A类方法进行评定，在重复性条件下，使用钢卷尺对设定的台面直径（600mm）进行连续3次测量，得到实测值为：600mm，601mm，601mm，极差R=1mm，估计服从正态分布，则单次测量结果的实验标准差s：

s=RC=1/1.69=0.6mm ……………………………………（B.11）

实际测量中测量3次，因此：

u1=0.35mm………………………………………（B.12）

2）标准器引入的不确定度u2

采用B类方法进行评定，已知钢卷尺的最大允许误差为±0.06mm，故半宽为0.03mm，服从均匀分布，包含因子k=3，则标准器引入的不确定度：

u2==0.02mm……………………………………（B.13）

已知数显倾角仪的最大允许误差为±0.1°，服从均匀分布，包含因子k=3，则标准器引入的不确定度：

u2==3'28''………………………………………（B.14）

已知电子秒表的最大允许误差为±0.1s，服从均匀分布，包含因子k=3，则标准器引入的不确定度：

u2=10.1×3=5.77 r/min…………………………（B.15）

B.4 测量不确定度的合成和评定

- 标准不确定度汇总表

倾斜角度，

| 角度 | 序号 | 来源 | 分布类型 | 符号 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15° | 1 | 测量重复性 | 正态 | u1 | 1'1'' |
|  | 2 | 标准器 | 均匀 | u2 | 3'28'' |

转速参数，

| 序号 | 来源 | 分布类型 | 符号 | 标准不确定度分量/ (r/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | 正态 | u1 | 0.35 |
| 2 | 标准器 | 均匀 | u2 | 5.77 |

台面直径参数，

| 序号 | 来源 | 分布类型 | 符号 | 标准不确定度分量/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | 正态 | u1 | 0.35 |
| 2 | 标准器 | 均匀 | u2 | 0.02 |

2）合成标准不确定度的计算

倾斜角度，

u=u12+u22=3'37'' …………………………………（B.16）

转速参数，

r/min………………………………（B.17）

台面直径参数，

…………………………………（B.18）

3）扩展不确定度的评定

取包含因子k=2, 则扩展不确定度为：

倾斜角度，

U=kuc=7'14'' ………………………………………（B.19）

转速参数，

…………………………………（B.20）

台面直径参数，

………………………………………（B.21）