机械计量技术规范

JJF (机械)1064─2021

运动场地材料冲击吸收和垂直变形试验机校准规范

Calibration Specification for Impact Absorption and Vertical Deformation Testing Machine for Sports Ground Materials

（送审稿）

××××-××-××发布                    ××××-××-××实

中华人民共和国工业和信息化部

发 布

运动场地材料冲击吸收

### JJF（机械）1064—2021

和垂直变形试验机

校准规范

Calibration Specification for Impact Absorption and Vertical Deformation Testing Machine for Sports Ground Materials

归  口 单 位： 中国机械工业联合会

主要起草单位： 承德市精密试验机有限公司

中机试验装备股份有限公司

参加起草单位： 广州质量监督检测研究院

北京华安联合认证检测中心有限公司

广州合成材料研究院有限公司

江苏省产品质量监督检验研究院

国家塑料制品质量监督检验中心（福州）

广州大洋元亨化工有限公司

山东省水利工程试验中心有限公司

本规范委托全国机械工业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

王新华（承德市精密试验机有限公司）

王春艳（承德市精密试验机有限公司）

张金伟（中机试验装备股份有限公司）

参加起草人：

安兴亚（承德市精密试验机有限公司）

王晓军（承德市精密试验机有限公司）

王万卷（广州质量监督检测研究院）

付嘉裕（北京华安联合认证检测中心有限公司）

尹文华（广州合成材料研究院有限公司）

王燕（江苏省产品质量监督检验研究院）

林伟（国家塑料制品质量监督检验中心（福州））

师建华（广州大洋元亨化工有限公司）

陈建亮（山东省水利工程试验中心有限公司）

目 录

引 言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	1

4.1 冲击吸收弹簧刚度	1

4.2 垂直变形弹簧刚度	1

4.3 落锤质量	1

4.4 垂直变形位移	1

4.5 冲击吸收水泥地面冲击力	1

4.6 垂直变形水泥地面冲击力	1

4.7 冲击吸收冲击行程	1

4.8 垂直变形冲击行程	1

4.9 绝缘电阻	1

4.10 噪声	2

5 校准条件	2

5.1 环境条件	2

5.2 校准用测量设备	2

6 校准项目和校准方法	2

6.1 校准前的准备	2

6.2 冲击吸收弹簧刚度	3

6.3 垂直变形弹簧刚度	3

6.4 落锤质量	3

6.5 垂直变形位移	3

6.6 冲击吸收水泥地面冲击力	3

6.7 垂直变形水泥地面冲击力	3

6.8 冲击吸收冲击行程	4

6.9 垂直变形冲击行程	4

6.10 绝缘电阻	4

6.11 噪声	4

7 校准结果的表达	4

8 复校时间间隔	4

附录A运动场地材料冲击吸收和垂直变形试验机校准记录参考格式	5

附录B校准证书内容及内页参考格式	7

附录C运动场地材料冲击吸收和垂直变形试验机校准结果的不确定度评估	8

## 引 言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1008-2008《压力计量名词术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》和JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》，共同构成支撑校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范参考了GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、GB 50107-2010《混凝土强度检验评定标准》、GB/T14833-2020《合成材料运动场地面层》、GB/T 19995.2-2005《天然材料体育场地使用要求及检验方法 第2部分：综合体育场馆木地板场地》的部分内容进行编写。

本规范为首次发布。

运动场地材料冲击吸收和垂直变形试验机校准规范

## 1 范围

本规范适用于运动场地材料冲击吸收和垂直变形试验机（以下简称试验机）的校准。

## 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB 50107-2010混凝土强度检验评定标准

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

## 3 概述

运动场地材料冲击吸收和垂直变形试验机主要用于塑胶运动场地的冲击吸收性能和垂直变形性能的测试，机器重锤模拟人体作用效果冲击合成面层，进而传递到传感器，将被测试样承受的冲击力值及试样的垂直方向变形值传输到计算机采集系统，再由计算机对其进行采样、处理、计算、分析等一系列过程，最终显示出作用于塑胶合成材料的冲击吸收和垂直变形的结果，从而测量塑胶材质的耐冲击及变形参数。

## 4 计量特性

## 4.1 冲击吸收弹簧刚度

（2000±60）N/mm

## 4.2 垂直变形弹簧刚度

（40±1.5）N/mm

## 4.3 落锤质量

（ 20±0.1）kg

## 4.4 垂直变形位移

测量范围：（-10～+10 ）mm，误差：±0.05mm。

## 4.5 冲击吸收水泥地面冲击力

（6600±250）N

## 4.6 垂直变形水泥地面冲击力

（1500±100）N

## 4.7 冲击吸收冲击行程

（55±0.25）mm

## 4.8 垂直变形冲击行程

（120±0.25）mm

## 4.9 绝缘电阻

试验机电源输入端与外壳之间的绝缘电阻应大于50MΩ（500V时）。

## 4.10 噪声

工作时噪音≤85db(A)。

注：以上技术要求仅供参考，不作为合格判定。

## 5 校准条件

## 5.1 环境条件

### 5.1.1环境温度（10～35）℃。

### 5.1.2环境湿度：（30～80）%RH。

### 5.1.3在稳固的基础上进行。

### 5.1.4地面平整无裂缝，厚度不小于20cm，强度应符合GB50107-2010混凝土强度检验评定标准中不低于C25的要求。

### 5.1.5校准时应无影响校准结果的干扰。

## 5.2 校准用测量设备

### 5.2.1电子万能试验机：力值测量范围：（0.1～10）kN，力值准确度为±0.3%；变形测量范围：不小于30mm，分辨力为0.001mm。

### 5.2.2天平：量程不小于20kg，分度值不大于0.01kg；或称重测量装置，量程不小于20 kg，最大允许误差不超过±0.5%。

### 5.2.3千分尺：量程为（0～25）mm，分度值为0.01mm。

### 5.2.4标准测力仪：10kN ，0.5级。

### 5.2.5高度卡尺：量程为（0～150）mm，分度值为0.02mm。

### 5.2.6绝缘电阻表：准确度等级为10级的绝缘电阻表。

### 5.2.7 声级计：2级。

## 6 校准项目和校准方法

## 6.1 校准前的准备

仪器应有铭牌，铭牌内容应包括仪器名称、型号规格、出厂编号、最大试验力、生产厂家、出厂日期等。数显部分清晰、无缺笔画现象，试验机各项功能正常。

## 6.2 冲击吸收弹簧刚度

### 6.2.1将冲击吸收弹簧安装到电子万能试验机上。

### 6.2.2选择弹簧变形1mm、2.2mm、3.4mm作为校准点，记录三次施加的试验力和弹簧的变形值。

### 6.2.3按照公式（1）分别计算出三次试验的冲击吸收弹簧刚度值，作为校准结果。

### K=FL...............................................................(1)

式中：

K.................弹簧刚度，单位为N/mm；

F.................施加的试验力，单位为N；

L..................弹簧的变形，单位为mm。

## 6.3 垂直变形弹簧刚度

### 6.3.1将垂直变形弹簧安装到电子万能试验机上。

### 6.3.2选择弹簧变形10mm、25mm、40mm作为校准点，记录三次施加的试验力和弹簧的变形值。

### 6.3.3按照公式（1）分别计算出三次试验的垂直变形弹簧刚度值，作为校准结果。

## 6.4 落锤质量

该零件相对于本试验机为不可拆卸零件（对于可拆卸零件可直接用天平测量），需要选用称重测量装置（压式或拉式）进行。将落锤从挂钩上取下轻轻置于称重测量装置上，保证落锤处于自由状态，测量三次读取落锤质量作为校准结果。

## 6.5 垂直变形位移

将位移传感器置于检测工装上，启动待检设备，进入检测界面。将千分尺垂直抵在传感器测试杆底端，二者紧密贴合，旋转测微头设定-7.5mm、0mm、+7.5mm三个校准点。记录试验机位移示值同时用千分尺分别测出三个位置的距离值，二者之差为位移精度误差，作为校准结果。

## 6.6 冲击吸收水泥地面冲击力

将已校准的冲击吸收弹簧、落锤、传感器等零部件安装在待检设备上，将标准测力仪置于设备预留位置。启动待检设备，进入试验界面，启动试验。读取冲击吸收水泥地面冲击力示值，重复试验十次，作为校准结果。

## 6.7 垂直变形水泥地面冲击力

将已校准的垂直变形弹簧、落锤、传感器等零部件安装在待检设备上，将标准测力仪置于设备预留位置。启动待检设备，进入试验界面，启动试验。读取垂直变形水泥地面冲击力示值，重复试验十次，作为校准结果。

## 6.8 冲击吸收冲击行程

启动待检设备，进入试验界面，启动试验。将落锤提升至设定的冲击高度55mm，用高度卡尺测量冲击吸收冲击行程，测量三次作为校准结果。

## 6.9 垂直变形冲击行程

启动待检设备，进入试验界面，启动试验。将落锤提升至设定的冲击高度120mm，用高度卡尺测量垂直变形冲击行程，测量三次作为校准结果。

## 6.10 绝缘电阻

断开电源，将试验机的电源开关置于接通状态，用绝缘电阻表测量电源端子与机壳之间的绝缘电阻。

## 6.11 噪声

测量试验机噪声前，应先测量背景（环境）噪声，其值应比试验机噪声声级至少低10 dB(A)。若相差小于3 dB(A)，则测量结果无效。若相差（3～10）dB(A)时，应根据表1选取相应修正值按公式（2）进行修正。

检测时，启动试验机，按照操作要求进行试验，然后将声级计的传声器面向声源水平放置，距试验机1.0 m，距地面高度1.5 m的几个位置上进行测量，绕试验机四周测量6点，以各测量点中测得的最大值作为试验机噪声的检测结果。

表1  噪声修正值              单位为分贝[dB(A)]

| Ni,max-Nb | 3 | 4 ～5 | 6～9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正值Nc | 3 | 2 | 1 | 0.5 |

试验机噪声修正公式：

u1=u112+u122=0.023（mm） ....................................................... (2)

式中：

η—— 试验机工作时的噪声，dB(A)；

Ni,max—— 试验机工作时测量的最大噪声，dB(A)；

Nc —— 噪声修正值，dB(A)。

## 7 校准结果的表达

经校准后的试验机应出具校准证书，校准证书应给出校准结果及测量不确定度。参见附录B。

## 8 复校时间间隔

用户可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议复校时间间隔为1年。

## 附录A

运动场地材料冲击吸收和垂直变形试验机校准记录参考格式

送校单位_______________  _________ 校准证书编号________________________

器具名称___________________________制造厂商_______    _________________

型号规格___________ 编号________环境温度     ℃  环境湿度     %RH

校准依据_____________    校准日期___________________

校准人员 _______________  核验人员______________

校准用测量设备：

测量设备名称_____________；溯源证书号_____________ 有效期  _____________

校准内容和校准结果

- 冲击吸收弹簧刚度：

| 校准点 | 1mm | 2.2mm | 3.4mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子万能试验机力值示值(N) |  |  |  |
| 电子万能试验机变形示值(mm) |  |  |  |
| 冲击吸收弹簧刚度(N/mm) |  |  |  |
| 测量不确定度 |  |  |  |

- 垂直变形弹簧刚度：

| 校准点 | 10mm | 25mm | 40mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子万能试验机力值示值(N) |  |  |  |
| 电子万能试验机变形示值(mm) |  |  |  |
| 垂直变形弹簧刚度(N/mm) |  |  |  |
| 测量不确定度 |  |  |  |

- 落锤质量：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天平/称重测量装置示值(kg) |  |  |  |
| 测量不确定度 |  |  |  |

- 垂直变形位移：

| 校准点 | -7.5mm | 0mm | 7.5mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 千分尺示值(mm) |  |  |  |
| 试验机位移示值(mm) |  |  |  |
| 垂直变形位移精度误差(mm) |  |  |  |
| 测量不确定度 |  |  |  |

- 冲击吸收水泥地面冲击力：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准测力仪示值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 垂直变形水泥地面冲击力：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准测力仪示值(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 冲击吸收冲击行程：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高度卡尺示值(mm) |  |  |  |
| 测量不确定度 |  |  |  |

- 垂直变形冲击行程：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高度卡尺示值(mm) |  |  |  |
| 测量不确定度 |  |  |  |

- 绝缘电阻：        MΩ

- 噪声：

| 测量点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声【dB(A)】 |  |  |  |  |  |  |
| 测量不确定度 |  |  |  |  |  |  |

注：本校准记录允许根据校准单位技术管理要求，做适当修改。

-------------------------------------以下空白----------------------------------

## 附录B

校准证书内容及内页参考格式

B.1 校准证书至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

B.2 推荐的校准证书（内页）格式见表B.1。

表B.1 校准结果

| 序号 | 校准项目 | 校准结果（结果是数据的应填实际最大值） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冲击吸收弹簧刚度(N/mm) |  |
| 2 | 垂直变形弹簧刚度(N/mm) |  |
| 3 | 落锤质量(kg) |  |
| 4 | 垂直变形位移精度误差(mm) |  |
| 5 | 垂直变形水泥地面冲击力(N) |  |
| 6 | 冲击吸收水泥地面冲击力(N) |  |
| 7 | 垂直变形冲击行程(mm) |  |
| 8 | 冲击吸收冲击行程(mm) |  |
| 9 | 绝缘电阻(MΩ) |  |
| 10 | 噪声【dB(A)】 |  |

---------------------------------以下空白--------------------------------

## 附录C

运动场地材料冲击吸收和垂直变形试验机校准结果的不确定度评估

C1 冲击吸收弹簧刚度测量结果的不确定度u1

C1.1 校准试验机的冲击吸收弹簧刚度所用的标准器是电子万能试验机，通过试验机给弹簧施加一定的试验力，并得到相应的弹簧变形，通过计算得到冲击吸收弹簧的刚度。

K=FLC1.2  弹簧刚度的计算公式：

c1=∂K∂F=1L      灵敏度系数：

c2=∂K∂L=−FL2其中：F为所加力值；L为弹簧变形量。

C1.3测量重复性引入的标准不确定度分量u1=u112+u122=0.023（mm）

u1a=5.001.69×3=1.708（N/mm）此项按照A类评定，重复测量三次，冲击吸收弹簧刚度为：2016.00 N/mm 、2015.00 N/mm 、2030.00 N/mm，三次测量的重复性为：5.00 N/mm，按照均匀分布，其带来的不确定度为：

C1.4 上级标准器引入的标准不确定度分量u1b

此项按照B类评定，测力仪的示值最大允许误差为±0.3%，按照均匀分布，以4000N点为例，其带来的标准不确定度：

u1F=4000×0.0033=6.928（N）

u1L=0.013=0.00577（mm）弹簧变形是用千分尺测量，其最大允许误差为±0.01mm，按照均匀分布，以2mm点为例，其带来的标准不确定度：

c1=1L=0.5

c2=−FL2=-1000

则上级标准器引入的标准不确定度：

u1b=c12u1F2+c22u1L2=6.73(Nmm)

C1.5 试验机分辨力引入的标准不确定度较小，此处可以不考虑，则合成标准不确定度：

u1=u1a2+u1b2=6.95（Nmm）

C1.6 冲击吸收弹簧刚度的合成扩展不确定度：

U1=ku1=13.9(Nmm),k=2

C2 垂直变形弹簧刚度测量结果的不确定度u2

C2.1 校准试验机的垂直弹簧刚度所用的标准器是电子万能试验机，通过试验机给弹簧施加一定的试验力，并得到相应的弹簧变形，通过计算得到冲击吸收弹簧的刚度。

C2.2  弹簧刚度的计算公式：

K=FLc1=∂K∂F=1L      灵敏度系数：

c2=∂K∂L=−FL2其中：F为所加力值；L为弹簧变形量。

C2.3测量重复性引入的标准不确定度分量u2a

u2a=0.211.69×3=0.0718（N/mm）此项按照A类评定，重复测量三次，垂直变形弹簧刚度为：41.06N/mm 、41.25 N/mm 、41.27N/mm，三次测量的重复性为：0.21 N/mm，按照均匀分布，其带来的不确定度为：

C2.4 上级标准器引入的标准不确定度分量u2b

此项按照B类评定，测力仪的示值最大允许误差为±0.3%，按照均匀分布，以1000N点为例，其带来的标准不确定度：

u2F=1000×0.0033=1.732（N）

u2L=0.023=0.0116（mm）弹簧变形是用游标卡尺测量，其最大允许误差为±0.02mm，按照均匀分布，以25mm点为例，其带来的标准不确定度：

c1=1L=0.04

c2=−FL2=-1.6

则上级标准器引入的标准不确定度：

u1b=c12u2F2+c22u2L2=0.0718(Nmm)

C2.5 试验机分辨力引入的标准不确定度较小，此处可以不考虑，则合成标准不确定度：

u2=u2a2+u2b2=0.11（Nmm）

C2.6垂直变形弹簧刚度的合成扩展不确定度：

U2=ku2=0.22(Nmm),k=2

C3  落锤质量的测量不确定度u3

C3.1测量重复性引入的标准不确定度

此项按照A类评定，u3a=101.69×3=3.42（g）按照规范要求，需对落锤质量测量三次，分别为20.03kg、20.02kg、20.02kg，重复性为10g，按照均匀分布，其引入的标准不确定度为：

C3.2 上级标准器引入的标准不确定度

此项按照B类评定，以使用称重测量仪称量落锤质量为例，称重测量仪的最大允许误差为±0.5%，按照均匀分布，其带来的不确定度为：

u3b=20000×0.0053=57.74（g）

C3.3 此项试验机落锤不存在分辨力的影响，合成标准不确定度为：

u3=u3a2+u3b2=57.9（g）

C3.4 落锤质量的合成扩展不确定度为：

U3=ku3=115.8(g),k=2

C4 垂直变形位移测量结果的不确定度u4

校准试验机的垂直位移变形所用的标准器都是千分尺，此处以7.5mm点为例。

C4.1 测量重复性引入的标准不确定度

此项按照A类评定，因为规范要求在每个点只测量1次，所以在评定不确定度时，在7.5mm点测量10次，以10次的标准偏差作为重复性引入的标准不确定度。10次测量结果如下：

| 次 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结果（mm） | 7.525 | 7.528 | 7.530 | 7.522 | 7.521 | 7.524 | 7.526 | 7.528 | 7.520 | 7.521 |

标准偏差按照下式计算：

s(xi)=j=1n(xi,j−xi)2n−1

式中：

n——重复测量次数；

xi,j——垂直变形的第j次测试值；

K=FL——垂直变形的n次平均值；

s(xi)——标准偏差。

由于只测量1次，标准偏差即为测量重复性引入的标准不确定度分量u4a ，经计算得到：

u4a=s(xi)=0.00347（mm）

C4.2 上级标准器引入的标准不确定度

此项按照B类评定，千分尺的误差为0.01mm，按照均匀分布，上级标准器引入的不确定度为：

u4b=0.013=0.00578（mm）

C4.3 试验机分辨力为0.001mm，引入不确定度较小，合成标准不确定度为：

u4=u4a2+u4b2=0.0068（mm）

C4.4 垂直变形的合成扩展不确定度为：

U4=ku4=0.014(mm),k=2

C5 冲击吸收水泥地面冲击试验力测量结果的不确定度u5

C5.1 测量重复性引入的标准不确定度

此项按照A类评定，校准试验机试验力所用标准器是0.5级标准测力仪，规范要求是（6600±250）N，需重复测量10次，测量结果如下：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果(N) | 6571 | 6664 | 6551 | 6530 | 6695 | 6807 | 6636 | 6666 | 6580 | 6626 |

标准偏差按照下式计算：

s(xi)=j=1n(xi,j−xi)2n−1=81.80(N)

式中：

n——重复测量次数；

xi,j——水泥地面冲击试验力的第j次测试值；

K=FL——水泥地面冲击试验力的n次平均值；

s(xi)——标准偏差。

由于测量10次，经计算得到测量重复性引入的标准不确定度分量u5a ：

u5a=s（xi）10=25.88（N）

C5.2 上级标准器引入的标准不确定度

此项按照B类评定，0.5级标准测力仪的最大允许误差为±0.5%，按照均匀分布，在6500N点引入标准不确定度：

u5b=6500×0.0053=18.77（N）

C5.3试验机分辨力为1N，引入的不确定度较小，不予考虑。合成标准不确定度：

u5=u5a2+u5b2=31.98（N）

C5.4 冲击吸收水泥地面冲击试验力测量结果的合成扩展不确定度：

U5=ku5=64.0(N),k=2

C6 u1=u112+u122=0.023（mm）垂直变形水泥地面冲击试验力测量结果的不确定度u5

C6.1 测量重复性引入的标准不确定度

此项按照A类评定，校准试验机试验力所用标准器是0.5级标准测力仪，规范要求是（1500±100）N，需重复测量10次，测量结果如下：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果(N) | 1540 | 1538 | 1533 | 1537 | 1540 | 1538 | 1533 | 1537 | 1540 | 1538 |

标准偏差按照下式计算：

s(xi)=j=1n(xi,j−xi)2n−1=2.59（N）

式中：

n——重复测量次数；

xi,j——垂直变形试验力的第j次测试值；

K=FL——垂直变形试验力的n次平均值；

s(xi)——标准偏差。

由于测量10次，经计算得到测量重复性引入的标准不确定度分量u6a ：

u6a=s（xi）10=0.82（N）

C6.2 上级标准器引入的标准不确定度

此项按照B类评定，0.5级测力仪的最大允许误差为±0.5%，按照均匀分布，在1500N点引入标准不确定度：

u6b=1500×0.0053=4.33（N）

C6.3 试验机分辨力为1N，引入的不确定度较小，不予考虑。合成标准不确定度：

u6=u6a2+u6b2=4.41（N）

C6.4 冲击吸收水泥地面冲击试验力测量结果的合成扩展不确定度：

U6=ku6=8.9(N),k=2

C7冲击吸收冲击行程测量结果的不确定度u7

C7.1 测量重复性引入的标准不确定度

此项按照A类评定，按照规范要求，用高度尺对冲击吸收的冲击行程进行测量，重复测量3次，技术要求是（55±0.25）mm，3次测量的结果是：55.04mm、55.03mm、55.02mm，重复性是0.02mm，按照均匀分布，其引入的标准不确定度：

u7a=0.021.69×3=0.00684（mm）     C7.2 上级标准器引入的标准不确定度

此项按照B类评定，高度尺的示值误差是0.02mm，按照均匀分布，上级标准引入的标准不确定度：

u7b=0.021.69×3=0.00684（mm）

C7.3 试验机分辨力引入的标准不确定度

u7c=0.012×3=0.00289（mm）试验机的分辨力为0.01mm，由此引入的标准不确定度：

C7.4合成标准不确定度：

u7=u7a2+u7b2+u7c2=0.011（mm）     C7.5 冲击吸收冲击行程测量结果的合成扩展不确定度

U7=ku7=0.022(mm),k=2

C8 垂直变形冲击行程测量结果的不确定度u8

C8.1 测量重复性引入的标准不确定度

此项按照A类评定，按照规范要求，用高度尺对垂直变形冲击冲击行程进行测量，重复测量3次，技术要求是（120±0.25）mm，3次测量的结果是：120.3mm、120.4mm、120.4mm，重复性是0.1mm，按照均匀分布，其引入的标准不确定度：

u8a=0.11.69×3=0.0342（mm）     C8.2 上级标准器引入的标准不确定度

此项按照B类评定，高度尺的示值误差是0.02mm，按照均匀分布，上级标准引入的标准不确定度：

u8b=0.021.69×3=0.00684（mm）

C8.3 试验机分辨力引入的标准不确定度

u8c=0.12×3=0.0289（mm）试验机的分辨力为0.1mm，由此引入的标准不确定度：

C8.4合成标准不确定度：

u8=u8a2+u8b2+u8c2=0.046（mm）     C8.5 冲击吸收冲击行程测量结果的合成扩展不确定度

U8=ku8=0.092(mm),k=2