机械计量技术规范

JJF(机械) 1059─2021

机械手超声检测系统校准技术规范

Standard Specification for Calibration of Manipulator Ultrasonic Testing System

（报批稿）

××××-××-××发布                    ××××-××-××实

中华人民共和国工业和信息化部

发 布

机械手超声检测系统

### JJF（机械）1059-2021

校准规范

Standard Specification for Calibration of Manipulator Ultrasonic Testing System

归  口 单 位：中国机械工业联合会

主要起草单位：北京理工大学

参加起草单位：

本规范委托全国机械工业计量技术委员会负责解释。

本规范主要起草人：

徐春广（北京理工大学）

马朋志（北京理工大学）

肖定国（北京理工大学）

参加起草人：

郝  娟（北京理工大学）

周世圆（北京理工大学）

潘勤学（北京理工大学）

张翰明（北京理工大学）

郭灿志（北京理工大学）

杨  博（北京理工大学）

目 录

引 言	1

1范围	2

2引用文件	2

3 术语和计量单位	2

3.1 最大空间	2

3.2 位姿准确度	2

3.3 轨迹准确度	2

3.4 系统标称灵敏度下信噪比	2

3.5 图像畸变系数	2

3.6 系统综合分辨力	3

4概述	3

5 计量特性	3

5.1 水平线性误差	3

5.2 垂直线性误差	3

5.3 衰减器误差	3

5.4 动态范围	3

5.5 最大使用灵敏度	3

5.6 探伤灵敏度余量	3

5.7最大空间	3

5.8位姿准确度	3

5.9轨迹准确度	3

5.10系统标称灵敏度下信噪比	4

5.11图像畸变系数k	4

5.12系统综合分辨力	4

6 校准条件	4

6.1 环境条件	4

6.2 测量标准及其他设备	4

7 校准项目和校准方法	4

7.1 校准项目	4

7.2校准方法	5

8 校准结果	6

8.1 校准证书	6

8.2 校准结果的不确定度评定	6

9.复校时间间隔	7

附录A  校准证书的内容	8

附录B 机械手超声检测系统平底孔分辨力不确定度评定示例	10

附录C 机械手超声检测系统双半球校准试块	12

## 引 言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》进行编制。

本规范参照了GB-T 34892-2017《无损检测 机械手超声检测方法》、JJG746-2004《超声探伤仪》、JJF1731-2018《超声C扫描设备校准规范》中描述的校准内容进行编写。

本规范为首次发布。

机械手超声检测系统性能校准规范

- 1范围

本规范适用于机械手超声检测系统的校准，包括计量特性、校准条件、校准方法以及双半球校准试块，其他类似自动超声扫描设备可参考采用。

- 2引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 746-2004  超声探伤仪检定规程

JJF1731-2018  超声C扫描设备校准规范

JJF1001-2011  通用计量术语及定义

JJF1034-2015  声学计量名词术语及定义

JJF1059.1  测量不确定度评定与表示

GB/T3102.7-1993  声学的量和单位

GB/T34892  无损检测 机械手超声检测方法

GB/T12642-2001  工业机器人 性能规范及其实验方法

GB/T12643-2013  机器人与机器人装备 词汇

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3 术语和计量单位

本规范采用GB/T3102.7-1993、GB/T 12643-2013、GB/T 12642-2001中规定的量和单位。

本规范采用JJF1034-2015、JJF1731-2018、JJF1001-2011和JJG746-2004中相关术语和定义。

- 3.1 最大空间 maximum space [GB/T 12643-2013]

由制造厂所定义的机器人活动部分所能掠过的空间加上由末端执行器和工件运动时所能掠过的空间。

- 3.2 位姿准确度 pose accuracy [GB/T 12642-2001]

位姿准确度表示指令位姿和从同一方向接近该指令位姿时的实到位姿平均值之间的偏差。

- 3.3 轨迹准确度 path accuracy [GB/T 12642-2001]

轨迹准确度表示机器人在同一方向上沿指令轨迹n次移动其机械接口的能力。

- 3.4 系统标称灵敏度下信噪比 signal to noise ration under nominal sensitivity [JJF1731-2018]

在标配探头和校准试块下，系统一般以最高标称速度、步进间距不超过1/2声束直径（-6dB）扫查时的信噪比。

- 3.5 图像畸变系数 image distortion coefficient [JJF1731-2018]

扫描标准圆获得的C扫图像的长短轴之比。

- 3.6 系统综合分辨力 System comprehensive resolution

在标配探头和校准试块下，系统以最高标称速度、步进间距不超过1/2声束直径（-6dB）扫查时能检测出的最小缺陷。

- 4概述

机械手超声检测系统是用于自动超声无损检测的设备，主要由机械系统和超声系统两大部分组成。机械系统包括工业关节式机械手、位置固定的夹具及控制系统，超声系统包括超声波探头、超声检测仪器及数据采集装置。

机械手超声检测系统按其检测原理可分为两种类型：一种是反射法，超声波探头发射超声波到被测工件内，通过观察来自内部缺陷或工件底面反射波的情况来对被测工件进行检测的方法，二是透射法，由发射探头发射的超声波透过被检工件后被接收探头接收，在此过程中根据超声波被缺陷散射等引起的衰减程度检测工件里的缺陷。

机械手超声检测系统检测过程：根据被检测试件的外形尺寸及工装设计，确定超声检测的方式。机械手超声检测方式通常有：机械手夹持换能器运动的超声反射法，机械手夹持换能器运动的超声穿透法，机械手夹持受检件运动的超声反射法，机械手夹持受检件运动的超声穿透法。

- 5 计量特性

- 5.1 水平线性误差

一般不超过1%。

- 5.2 垂直线性误差

一般不超过5%。

- 5.3 衰减器误差

一般不超过±1dB/12dB。

- 5.4 动态范围

一般不小于26dB

- 5.5 最大使用灵敏度

一般不大于400μV

- 5.6 探伤灵敏度余量

一般不小于46dB

- 5.7最大空间

满足厂家技术要求或用户使用要求。

- 5.8位姿准确度

满足厂家技术要求或用户使用要求。

- 5.9轨迹准确度

满足厂家技术要求或用户使用要求。

- 5.10系统标称灵敏度下信噪比

一般要求不低于6dB。

- 5.11图像畸变系数k

一般不大于1.2。

- 5.12系统综合分辨力

满足厂家技术要求或用户使用要求，一般要求系统综合检测分辨力应包括横孔缺陷分辨力，平面平底孔缺陷分辨力，平面平底槽缺陷分辨力，曲面平底孔分辨力，曲面平底槽缺陷分辨力。

注：校准工作不判断合格与否，上述计量特性要求仅供参考。

- 6 校准条件

- 6.1 环境条件

室内温度：（15~35）℃；

相对湿度：30%~90%；

水温：（18~28）℃。

- 6.2 测量标准及其他设备

- 6.2.1函数信号发生器

频率范围：（0.5~15）MHz；

频率稳定度：5x10-4；频率准确度：5x10-4；猝发音正弦失真：0.5%；

猝发音包含的正弦波个数不小于10。

- 6.2.2标准衰减器

衰减范围：（0~80）dB；

频率范围：（0~15）MHz；

衰减分档形式：至少应有10dB，1dB，0.1dB三种衰减分档形式；

衰减误差：（0.5%A±0.02）dB，式中：A为衰减量。

- 6.2.3千分表或激光测距仪

MPE：±(0.03μm+1.5x10-6L)，L为测量长度。

- 6.2.4标准试块

采用DB-PZ20-2、DB-PZ20-4、CSK-1A标准试块，或双半球校准试块。

本规范采用的机械手超声检测系统双半球校准试块详见附录C。

- 7 校准项目和校准方法

- 7.1 校准项目

机械手超声检测系统的校准项目见表1。

表1 校准项目表

| 序号 | 校准项目 |  | 首次校准 | 后续校准 | 使用中校准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平线性误差 |  | + | + | - |
| 2 | 垂直线性误差 |  | + | + | - |
| 3 | 衰减器衰减误差 |  | + | + | - |
| 4 | 电噪声电平 |  | + | + | + |
| 5 | 最大使用灵敏度 |  | + | + | - |
| 6 | 探伤灵敏度余量 |  | + | + | - |
| 7 | 最大空间 |  | + | - | - |
| 8 | 位姿准确度 |  | + | + | - |
| 9 | 轨迹准确度 |  | + | + | - |
| 10 | 系统标称灵敏度下信噪比 |  | + | + | + |
| 11 | 图像畸变系数K |  | + | + | + |
| 12 | 系统综合分辨力 | 横孔缺陷 | + | + | + |
|  |  | 平面平底孔缺陷 |  |  |  |
|  |  | 平面平底槽缺陷 |  |  |  |
|  |  | 曲面平底孔缺陷 |  |  |  |
|  |  | 曲面平底槽缺陷 |  |  |  |
| 注：“+”表示应校准项目，“-”表示可不校准项目 |  |  |  |  |  |

- 7.2校准方法

- 7.2.1外观检查

采用目视进行机械手超声检测系统外观检查。

- 7.2.2超声检测仪性能指标

水平线性误差、垂直线性误差、衰减器衰减误差、动态范围、最大使用灵敏度、探伤灵敏度余量的校准方法参考JJG746-2004要求进行。

- 7.2.3机械手运动系统校准方法

机械手运动最大空间、位姿准确度、轨迹准确度的校准方法参照GB/T 12642-2001要求进行。

- 7.2.4 系统灵敏度下信噪比

（1）根据检测方式，选用标配超声探头和双半球校准试块，制定机械手扫描轨迹，步进点间距和行间距应小于探头-6dB声束宽度的1/2；

（2）关闭抑制、仪器多次平均功能及平滑滤波功能（若有）；

（3）调整仪器增益，使系统灵敏度缺陷回波最高值为刻度值的80%；

（4）以机械手系统最快速度对双半球校准试块进行超声C扫描；

（5）读取缺陷回波信号幅值As和无缺陷回波信号幅值An，计算信噪比公式为:

SNR=20log(As/An) (dB)                          （1）

- 7.2.5图像畸变系数k

（1）根据检测方式，选用标配超声探头和双半球校准试块，制定机械手扫描轨迹，步进点间距和行间距应小于探头-6dB声束宽度的1/2；

（2）关闭抑制、仪器多次平均功能及平滑滤波功能（若有）；

（3）调整仪器增益，使系统灵敏度缺陷回波最高值为刻度值的80%；

（4）以机械手系统最快速度对双半球校准试块进行扫查；

（5）以屏幕50%幅值作为阈值，获取C扫描图像；

（6）取平底孔人工缺陷扫查结果作为分析对象，所得图像的长轴Dl和短轴Ds，如图1所示；

图1 超声C扫描图像长短轴示意图

（7）图像畸变系数k为长短轴之比，见公式：

k= Dl/ Ds                          （2）

- 7.2.6系统综合分辨力

采用双半球校准试块对机械手超声检测系统综合分辨力进行校准，应包括横孔缺陷分辨力，平面平底孔缺陷分辨力，平面平底槽缺陷分辨力，曲面平底孔分辨力，曲面平底槽缺陷分辨力。

（1）根据检测方式，选用标配超声探头和双半球校准试块，制定机械手扫描轨迹，步进点间距和行间距应小于探头-6dB声束宽度的1/2；

（2）关闭抑制、仪器多次平均功能及平滑滤波功能（若有）；

（3）调整仪器增益，使系统灵敏度缺陷回波最高值为刻度值的80%；

（4）以机械手系统最快速度对双半球校准试块进行扫查；

（5）以屏幕50%幅值作为阈值，获取C扫描图像；

（6）并根据用户要求取不同区域和不同类型缺陷作为分析对象，信噪比大于-6dB的最小缺陷即为系统综合分辨力。

- 8 校准结果

- 8.1 校准证书

经校准合格的机械手超声检测系统出具校准证书，校准证书应包括的信息及校准证书内页格式见附录A。

- 8.2 校准结果的不确定度评定

机械手超声检测系统校准结果的测量不确定度评定按JJF 1059.1—2012的要求评定，测量评定不确定度评定示例见附录B。

- 9.复校时间间隔

机械手超声检测系统的校准周期的长短取决于其使用情况，如环境条件、使用频率、测量对象等，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间间隔，一般不超过1年。

- 附录A  校准证书的内容

A.1 校准证书至少应包括以下信息：

- 标题，如“校准证书”；

- 证书的编号、页码及总页数；

- 校准实验室的名称和地址；

- 进行校准的日期；

- 进行校准的地点；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校机械手超声检测系统的描述；

- 校准所用计量标准的名称、技术参数及有效期；

- 校准时的环境条件；

- 校准结果；

- 校准结果的测量不确定度；

- 复校时间间隔的建议；

- 校准人签名、核验人签名、批准人签名；

- 未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

A.2 推荐的机械手超声检测系统校准证书的内页格式见表A.1.

表A.1 机械手超声检测系统校准报告

校准结果 共 页 第 页 一、超声检测仪性能指标 校准项目; 校准结果; 不确定度（k=2）. 水平线性误差/%. 衰减器衰减误差/dB. 垂直线性误差/%. 动态范围/dB. 电噪声水平/%. 最大使用灵敏度/dB. 探伤灵敏度余量/dB. 二、机械手系统性能指标 校准项目; 校准结果; 不确定度（k=2）. 最大空间. 位姿准确度. 轨迹准确度. 三、综合性能指标 校准项目; 校准结果; 不确定度（k=2）. 系统标称灵敏度下信噪比/dB. 图像畸变系数k. 系统综合 分辨力; 横通孔缺陷. 平面平底孔缺陷. 平面平底槽缺陷. 曲面平底孔缺陷. 曲面平底槽缺陷. 校准环境： 水温：℃ 相对湿度：%

- 附录B 机械手超声检测系统平底孔分辨力不确定度评定示例

B.1 测量方法

工业机械手夹持超声换能器沿双半球校准试块表面规划好的运动路径做空间扫描，计算机同步采集探头空间坐标与超声信号作为超声C扫描图像的原始数据。根据超声“6 dB”法确定缺陷边界，即以无缺陷处超声波幅值达到满屏高度80%为基准，当超声探头从无缺陷区向缺陷区扫描时，以超声波幅值降低6 dB时标记缺陷边界点，从而得到缺陷区域的轮廓包络。将超声C扫描图像中缺陷相距最远的两个边界点间的距离定义为长度，将垂直于长度方向的相距最远的两个边界点间的距离定义为，依据和来计算缺陷尺寸。

B.2测量模型

机械手超声检测系统平底孔分辨力是是基于超声C扫描图像中最小缺陷分析开展的，定义为C扫描图像中长度（输入量）与宽度（输入量）的关系输出量，其表示式为：

（B.1）

式中：和分别为缺陷长轴、和短轴、之间的距，，。

主要不确定度分析来调节80%屏高A扫描幅值、缺陷区域长轴测定、缺陷短轴测定、测量重复性等。

B.3不确定度的评定

1. 调节80%屏高扫幅值时引入的相对不确定度

A扫描显示屏幅值分辨力，为满屏时A扫信号幅值，服从均匀分布，其半区间宽度，包含因子，因此引起的相对不确定度分量为：

|  |  | （B.2） |
| --- | --- | --- |

2. 缺陷长、短轴，测定的引入的相对不确定度

缺陷长轴测定的相对合成不确定度与检测时设定的行间距和采样间距有关相关。其行间距和采用间距均为，那么测量时的分辨力即为，服从均匀分布，其半区间宽度，包含因子，因此引起的不确定度分量为：

|  |  | （B.3） |
| --- | --- | --- |

3. 缺陷尺寸检测重复性引起的标准不确定度

对中左侧尺寸为的三列缺陷进行测量，测量结果如表B.1所示。

表B.1 超声检测重复性试验结果

| 尺寸 |  | 缺陷1 | 缺陷2 | 缺陷3 | 均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | 2.67 | 2.66 | 2.66 |  |  |
|  | y | 2.89 | 2.89 | 2.86 |  |  |
|  |  | 2.78 | 2.775 | 2.76 | 2.77 | 0.01 |

缺陷尺寸的检测结果分别为标准不确定度为。

由超声检测的重复性试验所引入的相对不确定度为：

|  |  | （B.4） |
| --- | --- | --- |

所以，样件中尺寸为的人工缺陷由测量重复性引入的缺陷尺寸的相对不确定度分别为1.23%，自由度。

B.4 合成标准不确定度

缺陷尺寸的相对合成标准不确定度为：

|  |  | （B.5） |
| --- | --- | --- |

针对人工缺陷的检测结果，其为4.90%，对应的为。

B.5 扩展不确定度

取包含因子，则缺陷尺寸检测结果的相对扩展不确定度为：

|  |  | （B.6） |
| --- | --- | --- |

检测结果的相对扩展不确定度分别为9.80%。

- 附录C 机械手超声检测系统双半球校准试块

C.1 机械手超声检测系统双半球校准试块如图所示。

图C.1校准试块三维模型图

图C.2 校准试块主视图

校准试块主要有平板、带槽半球、带孔半球组成，带槽半球和带孔分别位于平板的两侧，另外、在两个半球上还设计有漏水孔。平板上设计有一系列的平底孔、横孔和平底槽。其具体设计思路和目的见如下分析。

C.1.1平底孔半球的设计

其目的是用以校验超声自动扫查系统对检测对象内部和表面不同深度、不同大小孔洞类缺陷的扫查和分辨能力。

1-6组深度不同的平底孔，其目的是以每组平底孔来检测系统对同一深度方向上不同直径的平底孔当量缺陷的识别能力。

编号7-16的9组平底孔为每组直径相同，但是深度不同。其目的是以每组来检测系统对于同一直径的平底孔当量缺陷在不同深度方向上的识别能力。

半球内外表面上设置有位置准确和尺寸精确的直径不同、深度不同的平底孔每个孔的尺寸和形状以及孔的三维空间位置和相互间距离都是确知的，其目的是用于校验超声自动扫查系统的空间缺陷尺寸和形状检测精度、空间缺陷间相互位置和距离的检测精度校验。

半球内外表面上设置有位置准确和尺寸精确的直径不同深度、不同的平底孔，每个孔的三维空间位置和相互间距离都是确知的，其目的是用于校验超声自动扫查系统的空间速度。

C.1.2平底槽半球的设计

其目的是用来校验超声自动扫查系统对曲面构件内部和表面裂纹和槽类缺陷的检测分辨能力和测量能力。

1-6组深度不同的平底槽，其目的是以每组平底槽来检测系统对同一深度方向上不同宽度的裂纹和槽类缺陷的识别能力。

编号7-16的9组平底孔为每组宽度相同，但是深度不同。其目的是以每组来检测系统对于同一宽度的裂纹和槽类缺陷在不同深度方向上的识别能力。

半球内外表面上设置有位置准确和尺寸精确的不同宽度、不同深度的开口槽，每个槽的尺寸和形状以及槽的三维空间位置和相互间距离都是确知的，其目的是用于校验超声自动扫查系统的空间缺陷尺寸和形状检测精度、空间缺陷间相互位置和距离的检测精度校验。

半球内外表面上分别设置有位置准确和尺寸精确的不同宽度、不同深度的开口槽，每个槽的三维空间位置和相互间距离都是确知的，其目的是用于校验超声自动扫查系统的空间速度。

C.1.3试块平板的设计

平板两侧大平面上设置有不同宽度、不同深度、不同间隔的圆环槽、菱形槽、和矩形槽：

- 其目的是分别用来检测超声自动检测系统对检测对象表面类和内部缺陷形状、缺陷角度、尖角、相邻缺陷等的分辨能力。

- 其目的是用以校验超声自动扫查系统对检测对象内部不同深度、不同大小空隙类缺陷的扫查和分辨能力。

- 其目的是用来校验超声自动扫查系统对平面构件内部和表面裂纹和槽类缺陷的检测分辨能力和测量能力。

- 其目的是用于校验超声自动扫查系统的平板内分布的缺陷尺寸和形状检测精度、平板内缺陷间相互位置和距离的检测精度校验。

平板大平面上一侧设置的一系列平底孔，具有不同直径、不同深度、不同间隔的特点，设计其特征具有如下目的：

- 其目的是用以校验超声自动扫查系统的横向分辨力，即对两个相邻反射体提供可分离指示时两者的最小距离。针对该目的的具体用法为：用自动超声检测系统去检测水平间距为0.3mm、孔径为0.2mm的一组孔，观察系统能否识别清楚，如果能识别清楚则系统横向分辨力即可确定为此值或更小；如果不能则用其扫查孔径为0.2mm、水平间距为0.5mm的一组孔，观察系统能否识别清楚，如果能识别清楚则系统横向分辨力即可确定为此值或更小；如果不能则用其扫查孔径为0.3mm、水平间距为0.5mm的一组孔，观察系统能否识别清楚，如果能识别清楚则系统横向分辨力即可确定为此值或更小；以次类推，直到能清楚的扫查出为止。也可以扫查用不同组之间的孔，因为不同组之间的孔的垂直间距和同组平底孔水平间距之间有重合的地方。

- 其目的是用以校验超声自动扫查系统对检测对象内部同一大小、不同深度缺陷的扫查和分辨能力。

- 其目的是用以校验超声自动扫查系统对检测对象内部同一深度、不同大小缺陷的扫查和分辨能力。

- 其目的是分别用来模拟平面类构件表面和内部的量化缺陷，用来校验超声自动扫查系统对平面构件内部和表面孔洞型缺陷的检测分辨能力。

平板上四周侧面上设计一系列横通孔的设计思路及用途

其目的是，当探头在上下表面扫查时，用来检测系统对不同深度、不同直径的长横孔或短横孔的检出能力。

C.2 双半球校准试块其技术要求如下：

- 材质：标准试块材质应与被检材质一致，也可参考材质6061。

- 上下面平行度应控制在±0.025mm以内。

- 平底孔直径公差为±0.01mm，取其大者。

- 人工缺陷应经过防腐处理并密封，提供金属-空气界面。

- 按照GB/T11259规定的方法对平底孔进行密封。