中华人民共和国工业和信息化部

建材计量技术规范

JJF(建材) XXXX-XXXX

制动衬片压缩热膨胀试验机

校准规范

Calibration Specification of Test Machines for Brake Pads Compression and Thermal Expansion

（报批稿）

XXXX-XX-XX发布                                 XXXX-XX-XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

制动衬片压缩热膨胀试验机

校准规范

Calibration Specification of Test Machines for Brake Pads Compression and Thermal Expansion

JJF XXXX-XXXX

归  口 单 位：中国建筑材料联合会

主要起草单位：中国建材检验认证集团咸阳有限公司

咸阳非金属矿研究设计院有限公司

参加起草单位：东营宝丰汽车配件有限公司

湖北飞龙摩擦密封材料股份有限公司

本规范委托全国建材工业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

党波（中国建材检验认证集团咸阳有限公司）

侯立兵（咸阳非金属矿研究设计院有限公司）

田式国（东营宝丰汽车配件有限公司）

吴耀庆（湖北飞龙摩擦密封材料股份有限公司）

参加起草人：

张红林（咸阳非金属矿研究设计院有限公司）

郑长文（咸阳非金属矿研究设计院有限公司）

目  录

引  言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 概述	1

3.1 用途	1

3.2 原理	1

4 计量特性	2

5 校准条件和校准仪器	2

5.1 环境条件	2

5.2 校准仪器	2

6 校准项目和校准方法	3

6.1 校准项目	3

6.2 校准前检查	3

6.3 加热板温度的校准	3

6.4 压力的校准	3

6.5 位移的校准	4

7 校准结果	5

8 复校时间间隔	5

附录A校准记录及校准证书内页格式	6

附录B温度示值误差的不确定度评定实例	8

附录C压力示值相对误差的不确定度评定实例	10

附录D位移示值误差的不确定度评定实例	13

引  言

本规范是依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》，JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》而制定的。

本规范为首次制定。

制动衬片压缩热膨胀试验机校准规范

- 范围

本规范适用于制动衬片压缩热膨胀试验机的校准。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22310-2008 道路车辆 制动衬片 盘式制动衬块受热膨胀量试验方法

GB/T 22311-2008 道路车辆 制动衬片 压缩应变试验方法

- 概述

  - 用途

- 制动衬片压缩热膨胀试验机主要按照GB/T 22310-2008 和GB/T 22311-2008 中的方法来测试试样在特定温度条件下，给定试样一定的压力，通过控制一定的保压时间后试样所发生的位移变化量。

  - 原理

- 加载装置垂直安装，由四根支柱支撑，在特定的温度和压力条件下，由液压缸对制动衬片施加载荷，通过底板，调整螺母，模板，活塞，上板加载到试件上，载荷大小通过压力传感器测得，通过位移传感器测得试件的形变量，从而了解整个制动衬片沿受压方向热传导规律。其结构示意图见图1。

说明：1—位移传感器	     5—荷重传感器

2—试件	     6—液压缸

3—热模板和热电偶	     7—传感器测头

4—调整螺母                        8—活塞

图1　制动衬片压缩热膨胀试验机结构示意图

- 计量特性

- 制动衬片压缩热膨胀试验机的计量特性

表1 制动片压缩及热膨胀特性试验机的计量性能指标

| 序号 | 计量特性 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加热板温度示值误差 | 最大允许偏差：±5 ℃。 |
| 2 | 压力相对示值误差 | 最大允许偏差：2 %。 |
| 3 | 位移示值误差 | 最大允许偏差：±6 μm。 |
| 注：以上所有指标不是用于合格性判别，仅提供参考 |  |  |

- 校准条件和校准仪器

  - 环境条件

    - 温度：（23±5） ℃。

    - 相对湿度：（50±10） %。

    - 电源电压波动值在额定电压的±10 %范围内。

    - 校准现场周围应无强烈的振动源和高频信号干扰。

  - 校准仪器

- 校准时所需的标准仪器按照表2参考选择，校准仪的最大允许误差应小于被校准参数的技术要求，以满足校准工作的要求。

表2 校准仪器

| 序号 | 仪器 名称 | 测量范围及准确度等级 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度校准仪 | 测量范围应包含（0 ℃～500 ℃）， 准确度等级:0.05级，精度：0.1 ℃ | 模拟加热板的输出，为校准仪在测量状态下提供加热板的输入 | 输出阻抗不大于100 Ω |
| 2 | 压力校准仪 | 压力测量范围应包含（0 kN～100 kN），MPE:±0.1 %。分辨率：0.01 kN | 测试机器压头的压力 | 校准压力值 |
| 3 | 位移标准样块 | 准确度： 2 μm. | 测试设备的位移传感器 | 常温条件下 |

- 校准项目和校准方法

  - 校准项目

根据试验机的试验特性和功能，对试验机需要校准项目有:加热板温度误差、压力相对示值误差、位移示值误差。

  - 校准前检查

制动衬片压缩热膨胀试验机外形结构应完好，设备标牌（名称、规格型号、使用范围、制造厂及出厂编号）应齐全，所配备的电器控制系统和测试元件应能正常工作。

用目测方法进行检查，接通电源，检查设备各个控制部分运行情况是否正常。

  - 加热板温度的校准

    - 选取温度值为：50 ℃、100 ℃、200 ℃、300 ℃、400 ℃、500 ℃的温度作为校准点，计算各校准点的示值误差。

    - 将温度校准仪探头的接线端接在试验机温度测试模块的端口，将探头的另一端直接插入温度校准仪的测试接口，固定好温度校准仪，通过温度校准仪的设置键设置校准点温度值，然后通过温度校准仪将温度值转换为标称电量值，以模拟电信号的方式输送至试验机温度测试模块，连续5次记录各校准点试验机的温度示值。

    - 通过公式（1）计算示值误差。

t0=t2−t1……………………………………………（1）

式中：

to——温度示值误差, ℃；

t1——温度校准仪设定温度值, ℃；

t2——5次试验机的温度示值平均值, ℃。

    - 各校准点中示值误差绝对值最大者，作为温度校准结果。

    - 温度示值误差的不确定评定实例见附录B。

  - 压力的校准

    - 选取压力值：10 kN、20 kN、30 kN、40 kN、50 kN、60 kN  作为校准点，计算各校准点的示值误差。

    - 校准时，首先将设备受力部位上下表面用酒精擦拭干净，确保上下表面无杂质，然后将压力传感器和特制工装（确保加载过程中受力居中，不出现位置偏差）放入设备受力位置，然后打开设备，开始测试。同一校准点连续测5次并记录各校准点试验机压力示值和压力校准仪的压力示值，压力校准原理图见图2。

    - 通过公式（2）、（3）分别计算示值误差和示值相对误差。

p0=p2−p1 ……………………………………………（2）

pr=p2−p1p1×100%   ……………………………………（3）

式中：

po——压力示值误差, kN；

p1——5次压力校准仪示值平均值，kN；

p2——5次试验机的压力示值平均值，kN；

pr——压力示值相对误差。

图2 压力校准原理图

    - 各校准点中示值相对误差绝对值最大者，作为压力校准结果。

    - 压力示值相对误差的不确定评定实例见附录C。

  - 位移的校准

    - 位移在校准时，将设备受力部位上下表面用酒精擦拭干净，确保上下表面无杂质，在设备受力位置放置标准样块，然后采用和压力标定同样的夹具进行对中，室温下加载50kN（根据各试验机而定）压力，此过程重复进行5次，记录测试位移示值和标准值，同类型不同规格的试验机的校准标准样块存在标准值差异，位移校准原理图见图3。

    - 通过公式（4）计算示值误差。

S0=S2−S1 ……………………………………………（4）

式中：

So——位移示值误差, μm；

S1——标准样块标准值，μm；

S2——5次试验机的位移示值平均值，μm。

图3 位移校准原理图

    - 校准点中示值误差绝对值，作为位移校准结果。

    - 位移示值误差的不确定评定实例见附录D。

- 校准结果

  - 制动衬片压缩热膨胀试验机校准后发给校准证书，校准证书应包括的信息及推荐的校准证书内页格式见附录A，校准记录应详尽记录测量数据和计算结果。

  - 校准证书应至少包括以下信息：

- 标题，如“校准证书”或“校准报告”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果不是在校准单位的实验室内进行校准）；

- 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期；

- 对校准所用依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及测量不确定度的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识、以及签发日期；

- 校准结果仅对被校对象有效的说明；

- 未经校准实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

- 复校时间间隔

根据制动衬片压缩热膨胀试验机的实际使用情况而定。

设备状态发生变化（维修、保养、移机等）应重新校准。

# 附录A

校准记录及校准证书内页格式

委托单位：                               证书编号：

设备名称：                               型号：            出厂编号：

生产厂家：                               环境温度：        相对湿度：

校准日期：                               校准地点：

校准依据：

校准设备：

1.校准前检查：

2. 温度示值误差：

表A.1温度示值误差记录计算表             单位： ℃

| 设定值 | 试验机温度示值 |  |  |  |  | 平均值 | 示值误差 | 示值误差最大绝对值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |

- 压力校准记录：

表A.2压力示值误差记录计算表              单位： kN

| 设定值 | 试验机压力示值 |  |  |  |  | 平均值 | 压力实测值 |  |  |  |  | 平均值 | 示值误差 | 示值相对误差% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |

- 位移校准记录：

表A.3位移示值误差记录计算表               单位：μm

| 标准值 | 试验机位移示值 |  |  |  |  | 平均值 | 示值误差 | 示值误差绝对值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |

校准结果

| 序号 | 校准项目 | 校准结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 |  |  |
| 2 | 加热板温度 | 示值误差最大绝对值: |  |
| 3 | 压力 | 示值误差: | 示值相对误差: |
| 4 | 位移 | 示值误差最大绝对值: |  |
| 校准结果测量不确定度 |  | 加热板温度示值误差不确定度： 压力示值相对误差不确定度： 位移示值误差不确定度： |  |
| 校准依据 |  |  |  |
| 校准环境要求 |  | 温度： ℃，相对湿度： % |  |

校准员：                 核验员：                  校准日期：                   共  页第  页

- 附录B

- 温度示值误差的不确定评定实例

B.1 校准方法

本次以高温200 ℃为设定值，给出测试数值的测量不确定度评定。将温度校准装置按照6.3.2的方法进行安装，通过温度校准仪的设置键设置校准点温度值，然后通过温度校准仪将温度值转换为标称电量值，以模拟电信号的方式输送至试验机温度测试模块。

B.2 测量模型

t0=t2−t1……………………………………………（B.1）

式中：

to——温度示值误差, ℃；

t1——温度校准仪设定温度值, ℃；

t2——5次试验机的温度示值平均值, ℃。

B.3 计算测温仪测试温度的不确定度

B.3.1

输入量t2引入的不确定度ut2

B.3.1.1

输入量t2重复测量引入的不确定度ut2

在试验设备校准点设定温度值为200 ℃时，记录试验设备的温度示值，共计5次，分别为：t21、t22、t23、t24、t25，其平均值为t2，测量值及计算结果见表B.1,属A类不确定度分量。

表B.1 测量值及计算结果                           单位： ℃

| 组数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 200.9 | 201.6 | 201.8 | 201.2 | 201.1 |
| 平均值 | 201.32 |  |  |  |  |
| st2=i=1nt2i−t22n−1=0.37 |  |  |  |  |  |

平均值的标准不确定度：ut2=st2÷5=0.17 ℃

B.3.1.2

温度校准装置修正值引入的不确定度ut1x

输入量t1x的不确定度主要来源与温度校准装置的测量不确定度，可根据最大允许示值误差进行评定，因此采用B类方法进行评定。

温度测控仪校准装置的最大允许误差为：±0.1℃，当设定值为200 ℃时，校准装置输出误差为：±0.1 ℃，该误差服从均匀分布，标准不确定度为：

ut1x=0.13=0.058 ℃

B.4 合成标准不确定度的评定

B.4.1 灵敏系数

数学模型

t0=t2−t1

由于t1、t2相互独立，互不相关。因此

灵敏系数 c1=∂t0∂t1=-1，c2=∂t0∂t2=1。

B.4.2 标准不确定度汇总表

表D.2 标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度（ ℃） |
| --- | --- | --- |
| ut1x | 校准装置输出不确定度 | 0.058 |
| ut2 | 测量重复性 | 0.17 |

B.4.3合成不确定度的计算

输入量t1和t2彼此独立，互不相关，因此合成标准不确定度可按下式得到：

uc2=c1ut1x2+c2ut22

uc=u2t1x+u2t2=0.18 ℃

B.4.4 扩展不确定度的评定

制动对偶温度测量结果的扩展不确定度

取k=2 ,则：

U=kuc=0.4 ℃

- 附录C

- 压力示值相对误差的不确定评定实例

C.1 校准方法

本次以压力20 kN为设定值，给出测试数值的测量不确定度评定。将压力校准装置按照6.4.2的方法进行安装，然后开启压力源加压，并进行数据测量并记录。
C.2 测量模型

p0=p2−p1  ………………………………………(C.1)

pr=p2−p1p1×100%   ……………………………………（C.2）

式中:

po——压力示值误差, kN；

p1——5次压力校准仪示值平均值，kN；

p2——5次试验机的压力示值平均值，kN。

pr——压力示值相对误差。

C.3 计算压力的不确定度

C.3.1

输入量p1、p2引入的不确定度up1、up2

C.3.1.1

输入量p1重复测量引入的不确定度up1

在试验设备校准点设定压力值为20 kN时，记录压力校准仪测试的压力值，共计5次，分别为：p11、p12、p13、p14、p15，其平均值为p1，测量值及计算结果见表C.1,属A类不确定度分量。

表C.1 测量值及计算结果                         单位：kN

| 组数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 20.06 | 20.08 | 20.01 | 20.01 | 19.98 |
| 平均值 | 20.028 |  |  |  |  |
| sp1=i=1np1i−p12n−1=0.04 |  |  |  |  |  |

平均值的标准不确定度：up1=sp1÷5=0.018 kN

C.3.1.2

输入量p2重复测量引入的不确定度up2

在试验设备校准点设定压力值为20 kN时，记录试验机显示的压力值，共计5次，分别为：p21、p22、p23、p24、p25，其平均值为p2，测量值及计算结果见表C.2,属A类不确定度分量。

表C.2 测量值及计算结果                    单位： kN

| 组数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 20.08 | 20.02 | 20.01 | 20.05 | 20.01 |
| 平均值 | 20.034 |  |  |  |  |
| sp2=i=1np2i−p22n−1=0.03 |  |  |  |  |  |

平均值的标准不确定度：up2=sp2÷5=0.013 kN

C.3.1.3

压力校准装置修正值引入的不确定度up1x

输入量p1x的不确定度主要来源与压力校准装置的测量不确定度，可根据最大允许示值误差进行评定，因此采用B类方法进行评定。

压力测控仪校准装置的示值误差为：±0.1%，当设定值为20 kN时，校准装置输出误差为：±0.02 kN，该误差服从均匀分布，标准不确定度为：

up1x=0.023=0.012 kN

C.4 合成标准不确定度的评定

C.4.1 灵敏系数

数学模型

p0=p2−p1

由于p1、p2相互独立，互不相关。因此

灵敏系数 c1=∂p0∂p1=-1，c2=∂p0∂p2=1。

C.4.2 标准不确定度汇总表

表C.3 标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度（kN） |
| --- | --- | --- |
| up1 | 压力校准仪压力示值p1测量重复性 | 0.018 |
| up2 | 试验机压力示值p2测量重复性 | 0.013 |
| up1x | 校准装置输出不确定度 | 0.012 |

C.4.3合成不确定度的计算

输入量p1和p2彼此独立，互不相关，因此合成标准不确定度可按下式得到：

uc=u2p1+u2p2+u2p1x=0.025 kN

相对不确定度：

Ur=u(c)y×100%=0.12%

C.4.4 扩展不确定度的评定

试验压力测试结果的扩展不确定度

取k=2,则：

U=kuc=0.05 kN

- 附录D

- 位移示值误差的不确定评定实例

D.1 校准方法

本次以标准样块133为设定值，给出测试数值的测量不确定度评定。将标准样块按照6.5.1的方法进行安装，然后开启设备进行加载，当位移达到稳定状态时进行数据测量并记录。

D.2 测量模型

s0=s2−s1

式中：

so——位移示值误差,μm；

s1——标准样块标准值, μm；

s2——5次试验机的位移示值平均值, μm。

D.3 计算位移的不确定度

D.3.1

输入量s1、s2引入的不确定度us1、us2

D.3.1.1

输入量s1重复测量引入的不确定度us1

在标准样块标准值为133 μm时，记录试验机位移示值，共计5次，分别为：s11、s12、s13、s14、s15，其平均值为s1，测量值及计算结果见表D.1,属A类不确定度分量。

表D.1 测量值及计算结果                      单位：μm

| 组数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 133 | 135 | 136 | 132 | 131 |
| 平均值 | 133.4 |  |  |  |  |
| ss1=i=1ns1i−s12n−1=2.074 |  |  |  |  |  |

平均值的标准不确定度：us1=ss1÷5=0.928 μm

D.3.1.2

输入量s2重复测量引入的不确定度us2

在标准样块标准值为133μm时，记录试验机位移示值，共计5次，分别为：s21、s22、s23、s24、s25，其平均值为s2，测量值及计算结果见表D.2,属A类不确定度分量。

表D.2 测量值及计算结果                     单位： μm

| 组数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 138 | 135 | 135 | 132 | 130 |
| 平均值 | 134 |  |  |  |  |
| ss2=i=1ns2i−s22n−1=3.082 |  |  |  |  |  |

平均值的标准不确定度：us2=ss2÷5=1.378 μm

D.3.1.3

标准样块标准值修正值引入的不确定度us1x

输入量s1x的不确定度主要来源于位移的测量不确定度，可根据最大允许示值误差进行评定，因此采用B类方法进行评定。

常温下标准样块标准值的示值误差为：±2%，当设定值为133μm时，校准装置输出误差为：±2.66 μm，该误差服从均匀分布，标准不确定度为：

us1x=2.663=1.536 μm

D.4 合成标准不确定度的评定

D.4.1 灵敏系数

数学模型

s0=s2−s1

由于s1、s2相互独立，互不相关。因此

灵敏系数 c1=∂n0∂n1=-1，c2=∂n0∂n2=1，

D.4.2 标准不确定度汇总表

表D.3 标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度(μm) |
| --- | --- | --- |
| us1 | 位移s1测量重复性 | 0.928 |
| us2 | 位移s2测量重复性 | 1.378 |
| us1x | 标准样块输出不确定度 | 1.536 |

D.4.3合成不确定度的计算

输入量s1和s2彼此独立，互不相关，因此合成标准不确定度可按下式得到：

uc=u2s1+u2s2+u2sx=2.26 μm

D.4.4 扩展不确定度的评定

试验机位移测试结果的扩展不确定度

取k=2 ,则：

U=kuc=5 μm

_________________________________