(轻工)

中华人民共和国工业和信息化部

轻工计量技术规范

JJF（轻工）XXXX—XXXX

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

自行车专用负荷试验砝码校准规范

Calibration Specification for Special Weight for Load Test of Bicycle

| （报批稿） |  |
| --- | --- |

中华人民共和国工业和信息化部  发 布

JJF（轻工）XXXX-20XX

代替JJG（轻工）20-1989

、

自行车专用负荷试验砝码

校准规范

Calibration Specification for Special Weight

for Load Test of Bicycle

归 口 单 位：中国轻工业联合会

起 草 单 位：天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心

本规范委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

刘淑云（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

王  羽（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

陈  玮（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

石  鑫（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

胡  静（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

参加起草人：

黄  伟（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

张  荣（天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心）

目   录

引言………………………………………………………………………………（Ⅱ）

1  范围 …………………………………………………………………………（1）

2  概述 …………………………………………………………………………（1）

3  计量特性 ……………………………………………………………………（1）

3.1  砝码示值误差 ……………………………………………………………（1）

4  校准条件 ……………………………………………………………………（1）

4.1  环境条件 …………………………………………………………………（1）

4.2  校准项目及标准器 ………………………………………………………（1）

4.3  其他条件 …………………………………………………………………（1）

5  校准方法…………… ………………………………………………………（2）

5.1  砝码示值误差 ……………………………………………………………（2）

6  校准结果表达 ………………………………………………………………（2）

7  复校时间间隔 ………………………………………………………………（2）

附录A  关于质量砝码与力值砝码换算示例（参考件）……………………（3）

附录B  自行车专用负荷试验砝码测量结果不确定度评定示例（参考件）…（4）

引   言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059《测量不确定度评定与表示》、共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范是对JJG（轻工）20-1989《自行车负荷试验砝码》的修订。

与JJG（轻工）20-1989相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——增加了力值砝码的测量范围及校准内容。

本规范附录A“关于质量砝码与力值砝码换算示例（参考件）”，附录B“自行车专用负荷试验砝码测量结果不确定度评定示例（参考件）”为资料性附录。

本规范所替代规范的历次版本发布情况：

——JJG（轻工）20-1989。

自行车专用负荷试验砝码校准规范

- 范围

本规范适用于自行车、电动自行车以及儿童自行车等负荷试验专用砝码的校准。其他同类型砝码的校准可参照本规范执行。

- 概述

自行车负荷试验专用砝码是作为自行车、电动自行车以及儿童自行车中有关静负荷试验、动负荷试验的专用计量器具。其结构形式应根据相关试验技术要求制定。

- 计量特性

3.1 砝码示值误差

质量砝码、力值砝码最大允许误差：±1%。

4  校准条件

4.1 环境条件

被校自行车专用负荷试验砝码的实验室温度为（20±10）℃。

4.2 校准项目及标准器

校准项目及标准器见表2。

表2 校准项目及标准器

| 序号 | 校准项目 | 测量仪器 | 计量性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量≤500g的砝码示值误差 | 天平或相同等级其他质量计量器具 | 扩展不确定度不超过被校砝码最大允许误差的三分之一 |
| 2 | 质量＞500g的砝码示值误差 | 台秤或相同等级其他质量计量器具 | 扩展不确定度不超过被校砝码最大允许误差的三分之一 |

4.3 其他条件

4.3.1砝码表面应保持清洁，不应有碰伤、锈蚀及影响校准的其他缺陷。

5  校准方法

5.1 砝码示值误差

采用直接测量法，用天平或台秤直接测出被校砝码质量，重复测量3次，取平均值作为测量结果；若被校砝码是力值砝码，将砝码的质量按式（1）换算为力值即为测量结果。

m=gnρfg(ρf−ρk)⋅F                       （1）

式中：

m ——砝码质量，kg；

g ——质量砝码所在地重力加速度（见附录A中表A.1），m/s2；

ρk ——空气密度（一般取ρk = 1.2kg/m3），kg/m3；

gn ——公斤与牛顿转换系数（取gn = 9.80665）；

ρf ——砝码材料密度（一般砝码为钢质，取ρf  = 7850kg/m3），kg/m3；

F ——公斤力值，kgf。

6  校准结果表达

经校准后的自行车专用负荷试验砝码出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少应包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f ) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i ) 本次校准所使用测量标准的溯源性及有效性说明；

j ) 校准环境的描述；

k) 校准结果及测量不确定度的说明；

l ) 对校准规范偏离的说明；

m) 校准证书或校准报告签发人、职务或等效标识；

n) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

o) 未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

7  复校时间间隔

复校时间间隔根据使用的具体情况确定，建议不超过一年。

附录A

关于质量砝码与力值砝码换算示例（参考件）

A.1 换算公式：                m=gnρfg(ρf−ρk)⋅F

式中：

m ——砝码质量，kg；

g ——质量砝码所在地重力加速度（见表A.1），m/s2；

ρk ——空气密度（一般取ρk = 1.2kg/m3），kg/m3；

gn ——公斤与牛顿转换系数（取gn = 9.80665）；

ρf ——砝码材料密度（一般砝码为钢质，取ρf  = 7850kg/m3），kg/m3；

F ——公斤力值，kgf。

表A.1 全国主要城市重力加速度

| 主要地区 | 重力加速度（m/s2） | 主要地区 | 重力加速度（m/s2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 北 京 | 9.80151 | 西 安 | 9.79440 |
| 天 津 | 9.80106 | 重 庆 | 9.79136 |
| 唐 山 | 9.80164 | 成 都 | 9.79134 |
| 石 家 庄 | 9.79973 | 哈 尔 滨 | 9.80655 |
| 昆 明 | 9.78363 | 开 封 | 9.79660 |
| 南 宁 | 9.78769 | 南 昌 | 9.79196 |
| 柳 州 | 9.78850 | 广 州 | 9.78833 |
| 乌鲁木齐 | 9.80146 | 青 岛 | 9.79849 |
| 武 汉 | 9.79361 | 南 京 | 9.79494 |
| 呼和浩特 | 9.79864 | 上 海 | 9.79460 |
| 吉 林 | 9.80480 | 福 州 | 9.78910 |
| 长 春 | 9.80476 | 杭 州 | 9.79362 |

A.2 示例

计算在天津地区要产生1kgf，需要砝码质量为多少？

令：K=gnρfg(ρf−ρk)   则：m=K⋅F

则在天津地区：K = 9.80665×7850kgm39.80106ms2×(7850−1.2)kgm3 = 1.00072（s2/m）

得 m = 1.00072F

即：在天津地区要产生1kgf的力值砝码，则需要质量砝码为1.00072kg。

附录B

自行车专用负荷试验砝码测量结果不确定度评定示例（参考件）

B.1 测量方法

自行车负荷试验专用加载砝码一般是采用分度值为0.05kg、测量范围为50kg的台秤进行校准的。现以标称值20kg的负荷试验砝码为例，进行测量结果的不确定度分析。

B.2  测量模型

ΔM = M – M1

式中：

ΔM ——被校砝码质量偏差，kg；

M ——被校砝码质量，kg；

M1 ——台秤示值，kg。

B.3 各输入量的标准不确定度分量的评定

B.3.1输入量M的标准不确定度分量u(M)的评定

该分量是由测量重复性引入的，采用A类评定。

进行10次重复测量，得单次实验标准偏差s = 0.021kg，实际测量是以3次测量的算术平均值做为测量结果，则

u(M) = s3= 0.012 kg

B.3.2输入量M1的标准不确定度分量u(M1)的评定

该分量是台秤示值误差引入的，采用B类评定。

已知该台秤 U=15g，k = 2，则

u(M1) = 0.0152 = 0.008 kg

B.4 合成标准不确定度的评定

B.4.1灵敏系数

根据数学模型               ΔM = M – M1

得灵敏系数

c1 =∂ΔM∂M= 1

c2=∂ΔM∂M1= -1

B.4.2 合成标准不确定度

由于各输入量相互独立不相关，所以合成标准不确定度为：

u(ΔM)=c12u(M)2+c22u(M1)2= 0.0122+0.0082 = 0.015 kg

B.5 扩展不确定度的评定

取包含概率p = 95%，包含因子k = 2

U = k·u(ΔM) = 0.030 kg

相对扩展不确定度Urel = 0.030/20 = 0.15%

_________________________________

JJF(轻工)XXXX-XXXX