中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF(电子)0076─2021

模拟断路器校准规范

Calibration Specification for Break Simulators

（报批稿）

2021-××-××发布                    2021-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

模拟断路器校准规范

Calibration Specification for Break Simulator

JJF(电子)0076-2021

归  口 单 位：中国电子技术标准化研究院

主要起草单位：广州广电计量检测股份有限公司

参加起草单位：广东昂立电气自动化有限公司

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

潘  乔（广州广电计量检测股份有限公司）

张  辉（广州广电计量检测股份有限公司）

李文兴（广州广电计量检测股份有限公司）

参加起草人：

康  宇（广州广电计量检测股份有限公司）

余海雄（广州广电计量检测股份有限公司）

丁春安（广东昂立电气自动化有限公司）

目   录

引  言	5

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

3.1合闸时间	1

3. 2分闸时间	1

3.3线圈电阻	1

3.4线圈电流	1

4 概述	1

5 计量特性	2

5.1 合闸时间	2

5.2 分闸时间	2

5.3 线圈电阻	2

5.4线圈电流	2

6 校准条件	2

6.1 环境条件	2

6.2 测量标准及其它设备	2

7 校准项目和校准方法	3

7.1外观及工作正常性检查	3

7.2 合闸时间	3

7.3 分闸时间	4

7.4 线圈电阻	5

7.5 线圈电流	5

8 校准结果表达	5

9 复校时间间隔	6

附录A 原始记录格式	7

附录B 校准证书内页格式	8

附录C 主要项目测量结果不确定度评定示例	9

# 引  言

本校准规范依据国家计量技术规范JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。

- 模拟断路器校准规范

# 1 范围

本规范适用于新制造、使用中以及修理后的模拟断路器的校准。

# 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

DLT 846.3-2004 高电压测试设备通用技术条件 第3部分：高压开关综合测试仪

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 术语和计量单位

## 3.1合闸时间 closing time

从接到合闸指令瞬间起到所有极触头都接触瞬间的时间间隔。单位：ms。

[DL/T 846.3－2004，3.11术语和定义]

## 3. 2分闸时间 opening time

从接到分闸指令瞬间起到所有极触头都分离瞬间的时间间隔。单位：ms。

[DL/T 846.3－2004，3.16术语和定义]

## 3.3线圈电阻coil resistance

模拟断路器分、合闸线圈操作回路的阻抗。

## 3.4线圈电流coil current

模拟断路器分、合闸线圈操作回路允许通过的最大电流。

# 4 概述

模拟断路器（也称断路器模拟装置、高压断路器模拟装置、断路模拟装置）可模拟高压开关（高压断路器）的时间动作特性，广泛应用于电力系统中继电保护试验装置的整组试验以及备用电源自动投入装置试验，主要由延时整定控制单元、线圈控制单元组成，当有电信号输入到模拟断路器的合分闸线圈信号输入端子，到达触发状态时，模拟断路器的空接点经过时间延时整定值后产生动作信号，实现合分闸动作。

图1 模拟断路器结构原理图

# 5 计量特性

## 5.1 合闸时间

合闸时间：（10~600）ms；最大允许误差：±（1~5）ms。

## 5.2 分闸时间

分闸时间：（10~500）ms；最大允许误差：±（1~5）ms。

## 5.3 线圈电阻

电阻：100Ω、110Ω、200Ω、220Ω、400Ω或定制的电阻值；最大允许误差：±5%。

## 5.4线圈电流

电流：0.25A、0.5A、1A、1.5A、2A、2.5A、5A；最大允许误差：±5%。

注：以上指标仅供参考，计量特性以仪器技术指标为准。

# 6 校准条件

## 6.1 环境条件

6.1.1环境温度：（20±5）℃。

6.1.2环境相对湿度：65%±15%。

6.1.3供电电源：电压(220±22)V，频率 (50±1)Hz。

6.1.4其他：周围无影响正常校准工作的机械振动和电磁干扰。

## 6.2 测量标准及其它设备

6.2.1 数字示波器

带宽：≥100MHz；

直流增益最大允许误差：±1.5%。

6.2.2电流探头

- 电流测量范围：10mA~25A；

- 直流电流最大允许误差：±3%；

带宽：≥20MHz。

6.2.3高压开关机械特性测试仪

时间测量范围：0.1ms~19s；

最大允许误差：±0.5%。

6.2.4直流稳定电源

电压输出范围：10V~500V；

最大允许误差：±0.5%。

# 7 校准项目和校准方法

# 7.1外观及工作正常性检查

被校模拟断路器外观应完好，电源开关、功能设置开关和旋钮应灵活、可靠，输出端口牢固，标示清晰完整，无影响其正常工作的机械损伤，检查结果记录于附录A 表A.1中。

# 7.2 合闸时间

7.2.1连接如图2所示。将高压开关机械特性测试仪三相的公共端（A0、B0、C0）短接并与模拟断路器三相空接点公共端对应相连接；被校模拟断路器三相合闸空接点(合A、合B、合C)与高压开关机械特性测试仪的断口点(A1、B1、C1)对应相连接。

7.2.2 将高压开关机械特性测试仪内触发线圈正端D1、负端D0与被校模拟断路器合闸线圈信号输入端、线圈信号公共端相接，被校模拟断路器线圈开关全部置分闸位置。

图2 合闸时间校准连接示意图

7.2.3 设置被校模拟断路器合闸时间t0（每个量程至少按低、中、高选不少于五个校准点，或根据仪器自身标称值选择校准点），启动高压开关机械特性测试仪，读取高压开关机械特性测试仪的实测值tx，并记录在附表A.2中。

7.2.4 被校模拟断路器合闸时间测量误差按公式（1）计算：

Δt=t0- tx                               （1）

式中：

Δt——时间误差，ms；

t0——被校模拟器断路器合、分闸时间设定值，ms；

tx——校准装置合、分闸时间实测值，ms。

# 7.3分闸时间

7.3.1连接如图3所示。将高压开关机械特性测试仪的三相公共端（A0、B0、C0）短接并与模拟断路器三相空接点公共端对应相连接；被校模拟断路器三相分闸空接点(分A、分B、分C)与高压开关机械特性测试仪的断口点(A1、B1、C1)对应相连接。

7.3.2 将高压开关机械特性测试仪内触发线圈正端D1、负端D0与被校模拟断路器分闸线圈信号输入端、线圈信号公共端相接，被校模拟断路器线圈开关全部置合闸位置。

图3 分闸时间校准连接示意图

7.3.3 设置好模拟断路器分闸时间t0（每个量程至少按低、中、高选不少于五个校准点，或根据仪器自身标称值进行校准，覆盖全部标有数字的测量点），启动高压开关机械特性测试仪，读取高压开关机械特性测试仪的实测值tx，并记录附表A.3中。

7.3.4 按公式（1）计算被校模拟断路器分闸时间测量误差。

# 7.4 线圈电阻

7.4.1 仪器连接如图4所示，直流稳定电源正极连接线穿过电流探头接在被校模拟断路器合/分闸线圈信号输入端子上，负极接在线圈信号公共端，电流探头与示波器相连接。

7.4.2 调整直流稳定电源，使其输出稳定电压值，启动模拟断路器开关，使模拟断路器产生合/分闸动作，电流探头采集线路中的电流并经过同轴线缆在示波器上显示出一个波形。

7.4.3 读取直流稳定电源输出的电压值与示波器显示的电流值，由公式（2）计算线圈电阻并记录在附表A.4中。

R=                               （2）

式中：

U—— 直流稳定电源电压值；

I——示波器显示的电流值。

图4 线圈电阻校准连接示意图

# 7.5 线圈电流

7.5.1 按照7.41~7.4.2步骤中的方法重复操作，读取示波器显示电流值并记录在附表A.5中。

# 8 校准结果表达

- 校准完成后的模拟断路器应出具校准证书。校准证书应至少包含以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）送校单位的名称和地址；

f）被校准对象的描述和明确标识；

g）校准的日期，如果与校准结果的有效性有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

i）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及测量不确定度的说明；

l）校准证书（报告）签发人的签名或等效标识；

m）校准结果仅对被校对象有效的声明；

n）未经试验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

# 9 复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过1年。送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。经修理或调整后的模拟断路器应校准后再使用。

# 附录A

# 原始记录格式

A.1 外观及工作正常性检查

□正常     □不正常

A.2 合闸时间

| 相别 | 设定值ms | 实测值ms | 误差ms | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.3 分闸时间

| 相别 | 设定值ms | 实测值ms | 误差ms | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.4 线圈电阻

| 标称值Ω | 实测值Ω | 误差Ω | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

A.5线圈电流

| 标称值A | 实测值A | 误差A | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

# 附录B

# 校准证书内页格式

B.1 外观及工作正常性检查

□正常     □不正常

B.2 合闸时间

| 相别 | 设定值ms | 实测值ms | 误差ms | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B.3 分闸时间

| 相别 | 设定值ms | 实测值ms | 误差ms | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B.4 线圈电阻

| 标称值Ω | 实测值Ω | 误差Ω | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

B.5线圈电流

| 标称值A | 实测值A | 误差A | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

# 附录C

# 主要项目测量结果不确定度评定示例

C.1  合闸时间测量的不确定度评定

C.1.1 测量模型

用高压开关机械特性测试仪对模拟断路器合闸时间进行测量，采用直接测量法。测量模型为：

Δt= t0- tx

式中：

Δt——时间误差，ms；

t0——被校模拟器断路器合闸时间设定值，ms；

tx——校准装置合闸时间实测值，ms。

C.1.2  主要不确定度来源

不确定度来源主要有：测量重复性，标准自身的误差引入的不确定度分量，环境条件影响引起的误差等。由于测量是在试验室中进行，环境条件影响引起的误差可忽略不计。

C.1.3  标准不确定度分量评定

C.1.3.1  测量重复性引入的不确定度分量uA

按上述方法，模拟断路器设置合闸时间100ms，使用高压开关机械特性测试仪在短时间内重复测量10次，被校仪器实测值结果如下：

| 测量序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果（ms） | 100.12 | 100.23 | 100.18 | 100.31 | 100.22 |
| 测量序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量结果（ms） | 100.26 | 100.34 | 100.28 | 100.24 | 100.19 |
| 平均值xn | 100.24 |  |  |  |  |

则单次试验的标准偏差 s=10i=1(xi−xa)2(n−1)=0.065ms，

测量重复性的不确定度uA=s=0.065ms， 相对不确定度uA=0.065%

C.1.3.2  高压开关机械特性测试仪时间测量最大允许误差引入的不确定度分量u1

高压开关机械特性测试仪时间最大允许误差为±0.2%，视其为均匀分布，置信因子k=,  则:

u1=0.2%/=0.12%。

C.1.3.3  高压开关机械特性测试仪示值分辨力引入的标准不确定度分量u2

高压开关机械特性测试仪时间显示分辨率为0.01ms，视其为均匀分布，置信因子k=, 则：

u2=0.01ms/2=0.0029ms

合闸时间设定值为100ms时，相对不确定度u2=0.0029%。

C.1.4  合成标准不确定度

C.1.4.1 主要不确定度汇总表如表C1所示。

表C1  主要标准不确定度分量一览表

| 不确定度来源（） | ai | ki |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量结果的重复性引入的不确定度分量uA | 0.065% | 1 | 0.065% |
| 高压开关机械特性测试仪最大允差引入的不确定度分量u1 | 0.2% |  | 0.12% |
| 高压开关机械特性测试仪分辨率引入的不确定度分量u2 | 0.005ms |  | 0.0029ms（舍弃） |

C.1.4.2 合成不确定度计算

由于测量重复性包含了人员读数时分辨率引入的误差，因此由分辨率引入的不确定度分量u2和测量重复性引入的不确定度分量uA取大者，则合成标准不确定度为：

uc==0.14%。

C.1.5  扩展不确定度的计算

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

Urel=kuc=2×0.14%=0.28%，k=2。

C.2  线圈电阻测量的不确定度评定

C.2.1 测量模型

用示波器及配套电流探头、直流稳定电源对模拟断路器线圈电阻值进行测量，测量模型为：

ΔR= R0- Rx

式中：

ΔR——电阻误差，Ω；

R0——被校模拟器断路器线圈电阻设定值，Ω；

Rx——校准装置线圈电阻实测值，Ω。

C.2.2  主要不确定度来源

不确定度来源主要有：测量重复性，标准自身的误差引入的不确定度分量，环境条件影响引起的误差等。由于测量是在试验室中进行，环境条件影响引起的误差可忽略不计。

C.2.3  标准不确定度分量评定

C.2.3.1  测量重复性引入的不确定度分量uA

按上述方法，模拟断路器线圈电阻设置110Ω，使用示波器和电流探头在短时间内重复测量10次，被校仪器实测值结果如下：

| 测量序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果（Ω） | 108.3 | 109.1 | 107.8 | 108.4 | 108.7 |
| 测量序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量结果（Ω） | 107.6 | 106.9 | 107.2 | 108.1 | 107.5 |
| 平均值xn | 107.96 |  |  |  |  |

则单次试验的标准偏差 s=10i=1(xi−xa)2(n−1)=0.69Ω。

测量重复性的不确定度uA=0.69Ω， 相对不确定度分量uA=0.62%。

C.2.3.2  数字示波器测量最大允许误差引入的不确定度分量u1

数字示波器直流增益最大允许误差为±1.5%，视其为均匀分布，置信因子k=,  则:

u1=1.5%/=0.87%

C.2.3.3  电流探头测量最大允许误差引入的不确定度分量 u2

电流探头最大允许误差为±3%，视其为均匀分布，置信因子k=,  则:

u2=3.0%/=1.7%

C.2.3.4  直流电源输出电压最大允许误差引入的不确定度分量 u3

直流电源输出电压最大允许误差为±0.5%，视其为均匀分布，置信因子k=,  则:

u3=0.5%/=0.29%

C.2.4  合成标准不确定度

C.2.4.1 标准不确定度汇总表如表C1所示。

表C1  标准不确定度分量一览表

| 不确定度来源（） | ai | ki |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量结果的重复性引入的不确定度分量uA | 0.62% | 1 | 0.62% |
| 数字示波器最大允差引入的不确定度分量u1 | 1.5% |  | 0.87% |
| 电流探头最大允许误差引入的不确定度分量u2 | 3.0% |  | 1.73% |
| 直流稳定电源最大允差引入的不确定度分量u3 | 0.5% |  | 0.29% |

C.2.4.2 合成不确定度计算

以上各项不确定度分量相互独立不相关，所以合成标准不确定度为：

uc==2.0%

C.2.5  扩展不确定度的计算

取包含因子k=2，则扩展不确定度为

Urel=kuc=2×2.0%=4.0%，k=2。